| Кат. № 1089 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Агар Сабуро с декстрозой, хлорамфениколом и циклогексимидом. Sabouraud Dextrose Agar w/Chloramphenicol & Cycloheximide |
| --- | --- |

Среда для селективного выделения и культивирования патогенных грибов

Формула в граммах на литр

Декстроза	40,0	Пептоновая смесь	10,0

Циклогексимид 	0,4	Хлорамфеникол	0,5

Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 5,6 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 65,9 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить и стерилизовать 15 минут при 118–121°C. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! Это способствует гидролизу компонентов среды и препятствует ее затвердеванию. Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует, должна храниться при 8–15°C.

Осторожно! 	Среда токсична при проглатывании, вдыхании или попадании на кожу. При работе
	надевать перчатки и защитные очки/маску.

Использование

Агар сабуро с декстрозой, хлорамфениколом и циклогексимидом может использоваться для культивирования дрожжей, плесневых грибов и ацидофильных микроорганизмов. Он применяется для культивирования патогенных грибов, в особенности, имеющих отношение к кожным инфекциям. Эта среда подходит также для определения содержания микроорганизмов и грибов в косметике и для микологической оценки пищевых продуктов.

Пептоновая смесь является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Декстроза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Высокая концентрация декстрозы и низкий уровень pH делают эту среду селективной для грибов.

Данная среда является модификацией агара Сабуро с декстрозой с добавлением хлорамфеникола и циклогексимида. Хлорамфеникол способствует выделению патогенных грибов из сильно зараженного материала, т.к. он ингибирует большинство сопутствующих бактерий. Циклогексимид ингибирует сапрофитные грибы, но позволяет рост патогенных: Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus и некоторых видов Candida (albicans, krusei).

Инокулировать и инкубировать при 30°C в течение 3 дней и до 7 суток в случае необходимости.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 30°C и наблюдались через 3–7 суток.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Candida albicans ATCC 10231 | Хороший |
| Candida tropicalis ATCC 750 | Частично ингибируется |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется |
| Trichophyton mentagrophytes АТСС 9533 | Хороший |
| Penicillium spp. | Частично ингибируется |