PAGE  
29
Адаптация наборов  ДДС  для биохимического анализатора    
BS-3000        

Адаптация  наборов ДДС 
(ДИАКОН-ДиаСис )

для биохимического анализатора 

BS-3000, 
Sinnowa, КНР
(октябрь 2005)

	1. ALB

2. AL PHO

3. AMYL

4. ALT

5. AST

6. CALC AR

7. CALC

8. CHOLE

9. CREAT

10. CK NAC

	11.  CHLOR

12.  IRON

13.  GGT

14.  GLUC

15.  HBDH

16.  LDH

17.  LIPASE

18.  MAG

19.  PHOSP

20.  T PROT
	21.  UR PROT

22.  TRIGL

23.  UA

24.  UREA KT

25.  UREA kin

26.  BIL T

27.  BIL D

28.  
	


Содержание
Альбумин  ФС  "ДДС"







  3

Щелочная фосфатаза  ФС  "ДДС"





  4

(-Амилаза  ФС  "ДДС"







  5

Аланинаминотрансфераза  ФС  "ДДС"




  6

Аспартатаминотрансфераза  ФС  "ДДС"




  7

Кальций  Арсеназо III  “ДДС”






  8
Кальций ОКФ  “ДДС”







  9
Холестерин  ФС  "ДДС"






10
Креатинин  "ДДС" (кинетика)






11
Креатинкиназа  ФС  "ДДС"






12 

Хлориды   "ДДС"








13
Железо  "ДДС" 








14
Гамма-глутамилтрансфераза  ФС  "ДДС"




15
Глюкоза  ФС  "ДДС"







16
α-Гидроксибутиратдегидрогеназа  (α-HBDH FS, DiaSys)

17
Лактатдегидрогеназа  ФС  "ДДС"





18
Липаза (Lipase DC FS, DiaSys)





19
Магний (Mg XL FS, DiaSys)






20
Фосфор  "ДДС"








21
Общий белок  ФС  “ДДС”






22
Общий белок ПГК  "ДДС"






23 

Триглицериды  ФС  "ДДС"






24
Мочевая кислота  ФС  "ДДС"






25
Мочевина  КТ  "ДДС"  







26
Мочевина  ФС  "ДДС" (кинетика)





27
Билирубин общий  "ДДС" 



.


28
Билирубин прямой  "ДДС" 






29 
Альбумин  ФС  "ДДС"

1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения концентрации альбумина в диапазоне от 10 до 60 г/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения комнатная /37(С.
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	ALB

	Method:
	Тип метода
	End Point

	Unit:
	Единицы измерения
	g/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	546 

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	003

	Test Time:
	Время измерения
	003

	Blank:
	Холостая проба
	Reagent

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	35

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	50

	Linearity:
	Предел линейности
	60

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	50

	Factor:
	Фактор
	95,2


4. Схема определения

	Отмерить, мкл
	Холостая проба
	Калибровочная проба
	Опытная проба

	Сыворотка или плазма крови
	-
	-
	10

	Вода дистиллированная
	10
	-
	-

	Калибратор
	-
	10
	-

	Реагент
	1000
	1000
	1000


Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 10 мин. при комнатной температуре.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

1. Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

2. Если концентрация альбумина в пробе превышает 60 г/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 2.

Щелочная фосфатаза  ФС  "ДДС"
1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения активности щелочной фосфатазы в диапазоне от 40 до 700 Е/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	AL PHO

	Method:
	Тип метода
	Kinetic

	Unit:
	Единицы измерения
	U/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	405

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	030

	Test Time:
	Время измерения
	060

	Blank:
	Холостая проба
	Water

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	64

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	306

	Linearity:
	Предел линейности
	690

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	0

	Factor:
	Фактор
	2757


4. Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

	Отмерить, мкл
	При работе с наливной кюветой

	Сыворотка или плазма крови
	20

	Монореагент
	1000


б) Запуск реакции субстратом

	Отмерить, мкл
	При работе с наливной кюветой

	Сыворотка или плазма крови
	20

	Реагент 1
	800

	Перемешать, инкубировать 5 мин, затем добавить:

	Реагент 2
	200


Процедура

Примечания:

 * Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

1. Если изменение оптической плотности ( A/мин превышает значение  0.25,  то сыворотку разводят в пять раз 0.9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 5.

2. Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра.
3. Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки TEST.

(-Амилаза  ФС  "ДДС"
1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения активности (-амилазы в диапазоне до 3500 Е/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	AMYL

	Method:
	Тип метода
	Kinetic

	Unit:
	Единицы измерения
	U/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	405

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	120

	Test Time:
	Время измерения
	060

	Blank:
	Холостая проба
	Water

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	1

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	220

	Linearity:
	Предел линейности
	4000

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	0

	Factor:
	Фактор
	9000


4. Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

	Отмерить, мкл
	При работе с наливной кюветой

	Образец
	20

	Монореагент
	1000


б) Запуск реакции субстратом

	Отмерить, мкл
	При работе с наливной кюветой

	Сыворотка или плазма крови
	20

	Реагент 1
	800

	Перемешать, инкубировать 1 мин, затем добавить:

	Реагент 2
	200


Процедура

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

1. Если изменение оптической плотности ( A/мин превышает значение  0.35, то сыворотку разводят в пять раз 0.9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 5.

2. Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра.
3. При работе с мочой образец следует развести в два раза, и полученный результат умножать на два.

4. Слюна и кожа содержат (-амилазу, поэтому следует избегать контакта реактива с кожей. Также не следует касаться пипеток ртом.

Аланинаминотрансфераза  ФС  "ДДС" 

1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения активности аланинаминотрансферазы в диапазоне от 20 до 260 Е/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	ALT

	Method:
	Тип метода
	Kinetic

	Unit:
	Единицы измерения
	U/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	340

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	030

	Test Time:
	Время измерения
	060

	Blank:
	Холостая проба
	Water

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	1

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	40

	Linearity:
	Предел линейности
	260

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	0

	Factor:
	Фактор
	1750


4. Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

	Отмерить, мкл
	При работе с наливной кюветой

	Образец
	100

	Монореагент
	1000


б) Запуск реакции субстратом

	Отмерить, мкл
	При работе с наливной кюветой

	Сыворотка или плазма крови
	100

	Реагент 1
	800

	Перемешать, инкубировать 1 мин, затем добавить:

	Реагент 2
	200


Процедура

Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра.
Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

1. Если изменение оптической плотности ( A/мин превышает значение 0.16, то сыворотку разводят в пять раз 0.9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 5.

2. Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки TEST. В то время,  как фотометр измеряет предыдущую пробу, следующая проба инкубируется в термостате прибора.

3. Начальная оптическая плотность реакционной смеси должна быть не ниже чем 0.8.

Аспартатаминотрансфераза ФС "ДДС"

Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения активности аспартатаминотрансферазы в диапазоне от 20 до 260 Е/л.

1. Подготовка пробы
Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.
2. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	AST

	Method:
	Тип метода
	Kinetic

	Unit:
	Единицы измерения
	U/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	340

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	030

	Test Time:
	Время измерения
	060

	Blank:
	Холостая проба
	Water

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	1

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	40

	Linearity:
	Предел линейности
	260


	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	0

	Factor:
	Фактор
	1750


3. Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

	Отмерить, мкл
	При работе с наливной кюветой

	Сыворотка или плазма крови
	100

	Монореагент
	1000


б) Запуск реакции субстратом

	Отмерить, мкл
	При работе с наливной кюветой

	Сыворотка или плазма крови
	100

	Реагент 1
	800

	Перемешать, инкубировать 5 мин, затем добавить:

	Реагент 2
	200


Процедура

Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра.
Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

1. Если изменение оптической плотности ( A/мин превышает значение  0.16, то сыворотку разводят в пять раз 0.9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 5.

2. Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки TEST. В то время,  как фотометр измеряет предыдущую пробу, следующая проба инкубируется в термостате прибора.

3. Начальная оптическая плотность реакционной смеси должна быть не ниже чем 0.8.

 Кальций  Арсеназо III  “ДДС”
1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения концентрации кальция в диапазоне до 7.5 ммоль/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения 18 – 25 / 37(С. 
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	CALC AR

	Method:
	Тип метода
	End Point

	Unit:
	Единицы измерения
	mmol/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	620

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	003

	Test Time:
	Время измерения
	003

	Blank:
	Холостая проба
	Reagent

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	2,15

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	2,57

	Linearity:
	Предел линейности
	7

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	2,5

	Factor:
	Фактор
	1


4. Схема определения

	Отмерить, мкл
	Холостая проба
	Калибровочная проба
	Опытная проба

	Сыворотка или плазма крови
	-
	-
	10

	Вода дистиллированная
	10
	-
	-

	Калибратор
	-
	10
	-

	Реагент
	1000
	1000
	1000


Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать в течение 5 мин. 

Измерить пробы.

Примечания:

1. Данным методом анализируют сыворотку, гепаринизированную плазму или мочу. Не испльзовать ЭДТА плазму!

2. Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

3. Если концентрация кальция в пробе превышает 7.5 ммоль/л, то образец разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

4. Особые меры предосторожности должны быть приняты против появления случайных примесей. Рекомендуется использовать одноразовую пластиковую посуду. Следовые количества хелатирующих веществ, таких как ЭДТА, которые могут присутствовать в детергентах, препятствуют образованию окрашенного комплекса.

Кальций  ОКФ  “ДДС”

1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения концентрации кальция в диапазоне до 7.5 ммоль/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения 18 – 25 / 37(С. 
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	CALC

	Method:
	Тип метода
	End Point

	Unit:
	Единицы измерения
	mmol/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	578

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	003

	Test Time:
	Время измерения
	003

	Blank:
	Холостая проба
	Reagent

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	2,15

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	2,57

	Linearity:
	Предел линейности
	5

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	2,5

	Factor:
	Фактор
	7,3


Приготовление рабочего реагента: смешать реагент 1 и реагент 2 в соотношении 4:1.

4. Схема определения

	Отмерить, мкл
	Холостая проба
	Калибровочная проба
	Опытная проба

	Сыворотка или плазма крови
	-
	-
	10

	Калибратор
	-
	10
	-

	Рабочий реагент
	1010
	1000
	1000


Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать в течение 5 мин. 

Измерить пробы.

Примечания:

1. Данным методом анализируют сыворотку, гепаринизированную плазму или мочу. Не испльзовать ЭДТА плазму!

2. Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

3. Если концентрация кальция в пробе превышает 7.5 ммоль/л, то образец разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

4. Особые меры предосторожности должны быть приняты против появления случайных примесей. Рекомендуется использовать одноразовую пластиковую посуду. Следовые количества хелатирующих веществ, таких как ЭДТА, которые могут присутствовать в детергентах, препятствуют образованию окрашенного комплекса.

Холестерин  ФС  "ДДС"

1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения концентрации холестерина в диапазоне от 1.0 до 19.4 ммоль/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения 18 – 25 / 37(С. 
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	CHOLE

	Method:
	Тип метода
	End Point


	Unit:
	Единицы измерения
	mmol/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	510

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	003

	Test Time:
	Время измерения
	003

	Blank:
	Холостая проба
	Reagent

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	3,3

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	5

	Linearity:
	Предел линейности
	19

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	5,2

	Factor:
	Фактор
	16,1


4. Схема определения

	Отмерить, мкл
	Холостая проба
	Калибровочная проба
	Опытная проба

	Сыворотка или плазма крови
	-
	-
	10

	Вода дистиллированная
	10
	-
	-

	Калибратор
	-
	10
	-

	Реагент
	1000
	1000
	1000


Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать в течение 10 мин. при температуре 37(С, или 30 мин. при комнатной температуре.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

1. Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

2. Если концентрация холестерина в пробе превышает 19.4 ммоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

Креатинин  "ДДС" (кинетика)

1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения концентрации креатинина в диапазоне от 36 до 1060 мкмоль/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения 25ºС / 37ºС. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	CREAT

	Method:
	Тип метода
	Two Point

	Unit:
	Единицы измерения
	mmol/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	510

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	030

	Test Time:
	Время измерения
	060

	Blank:
	Холостая проба
	Reagent

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	44

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	124

	Linearity:
	Предел линейности
	1060

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	177

	Factor:
	Фактор
	1


4. Схема определения

Приготовление монореагента: смешать в равных количествах реагент 1 и реагент 2.

(например 10мл Р1 + 10 мл Р2 = 20 мл монореагента). Монореагент можно хранить в темном месте при температуре 2-8(С не более двух недель или при комнатной температуре не более трех суток.
	Отмерить, мкл
	Холостая проба
	Калибровочная проба
	Опытная проба

	Вода дист.
	50
	-
	-

	Калибратор
	-
	50
	-

	Проба
	-
	-
	50

	Монореагент
	1000
	1000
	1000


Процедура

Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра.

Примечания:

1. Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

2. Если концентрация креатинина в пробе превышает 1060 г/л, то образец разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

3. Абсолютно необходимо тщательное соблюдение температурного режима. Температура реактивов, проб, стандарта, кювет и кюветного отделения должна быть одинаковой  и постоянной.

Креатинкиназа  ФС  "ДДС" 
1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения активности креатинкиназы в диапазоне до 1000 Е/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	CK NAC

	Method:
	Тип метода
	Kinetic

	Unit:
	Единицы измерения
	U/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	340

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	030

	Test Time:
	Время измерения
	060

	Blank:
	Холостая проба
	Water

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	1

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	190

	Linearity:
	Предел линейности
	1000

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	0

	Factor:
	Фактор
	4127


4. Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

	Отмерить, мкл
	При работе с наливной кюветой

	Сыворотка или плазма крови
	50


	Монореагент
	1000


б) Запуск реакции субстратом

	Отмерить, мкл
	При работе с наливной кюветой

	Сыворотка или плазма крови
	50

	Реагент 1
	800

	Перемешать, инкубировать 5 мин, затем добавить:

	Реагент 2
	200


Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

1. Если изменение оптической плотности ( A/мин превышает значение  0.25, то сыворотку разводят в десять раз 0.9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 10.

2. Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра.

3. Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов, допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки TEST.

Хлориды  "ДДС"
1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения концентрации хлоридов в диапазоне до 130 ммоль/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения комнатная. 
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	CHLOR

	Method:
	Тип метода
	End Point

	Unit:
	Единицы измерения
	mmol/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	510

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	003

	Test Time:
	Время измерения
	003

	Blank:
	Холостая проба
	Reagent

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	95

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	105

	Linearity:
	Предел линейности
	130

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	100

	Factor:
	Фактор
	1


4. Схема определения

	Отмерить, мкл
	Холостая проба
	Калибровочная проба
	Опытная проба

	Сыворотка или плазма крови
	-
	-
	10

	Вода дистиллированная
	10
	-
	-

	Калибратор
	-
	10
	-

	Реагент
	1000
	1000
	1000


Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 5 мин. 

Измерить пробы.

Примечания:

1. Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

2. Если концентрация хлорид-ионов в пробе превышает 130 г/л, то сыворотку разводят в два раза 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 2.

Железо "ДДС"

1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения концентрации железа в диапазоне от 8.0 до 179 мкмоль/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения комнатная. 
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	IRON

	Method:
	Тип метода
	End Point

	Unit:
	Единицы измерения
	umol/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	578

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	006

	Test Time:
	Время измерения
	003

	Blank:
	Холостая проба
	Reagent

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	8,9

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	31,2

	Linearity:
	Предел линейности
	179

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	17,9

	Factor:
	Фактор
	325


4. Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

	Отмерить, мкл
	При работе с наливной кюветой

	Стандарт, калибратор или проба
	100

	Монореагент
	1000


б) Запуск реакции субстратом

	Отмерить, мкл
	При работе с наливной кюветой

	Стандарт, калибратор или проба
	100

	Реагент 1
	1000

	Перемешать, инкубировать 5 мин. затем добавить:

	Реагент 2
	250


Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 10 мин. 

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 30 мин.

Примечания:

1. Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

2. Если концентрация железа в пробе превышает 179 мкмоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl, приготовленным на деионизированной воде и полученный результат умножают на разведение.

3. Причиной грубых ошибок может быть недостаточно чистая посуда. Посуду следует обрабатывать соляной кислотой, после чего ополаскивать только деионизированной водой.

Гамма-глутамилтрансфераза  ФС  "ДДС"
1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения активности гаммаглутамилтрансферазы в диапазоне до 220 Е/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	GGT

	Method:
	Тип метода
	Kinetic

	Unit:
	Единицы измерения
	U/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	405

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	030

	Test Time:
	Время измерения
	060

	Blank:
	Холостая проба
	Water

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	7

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	50

	Linearity:
	Предел линейности
	220

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	0

	Factor:
	Фактор
	1158


4. Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

	Отмерить, мкл
	При работе с наливной кюветой

	Сыворотка или плазма крови
	100

	Монореагент
	1000


б) Запуск реакции субстратом

	Отмерить, мкл
	При работе с наливной кюветой

	Сыворотка или плазма крови
	100

	Реагент 1
	800

	Перемешать, инкубировать 5 мин, затем добавить:

	Реагент 2
	200


Примечания:

 * Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

1. Если изменение оптической плотности ( A/мин превышает значение  0.20, то сыворотку разводят в пять раз 0.9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 5.

2. Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра.

3. Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки TEST.

Глюкоза  ФС  "ДДС"

1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения концентрации глюкозы в диапазоне до 22.2 ммоль/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения 18 – 25 / 37(С. 
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	GLUC

	Method:
	Тип метода
	End Point

	Unit:
	Единицы измерения
	mmol/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	510

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	003

	Test Time:
	Время измерения
	003

	Blank:
	Холостая проба
	Reagent

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	3,9

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	6,4

	Linearity:
	Предел линейности
	22

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	5,55

	Factor:
	Фактор
	16


4. Схема определения

	Отмерить, мкл
	Холостая проба
	Калибровочная проба
	Опытная проба

	Сыворотка или плазма крови
	-
	-
	10

	Вода дистиллированная
	10
	-
	-

	Калибратор
	-
	10
	-

	Реагент
	1000
	1000
	1000


Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать в течение 10 мин. при температуре 37(С, или 20 мин. при комнатной температуре.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

1. Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

2. Если концентрация глюкозы в пробе превышает 22.2 ммоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

α-Гидроксибутиратдегидрогеназа  (α-HBDH FS, DiaSys)
1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения активности гидроксибутиратдегидрогеназы в диапазоне до 2400 Е/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	HBDH

	Method:
	Тип метода
	Kinetic

	Unit:
	Единицы измерения
	U/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	340

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	030

	Test Time:
	Время измерения
	060

	Blank:
	Холостая проба
	Water

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	72

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	182

	Linearity:
	Предел линейности
	2400

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	0

	Factor:
	Фактор
	16030


4. Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

	Отмерить, мкл
	При работе с наливной кюветой

	Сыворотка или плазма крови
	10

	Монореагент
	1000


б) Запуск реакции субстратом

	Отмерить, мкл
	При работе с наливной кюветой

	Сыворотка или плазма крови
	10

	Реагент 1
	800

	Перемешать, инкубировать 5 мин, затем добавить:

	Реагент 2
	200


Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

1. Если изменение оптической плотности ( A/мин превышает значение  0,15, то сыворотку разводят в десять раз 0.9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 10.

2. Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра.
3. Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки TEST.

4. Начальная оптическая плотность реакционной смеси должна быть не ниже чем 0,8.

Лактатдегидрогеназа  ФС  "ДДС" 

1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения активности лактатдегидрогеназы в диапазоне до 1200 Е/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	LDH

	Method:
	Тип метода
	Kinetic

	Unit:
	Единицы измерения
	U/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	340

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	030

	Test Time:
	Время измерения
	060

	Blank:
	Холостая проба
	Water

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	225

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	450

	Linearity:
	Предел линейности
	1200

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	0

	Factor:
	Фактор
	16030


4. Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

	Отмерить, мкл
	При работе с наливной кюветой

	Сыворотка или плазма крови
	10

	Монореагент
	1000


б) Запуск реакции субстратом

	Отмерить, мкл
	При работе с наливной кюветой

	Сыворотка или плазма крови
	10

	Реагент 1
	800

	Перемешать, инкубировать 5 мин, затем добавить:

	Реагент 2
	200


Процедура

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".
1. Если изменение оптической плотности ( A/мин превышает значение  0.15, то сыворотку разводят в десять раз 0.9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 10.

2. Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра.

3. Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки TEST.

Липаза  (Lipase DC FS,  DiaSys)

1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения активности липазы в до 1500 ед/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения 37ºС. Перед началом работы реактив, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	LIPASE

	Method:
	Тип метода
	Kinetic

	Unit:
	Единицы измерения
	U/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	578

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	030

	Test Time:
	Время измерения
	060

	Blank:
	Холостая проба
	Water

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	0

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	60

	Linearity:
	Предел линейности
	300

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	0

	Factor:
	Фактор
	1200


4. Схема определения

	Отмерить, мкл
	Холостая проба
	Калибровочная проба
	Опытная проба

	Вода дист.
	20
	-
	-

	Калибратор
	-
	20
	-

	Проба
	-
	-
	20

	Реагент
	1000
	1000
	1000


Процедура

Дозируйте сыворотки и реагенты. Кассеты прогреть в инкубаторе, по одной кассете перемешивать, переносить кассету в зону считывания и нажимать кнопку TEST. По окончании распечатывания результатов (считывания результатов с экрана) смешивать и измерять следующую кассету.

Если DELAY установлено на 5сек, то приготовленную смесь инкубировать ровно 4мин в термостате, а потом ставить кассету в зону считывания. В этом случае для экономии времени допускается при измерении фотометром очередной пробы смешивать и инкубировать следующую реакционную смесь.

Примечания:

1. Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

2. Если изменение оптической плотности ( A/мин превышает значение 0.25, то образец разводят 0.9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

3. В редких случаях некоторые образцы могут давать увеличение экстинкции вместо уменьшения. В этом случае необходимо разбавить 1 часть образца 1 частью 0.9% раствором NaCl, повторить анализ и умножить полученный результат на 2.

4. Необходимо тщательное соблюдение температурного режима. Температура реактивов, проб, стандарта, кювет и кюветного отделения должна быть одинаковой  и постоянной.

Магний  (Mg XL FS,  DiaSys)

1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения концентрации магния в диапазоне до 2.05 ммоль/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения 18 – 25 / 37(С. 
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	MAG

	Method:
	Тип метода
	End Point

	Unit:
	Единицы измерения
	mmol/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	546

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	003

	Test Time:
	Время измерения
	003

	Blank:
	Холостая проба
	Reagent

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	0,73

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	1,06

	Linearity:
	Предел линейности
	2

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	0,82

	Factor:
	Фактор
	1


4. Схема определения

	Отмерить, мкл
	Холостая проба
	Калибровочная проба
	Опытная проба

	Сыворотка или плазма крови
	-
	-
	10

	Вода дистиллированная
	10
	-
	-

	Калибратор
	-
	10
	-

	Реагент
	1000
	1000
	1000


Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 5 мин. 

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

1. Данным методом анализируют сыворотку, плазму, ликвор и мочу. Не использовать гемолизированные образцы.

2. Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

3. Если концентрация магния в пробе превышает 2.05 ммоль/л, то образец разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

4. Мочу необходимо подкислить несколькими каплями конц. Соляной кислоты (до рН 3 – 4) и разбавить 1 часть мочи 4 частями деионизированной воды. При расчете результат умножить на 5.

5. Особые меры предосторожности должны быть приняты против появления случайных примесей. Рекомендуется использовать пластиковую посуду. Следовые количества хелатирующих веществ, таких как ЭДТА, которые могут присутствовать в детергентах, препятствуют образованию окрашенного комплекса.

Фосфор  "ДДС"

1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения концентрации фосфора в диапазоне до 7.5 ммоль/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения комнатная. 
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	PHOSP

	Method:
	Тип метода
	End Point

	Unit:
	Единицы измерения
	mmol/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	340

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	003

	Test Time:
	Время измерения
	003

	Blank:
	Холостая проба
	Reagent

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	0,84

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	1,45

	Linearity:
	Предел линейности
	7

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	1,61

	Factor:
	Фактор
	7,2


4. Схема определения

	Отмерить, мкл
	Холостая проба
	Калибровочная проба
	Опытная проба

	Сыворотка или плазма крови
	-
	-
	10

	Вода дистиллированная
	10
	-
	-

	Калибратор
	-
	10
	-

	Реагент
	1000
	1000
	1000


Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 5 мин. 

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

1. Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

2. Если концентрация фосфора в пробе превышает 7.5 ммоль/л, то сыворотку разводят в два раза 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 2.

3. При сборе суточной мочи в бутыль для сбора необходимо добавить 10 мл 10% HCl, чтобы избежать осаждения неорганического фосфата. Перед анализом образец мочи необходимо разбавить дистиллированной водой 1 + 20. Результат умножить на 21.

Общий белок  ФС  “ДДС”
1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения концентрации общего белка в диапазоне от 10 до 150 г/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения комнатная. 
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	T PROT

	Method:
	Тип метода
	End Point

	Unit:
	Единицы измерения
	g/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	546

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	003

	Test Time:
	Время измерения
	003

	Blank:
	Холостая проба
	Reagent

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	66

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	88

	Linearity:
	Предел линейности
	150

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	50

	Factor:
	Фактор
	1


4. Схема определения

	Отмерить, мкл
	Холостая проба
	Калибровочная проба
	Опытная проба

	Сыворотка или плазма крови
	-
	-
	20

	Вода дистиллированная
	20
	-
	-

	Калибратор
	-
	20
	-

	Реагент
	1000
	1000
	1000


Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 10 мин. 

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 60 мин.

Примечания:

1. Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

2. Все пробы, включая холостую, должны иметь одинаковую температуру.

Общий белок в моче,  ПГК  «ДДС»

1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения концентрации общего белка в моче в диапазоне от 0.02 до 3 г/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения комнатная. 
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	UR PROT

	Method:
	Тип метода
	End Point

	Unit:
	Единицы измерения
	mg/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	578

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	003

	Test Time:
	Время измерения
	003

	Blank:
	Холостая проба
	Reagent

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	0

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	200

	Linearity:
	Предел линейности
	3000

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	200

	Factor:
	Фактор
	1


4. Схема определения

	Отмерить, мкл
	Холостая проба
	Калибровочная проба
	Опытная проба

	Сыворотка или плазма крови
	-
	-
	20

	Вода дистиллированная
	20
	-
	-

	Калибратор
	-
	20
	-

	Реагент
	1000
	1000
	1000


Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 5 мин. 

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 30 мин.

Примечания:

1. Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

2. Если концентрация белка в пробе превышает 3 г/л, то образец разводят в два раза 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 2.

3. При концентрации белка меньше 0.02 г/л необходимо увеличить объем образца (например 50 мкл образца и 1000 мкл реагента, полученный результат разделить на 2,5). 

Триглицериды  ФС  "ДДС"

1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения концентрации триглицеридов в диапазоне до 11.4 ммоль/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения 18 – 25 / 37(С. 
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	TRIGL

	Method:
	Тип метода
	End Point

	Unit:
	Единицы измерения
	mmol/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	510

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	003

	Test Time:
	Время измерения
	003

	Blank:
	Холостая проба
	Reagent

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	1

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	2,3

	Linearity:
	Предел линейности
	11

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	2,3

	Factor:
	Фактор
	9,6


4. Схема определения

	Отмерить, мкл
	Холостая проба
	Калибровочная проба
	Опытная проба

	Сыворотка или плазма крови
	-
	-
	10

	Вода дистиллированная
	10
	-
	-

	Калибратор
	-
	10
	-

	Реагент
	1000
	1000
	1000


Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать в течение 10 мин. при температуре 37(С, или 20 мин. при комнатной температуре.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

1. Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

2. Если концентрация триглицеридов в пробе превышает 11.4 ммоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

Мочевая кислота  ФС  "ДДС"

1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения концентрации мочевой кислоты в диапазоне до 1190 мкмоль/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения комнатная. 
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	UA

	Method:
	Тип метода
	End Point

	Unit:
	Единицы измерения
	umol/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	546

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	003

	Test Time:
	Время измерения
	003

	Blank:
	Холостая проба
	Reagent

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	140

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	1190

	Linearity:
	Предел линейности
	60

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	357

	Factor:
	Фактор
	1


4. Схема определения

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

	Отмерить, мкл
	Холостая проба
	Калибровочная проба
	Опытная проба

	Вода дист.
	20
	-
	-

	Калибратор
	-
	20
	-

	Проба
	-
	-
	20

	Монореагент
	1000
	1000
	1000


Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 10 мин. при 37(С, или 30 мин. при комнатной температуре.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

1. Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

2. Если концентрация мочевой кислоты в пробе превышает 1190 мкмоль/л, то сыворотку разводят в два раза 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 2.

Мочевина  КТ  "ДДС"

1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения концентрации мочевины в диапазоне от 2.0 до 50 ммоль/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения комнатная.
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	UREA KT

	Method:
	Тип метода
	End Point

	Unit:
	Единицы измерения
	mmol/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	546

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	003

	Test Time:
	Время измерения
	003

	Blank:
	Холостая проба
	Reagent

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	2,5

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	8,3

	Linearity:
	Предел линейности
	50

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	8,3

	Factor:
	Фактор
	60


4. Схема определения

	Отмерить, мкл
	Холостая проба
	Калибровочная проба
	Опытная проба

	Вода дист.
	10
	-
	-

	Стандарт
	-
	10
	-

	Проба
	-
	-
	10

	Реагент 1
	500
	500
	500

	Тщательно перемешать, инкубировать при температуре 37(С в течение 5 мин или при комнатной температуре (18-25(С) в течение 10 мин, затем добавить:

	Реагент 2
	500
	500
	500

	Пробы перемешать, инкубировать при температуре 37(С в течение 5 мин или при комнатной температуре (18-25(С) в течение 10 мин. Измерить.


Процедура

Дозировать холостую пробу, стандарт, пробы и реагенты в соответствии со схемой определения. Для приготовления холостой пробы, вместо сыворотки берется соответствующее количество дистилированной воды.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 40 минут.

Примечания:

1. Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

2. Если концентрация мочевины в пробе превышает 50 г/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

Мочевина  ФС  "ДДС"  (кинетика)

1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения концентрации мочевины в диапазоне от 2.0 до 50 ммоль/л.

2. Подготовка пробы
Температура измерения 25ºС / 37ºС. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	UREA

	Method:
	Тип метода
	Two Point

	Unit:
	Единицы измерения
	mmol/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	340

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	040

	Test Time:
	Время измерения
	060

	Blank:
	Холостая проба
	Reagent

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	2,5

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	8,3

	Linearity:
	Предел линейности
	50

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	8,3

	Factor:
	Фактор
	1


4. Схема определения.

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

После смешивания выдержать выдержать в течение 30 мин. при температуре 15 - 37(С.

Монореагент можно хранить в темном месте при температуре 2-8(С не более месяца или при комнатной температуре не более 5 сут.
	Отмерить, мкл
	Холостая проба
	Калибровочная проба
	Опытная проба

	Вода дист.
	10
	-
	-

	Калибратор
	-
	10
	-

	Проба
	-
	-
	10

	Реагент
	1000
	1000
	1000


Процедура

Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра.

Примечания:

1. Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

2. Если концентрация мочевины в пробе превышает 50 г/л, то образец разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

3. Необходимо тщательное соблюдение температурного режима. Температура реактивов, проб, стандарта, кювет и кюветного отделения должна быть одинаковой  и постоянной.

Билирубин  общий  "ДДС"    
Измерение общего билирубина.

1. Общие указания 

Набор обеспечивает линейную область определения концентрации билирубина в диапазоне от 4 до 510 мкмоль/л. 

2. Подготовка пробы
Смешать необходимые объемы реагентов 1 и 2 в соотношении 1:100, например: 10мл реактива 1 + 0,1 мл реактива 2 = 10,1мл рабочего реактива. Перед использованием рабочий реагент выдержать в темном месте при температуре 18 - 25(С не менее 15 мин. Температура измерения комнатная /37(С.
3. Установка параметров фотометра:

	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	BIL T

	Method:
	Тип метода
	End Point

	Unit:
	Единицы измерения
	umol/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	546

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	003

	Test Time:
	Время измерения
	003

	Blank:
	Холостая проба
	Serum

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	0

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	20,5

	Linearity:
	Предел линейности
	510

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	32,5

	Factor:
	Фактор
	245


4. Схема определения

	Отмерить, мкл
	Калибровочная проба
	Опытная проба

	
	Бланк
	Проба
	Бланк
	Проба

	Сыворотка или плазма крови
	-
	-
	100
	100

	Калибратор
	100
	100
	-
	-

	Рабочий реактив
	-
	1000
	-
	1000

	Реактив 1
	1000
	-
	1000
	-


Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактивы, перемешать.

Инкубировать 10 мин. при комнатной температуре.

Измерить бланк по рабочему реагенту (без пробы)

Измерить бланк стандарта (стандарт с реагентом 1); измерить стандарт.

Измерить пробы против соответствующих сывороточных бланков. 

Окраска стабильна в течение 30 мин.

Примечания:

*  Калибровать только по свежеприготовленному калибратору. При отсутствии пригодного калибратора следует использовать старую калибровку. 

1. Концентрация калибратора указана на этикетке флакона.

2. Эта же калибровка используется для измерения прямого билирубина. 

3. Если концентрация билирубина в пробе превышает 510 мкмоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

Билирубин  прямой  "ДДС"

Измерение прямого билирубина.

1. Общие указания 
Набор обеспечивает линейную область определения концентрации билирубина в диапазоне от 4 до 510 мкмоль/л.
2. Подготовка пробы
Температура измерения комнатная. 
3. Установка параметров фотометра: рекомендуется использовать тот же канал, что и для определения общего билирубина.
	Сообщение фотометра
	Это значит
	Нажать кнопки

	Test Name:
	Название методики
	BIL D

	Method:
	Тип метода
	End Point

	Unit:
	Единицы измерения
	umol/l

	Main Filter:
	Выбор фильтра 1
	546

	Sub Filter:
	Выбор фильтра 2
	No

	Delay Time:
	Время задержки
	003

	Test Time:
	Время измерения
	003

	Blank:
	Холостая проба
	Serum

	Blank Low:
	Нижний предел бланка
	0

	Blank High:
	Верхний предел бланка
	2,5

	Normal Low:
	Нижний предел нормы
	0

	Normal High:
	Верхний предел нормы
	20,5

	Linearity:
	Предел линейности
	510

	Dilution Factor:
	Коэффициент разведения
	1

	Num Of Blank:
	Количество бланков
	1

	Num Of Standard:
	Количество стандартов
	1

	Conc Of Standard:
	Концентрация стандарта
	32,5

	Factor:
	Фактор
	245


4. Схема определения

	Отмерить, мкл
	Бланк
	Проба

	Реактив 3
	1000
	1000

	Сыворотка крови
	100
	100

	Вода дистиллированная
	20
	-

	Реактив 2
	-
	20


Пипетировать пробы и реактивы, перемешать.

Инкубировать точно 3 мин. при комнатной температуре.

Измерить бланк по реагенту.

Измерить пробы против соответствующих сывороточных бланков. 

Примечания:

*  Используется калибровка, определенная для общего билирубина. Возможна калибровка по мультикалибратору, аттестованному по прямому билирубину.

1. Если концентрация билирубина в пробе превышает 137 мкмоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

PAGE  
29
По вопросам технической поддержки обращаться в ЗАО «ДИАКОН», Пущино:   тел.: (495) 980-6339,  980-6338,        (4967) 330554, 730693;    
факс:  (495) 980-6679,   (4967) 330528

E-mail:   pribor@diakon-diagnostics.ru       наш сайт: http://www.diakon-diagnostics.ru  

