АФП Тест для экспресс-анализатора. (AFP-Check-1 For reader use only)
VEDALAB, Франция 


Каталожный номер: 23091          Фасовка: 20 тестов/упаковка

Справка

Альфа-фетопротеин (AФП, AFP) – одноцепочечный гликопротеид с молекулярным весом около 70 кДа (1), вырабатываемый зародышевым желточным мешком и проксимальными структурами печени и желудочно-кишечного тракта. АФП представляет собой основной сывороточный белок человеческого зародыша, уровень которого достигает нескольких миллиграммов на 1 мл на 12-й неделе беременности и затем падает до следов у здоровых небеременных взрослых. Клиническое значение AФП как опухолевого маркера было оценено не сразу, поскольку методы его количественного определения не были достаточно чувствительными для определения нанограммовых количеств, связанных с ранними стадиями заболевания. С появлением более чувствительных радиоиммунных тестов полезность AФП как опухолевого маркера начала становиться всё более явной. Заметное повышение уровня AФП обнаруживается у детей при злокачественных опухолях, таких как гепатобластомы и нефробластомы, а у взрослых – при гепатоцеллюлярной карциноме и некоторых опухолях яичек. Менее типично повышение концентрации AФП в сыворотке, связанное со злокачественными опухолями желудочно-кишечного тракта и других органов с метастазами в печени (2, 3).

Принцип определения

Количественный экспресс-тест для определения человеческого альфа-фетопротеина в сыворотке, плазме или цельной крови с помощью экспресс-анализатора для иммунохроматографических тестов «Easy Reader» (VEDALAB). Метод определения основан на использовании специфических мышиных моноклональных антител к AФП, конъюгированных с красителем, и иммобилизованных на мембране тестовой кассеты других мышиных поликлональных антител для определения АФП в тестируемых пробах с высокой специфичностью. При прохождении пробы через слой адсорбента конъюгат антител с красителем связывается с AФП, образуя комплекс антиген–антитело. Этот комплекс связывается с поликлональными антителами в реакционной зоне (Т) тестовой кассеты, образуя пурпурно-розовую окрашенную полосу. Несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны (С), где осаждается с образованием пурпурно-розовой полосы, подтверждающей качественность применяемых в тесте реагентов.

Состав 

Тестовые кассеты
20

Одноразовые пластмассовые пипетки
20

Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл
1

Инструкция
1

Стабильность и хранение

1. Хранить при температуре от 4° до 30°C в герметично закупоренной фабричной упаковке.

2. Не замораживать!

3. Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5 – 1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагента

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые образцы

Сыворотка, плазма или цельная кровь.

Взятие и подготовка проб

1. Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

2. Пробы, содержащие взвесь или осадок, могут дать неверные результаты. Такие пробы перед тестированием необходимо отделить от взвешенных частиц.

Процедура тестирования

1. Довести все пробы, тестовые кассеты и разбавитель для образца до комнатной температуры.

2. Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки, оторвав край упаковки по надрезу.

3. Пометить тестовую кассету фамилией или кодовым номером пациента.

4. Набрать пробу (сыворотки или плазмы) в пипетку-капельницу и, держа её вертикально, внести 1 каплю (25 мкл) пробы в лунку для проб тестовой кассеты. Если тестируется цельная кровь, внести в лунку для проб 2 капли (50 мкл) пробы. Подождать, пока образец полностью впитается.

5. Внести в лунку для проб по капле 4 полные капли (150 мкл) разбавителя для образца, давая впитываться предыдущей капле.

6. Считать результаты теста (в нг/мл) с помощью «Easy Reader» через 10 минут после внесения пробы. Более подробное описание работы на приборе смотрите в инструкции к ридеру.

Характеристики теста

a) Линейность 

Диапазон измерения: 10-300 нг/мл. 

При концентрации АФП ниже 10 нг/мл, результат будет показан как «<10 ng/ml». 

При концентрации АФП выше 300 нг/мл, результат будет показан как «>300 ng/ml» 

Для образцов с концентрацией АФП выше 300 нг/мл необходимо предварительное разбавление физраствором с умножением полученного результата на коэффициент разведения.

б) Точность

Исследование проводилось на разбавлениях референтной сыворотки по АФП (ВОЗ) с концентрацией АФП от 0 до 300 нг/мл. Оптическое поглощение выражалось как функция концентрации АФП в виде линейной кривой: 

Y = 33,53 + 1,23 x  (r = 0,987) 

Результаты, полученные на ридере, показывают хорошую корреляцию (r > 0,95) с указанными концентрациями. 

в) Чувствительность

Пороговая чувствительность теста близка к 5 нг/мл. При этом результат отражается как «< 10 ng/ml».

Патологические уровни АФП:

Взрослые – выше 40 нг/мл

Дети          - выше 30 нг/мл

Чувствительность теста, установленная с помощью коммерческих препаратов, приравнена к 10 нг/мл. 

г) Прецизионность:

Для исследования использовалась панель из 35 образцов человеческой сыворотки, предварительно протестированных на анализаторе BECKMAN DXI 800. Результаты теста, полученные с помощью «Easy Reader», приведены в таблице:

	Сыворотка человека, SCIPAC panel
(лот 571-146)
	Возраст
	Пол
	АФП (нг/мл)

Ожидаемые значения (BECKMAN DXI 800)
	Доверительный интервал
	АФП (нг/мл)

Полученные значения

(VEDALAB)

	
	
	
	
	Нижний предел
	Верхний предел
	

	5
	38
	Ж
	1,5
	1,125
	1,875
	<10

	4
	68
	Ж
	2,4
	1,8
	3,0
	<10

	10
	68
	М
	2,8
	2,1
	3,5
	<10

	1
	69
	Ж
	3,5
	2,625
	4,375
	<10

	9
	55
	Ж
	6,1
	4,575
	7,625
	<10

	2
	50
	Ж
	7,3
	5,475
	9,125
	<10

	8
	67
	Ж
	10,6
	7,95
	13,25
	<10

	7
	47
	Ж
	10,7
	8,025
	13,375
	10,96

	3
	42
	Ж
	11,6
	8,7
	14,5
	12,95

	6
	48
	М
	14,7
	11,025
	18,375
	14,95

	19
	53
	М
	17,0
	12,75
	21,25
	21,23

	15
	58
	Ж
	18,0
	13,5
	22,5
	16,94

	11
	52
	Ж
	18,1
	13,575
	22,625
	19,73

	14
	86
	Ж
	18,3
	13,725
	22,875
	21,35

	18
	65
	Ж
	20,4
	15,3
	25,5
	21,33

	12
	53
	М
	24,9
	18,675
	31,125
	22,53

	20
	29
	Ж
	28,6
	21,45
	35,75
	30,52

	16
	51
	М
	35,3
	26,475
	44,125
	33,01

	13
	56
	Ж
	39,4
	29,55
	49,25
	40,58

	17
	52
	Ж
	40,6
	30,45
	50,75
	31,93

	21
	58
	М
	52,8
	39,6
	66,0
	45,67

	25
	56
	М
	53,0
	39,75
	66,25
	42,75

	24
	71
	Ж
	53,4
	40,05
	66,75
	59,85

	22
	13
	М
	54,9
	41,175
	68,625
	59,85

	27
	5
	М
	69,0
	51,75
	86,25
	75,0

	28
	81
	М
	73,1
	54,825
	91,375
	65,53

	30
	72
	М
	81,8
	61,35
	102,25
	80,05

	29
	55
	М
	84,3
	63,225
	105,375
	68,06

	23
	73
	Ж
	111,2
	83,4
	139,0
	97,5

	26
	49
	М
	156,8
	117,6
	196,0
	128,36

	33
	76
	М
	1334,4
	1000,8
	1668,0
	>300

	32
	76
	M
	1422,0
	1066,5
	1777,5
	>300

	Разв. 32 (1/5)
	76
	M
	284,4
	213,3
	355,5
	246,77

	Разв. 32 (1/6)
	76
	M
	237,0
	177,75
	296,255
	221,99

	34
	66
	М
	4084,0
	3063,0
	5105,0
	>300

	35
	49
	М
	21395,0
	16046,25
	26743,75
	>300

	31
	89
	М
	443897
	332922,75
	554871,25
	636400,0


Расхождение результатов наблюдалось только в одном образце (выделено жирным шрифтом). Результаты были на 43% выше результата BECKMAN DXI 800. Этот образец показал высокий уровень АФП в обоих методах (443 897 нг/мл). Результат данного теста также указывает на явно патологический положительный результат.

Во всех других случаях (негативные, пограничные и патологические образцы) результат был четко определен. Данные, приведенные в таблице, показывают 99,5% корреляцию (коэффициент регрессии) полученных с помощью данного теста и на анализаторе BECKMAN DXI 800 результатов.

д) Эффект высокой дозы

Не наблюдалось хук-эффекта вплоть до концентрации АФП 443 897 нг/мл.

е) Сходимость
При тестировании в 26 повторах трех коммерческих сывороток, содержащих 23.76, 121.67 и 250 нг/мл АФП, коэффициент вариации составил 9.30%, 9.48% и 7.45% соответственно.

Ограничения метода

1.Как и для всех диагностических процедур, врачу следует рассматривать результат теста только в свете общей клинической картины.

2.Некоторые пробы сыворотки с высокими концентрациями ревматоидного фактора могут дать неспецифический ложноположительный результат при тестировании. Эта возможность должна быть учтена заранее.

3.Если применяются пробы цельной крови, следует тестировать их сразу после взятия крови (в течение 4 часов).

4. Тест разработан специально для анализатора Easy Reader и не предназначен для визуального считывания.

5.
При несоблюдении времени реакции (10 мин) могут быть получены неверные результаты.

6. Как это наблюдается и в других методах анализа, имеется некоторая вариабельность результатов измерений. Поэтому для клинических данных рекомендуется вводить коэффициент вариации +/- 25% по отношению к полученному результату.
Литература

1.
Vessella, R.L., M.A. Santrach, D. Bronson, C.J. Smith, M.J. Klicka, and P.H. Lange. (1984), "Evaluation of AFP glycosylation heterogeneity in cancer patients with AFP producing tumors". Int. J. Cancer 34: 309-314.

2.
Lange, P.H. and D. Raghavan. (1983) "Clinical applications of tumor markers in testicular cancer", p. 111-130. In J.P. Donohue (ed.), Testis tumors. The Williams & Wilkings CO., Baltimore.

3.
Vogelzang, N.J., P.H. Lange, A. Gold-man, R.L. Vessella, E.E. Fraley, and B.J. Kennedy. (1982), "Acute changes of alpha-fetoprotein and human chorionic gonadotropin during induction chemotherapy of germ cell tumors". Cancer Res. 42: 4855-4861.

Соблюдать температуру хранения            Читать инструкцию          Не использовать повторно           Только для in vitro диагностики

_______________________________________________________________________________________________________________________

Рег. Уд. ФСЗ 2008/02365
стр. 1 из 2
ЗАО ДИАКОН, 142290 г.Пущино Моск. обл., ул.Грузовая 1а Тел (495) 9806339, факс (495)9806679, e-mail: sale@diakonlab.ru

