
ОЖСС   

Prestige 24i  ( Сапфир 400 )
Подготовить реагенты и супернатант согласно инструкции на набор
	
	
	

	
	Item Name
	
	#
	
	ОЖСС
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	DATA INFORMATION
	
	CALIBRATION
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	UNITS
	mcmol/l
	
	
	
	TYPE
	Linear
	
	
	

	
	
	
	DECIMALS
	1
	
	
	
	STANDARD
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	#1
	*
	#4
	
	
	
	

	
	
	
	
	#2
	
	#5
	
	
	
	

	
	
	ANALYSIS
	
	
	
	#3
	
	#6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TYPE
	END
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	NORMAL RANGE
	
	

	
	
	
	Main W.Length 1
	600
	
	
	
	MALE
	FEMALE
	
	
	

	
	
	
	Main W.Length 2
	700
	
	
	
	LOW
	HIGH
	LOW
	HIGH
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Serum
	45
	72
	45
	72
	
	
	

	
	
	
	METHOD
	
	
	
	
	Urine
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Plasma
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CSF
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dialysis
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CORR.
	
	
	Other
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SLOPE
	
	INTER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Y =
	1.1
	X +
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Page : 1
	
	

	
	
	
	


	*input calibrator value (Введите значение калибратора. Если используется  калибратор из набора, значение=17.9)
	

	# entered by the user (вводится пользователем)

	
	


	
	
	

	
	Item Name
	
	#
	
	ОЖСС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	ASPIRATION
	
	DATA PROCESS
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KIND
	( Single
	( Double
	
	
	READ
	
	ABSORBANCE LIMIT
	
	
	

	
	
	
	VOLUME
	
	
	
	
	START
	END
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SAMPLE
	20
	
	
	
	
	
	MAIN
	52
	54
	
	
	
	LOW
	0.000
	
	
	
	

	
	
	
	REAGENT1 VOL
	200
	µl
	
	
	
	
	SUB
	30
	31
	
	
	
	HIGH
	3.000
	
	
	
	

	
	
	
	REAGENT2
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	FACTOR
	
	ENDPOINT LIMIT
	2.000
	
	
	

	
	
	
	Third Mix.
	( OFF
	( ON
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Blk correction
	0.8099
	
	LINEAR CHECK(%)
	0
	
	
	

	
	
	
	R1 Blank
	( Water Blk
	( R1 Blank1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Dilution
	
	
	

	
	
	MONITOR
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Diluent
	( 99:Dil1
	( 100:Dil2
	
	
	

	
	
	
	0 LEVEL POINT
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SPAN
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	PROZONE CHECK
	
	
	

	
	
	
	
	
	START
	END
	LIMIT(%)
	
	
	
	

	
	
	
	
	FIRST
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SECOND
	
	
	
	( Low
	( High
	
	
	

	
	
	
	
	THIRD
	
	
	
	( Low
	( High
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Page : 2
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	

	
	Item Name
	
	#
	
	ОЖСС
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	Auto Rerun SW
	
	Auto Rerun Condition (Absorbance
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	( On
	( Off
	
	
	
	Absorbance Range
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Lower
	( On
	( Off
	
	
	

	
	
	
	
	Higher
	( On
	( Off
	
	
	

	
	
	Auto Rerun Range (Result)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	( On
	( Off
	( On
	( Off
	
	
	
	Prozone Range
	( On
	( Off
	
	
	

	
	
	
	Lower
	Higher
	
	
	
	
	

	
	
	
	Serum
	
	179
	
	
	
	

	
	
	
	Urine
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Plasma
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CSF
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dialysis
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Other
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Page : 3
	
	

	
	
	
	


	*input calibrator value (Введите значение калибратора. Если используется  калибратор из набора, значение=17.9)
	

	# entered by the user (вводится пользователем)

	
	



