Миоглобин ФС, иммунотурбидиметрическое определение, биреагент.

[image: image1.jpg]Input range -9999.99 - 9999.99

DATA INFORMATION

CALIBRATION

TYPE  [Logitz E
STANDARD.

#1100 # |l600
w200 #
w |[350 #

NORMAL RANGF
MALE FEMALE

LOW | HIGH | LOW | HIGH

Serum | Jo 70 Jo 70

UNITS mkg/1
DECIMALS  fo
ANALYSI:
TYPE RaTe <
Main W.Length 1 [s70 <
Sub W.length 2 <
METHOD DiaSys Immuno

Next Page Save Return




Для калибровки рекомендуется использовать набор калибраторов TruCal Myoglobin производства компании DiaSys.

Концентрации калибраторов указаны во вкладыше к набору калибраторов.

Контроль правильности измерений рекомендуется проводить по контрольным сывороткам TruLab Protein, уровень 1 и уровень 2.
При переходе от второй страницы будет появляться сообщение о недостаточном объёме реагента. Из соображений экономии рекомендуется нажимать кнопку OK. При готовности к увеличению расхода реагентов на 20% во избежание появления подобных сообщений, на второй странице рекомендуется указывать следующие объёмы:

SAMPLE  20                 REAGENT1 VOL  200                REAGENT2  150

Myogl Миоглобин
[image: image2.jpg]Item Name 8 Myog!

Select Single for single reagent, Double for. double reagents system

ASPIRATION DATA PROCESS
KIND | Single  Doubie READ ABSORBANCE LIMIT
e START |_END
[ VOUUMET] MAIN 35 /51
SAMPLE |16 SUB | 1oy [
HIGH [3
REAGENTA VOL [150 il ||
REAGENT2 120 |
FACTOR ENDPOINT LIMIT [0
Blank correction] LINEAR CHECK(%) 90
Th © oFF Con
Ri Blank |  Water.Blank (" R1.Blank1 Diluent | o9t © 100012
I PROZONE CHECK
START LIMIT(%)
0 LEVEL POINT [1 FIRST
spaN |3 SECOND [ [ Clow CHign

1 “low ( Hgh

Page : 2

Print

Prev Page | [ NextPage Save Return




[image: image3.jpg]Item Name 8 Myog!

Auto Rerun SW.

“ on « off

Auto Rerun Range (Result)

C on off  onf Off

Lower | | Higher

Auto Rerun Condition (Absorbance)

Absorbance Range.

[ Lower | CoOn®ofi
[ Higher |  on® off
Prozone Range C on® off

Prev Page Save Return




