РЭА Тест для экспресс-анализатора. (CEA-Check-1 For reader use only)
VEDALAB, Франция

Каталожный номер: 45091          Фасовка: 20 тестов/упаковка

Справка

Раковый эмбриональный антиген (РЭА), также как и альфа-фетопротеин (АФП), вырабатывается во время развития плода. После рождения его выработка прекращается, и у здоровых взрослых его уровень не определяется. Однако онкофетальные антигены могут появляться из-за ресупрессии генов, которые в норме работают только на ранних стадиях развития. Поскольку секретируемые при этом антигены (РЭА и АФП) не принимают большого участия в иммунном противоопухолевом ответе, роль этих антигенов, называемых нео-антигенами, в иммунном распознавании весьма спорна. Уровень РЭА у здоровых некурящих взрослых находится в пределах 2,5 нг/мл, у курящих до 5 нг/мл, но он значительно возрастает (выше 10 нг/мл) при различных опухолях: матки (1), легких (2), груди (3), кишечника (4), что типично для курильщиков (5). Главной областью применения этих нео-антигенов является мониторинг пациентов. Определение РЭА в крови используется как для диагностических, так и для терапевтических целей. Присутствие РЭА не обязательно указывает на онкозаболевания, так как уровень этого антигена также возрастает при некоторых неопухолевых заболеваниях, таких как хронический цирроз и легочная эмфизема, или у заядлых курильщиков. Предоперационное определение уровня РЭА может иметь прогностическое значение. Высокий уровень РЭА в желчном пузыре может свидетельствовать о печеночных метастазах у пациентов, подвергшимся операции по поводу колоректальной карциномы (6). Как было обнаружено, наличие РЭА в сыворотке является ценным прогностическим маркером для развившегося рака молочной железы (7). Как правило, РЭА измеряется при помощи колориметрического иммуноферментного сэндвич-метода, который требует специального оборудования, опытного персонала и значительного времени для проведения анализа. 

Принцип определения

Количественный экспресс-тест для определения РЭА в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови с помощью экспресс-анализатора для иммунохроматографических тестов «Easy Reader» (VEDALAB). Метод определения основан на использовании связывания РЭА-антигена в образце анти-РЭА мышиными моноклональными антителами, конъюгированными с красителем. Если РЭА присутствует в образце в значимых количествах, образовавшийся комплекс конъюгат-антиген связывается с другими анти-РЭА моноклональными антителами животного происхождения, иммобилизованными на мембране в тестовой зоне (Т) с формированием окрашенной полосы. Несвязавшийся материал формирует окрашенную линию в контрольной зоне (С) кассеты, что подтверждает качественность применяемых в тесте реагентов.

Состав 

Тестовые кассеты
20

Одноразовые пластмассовые пипетки
20

Разбавитель для образца во флаконе-капельнице, 5 мл
1

(содержит солевой буфер, детергент и азид натрия (NaN3 < 0,1%)

Инструкция
1

Стабильность и хранение

1. Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметично закупоренной фабричной упаковке.

2. Не замораживать!

3. Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5 – 1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагента

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые образцы

Сыворотка, плазма или цельная кровь.

Взятие и подготовка проб

Образцы следует собирать в стандартных лабораторных условиях (асептически и с предотвращением гемолиза).

Все образцы следует рассматривать как потенциально инфекционные.

Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

Если проба тестируется в течение 48 часов после взятия, ее следует поместить в холодильник (2-8 С). Если предполагается более длительное хранение образца, его следует заморозить. Перед тестированием нужно полностью разморозить образец, тщательно перемешать его и довести до комнатной температуры. Следует избегать повторной заморозки образца. 

Пробы, содержащие взвесь или осадок, могут дать неверные результаты. Такие пробы перед тестированием необходимо развести пополам со специальным буфером для разведения (поставляется под заказ).

Процедура тестирования

1.
 Довести все пробы, тестовые кассеты и разбавитель для образца до комнатной температуры.

2.
 Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки, оторвав край упаковки по надрезу.

3.
 Пометить тестовую кассету фамилией или кодовым номером пациента.

4.
Набрать пробу (сыворотки или плазмы) в пипетку-капельницу и, держа её вертикально, внести 1 каплю (25 мкл) пробы в лунку для проб тестовой кассеты. Если тестируется цельная кровь, внести в лунку для проб 2 капли (50 мкл) пробы. Подождать, пока образец полностью впитается.

5.
Внести по капле 4 полных капли разбавителя (150 мкл) в лунку для проб тестовой кассеты, давая впитываться предыдущей капле.

6.
Считать результаты теста (в нг/мл) с помощью «Easy Reader» через 15 минут после внесения пробы.

Более подробное описание работы на приборе смотрите в инструкции к ридеру.

Характеристики теста

a) Линейность: 

Диапазон измерения 5 - 250 нг/мл.

При концентрации РЭА ниже 5 нг/мл, результат будет показан как “< 5 ng/mL”.

При концентрации РЭА выше 250 нг/мл, результат будет показан как “> 250 ng/mL”.

Для образцов с концентрацией РЭА выше 250 нг/мл необходимо предварительное разбавление физраствором с умножением полученного результата на коэффициент разведения.

б) Точность

Исследование проводилось на разведениях референтной РЭА-сыворотки (стандарт ВОЗ 73/601) с концентрацией РЭА от 0 до 250 нг/мл. Оптическое поглощение выражалось как функция концентрации РЭА в виде полиноминальной кривой: 

Y = 24.02 + 3.83 X – 7.3.10-3 X2 (r = 0.97)

Результаты, полученные на ридере, показывают хорошую корреляцию (r > 0,97) с указанными концентрациями. 

в) Чувствительность:

Пороговая чувствительность теста близка к 2 нг/мл. При этом результат отражается как «< 5 ng/ml».

Уровни выше 5 нг/мл считаются патологическими.

г) Прецизионность:

Для исследования использовалась панель из 40 образцов человеческой сыворотки, предварительно протестированных на хемолюминесцентном анализаторе ACCESS 2 BECKMAN - COULTER. Результаты, полученные с помощью ридера «Easy Reader», приведены в таблице 1. 

	Сыворотка человека, SCIPAC panel
(лот 555-146)
	РЭА (нг/мл)

Ожидаемые значения (ACCESS 2 BECKMAN - COULTER)
	Доверительный интервал
	РЭА (нг/мл)

Полученные значения (VEDALAB)

	
	
	Нижний предел
	Верхний предел
	

	40712
	0,6
	0,48
	0,6
	<5

	68204
	0,5
	0,4
	2,16
	<5

	40707
	1,8
	1,44
	2,16
	13,33

	40706
	1,7
	1,36
	2,04
	<5

	40710
	4,4
	3,52
	5,28
	<5

	40709
	4,6
	3,68
	5,52
	7,61

	59415
	12,5
	10,0
	15,0
	12,26

	59411
	12,5
	10,0
	15,0
	11,45

	59414
	16,2
	12,96
	19,44
	16,29

	59416
	17,1
	13,68
	20,52
	22,47

	69784
	26,3
	21,04
	31,56
	24,62

	69150
	23,9
	19,12
	28,68
	22,20

	59413
	29,5
	23,6
	35,4
	31,79

	68338
	13,1
	10,48
	15,72
	14,95

	40703
	34,2
	27,36
	41,04
	41,88

	68259
	40,0
	32,0
	48,0
	43,49

	68263
	37,4
	29,92
	44,88
	43,72

	33718
	50,7
	40,56
	60,84
	47,16

	69143
	49,6
	39,68
	59,52
	45,32

	33704
	69,0
	55,2
	82,8
	68,92

	33723
	64,9
	51,92
	77,88
	51,46

	33701
	85,1
	68,08
	102,12
	68,36

	33702
	94,8
	75,84
	113,76
	110,47

	30693
	97,2
	77,76
	116,64
	115,42

	30688
	160,2
	128,16
	192,24
	167,78

	30662
	223,0
	178,4
	267,6
	>250

	30689
	163,6
	130,88
	196,32
	169,20

	40713
	189,9
	151,92
	227,88
	210,24

	30640
	193,7
	154,96
	232,44
	215,19

	30690
	288
	230,4
	345,6
	>250

	30685
	286,6
	229,28
	343,92
	242,78

	30639
	227,3
	181,84
	272,76
	>250

	30686
	463,7
	370,96
	556,44
	>250

	30638
	451,3
	361,04
	541,56
	>250

	30692
	521,3
	417,04
	625,56
	>250

	30641
	419,6
	335,68
	503,52
	>250

	33695
	666,9
	533,52
	800,28
	>250

	33684
	640,5
	512,4
	800,28
	>250

	33683
	686,8
	549,44
	824,16
	>250

	32299
	694,0
	555,2
	832,8
	>250


Табл. 1. Сравнение результатов теста VEDALAB и ACCESS 2 BECKMAN-COULTER
Расхождение результатов наблюдалось в четырех образцах (выделено жирным шрифтом):

-Сыворотка 59416: Результаты, полученные в обоих тестах, имеют одно и то же клиническое значение (позитивный результат: 15 – 25 нг/мл).

-Сыворотки 40703/40707/40709: В этих образцах наблюдались высокие уровни СРБ и/или РФ, что указывает на присутствие полиспецифических антител, которые могли повлиять на результаты. В образцах 40709 и 59416 полученные результаты соответствовали клиническому значению, а в образце 40707 наблюдался ложный положительный результат.

Во всех других случаях (негативные, пограничные и патологические образцы) результат был четко определен. Данные, приведенные в таблице, показывают 83,4% корреляцию полученных с помощью данного теста, и на анализаторе ACCESS 2 BECKMAN - COULTER результатов.

д) Эффект антикоагулянтов

Образцы крови были получены от трех разных пациентов в три разные пробирки с коагулянтами (гепарин, ЭДТА, цитрат). Все девять образцов были протестированы количественным тестом на РЭА и затем обогащены образцом с высоким уровнем РЭА-10 (234 нг/мл). Обогащенные образцы вновь тестировались этим же тестом. 

В таблице 2 приведены полученные через 10 минут результаты.

	
	Пациент
	Антикоагулянт

	
	
	Гепарин
	ЭДТА
	Цитрат

	Контрольные образцы
	1
	-
	-
	-

	
	2
	-
	-
	-

	
	3
	-
	-
	-

	Обогащенные до 4,7 нг/мл РЭА образцы
	1
	Неопр.*
	Неопр.
	Неопр.

	
	2
	Неопр.
	Неопр.
	Неопр.

	
	3
	-
	Неопр.
	Неопр.

	Обогащенные до 23 нг/мл РЭА образцы
	1
	+
	+
	+

	
	2
	+
	+
	+

	
	3
	+
	+
	+


Табл.2. Эффект антикоагулянтов

Неопр.* Эти образцы показывали слабо позитивный результат после 20 минут выдержки.

Гепарин, ЭДТА и цитрат не оказывали влияния на результаты тестирования.

е) Сходимость результатов 

Внутрисерийная

Были исследованы два образца с концентрацией РЭА 25,69 и 48,43 нг/мл в 26 повторах. Коэффициент вариации составил 8,49% и 8,55% соответственно.

Ограничения метода

1.
Хотя уровень РЭА обычно повышается при некоторых онкозаболеваниях, он может также возрастать при некоторых других состояниях, таких как хронический цирроз печени, эмфизема легких, а также у заядлых курильщиков.

2.
Результаты не должны интерпретироваться как абсолютное доказательство наличия или отсутствия онкозаболеваний, а только в качестве вспомогательной информации наряду с другими результатами исследования пациента. РЭА не является скринговым тестом для выявления скрытых онкозаболеваний, он используется для мониторинга с различными видами злокачественных новообразований или для оценки эффективности терапии и как потенциальный индикатор рецидивов и прогноза течения заболевания.

3.
Негативный результат может наблюдаться у пациентов с ранними стадиями карцином, при которых уровень РЭА может быть ниже 5 нг/мл.

4.
Позитивный результат может быть получен у пациентов, подвергающимся терапии антиопухолевыми препаратами, так как гепатотоксический эффект этих лекарств может приводить к выбросу РЭА в кровь. Кроме того, подобный эффект может наблюдаться у пациентов, проходящих курс радиотерапии, что приводит к кратковременному повышению уровня РЭА.

5.
Высокие уровни ревматоидного фактора или СРБ могут влиять на анализ и приводить к ложным положительным результатам.

6.
Завышенные результаты могут быть получены при времени анализа свыше 15 мин.

7.
Тест разработан специально для работы на ридере и не предназначен для визуального считывания.

8.
 При несоблюдении времени считывания (15 мин) могут быть получены неточные результаты.

9.
Как и для всех диагностических процедур, врач должен рассматривать полученные результаты только в свете полной диагностической картины.

10. Как это наблюдается и в других методах анализа, имеется некоторая вариабельность результатов измерений. Поэтому для клинических данных рекомендуется вводить коэффициент вариации +/- 25% по отношению к полученному результату.
Литература
1. Juang, C.M., Wang, P.H., Yen, M.S., Lai, C.R. et al. Application of tumor markers CEA, TPA, and SCC-Ag in patients with low-risk FIGO stage IB and IIA squamous cell carcinoma of the uterine cervix. Gynecol. Oncol. 2000, 76 : 103-106. 

2. Lee, Y.C., Yang, P.C., Kuo, S.H. and Luh, K.T. Tissue polypeptide antigen and carcinoembryonic antigen as tumor markers in lung cancer. J. Formos. Med. Assoc. 1991, 90 : 631-636. 

3. Molina, R., Jo, J., Filella, X., Zanon, G., Farrus, B. et al. C-erbB-2, CEA, and CA 15.3 serum levels in the early diagnosis of recurrence of breast cancer patients. Anticancer Res. 1999, 19 : 2551-2555 . 

4. Holubec, L. Jr., Topolcan, O., Pikner, R. et al. The significance of CEA, CA19-9 and CA72-4 in the detection of colorectal carcinoma recurrence. Anticancer Res. 2000, 20 : 5737-5244. 

5. Padros, M.C., Alvarez-Sala, R., Terreros Caro, F.J. et al. The concentrations of five tumor markers in both BAL fractions in lung cancer patients in relation to cigarette smoking. Tumori.1999, 85 : 454-457. 

6. Waisberg, J., Palma, R.T., Neto, L.C. et al. Biliary carcinoembryonic antigen levels in diagnosis of occult hepatic metastases from colorectal carcinoma. World J. Gastroenterol. 2003, 9(7) : 1589-1593. 

7. Pathak, K.A., Khanna, R., Khanna, S. et al. Carcinoembryonic antigen : an invaluable marker for advanced breast cancer. JPGM. 1996, 42(3) : 68-71. 

Соблюдать температуру хранения         Читать инструкцию          Не использовать повторно      Только для in vitro диагностики

_____________________________________________________________________________________________________________________

Рег. Уд. ФСЗ 2008/02365
стр. 3 из 3
ЗАО ДИАКОН, 142290 г.Пущино Моск. обл., ул.Грузовая 1а Тел (495) 9806339, факс (495) 9806679, e-mail: sale@diakonlab.ru

