СРБ тест (CRP Test (CRP-Check-1)).
VEDALAB, Франция


Каталожный номер: 34001           Фасовка: 20 тестов/упаковка

Справка

C-реативный белок (СРБ) – неспецифический белок острой фазы, используемый для диагностики бактериальных инфекций и воспалительных заболеваний, таких как острая ревматическая лихорадка или ревматоидный артрит (1, 2). При вирусных инфекциях уровень СРБ повышается незначительно. СРБ – маркер воспаления, продуцируемый при воспалительных состояниях, в основном, в печени (3). Положительный результат теста указывает на наличие, но не на причину воспаления (4). Синтез СРБ инициируется антигенными комплексами, бактериями, грибковыми инфекциями или при травме. Тест на СРБ более чувствительный и быстрый индикатор, чем скорость осаждения эритроцитов (5, 6). Этот тест также полезен для оценки состояния больных с острым инфарктом миокарда. Уровень СРБ имеет корреляцию с пиковым уровнем креатинкиназы МВ, но с отставанием на 1-3 дня. Невозможность нормализации СРБ может свидетельствовать о продолжающейся опасности для сердечных тканей. Уровень СРБ не повышен у пациентов со стенокардией. При классическом измерении уровня СРБ используются методы латексной агглютинации, нефелометрии и иммунотурбидиметрии.

Предназначение и принцип метода

Полуколичественный скрининговый экспресс-тест для определения СРБ в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови. Метод основан на принципе конкурентной иммунохроматографии, когда конъюгированный с красителем СРБ конкурирует со свободным СРБ пробы за места связывания с иммобилизованными в тестовой области мембраны поликлональными мышиными антителами к человеческому СРБ. В зависимости от концентрации СРБ в образце он ослабляет или даже совсем блокирует развитие окраски в тестовой зоне на кассете. Вне зависимости от результатов теста конъюгированный с красителем СРБ связывается с антителами в контрольной зоне, образуя в ней четкую розовую линию, свидетельствующую о качественности всех компонентов теста. Результат оценивается визуально. Интенсивность окраски контрольной зоны используется для приблизительной количественной оценки концентрации СРБ в пробе.

Состав

Тестовые кассеты
20

Содержат отдельные области с конъюгированным с красителем СРБ человека и иммобилизованными на мембране мышиными поликлональными антителами.

Одноразовые пластмассовые пипетки
20

Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл
1

Инструкция
1

Стабильность и хранение

1.
Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметичной фабричной упаковке.

2.
Не замораживать!

3.
Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5 – 1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагентов

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые образцы

Сыворотка, плазма или цельная кровь.

Взятие и подготовка проб

а) Взятие пробы

1. Тест предназначен для тестирования сыворотки, плазмы или цельной крови.

2. Образцы следует собирать в стандартных лабораторных условиях (асептически и с предотвращением гемолиза).

3. Все образцы следует рассматривать как потенциально инфекционные.

4. Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

5. Если проба тестируется в течение 48 часов после взятия, ее следует поместить в холодильник (2-8°C). Если предполагается более длительное хранение образца, его следует заморозить. Перед тестированием нужно полностью разморозить образец, тщательно перемешать его и довести до комнатной температуры. Следует избегать повторной заморозки образца. 

Процедура тестирования

1.
Довести все пробы, тестовые кассеты и разбавитель до комнатной температуры.

2.
Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки, оторвав край упаковки по надрезу.

3.
Пометить тестовую кассету фамилией или кодовым номером пациента.

4.
Набрать пробу в пипетку-капельницу и, держа её вертикально, внести 1 каплю (25 мкл) сыворотки в лунку для проб тестовой кассеты. Если используется цельная кровь, внести в лунку 2 капли (50 мкл) крови. Подождать, пока образец полностью впитается.
5.
Внести в лунку для проб по капле 5-6 полных капель (200 мкл) разбавителя, давая впитываться предыдущей капле. 

6. Считать результаты теста через 5-10 минут после внесения пробы.

Интерпретация результатов

Позитивный: Цветная полоса в контрольной зоне (С) ярче полосы в тестовой зоне. Концентрация СРБ выше 10 мг/л. При очень высокой концентрации СРБ полоса в тестовой зоне может вообще не проявиться.

Пограничный: Интенсивность окраски полос в контрольной и тестовой зонах равна. Концентрация СРБ в образце 5-10 мг/л.

Негативный: Если интенсивность окраски полосы в тестовой зоне выше, чем в контрольной, концентрация СРБ в образце ниже 5 мг/л.

Характеристики теста

а) Точность 

Исследовалась панель из 46 образцов человеческой сыворотки, плазмы или цельной крови, из них 8 образцов были собраны у одних и тех же пациентов, но в пробирки с разными антикоагулянтами (гепарином, ЭДТА и цитратом). После тестирования данным тестом из образцов получали плазму, которую тестировали иммунотурбидиметрическим методом (Olympus). Полученные результаты приведены в таблице 1.
	СРБ, мкг/мл
	Турбидиметрия
	Всего

	
	<5мкг/мл
	5-10 мкг/мл
	>10мкг/мл
	

	Тест VEDALAB
	-
	11
	3
	2
	16

	
	-/+
	0
	0
	3
	3

	
	+
	0
	2
	21
	23

	Всего
	11
	5
	26
	42


Табл. 1. Сравнение результатов тестирования.

Вычисленная на основании этих результатов специфичность теста составила 100% (11 / 11 х 100), 
чувствительность - 92,3% (24 / 26 х 100).

б) Влияния

Матричный эффект

Результаты тестирования образца от одного пациента в виде сыворотки, плазмы или цельной крови совпадали. Эффект матрицы не отмечался.

Эффект антикоагулянтов

Вне зависимости от применяемого антикоагулянта (ЭДТА, гепарин, цитрат) результаты образцов от одного и того же пациента всегда совпадали. Влияния антикоагулянтов не отмечалось.

в) Воспроизводимость

Внутрисерийная

При тестировании 5 образцов по 5 дублей каждого с концентрацией СРБ 0; 2,5; 5; 10 и 20 мг/л негативные и позитивные результаты совпадали в 100% случаев.

Межсерийная

При тестировании тех же 5 образцов в 5 разных сериях анализов на 3 разных лотах тестов негативные и позитивные результаты совпадали в 100% случаев.

Ограничения метода

1.
Пограничный результат может говорить о начале иммунного ответа.

2.
Такой результат может также наблюдаться после проведенного лечения и ранее перенесенной инфекции. 

3.
Как и при всех прочих диагностических процедурах, врач должен принимать во внимание результаты других анализов и полную клиническую картину.

Литература

1. Van Lente F, "The Diagnostic Utility of C-Reactive Protein", Hum Pathol, 1982 13(12) : 1061-3. 

2. Thimsen DA, Tong GK, and Gruenberg JC, "Prospective Evaluation of C-Reactive Protein in Patients suspected to have Acute Appendicitis", Am J Surg, 1989, 55(7): 466-8. Inflammation and Infection", Semin Hematol, 1988, 25(2):84-90. 

3. Shaw AC, "Serum C-Reactive Protein and Neopterin Concentrations in Patients with Viral or Bacterial Infection", J Clin Pathol, 1991, 44(7): 596-9. 

4. Wu TT, Lee YH, Tzeng WS, et al "The Role of C-Reactive Protein and Erythrocyte Sedimentation Rate in the Diagnosis of Infected Hydronephrosis and Pyonephrosis", J Urol, 1994, 152( 1): 26-8. 

5 Gambino R. "C-Reactive Protein (CRP) - How much Proof do we need?" Lab Rep, 1994, 16(11) : 83-5.
Соблюдать температуру хранения         Читать инструкцию             Не использовать повторно        Только для in vitro диагностики
____________________________________________________________________________________________________________________

Рег. Уд. ФСЗ 2009/05727
стр. 1 из 2
ЗАО ДИАКОН, 142290 г.Пущино Моск. обл., ул.Грузовая 1а Тел (495) 9806339, факс (495) 9806679, e-mail: sale@diakonlab.ru

