
          УТВЕРЖДЕНА                                                                                                                    “УТВЕРЖДАЮ”

                                                                                                                                            Генеральный директор

  Приказом Росздравнадзора                                                                                        Закрытого  акционерного общества         
                                                                                                                                            “ДИАКОН-ДС”                        

От 05 февраля 2010 г.  № 757-Пр/10                                                                                                    Шарышев А.А.                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    30 ноября 2009 г.
И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для  количественного определения  содержания  креатинина 

 кинетическим методом  в  сыворотке  крови  и моче

КРЕАТИНИН  ФС
                                                                                                                           РУ № ФСР 2007/01576
НАЗНАЧЕНИЕ


Набор предназначен для количественного определения содержания креатинина в сыворотке крови  и моче человека кинетическим методом в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор выпускается в двух видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение 200 или 600 определений при расходе 1,0 мл рабочего реагента на один анализ.

ПРИНЦИП  МЕТОДА


Метод основан на реакции Яффе. Креатинин в щелочной среде взаимодействует с пикриновой кислотой с образованием окрашенного комплекса, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации креатинина в образце и измеряется фотометрически при длине волны  500 (490 - 510) нм.

СОСТАВ  НАБОРА

Реагент 1: пикриновая кислота, 13 ммоль/л – 1 флакон (100 мл) или 3 флакона (по 100 мл). 

Реагент 2: гидроокись натрия, 0,368 моль/л – 1 флакон (100 мл) или 3 флакона (по 100 мл).

Реагент 3: калибратор (калибровочный раствор креатинина, 177 мкмоль/л, азид натрия, 0,095%) – 1 флакон (3,0 мл) или 2 флакона (по 3,0 мл).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Набор обеспечивает линейную область определения концентрации креатинина в диапазоне от 35,4 до 885 мкмоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность - не более 25 мкмоль/л, коэффициент вариации результатов измерений - не более 5%.


Качество набора можно оценивать по отечественным или зарубежным контрольным сывороткам, аттестованным данным методом.


Нормальные величины концентрации креатинина в сыворотке крови человека составляют у мужчин 62 – 124 мкмоль/л, у жещин 44 – 97 мкмоль/л; в моче человека – у мужчин 8,8 – 17,7 ммоль/сутки, у женщин 7,1 – 15,9 ммоль/сутки.


Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.

АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ


Негемолизированная сыворотка крови и моча человека. Сыворотку крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови. Мочу перед определением развести дистиллированной водой в 50 раз.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


В реагенте 3 содержится токсичный компонент – азид натрия, в реагенте 1 – пикриновая кислота, реагент 2 содержит гидроокись натрия. При работе с ними следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


При работе с кровью следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы человеческой крови следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

– Спектрофотометр, программируемый фотометр  или биохимический анализатор,

длина волны 500 (490 - 510) нм, термостатируемая кювета с длиной оптического пути 10 мм;

– термостат, обеспечивающий температуру + 37 ± 0,50С;

– секундомер;

– цилиндры стеклянные мерные вместимостью 50 и 100 мл;

– пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости 50 и 1000 мкл;

– колба коническая вместимостью 200 мл;

– вода дистиллированная;

– 0,9% раствор NaCl ( физиологический раствор);

– перчатки резиновые одноразовые.

ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ


Приготовление рабочего реагента: смешать  в колбе конической вместимостью 200 мл один объем реагента 1 и один объем
 реагента 2. Тщательно закрыть флаконы с реагентами 1 и 2 непосредственно после каждого использования.


Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре +2 – 80С не более  5 суток; при комнатной температуре (+18 – 250С) – не более 8 часов.


Реагент 3 готов к использованию.
ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА


Перед проведением анализа рабочий реагент и рабочую кювету следует нагреть до комнатной температуры или до температуры 37 ± 0,50С.

Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.

                                                                                                                                                                                                   Таблица 

	Отмерить, мкл
	Опытная

проба     
	Калибровочная

 проба      
	Контрольная

(холостая)

 проба

	Сыворотка крови или  моча 
	100
	—
	—

	Вода дистиллированная
	—
	—
	100

	Калибратор  
	—
	100
	—

	Рабочий реагент 
	1000
	1000
	1000


Пробу перемешать и инкубировать в кювете с длиной оптического пути 10 мм при температуре + 370С или при комнатной температуре в течение 30 секунд. Измерить оптическую плотность пробы (Е1) при температуре + 370С или при комнатной температуре при длине волны 500 (490–510) нм против контрольной (холостой) пробы, включить секундомер и через 2 минуты  (точно) аналогично измерить оптическую плотность пробы (Е2). 

Рассчитать изменение оптической плотности за 2 минуты (ΔЕ) для опытной и калибровочной пробы - ΔЕ = Е2 – Е1  

РАСЧЕТЫ


Содержание креатинина в сыворотке крови (в мкмоль/л) определить по формуле:

[image: image1.wmf]177

.

.

´

D

D

=

кал

оп

Е

Е

С

[image: image2.wmf]
где:           С          —  концентрация креатинина, мкмоль/л;


ΔЕоп.        —  изменение оптической плотности опытной пробы, ед. опт. пл.;

                  ΔЕкал.          —  изменение оптической плотности калибратора, ед. опт. пл.;


177        —  концентрация креатинина в калибраторе, мкмоль/л.

Содержание креатинина в моче (в ммоль/сутки) определить по формуле:

[image: image3.wmf]177

1000

50

.

.

´

´

D

´

´

D

=

кал

оп

Е

V

Е

С


 где:          С                —  концентрация креатинина, ммоль/сутки;

ΔЕоп.              —  изменение оптической плотности опытной пробы, ед. опт. пл.;


ΔЕкал.           —  изменение оптической плотности калибратора, ед. опт. пл.;

50           —  коэффициент разведения мочи;

V
  —  количество мочи, собранной за сутки, л;  

1000          —  коэффициент пересчета мкмоль/сутки в ммоль/сутки;
177            —  концентрация креатинина в калибраторе, мкмоль/л.

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА

Хранение наборов должно производиться в темном месте при температуре +18 – 250С в упаковке предприятия-изготовителя в течение  всего срока годности. Замораживание компонентов набора не допускается.

Срок годности набора — 12 месяцев.


Реагенты 1 и 2 после вскрытия флаконов могут храниться при температуре +18 – 250С в темном месте в течение всего срока годности наборов при условии достаточной герметичности флаконов.


Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре + 2 – 80С не более 5 суток, при комнатной температуре (+18 – 250С) — не более 8 часов.


Калибратор после вскрытия флакона можно хранить при температуре +2 – 80С в течение 3 месяцев  при условии достаточной герметичности флакона.
                При несоблюдении условий хранения  набора возможно выпадение осадка в реагенте 2, что не влияет на качество работы набора.
При содержании креатинина в сыворотке крови выше 885 мкмоль/л анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором и полученный результат умножить на разведение.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.


По вопросам, касающимся качества набора КРЕАТИНИН ФС, следует обращаться в ЗАО “ДИАКОН-ДС” по адресу:

142290, г. Пущино, Московской обл., ул. Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495) 980-66-79.

Директор производства ЗАО “ДИАКОН-ДС”                                   В.И. Сысоева

“СОГЛАСОВАНО”

Зав. кафедрой клинической

лабораторной диагностики ГОУ ДПО“РМАПО Росздрава”           д.м.н., профессор   В.В. Долгов     

                                                                                                                22.11.2007 г.

“СОГЛАСОВАНО”

Зав. главного врача по лечебным вопросам
Больницы Пущинского Научного Центра РАН (БПНЦ РАН)           А.В.Мамонов

Зав. КДЛ                                                                                                   Е.В.Панкратова

                                                                                                                   05.12.2009г.
�EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3���








[image: image4.wmf]177

.

.

´

D

D

=

кал

оп

Е

Е

С

[image: image5.wmf][image: image6.wmf]177

1000

50

.

.

´

´

D

´

´

D

=

кал

оп

Е

V

Е

С

_1320151526.unknown

_1320151528.unknown

_1320151524.unknown

