## INFO
Red and yellow Excel sheets: Not available in the kit
To fill
Place to fill
Do not touch!
Check the decimals when changes in range etc. were made!
Change info note for ranges at the end of the value sheet when other ranges where used!
Change in range could be made by create new range in column "others" and paste and copy into "DiaSys" column. Connection to value sheets is to column B only.
| Level 1 | Level 2 | Notes
Product name | TruLab Urine Level 1 | TruLab Urine Level 2
Lot | 21056 | 21057
Expiry | 2017-02 | 2017-02
Version | Version 11.08.2015 | Version 11.08.2015
Cat. No. Kit size 1 | 5 9170 99 10 061 | 5 9180 99 10 061
Cat. No. Kit size 2 | 5 9170 99 10 062 | 5 9180 99 10 062 | Delete second Cat. No. in value sheet if needed
Kit size 1 | 6 x 5 mL | 6 x 5 mL
Kit size 2 | 20 x 5 mL | 20 x 5 mL | Delete second Kit size in value sheet if needed
Product code value sheet | 846 9170 10 02 00 | 846 9180 10 02 00
Date of layout creation | April 2015 | April 2015
Manufacturer | DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim
Possibility "distributed by:" | Germany
OEM System Name | DiaSys
Ranges | DiaSys | Rilibäk 2008 | Others
Albumin | 28 | 15
Amylase | 20 | 10
BUN | 26 | 13,5
Calcium | 17 | 8,5
Chloride | 14 | 10
Cortisol | 20 | 10
Creatinine | 24 | 12
Specific gravity | 1 | 10
Glucose | 22 | 9,5
HCG | - | 10
Potassium | 17 | 8,5
Magnesium | 26 | 10
Sodium | 13 | 6,5
Osmolality | 20 | 10
pH | 12 | 10
Phosphate | 22 | 11,5
Total Protein | 24 | 13,5
Urea | 26 | 13,5
Uric acid | 26 | 13,5
Note on B33: weberb: Grey marked: not mentioned in Rilibäk 2003
Note on C33: weberb: grey marked: not mentioned in Rilibäk

## L1-21056
846 9170 10 02 00
April 2015
TruLab Urine Level 1 |  | Version 11.08.2015 | [7 empty] | Lot No. |  |  | 21056
[10 empty] | Exp. |  |  | 2017-02
Urine control | Cat. No. | 5 9170 99 10 061 | 1х5 мл
Urin-Kontrolle
Contrôle d'urine
Control de orina
Constituent | System | Method |  | Unit | Assay value | Limit factor | Max. limits |  |  | Unit | Conversion factor | Assay value | Max. limits |  |  | CV | Bias DiaSys/Roche Cobas 6000
Bestandteil | System | Methode |  | Einheit | Sollwert |  | Max. Bereich |  |  | Einheit |  | Sollwert | Max. Bereich
Composant | Système | Méthode |  | Unité | Valeur cible |  | Limites max. |  |  | Unité |  | Valeur cible | Limites max.
Componente | Sistema | Método |  | Unidad | Valor medio |  | Limites máx. |  |  | Unidad |  | Valor medio | Limites máx.
ALB | DiaSys | Immunoturbidimetric | 1 0242 | mg/L | 6.87 | 28 | 4.9464 | - | 8.7936 | mg/dL | 0.1 | 0.687 | 0.49464 | - | 0.87936 | 55.2% | #VALUE!
| Abbott Architect | Turbidimetric | 2K98 | mg/L | 15.8 |  | 11.376 | - | 20.224 | mg/dL |  | 1.58 | 1.1376 | - | 2.0224
| Beckman-Coulter Immage | Nephelometry |  | mg/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
Microalbumin | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | Immunoturbidimetric |  | mg/L | 13.7 |  | 9.864 | - | 17.536 | mg/dL |  | 1.37 | 0.9864 | - | 1.7536
Microalbumine | Beckman-Coulter AU Series | Immunoturbidimetric |  | mg/L | 10.1 |  | 7.272 | - | 12.928 | mg/dL |  | 1.01 | 0.7272 | - | 1.2928
Microalbúmina | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Immunoturbidimetric |  | mg/L | 13 |  | 9.36 | - | 16.64 | mg/dL |  | 1.3 | 0.936 | - | 1.664
Микроальбумин | Roche Cobas 6000 | Immunoturbidimetric |  | mg/L | <12 |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | <1.2 | #VALUE! | - | #VALUE!
| Roche Hitachi/Modular | Immunoturbidimetric |  | mg/L | 14.9 |  | 10.728 | - | 19.072 | mg/dL |  | 1.49 | 1.0728 | - | 1.9072
| Roche Integra | Immunoturbidimetric |  | mg/L | <12 |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | <1.2 | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens DCA 2000 | Immunoturbidimetric |  | mg/L | 12.2 |  | 8.784 | - | 15.616 | mg/dL |  | 1.22 | 0.8784 | - | 1.5616
| Siemens BNII/Prospec | Nephelometric |  | mg/L | 27.5 |  | 19.8 | - | 35.2 | mg/dL |  | 2.75 | 1.98 | - | 3.52
| Siemens Advia | Turbidimetric |  | mg/L | 10.5 |  | 7.56 | - | 13.44 | mg/dL |  | 1.05 | 0.756 | - | 1.344
| Siemens Dimension | Petinia |  | mg/L | 7.9 |  | 5.688 | - | 10.112 | mg/dL |  | 0.79 | 0.5688 | - | 1.0112
| Siemens Dimension Vista | Nephelometry |  | mg/L | 34.2 |  | 24.624 | - | 43.776 | mg/dL |  | 3.42 | 2.4624 | - | 4.3776
| Siemens BNII/Prospec | Nephelometry |  | mg/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  |  | 0 | - | 0
AMY | DiaSys | EPS G-7 | 1 0501 | U/L | 46.46 | 20 | 37.168 | - | 55.752 | mkat/L | 0.016667 | 0.77435 | 0.61948 | - | 0.92922 | 12.67% | -15.68%
| Abbott Architect | CNPG3 | 7D58 | U/L | 52.2 |  | 41.76 | - | 62.64 | mkat/L |  | 0.87002 | 0.69601 | - | 1.044
a-Amylase | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | Enzymatic |  | U/L | 60.3 |  | 48.24 | - | 72.36 | mkat/L |  | 1.005 | 0.80402 | - | 1.206
a-Amilasa | Beckman-Coulter AU Series | CNPG3 | OSR6006/6106 | U/L | 43.7 |  | 34.96 | - | 52.44 | mkat/L |  | 0.72835 | 0.58268 | - | 0.87402
α-Амилаза |  | G7PNP/IFCC | OSR6182 | U/L | 59.9 |  | 47.92 | - | 71.88 | mkat/L |  | 0.99835 | 0.79868 | - | 1.198
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Amylopectin |  | U/L |  |  | 0 | - | 0 | mkat/L |  | 0 | 0 | - | 0
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Two-point rate |  | U/L | 41 |  | 32.8 | - | 49.2 | mkat/L |  | 0.68335 | 0.54668 | - | 0.82002
| Roche Cobas 6000 | EPS-G-7PNP |  | U/L | 55.1 |  | 44.08 | - | 66.12 | mkat/L |  | 0.91835 | 0.73468 | - | 1.102
| Roche Hitachi/Modular | Enzymatic (Alpha) |  | U/L | 55.6 |  | 44.48 | - | 66.72 | mkat/L |  | 0.92669 | 0.74135 | - | 1.112
| Roche Integra | EPS G-7 |  | U/L | 56 |  | 44.8 | - | 67.2 | mkat/L |  | 0.93335 | 0.74668 | - | 1.12
| Siemens Advia | PNP G7 |  | U/L |  |  | 0 | - | 0 | mkat/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Dimension | diluted CNP-G3 |  | U/L | 45.4 |  | 36.32 | - | 54.48 | mkat/L |  | 0.75668 | 0.60535 | - | 0.90802
|  | undiluted CNP-G3 |  | U/L | 47.8 |  | 38.24 | - | 57.36 | mkat/L |  | 0.79668 | 0.63735 | - | 0.95602
| Siemens Dimension Vista | undiluted CNP-G3 |  | U/L | 47.5 |  | 38 | - | 57 | mkat/L |  | 0.79168 | 0.63335 | - | 0.95002
BUN | DiaSys | Urease UV | 1 3101 | mg/dL | 425 | 26 | 314.5 | - | 535.5 | mmol/L | 0.35631 | 153 | 113.22 | - | 192.78 | 3.618% | 6.25%
| Abbott Architect | Urease/GLDH | 7D75 | mg/dL | 389.4 |  | 288.156 | - | 490.644 | mmol/L |  | 140 | 103.6 | - | 176.4
Urea N | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | Urease/Conductivity |  | mg/dL | 415 |  | 307.1 | - | 522.9 | mmol/L |  | 147.8687 | 109.4228 | - | 186.3145
|  | Urease/GLDH |  | mg/dL | 402 |  | 297.48 | - | 506.52 | mmol/L |  | 143 | 105.82 | - | 180.18
Harnstoff-N | Beckman-Coulter AU Series | Urease/GLDH |  | mg/dL | 392 |  | 290.08 | - | 493.92 | mmol/L |  | 139.6735 | 103.3584 | - | 175.9886
Urée N | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Urease |  | mg/dL | 405 |  | 299.7 | - | 510.3 | mmol/L |  | 144.3056 | 106.7861 | - | 181.825
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Colorimetric |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
Азот мочевины | Roche Cobas 6000 | Urease/GLDH |  | mg/dL | 400 |  | 296 | - | 504 | mmol/L |  | 142.524 | 105.4678 | - | 179.5802
| Roche Hitachi/Modular | Urease/GLDH |  | mg/dL | 399 |  | 295.26 | - | 502.74 | mmol/L |  | 142.1677 | 105.2041 | - | 179.1313
| Roche Integra | Urease/GLDH |  | mg/dL | 369 |  | 273.06 | - | 464.94 | mmol/L |  | 131.4784 | 97.294 | - | 165.6628
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Advia | Urease/GLDH |  | mg/dL | 402.4 |  | 297.776 | - | 507.024 | mmol/L |  | 144 | 106.56 | - | 181.44
| Siemens Dimension | Urease/GLDH |  | mg/dL | 397 |  | 293.78 | - | 500.22 | mmol/L |  | 142 | 105.08 | - | 178.92
| Siemens Dimension Vista | Urease/GLDH |  | mg/dL | 383 |  | 283.42 | - | 482.58 | mmol/L |  | 137 | 101.38 | - | 172.62
Ca | DiaSys | CPC | 1 1121 | mmol/L | * | 17 | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL | 4.01 | * | #VALUE! | - | #VALUE! | 2.213% | -1.571%
| DiaSys | Arsenazo | 1 1130 | mmol/L | 1.82 |  | 1.5106 | - | 2.1294 | mg/dL |  | 7.2982 | 6.0575 | - | 8.5389
Calcium |  | Phosphonazo | 1 1181 | mmol/L | 1.88 |  | 1.5604 | - | 2.1996 | mg/dL |  | 7.5388 | 6.2572 | - | 8.8204
Calcio | Abbott Architect | Arsenazo | 3L79 | mmol/L | 1.845 |  | 1.5313 | - | 2.1586 | mg/dL |  | 7.3984 | 6.1407 | - | 8.6562
Кальций | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | ISE indirect |  | mmol/L | 1.855 |  | 1.5396 | - | 2.1704 | mg/dL |  | 7.43 | 6.1669 | - | 8.6931
| Beckman-Coulter AU Series | Arsenazo |  | mmol/L | 1.91 |  | 1.5853 | - | 2.2347 | mg/dL |  | 7.64 | 6.3412 | - | 8.9388
|  | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Arsenazo |  | mmol/L | 1.915 |  | 1.5895 | - | 2.2405 | mg/dL |  | 7.67 | 6.3661 | - | 8.9739
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Colorimetric |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
|  | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
| Roche Cobas 6000 | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L | 1.9 |  | 1.577 | - | 2.223 | mg/dL |  | 7.59 | 6.2997 | - | 8.8803
|  | Gen.2 NM-Bapta |  | mmol/L | 1.91 |  | 1.5853 | - | 2.2347 | mg/dL |  | 7.64 | 6.3412 | - | 8.9388
| Roche Hitachi/Modular | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L | 1.91 |  | 1.5853 | - | 2.2347 | mg/dL |  | 7.62 | 6.3246 | - | 8.9154
| Roche Integra | NM-BAPTA |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
|  | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L | 1.84 |  | 1.5272 | - | 2.1528 | mg/dL |  | 7.35 | 6.1005 | - | 8.5995
| Siemens Advia | Arsenazo III |  | mmol/L | 1.81 |  | 1.5023 | - | 2.1177 | mg/dL |  | 7.22 | 5.9926 | - | 8.4474
| Siemens Dimension | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L | 1.91 |  | 1.5853 | - | 2.2347 | mg/dL |  | 7.64 | 6.3412 | - | 8.9388
| Siemens Dimension Vista | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L | 1.94 |  | 1.6102 | - | 2.2698 | mg/dL |  | 7.75 | 6.4325 | - | 9.0675
Cl | DiaSys | Thiocyanate | 1 1200 | mmol/L | 53.4 | 14 | 45.924 | - | 60.876 | mg/dL | 3.55 | 189.57 | 163.0302 | - | 216.1098 | 14.25% | 14.59%
|  | respons920 ISE direct |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
| Abbott Architect | ISE indirect | 2P32 | mmol/L | 49.6 |  | 42.656 | - | 56.544 | mg/dL |  | 176.08 | 151.4288 | - | 200.7312
Chloride | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | ISE indirect |  | mmol/L | 48.7 |  | 41.882 | - | 55.518 | mg/dL |  | 172.885 | 148.6811 | - | 197.0889
Chlorid | Beckman-Coulter AU Series | ISE-orientated PVC membrane |  | mmol/L | 59.1 |  | 50.826 | - | 67.374 | mg/dL |  | 209.805 | 180.4323 | - | 239.1777
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros | ISE direct |  | mmol/L |  |  | --- | - | --- | mg/dL |  | 0 | --- | - | ---
Chlorures |  |  |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
Chloruro |  |  |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
Chloruro | Roche Cobas 6000 | ISE indirect |  | mmol/L | 46.6 |  | 40.076 | - | 53.124 | mg/dL |  | 165.43 | 142.2698 | - | 188.5902
Chloruro | Roche Hitachi/Modular | ISE indirect |  | mmol/L | 44.9 |  | 38.614 | - | 51.186 | mg/dL |  | 159.395 | 137.0797 | - | 181.7103
Хлориды | Roche Integra | ISE indirect |  | mmol/L | 60.2 |  | 51.772 | - | 68.628 | mg/dL |  | 213.71 | 183.7906 | - | 243.6294
| Siemens Advia | ISE indirect |  | mmol/L | 63 |  | 54.18 | - | 71.82 | mg/dL |  | 223.65 | 192.339 | - | 254.961
| Siemens Dimension | QuiKLYTE Dimension RxL/RxL Max |  | mmol/L | 65.5 |  | 56.33 | - | 74.67 | mg/dL |  | 232.525 | 199.9715 | - | 265.0785
|  | QuiKLYTE Dimension Xpand/EXL |  | mmol/L | 68.5 |  | 58.91 | - | 78.09 | mg/dL |  | 243.175 | 209.1305 | - | 277.2195
| Siemens Dimension Vista | IMT indirect |  | mmol/L | 58.2 |  | 50.052 | - | 66.348 | mg/dL |  | 206.61 | 177.6846 | - | 235.5354
CORT | Abbott Architect | CMIA | 8D15 | µg/dL | 1.51 | 20 | 1.208 | - | 1.812 | nmol/L | 27.59 | 41.6609 | 33.3287 | - | 49.9931
| Beckman-Coulter Access | Chemiluminescence |  | µg/dL | 2.42 |  | 1.936 | - | 2.904 | nmol/L |  | 66.7678 | 53.4142 | - | 80.1214
Cortisol | Beckman-Coulter DxI | Chemiluminescence |  | µg/dL | 3.07 |  | 2.456 | - | 3.684 | nmol/L |  | 84.7013 | 67.761 | - | 101.6416
Cortison | J.&J. Ortho-Clinical Vitros Immunoassay | Chemiluminescence |  | µg/dL | 3.012 |  | 2.4096 | - | 3.6144 | nmol/L |  | 83.1011 | 66.4809 | - | 99.7213
Cortisol Коритизол | Siemens Centaur | Chemiluminescence |  | µg/dL | 2.98 |  | 2.384 | - | 3.576 | nmol/L |  | 82.2182 | 65.7746 | - | 98.6618
Cortisol |  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  |  | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  |  | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  |  | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  |  | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  |  | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  |  | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  |  | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL | [5 empty] | nmol/L
|  |  |  | µg/dL | [5 empty] | nmol/L
CREA | DiaSys | Jaffe without compensation | 1 1711 | mg/dL | 64.3 | 24 | 48.868 | - | 79.732 | mmol/L | 0.0884 | 5.68 | 4.3168 | - | 7.05 | 5.427% | -7.081%
|  | Enzymatic PAP | 1 1759 | mg/dL | 71.23 |  | 54.1348 | - | 88.3252 | mmol/L |  | 6.2967 | 4.7855 | - | 7.8079
Creatinine | Abbott Architect | Kinetic alkaline picrate | 3L81 | mg/dL | 68.35 |  | 51.946 | - | 84.754 | mmol/L |  | 6.0421 | 4.592 | - | 7.4923
Kreatinin |  | Enzymatic (8L24) | 8L24 | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
Kreatinin | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | Kin. alk. picrate/mod. Jaffe |  | mg/dL | 74.9 |  | 56.924 | - | 92.876 | mmol/L |  | 6.6212 | 5.0321 | - | 8.2102
Créatinine | Beckman-Coulter AU Series | Kin. alk. picrate |  | mg/dL | 61.8 |  | 46.968 | - | 76.632 | mmol/L |  | 5.4631 | 4.152 | - | 6.7743
|  | PAP |  | mg/dL | * |  | --- | - | --- | mmol/L |  | #VALUE! | --- | - | ---
Creatinina | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Colorimetric / Enzymatic |  | mg/dL | 63.6 |  | 48.336 | - | 78.864 | mmol/L |  | 5.6222 | 4.2729 | - | 6.9716
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Two-point rate |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
Креатинин | Roche Cobas 6000 | Enzymatic |  | mg/dL | 69.25 |  | 52.63 | - | 85.87 | mmol/L |  | 6.1217 | 4.6525 | - | 7.5909
|  | Jaffe |  | mg/dL | 69.2 |  | 52.592 | - | 85.808 | mmol/L |  | 6.1173 | 4.6491 | - | 7.5854
| Roche Hitachi/Modular | Enzymatic |  | mg/dL | 74.1 |  | 56.316 | - | 91.884 | mmol/L |  | 6.5504 | 4.9783 | - | 8.1225
|  | Kinetic alkaline picrate (Jaffe) |  | mg/dL |  |  | --- | - | --- | mmol/L |  | 0 | --- | - | ---
| Roche Integra | Kinetic alkaline picrate (Jaffe) |  | mg/dL | 66.4 |  | 50.464 | - | 82.336 | mmol/L |  | 5.8698 | 4.461 | - | 7.2785
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Advia | Jaffe, Alkaline picrate (CREA_2) |  | mg/dL | 67.9 |  | 51.604 | - | 84.196 | mmol/L |  | 6.0024 | 4.5618 | - | 7.4429
|  | Jaffe, Concentrated (CRE_2c) |  | mg/dL | 68.9 |  | 52.364 | - | 85.436 | mmol/L |  | 6.0908 | 4.629 | - | 7.5525
| Siemens DCA 2000 | 3,5 dinitrobenoic acid |  | mg/dL | 73.4 |  | 55.784 | - | 91.016 | mmol/L |  | 6.4886 | 4.9313 | - | 8.0458
| Siemens Dimension | IDMS Standardized |  | mg/dL | 63.8 |  | 48.488 | - | 79.112 | mmol/L |  | 5.6399 | 4.2863 | - | 6.9935
|  | Modified Jaffe |  | mg/dL | 71.7 |  | 54.492 | - | 88.908 | mmol/L |  | 6.3383 | 4.8171 | - | 7.8595
|  | Enzymatic |  | mg/dL | 71.3 |  | 54.188 | - | 88.412 | mmol/L |  | 6.3029 | 4.7902 | - | 7.8156
| Siemens Dimension Vista | Enzymatic |  | mg/dL | 68 |  | 51.68 | - | 84.32 | mmol/L |  | 6.0112 | 4.5685 | - | 7.4539
|  | modified Jaffe |  | mg/dL | 69.6 |  | 52.896 | - | 86.304 | mmol/L |  | 6.1526 | 4.676 | - | 7.6293
D | Specific gravity | Refractometer |  |  |  | 1
| Spezifisches Gewicht | Refraktometer |  | - | 1.012 |  | 1.0019 | - | 1.0221 | - |  | - | - | - | -
Удельный вес | Poids spécifique | Réfractomètre
| Peso específico | Refractometro
GLUC | DiaSys | HK/G6P-DH | 1 2511 | mg/dL | 25.0533 | 22 | 19.5416 | - | 30.5651 | mmol/L | 0.05551 | 1.3907 | 1.0848 | - | 1.6967 | 4.646% | -2.894%
|  | GOD-PAP | 12500 | mg/dL | 23.9667 |  | 18.694 | - | 29.2393 | mmol/L |  | 1.3304 | 1.0377 | - | 1.6231
Glucose | Abbott Architect | Hexokinase | 3L82 | mg/dL | 25 |  | 19.5 | - | 30.5 | mmol/L |  | 1.3877 | 1.0824 | - | 1.6931
Glucosa | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | Glucose oxidase |  | mg/dL | 27.6 |  | 21.528 | - | 33.672 | mmol/L |  | 1.5321 | 1.195 | - | 1.8691
Глюкоза |  | Hexokinase |  | mg/dL | 25.3 |  | 19.734 | - | 30.866 | mmol/L |  | 1.4044 | 1.0954 | - | 1.7134
| Beckman-Coulter AU Series | Hexokinase |  | mg/dL | 25.8 |  | 20.124 | - | 31.476 | mmol/L |  | 1.4322 | 1.1171 | - | 1.7472
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Glucose oxidase |  | mg/dL | 26.5 |  | 20.67 | - | 32.33 | mmol/L |  | 1.471 | 1.1474 | - | 1.7946
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Colorimetric |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Roche Cobas Cobas 6000 | Hexokinase |  | mg/dL | 25.8 |  | 20.124 | - | 31.476 | mmol/L |  | 1.4322 | 1.1171 |  | 1.7472
| Roche Hitachi/Modular | Hexokinase |  | mg/dL | 25.1 |  | 19.578 | - | 30.622 | mmol/L |  | 1.3933 | 1.0868 | - | 1.6998
| Roche Integra | Hexokinase |  | mg/dL | 25.45 |  | 19.851 | - | 31.049 | mmol/L |  | 1.4127 | 1.1019 |  | 1.7235
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Advia | Hexokinase |  | mg/dL | 24.3 |  | 18.954 | - | 29.646 | mmol/L |  | 1.3489 | 1.0521 | - | 1.6456
| Siemens Dimension | Hexokinase |  | mg/dL | 24.5 |  | 19.11 | - | 29.89 | mmol/L |  | 1.36 | 1.0608 | - | 1.6592
| Siemens Dimension Vista | Hexokinase |  | mg/dL | 22.9 |  | 17.862 | - | 27.938 | mmol/L |  | 1.2712 | 0.99152 | - | 1.5508
HCG | Fisher Sure-Vue |  |  | Negative
| Genzyme Osom |  |  | Negative
ХГЧ | ICON 20 |  |  | Negative
| ICON 25 |  |  | Negative
K | DiaSys | respons920 ISE direct |  | mmol/L |  | 17 | 0 | - | 0 | mg/dL | 3.9098 |  | 0 | - | 0 | 5.735% | -100%
| Abbott Architect | ISE indirect | 2P32 | mmol/L | 31.3 |  | 25.979 | - | 36.621 | mg/dL |  | 122 | 102 | - | 142.74
| Beckman-Coulter Synchron CX/LX | ISE indirect |  | mmol/L | 30.9 |  | 25.647 | - | 36.153 | mg/dL |  | 121 | 100.43 | - | 141
Potassium | Beckman-Coulter AU Series | ISE indirect |  | mmol/L | 32.6 |  | 27.058 | - | 38.142 | mg/dL |  | 127 | 106 | - | 148.59
Kalium | Flame emission spectrometry |  |  | mmol/L | 33.6 |  | 27.888 | - | 39.312 | mg/dL |  | 131 | 108.73 | - | 154
Potasio | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | ISE direct |  | mmol/L | 32.3 |  | 26.809 | - | 37.791 | mg/dL |  | 126 | 104.58 | - | 148
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | ISE direct |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
Potássio | Roche Cobas 6000 | ISE indirect |  | mmol/L | 31.5 |  | 26.145 | - | 36.855 | mg/dL |  | 123 | 102.09 | - | 143.91
Калий | Roche Hitachi/Modular | ISE indirect |  | mmol/L | 32.1 |  | 26.643 | - | 37.557 | mg/dL |  | 126 | 104 | - | 147.42
| Roche Integra | ISE indirect |  | mmol/L | 31.2 |  | 25.896 | - | 36.504 | mg/dL |  | 122 | 101.26 | - | 142.74
| Siemens Advia | ISE indirect |  | mmol/L | 31.8 |  | 26.394 | - | 37.206 | mg/dL |  | 124 | 102.92 | - | 145.08
| Siemens Dimension | QuiKLYTE Dimension RxL/RxL Max |  | mmol/L | 29.8 |  | 24.734 | - | 34.866 | mg/dL |  | 117 | 96.7 | - | 136
|  | QuiKLYTE Dimension Xpand/EXL |  | mmol/L | 30.3 |  | 25.149 | - | 35.451 | mg/dL |  | 118 | 98.3 | - | 139
| Siemens Dimension Vista | IMT indirect |  | mmol/L | 26.5 |  | 21.995 | - | 31.005 | mg/dL |  | 104 | 86.32 | - | 121
Mg | DiaSys | Xylidyl blue method | 1 4610 | mmol/L | 2.3764 | 26 | 1.7585 | - | 2.9942 | mg/dL | 2.4307 | 5.7762 | 4.2744 | - | 7.278 | 9.816% | -10.66%
| Abbott Architect | Arsenazo III | 7D70 | mmol/L | 1.934 |  | 1.4312 | - | 2.4368 | mg/dL |  | 4.701 | 3.4787 | - | 5.9232
Magnesium |  | Enzymatic | 3P68 | mmol/L | 2.587 |  | 1.9144 | - | 3.2596 | mg/dL |  | 6.2882 | 4.6533 | - | 7.9232
Magnésium | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | Calmagite |  | mmol/L | 2.374 |  | 1.7568 | - | 2.9912 | mg/dL |  | 5.7705 | 4.2702 | - | 7.2708
Magnesio | Beckman-Coulter AU Series | Xylidyl blue |  | mmol/L | 2.41 |  | 1.7834 | - | 3.0366 | mg/dL |  | 5.858 | 4.3349 | - | 7.3811
Магний | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Formazan dye |  | mmol/L | 2.805 |  | 2.0757 | - | 3.5343 | mg/dL |  | 6.8181 | 5.0454 | - | 8.5908
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Colorimetric |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
| Roche Cobas 6000 | Chlorophosphonazo III |  | mmol/L | 2.66 |  | 1.9684 | - | 3.3516 | mg/dL |  | 6.46 | 4.7804 | - | 8.1396
|  | Gen.2 Colorimetric Endpoint |  | mmol/L | 2.11 |  | 1.5614 | - | 2.6586 | mg/dL |  | 5.12 | 3.7888 |  | 6.4512
| Roche Hitachi/Modular | Xylidyl blue |  | mmol/L | 2.52 |  | 1.8648 | - | 3.1752 | mg/dL |  | 6.12 | 4.5288 | - | 7.7112
| Roche Integra | Chlorophosphonazo III |  | mmol/L | 2.164 |  | 1.6014 | - | 2.7266 | mg/dL |  | 5.26 | 3.8924 | - | 6.6276
|  |  |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Advia | Xylidyl blue |  | mmol/L | 2.524 |  | 1.8678 | - | 3.1802 | mg/dL |  | 6.12 | 4.5288 | - | 7.7112
| Siemens Dimension | Methylthymol Blue |  | mmol/L | 2.51 |  | 1.8574 | - | 3.1626 | mg/dL |  | 6.1011 | 4.5148 | - | 7.6873
| Siemens Dimension Vista | Methylthymol Blue |  | mmol/L | 2.544 |  | 1.8826 | - | 3.2054 | mg/dL |  | 6.1837 | 4.5759 | - | 7.7915
Na | DiaSys | respons920 ISE direct |  | mmol/L |  | 13 | 0 | - | 0 | mg/dL | 2.3 |  | 0 | - | 0 | 3.999% | -100%
| Abbott Architect | ISE indirect | 2P32 | mmol/L | 81.6 |  | 70.992 | - | 92.208 | mg/dL |  | 187.68 | 163.2816 | - | 212.0784
| Beckman-Coulter Synchron CX/LX | ISE indirect |  | mmol/L | 84.2 |  | 73.254 | - | 95.146 | mg/dL |  | 193.66 | 168.4842 | - | 218.8358
Sodium | Beckman-Coulter AU Series | ISE indirect |  | mmol/L | 81.7 |  | 71.079 | - | 92.321 | mg/dL |  | 187.91 | 163.4817 | - | 212.3383
Natrium | Flame emission spectrometry |  |  | mmol/L | 84.8 |  | 73.776 | - | 95.824 | mg/dL |  | 195.04 | 169.6848 | - | 220.3952
Sodio | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | ISE direct |  | mmol/L | 90 |  | 78.3 | - | 101.7 | mg/dL |  | 207 | 180.09 | - | 233.91
Sódio | Roche Cobas 6000 | ISE indirect |  | mmol/L | 83.6 |  | 72.732 | - | 94.468 | mg/dL |  | 192.28 | 167.2836 | - | 217.2764
Натрий | Roche Hitachi/Modular | ISE indirect |  | mmol/L | 83.9 |  | 72.993 | - | 94.807 | mg/dL |  | 192.97 | 167.8839 | - | 218.0561
| Roche Integra | ISE indirect |  | mmol/L | 82.1 |  | 71.427 | - | 92.773 | mg/dL |  | 188.83 | 164.2821 | - | 213.3779
| Siemens Advia | ISE indirect |  | mmol/L | 82 |  | 71.34 | - | 92.66 | mg/dL |  | 188.6 | 164.082 | - | 213.118
| Siemens Dimension | QuiKLYTE Dimension RxL/RxL Max |  | mmol/L | 81.1 |  | 70.557 | - | 91.643 | mg/dL |  | 186.53 | 162.2811 | - | 210.7789
|  | QuiKLYTE Dimension Xpand/EXL |  | mmol/L | 81.3 |  | 70.731 | - | 91.869 | mg/dL |  | 186.99 | 162.6813 | - | 211.2987
| Siemens Dimension Vista | IMT indirect |  | mmol/L | 75.6 |  | 65.772 | - | 85.428 | mg/dL |  | 173.88 | 151.2756 | - | 196.4844
OSMO | Osmolality / Freezing Point |  |  |  |  | 20
| Osmolalität / Gefrierpunkt |  |  | mOsm/kg | 394 |  | 315.2 | - | 472.8 | - |  | - | - | - | -
Осмолярность | Osmolarité / point de congélation
Osmolarito / punto álgido
pH |  |  |  | - | 6.32 | 12 | 5.5616 | - | 7.0784 | - |  | - | - | - | -
PHOS | DiaSys | Molybdate UV | 1 5211 | mg/dL | 29.8622 | 22 | 23.2926 | - | 36.4319 | mmol/L | 0.3229 | 9.6425 | 7.5212 | - | 11.7639 | 5.934% | 7.148%
| Abbott Architect | Phosphomolybdate | 7D71 | mg/dL | 28.2 |  | 21.996 | - | 34.404 | mmol/L |  | 9.1058 | 7.1025 | - | 11.1091
Inorganic phosphate | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 28.63 |  | 22.3314 | - | 34.9286 | mmol/L |  | 9.2446 | 7.2108 | - | 11.2784
Phosphor anorganisch | Beckman-Coulter AU Series | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 27.44 |  | 21.4032 | - | 33.4768 | mmol/L |  | 8.8604 | 6.9111 | - | 10.8097
Phosphore inorganique | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 32.4 |  | 25.272 | - | 39.528 | mmol/L |  | 10.462 | 8.1603 | - | 12.7636
Fósforo inorgánico | Roche Cobas 6000 | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 27.87 |  | 21.7386 | - | 34.0014 | mmol/L |  | 8.9992 | 7.0194 | - | 10.9791
Фосфор неорганический | Roche Hitachi/Modular | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 27.9 |  | 21.762 | - | 34.038 | mmol/L |  | 9.0089 | 7.0269 | - | 10.9909
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Roche Integra | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 28.6 |  | 22.308 | - | 34.892 | mmol/L |  | 9.2349 | 7.2033 | - | 11.2666
| Siemens Advia | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 28.17 |  | 21.9726 | - | 34.3674 | mmol/L |  | 9.0961 | 7.095 | - | 11.0972
| Siemens Dimension | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 30.74 |  | 23.9772 | - | 37.5028 | mmol/L |  | 9.9259 | 7.7422 | - | 12.1097
| Siemens Dimension Vista | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 26.17 |  | 20.4126 | - | 31.9274 | mmol/L |  | 8.4503 | 6.5912 | - | 10.3094
TP | DiaSys | Pyrogallol red method до Лота 21168 | 1 0210 | mg/dL | 4.2 | 24 | 3.192 | - | 5.208 | mg/L | 10 | 42 | 31.92 | - | 52.08 | 47.29% | -29.88%
|  | valid from reagent lot 21168 |  | mg/dL | 8.6 |  | 6.536 | - | 10.664 | mg/L |  | 86 | 65.36 | - | 106.64
| Abbott Architect | Benzethonium chloride | 7D79 | mg/dL | 7.21 |  | 5.4796 | - | 8.9404 | mg/L |  | 72.1 | 54.796 | - | 89.404
Total protein | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | Pyrogallol red (M-TP) |  | mg/dL | 11.6 |  | 8.816 | - | 14.384 | mg/L |  | 116 | 88.16 | - | 143.84
Total Protein | Beckman-Coulter AU Series | Pyrogallol red |  | mg/dL | 8.73 |  | 6.6348 | - | 10.8252 | mg/L |  | 87.3 | 66.348 | - | 108.252
Protéines totales | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Biuret |  | mg/dL | 18.6 |  | 14.136 | - | 23.064 | mg/L |  | 186 | 141.36 | - | 230.64
Proteínas totales |  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mg/L |  | 0 | 0 | - | 0
Proteínas totales |  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mg/L |  | 0 | 0 | - | 0
Proteínas totales | Roche Cobas 6000 | Benzethonium chloride |  | mg/dL | 5.99 |  | 4.5524 | - | 7.4276 | mg/L |  | 59.9 | 45.524 | - | 74.276
|  | Benzethonium chloride |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mg/L |  | 0 | 0 | - | 0
Общий белок | Roche Hitachi/Modular | Benzethonium chloride |  | mg/dL | 6.6 |  | 5.016 | - | 8.184 | mg/L |  | 66 | 50.16 | - | 81.84
|  | Turbidimetric (Roche) |  | mg/dL | 7.2 |  | 5.472 | - | 8.928 | mg/L |  | 72 | 54.72 | - | 89.28
| Roche Integra | Benzethonium chloride |  | mg/dL | 6.08 |  | 4.6208 | - | 7.5392 | mg/L |  | 60.8 | 46.208 | - | 75.392
| Siemens Advia | Dye Binding |  | mg/dL | 5.94 |  | 4.5144 | - | 7.3656 | mg/L |  | 59.4 | 45.144 | - | 73.656
| Siemens Dimension | Pyrogallol red |  | mg/dL | 15.1 |  | 11.476 | - | 18.724 | mg/L |  | 151 | 114.76 | - | 187.24
| Siemens Dimension Vista | Pyrogallol red |  | mg/dL | 14.8 |  | 11.248 | - | 18.352 | mg/L |  | 148 | 112.48 | - | 183.52
UREA | DiaSys | Urease UV | 1 3101 | mg/dL | 918 | 26 | 679.32 | - | 1156.68 | mmol/L | 0.1665 | 153 | 113.22 | - | 192.78 | 3.641% | 8.127%
| Abbott Architect | Urease/GLDH | 7D75 | mg/dL | 841 |  | 622.34 | - | 1059.66 | mmol/L |  | 140 | 103.6 | - | 176.4
Harnstoff | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | Urease/Conductivity |  | mg/dL | 889 |  | 657.86 | - | 1120.14 | mmol/L |  | 148 | 109.52 | - | 186.48
|  | Urease/GLDH |  | mg/dL | 859 |  | 635.66 | - | 1082.34 | mmol/L |  | 143 | 105.82 | - | 180.18
Urée | Beckman-Coulter AU Series | Urease/GLDH |  | mg/dL | 841 |  | 622.34 | - | 1059.66 | mmol/L |  | 140 | 103.6 | - | 176.4
Urea | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Urease |  | mg/dL | 865 |  | 640.1 | - | 1089.9 | mmol/L |  | 144 | 106.56 | - | 181.44
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Colorimetric |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
Мочевина | Roche Cobas 6000 | Urease/GLDH |  | mg/dL | 849 |  | 628.26 | - | 1069.74 | mmol/L |  | 143 | 105.82 | - | 180.18
| Roche Hitachi/Modular | Urease/GLDH |  | mg/dL | 853 |  | 631.22 | - | 1074.78 | mmol/L |  | 142 | 105.08 | - | 178.92
| Roche Integra | Urease/GLDH |  | mg/dL | 793 |  | 586.82 | - | 999.18 | mmol/L |  | 132 | 97.68 | - | 166.32
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Advia | Urease/GLDH |  | mg/dL | 865 |  | 640.1 | - | 1089.9 | mmol/L |  | 144 | 106.56 | - | 181.44
| Siemens Dimension | Urease/GLDH |  | mg/dL | 853 |  | 631.22 | - | 1074.78 | mmol/L |  | 142 | 105.08 | - | 178.92
| Siemens Dimension Vista | Urease/GLDH |  | mg/dL | 823 |  | 609.02 | - | 1036.98 | mmol/L |  | 137 | 101.38 | - | 172.62
UA | DiaSys | TBHBA | 1 3021 | mg/dL | 9.0376 | 26 | 6.6878 | - | 11.3874 | µmol/L | 59.48 | 537.5564 | 397.7918 | - | 677.3211 | 6.754% | 7.287%
|  | TOOS | 1 3001 | mg/dL | 8.937 |  | 6.6134 | - | 11.2606 | µmol/L |  | 531.5728 | 393.3638 | - | 669.7817
Uric Acid | Abbott Architect | Uricase | 7D76 | mg/dL | 8.34 |  | 6.1716 | - | 10.5084 | µmol/L |  | 496.0632 | 367.0868 | - | 625.0396
Harnsäure |  | Uricase | 3P39 | mg/dL | 8.665 |  | 6.4121 | - | 10.9179 | µmol/L |  | 515.3942 | 381.3917 | - | 649.3967
Acide urique | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | Uricase |  | mg/dL | 10.1 |  | 7.474 | - | 12.726 | µmol/L |  | 600.748 | 444.5535 | - | 756.9425
Acido úrico | Beckman-Coulter AU Series | Uricase |  | mg/dL | 9.15 |  | 6.771 | - | 11.529 | µmol/L |  | 544.242 | 402.7391 | - | 685.7449
Мочевая кислота | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Uricase |  | mg/dL | 8.71 |  | 6.4454 | - | 10.9746 | µmol/L |  | 518.0708 | 383.3724 | - | 652.7692
| Roche Cobas 6000 | Uricase/Colorimetric |  | mg/dL | 8.33 |  | 6.1642 | - | 10.4958 | µmol/L |  | 495.4684 | 366.6466 | - | 624.2902
| Roche Hitachi/Modular | Uricase |  | mg/dL | 8.44 |  | 6.2456 | - | 10.6344 | µmol/L |  | 502.0112 | 371.4883 | - | 632.5341
| Roche Integra | Uricase |  | mg/dL | 7.83 |  | 5.7942 | - | 9.8658 | µmol/L |  | 465.7284 | 344.639 | - | 586.8178
| Siemens Advia | Uricase/Peroxidase |  | mg/dL | 8.36 |  | 6.1864 | - | 10.5336 | µmol/L |  | 497.2528 | 367.9671 | - | 626.5385
| Siemens Dimension | Uricase |  | mg/dL | 9.48 |  | 7.0152 | - | 11.9448 | µmol/L |  | 563.8704 | 417.2641 | - | 710.4767
| Siemens Dimension Vista | Uricase |  | mg/dL | 9.23 |  | 6.8302 | - | 11.6298 | µmol/L |  | 549.0004 | 406.2603 | - | 691.7405
Notes / Hinweise / Nota
Dilutions may have been performed on some of the analytes using the instrument manufacturer’s protocol.
Einige der Analyten können unter Verwendung des Protokolls des Geräteherstellers einer Verdünnung unterzogen worden sein.
Des dilutions peuvent avoir été effectuées sur certains analytes en appliquant le protocole du fabricant des instruments.
En algunos de los analitos pueden haberse realizado diluciones utilizando el protocolo del fabricante del instrumento.
Ranges of acceptance were calculated as assigned value ± the maximum tolerable deviation of a single value according to the Guidelines of the German Federal Medical Council from 2003
Die Akzeptanzbereiche wurden nach den Richtlinien der Bundesärztekammer von 2003 als Sollwert ± die maximal zulässige Abweichung des Einzelwertes berechnet
L’intervalle de confiance a été calculée comme la valeur des méthodes de référence +/- le max. d’erreur de mesure admissible selon les recommandations du Comité Médical Fédéral d’Allemagne de 2003
Los rangos de tolerancia han sido calculados como valor de ensayo ± variación máxima tolerable del valor independiente, según las directrices de la Cámara Federal de los Médicos Alemanes de 2003
(Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung quantitativer laboratoriums¬medizinischer Untersuchungen. Deutsches Ärzteblatt 2003; 100:A 3335-38)
For DiaSys methods, sample pre-dilution was effected as described in the appropriate package insert.
Für die DiaSys Methoden wurde die in der jeweiligen Packungsbeilage angegebene Probevorverdünnung für Urine durchgeführt.
Pour des méthodes DiaSys, la pré-dilution de l’échantillon a été effectuée comme décrit dans la notice appropriée.
Para métodos DiaSys, la pre-dilución de la muestra fue efectuada como descrito en la técnica apropiada.
In diesem Sollwertzettel wird immer ein Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet.
A dot is always used in this value sheet as decimal separator. Separators for thousands are not used.
Dans ce fiche des valeurs de références, le point représente le caractère séparateur décimal. Des séparateurs pour ‘mille’ ne sont pas employés.
El punto representa el carácter separador decimal. No se utilizan caracteres para separar el ‘mil’.
* Data not available at the time of printing. Please inquire.
* Daten zum Zeitpunkt des Drucks nicht verfügbar. Bitte nachfragen.
* Données non disponibles á la date d'impression. Prière de se renseigner.
* No se disponiá de información en el momento en que se imprimió este prospecto. Consulte en caso de cualquier duda.
Manufacturer / Hersteller / Fabriqué par / Fabricado por / Fabricante / Produttore
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim
Germany
For updated target value sheets, please refer to the website mentioned below.
Aktualisierte Sollwertzettel finden Sie auf der unten genannten Webseite.
Le site mentionné ci-dessous renseigne sur des notices de valeur titrée mis à jour.
Para técnicas con valores de ensayo actualizadas, véase el sitio web mencionado abajo.
для обновленного значения списка пожалуйста посетите ниже приведенный адрес
http://www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/
Pay attention to updated target values marked in grey.
Bitte beachten Sie die grau markierten neuen Sollwerte.
Prendre note des valeurs titrées mis à jour sur fond gris.
Tener en cuenta los valores de ensayo actualizados sobre fondo gris.
ВНИМАНИЕ: пожалуйста обратите внимание на выделенные серым цветом обновленные заданные параметры.
Note on G41: weberb: Mean out of AMY and AMY7
Note on S67: weberb:
Note on T67: weberb: Phosphonazo versus NM-Bapta
Note on T114: weberb: Jaffe
Note on T253: weberb: DiaSys TOOS versus Cobas 6000

## Nciht verw. L2-21057
846 9180 10 02 00
April 2015
TruLab Urine Level 2 |  | Version 11.08.2015 | [7 empty] | Lot No. |  |  | 21057
[10 empty] | Exp. |  |  | 2017-02
Urine control | Cat. No. | 5 9180 99 10 061 | 6х5 мл
Urin-Kontrolle
Contrôle d'urine
Control de orina
Constituent | System | Method |  | Unit | Assay value | Limit factor | Max. limits |  |  | Unit | Conversion factor | Assay value | Max. limits |  |  | CV | Bias DiaSys/Roche Cobas 6000
Bestandteil | System | Methode |  | Einheit | Sollwert |  | Max. Bereich |  |  | Einheit |  | Sollwert | Max. Bereich
Composant | Système | Méthode |  | Unité | Valeur cible |  | Limites max. |  |  | Unité |  | Valeur cible | Limites max.
Componente | Sistema | Método |  | Unidad | Valor medio |  | Limites máx. |  |  | Unidad |  | Valor medio | Limites máx.
ALB | DiaSys | Immunoturbidimetric | 1 0242 | mg/L | 59.9526 | 28 | 43.1659 | - | 76.7393 | mg/dL | 0.1 | 5.9953 | 4.3166 | - | 7.6739 | 29.56% | -8.329%
| Abbott Architect | Turbidimetric | 2K98 | mg/L | 78 |  | 56.16 | - | 99.84 | mg/dL |  | 7.8 | 5.616 | - | 9.984
| Beckman-Coulter Immage | Nephelometry |  | mg/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
Microalbumin | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | Immunoturbidimetric |  | mg/L | 95.6 |  | 68.832 | - | 122.368 | mg/dL |  | 9.56 | 6.8832 | - | 12.2368
Microalbumine | Beckman-Coulter AU Series | Immunoturbidimetric |  | mg/L | 69.1 |  | 49.752 | - | 88.448 | mg/dL |  | 6.91 | 4.9752 | - | 8.8448
Microalbúmina | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Immunoturbidimetric (Randox) |  | mg/L | 71.8 |  | 51.696 | - | 91.904 | mg/dL |  | 7.18 | 5.1696 | - | 9.1904
Микроальбумин | Roche Cobas 6000 | Immunoturbidimetric |  | mg/L | 65.4 |  | 47.088 | - | 83.712 | mg/dL |  | 6.54 | 4.7088 |  | 8.3712
| Roche Hitachi/Modular | Immunoturbidimetric |  | mg/L | 69.5 |  | 50.04 | - | 88.96 | mg/dL |  | 6.95 | 5.004 | - | 8.896
| Roche Integra | Immunoturbidimetric |  | mg/L | 70.4 |  | 50.688 | - | 90.112 | mg/dL |  | 7.04 | 5.0688 |  | 9.0112
| Siemens DCA 2000 | Immunoturbidimetric |  | mg/L | 66.6 |  | 47.952 | - | 85.248 | mg/dL |  | 6.66 | 4.7952 | - | 8.5248
| Siemens BNII/Prospec | Nephelometric |  | mg/L | 140 |  | 100.8 | - | 179.2 | mg/dL |  | 14 | 10.08 | - | 17.92
| Siemens Advia | Turbidimetric |  | mg/L | 72.5 |  | 52.2 | - | 92.8 | mg/dL |  | 7.25 | 5.22 | - | 9.28
| Siemens Dimension | Petinia |  | mg/L | 60.4 |  | 43.488 | - | 77.312 | mg/dL |  | 6.04 | 4.3488 | - | 7.7312
| Siemens Dimension Vista | Nephelometry |  | mg/L | 114 |  | 82.08 | - | 145.92 | mg/dL |  | 11.4 | 8.208 | - | 14.592
| Siemens BNII/Prospec | Nephelometry |  | mg/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
AMY | DiaSys | EPS G-7 | 1 0501 | U/L | 203.3 | 20 | 162.64 | - | 243.96 | mkat/L | 0.016667 | 3.3884 | 2.7107 | - | 4.0661 | 12.04% | -12.54%
| Abbott Architect | CNPG3 | 7D58 | U/L | 221.4 |  | 177.12 | - | 265.68 | mkat/L |  | 3.6901 | 2.9521 | - | 4.4281
a-Amylase | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | Enzymatic |  | U/L | 256 |  | 204.8 | - | 307.2 | mkat/L |  | 4.2668 | 3.4134 | - | 5.1201
a-Amilasa | Beckman-Coulter AU Series | CNPG3 | OSR6006/6106 | U/L | 186 |  | 148.8 | - | 223.2 | mkat/L |  | 3.1001 | 2.48 | - | 3.7201
α-Амилаза |  | G7PNP/IFCC | OSR6182 | U/L | 254.4 |  | 203.52 | - | 305.28 | mkat/L |  | 4.25 | 3.4 | - | 5.1
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Amylopectin |  | U/L |  |  | 0 | - | 0 | mkat/L |  | 0 | 0 | - | 0
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Two-point rate |  | U/L | 175 |  | 140 | - | 210 | mkat/L |  | 2.9167 | 2.3334 | - | 3.5001
| Roche Cobas 6000 | EPS-G-7PNP |  | U/L | 232.44 |  | 185.952 | - | 278.928 | mkat/L |  | 3.88 | 3.104 | - | 4.656
| Roche Hitachi/Modular | Enzymatic (Alpha) |  | U/L | 235 |  | 188 | - | 282 | mkat/L |  | 3.9167 | 3.1334 | - | 4.7001
| Roche Integra | EPS G-7 |  | U/L | 236.4 |  | 189.12 | - | 283.68 | mkat/L |  | 3.9401 | 3.1521 | - | 4.7281
| Siemens Advia | PNP G7 |  | U/L |  |  | 0 | - | 0 | mkat/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Dimension | diluted CNP-G3 |  | U/L | 197.4 |  | 157.92 | - | 236.88 | mkat/L |  | 3.2901 | 2.6321 | - | 3.9481
|  | undiluted CNP-G3 |  | U/L | 207 |  | 165.6 | - | 248.4 | mkat/L |  | 3.4501 | 2.7601 | - | 4.1401
| Siemens Dimension Vista | undiluted CNP-G3 |  | U/L | 201.4 |  | 161.12 | - | 241.68 | mkat/L |  | 3.3567 | 2.6854 | - | 4.0281
BUN | DiaSys | Urease UV | 1 3101 | mg/dL | 830 | 26 | 614.2 | - | 1045.8 | mmol/L | 0.35631 | 299 | 221.26 | - | 376.74 | 3.459% | 3.62%
| Abbott Architect | Urease/GLDH | 7D75 | mg/dL | 797 |  | 589.78 | - | 1004.22 | mmol/L |  | 287 | 212.38 | - | 361.62
Urea N | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | Urease/Conductivity |  | mg/dL | 823 |  | 609.02 | - | 1036.98 | mmol/L |  | 294 | 217.56 | - | 370.44
|  | Urease/GLDH |  | mg/dL | 801 |  | 592.74 | - | 1009.26 | mmol/L |  | 286 | 211.64 | - | 360.36
Harnstoff-N | Beckman-Coulter AU Series | Urease/GLDH |  | mg/dL | 777 |  | 574.98 | - | 979.02 | mmol/L |  | 276.8529 | 204.8711 | - | 348.8346
Urée N | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Urease |  | mg/dL | 792 |  | 586.08 | - | 997.92 | mmol/L |  | 283 | 209.42 | - | 356.58
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Colorimetric |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
Азот мочевины | Roche Cobas 6000 | Urease/GLDH |  | mg/dL | 801 |  | 592.74 | - | 1009.26 | mmol/L |  | 286 | 211.64 | - | 360.36
| Roche Hitachi/Modular | Urease/GLDH |  | mg/dL | 804 |  | 594.96 | - | 1013.04 | mmol/L |  | 287 | 212.38 | - | 361.62
| Roche Integra | Urease/GLDH |  | mg/dL | 727 |  | 537.98 | - | 916.02 | mmol/L |  | 259.0374 | 191.6877 | - | 326.3871
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Advia | Urease/GLDH |  | mg/dL | 819 |  | 606.06 | - | 1031.94 | mmol/L |  | 291.8179 | 215.9452 | - | 367.6905
| Siemens Dimension | Urease/GLDH |  | mg/dL | 786 |  | 581.64 | - | 990.36 | mmol/L |  | 281 | 207.94 | - | 354.06
| Siemens Dimension Vista | Urease/GLDH |  | mg/dL | 772 |  | 571.28 | - | 972.72 | mmol/L |  | 276 | 204.24 | - | 347.76
Ca | DiaSys | CPC | 1 1121 | mmol/L | * | 17 | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL | 4.01 | * | #VALUE! | - | #VALUE! | 2.719% | -0.9853%
| DiaSys | Arsenazo | 1 1130 | mmol/L | 2.6302 |  | 2.1831 | - | 3.0773 | mg/dL |  | 10.5471 | 8.7541 | - | 12.3401
Calcium |  | Phosphonazo | 1 1181 | mmol/L | 2.6932 |  | 2.2354 | - | 3.151 | mg/dL |  | 10.7997 | 8.9638 | - | 12.6357
Calcio | Abbott Architect | Arsenazo | 3L79 | mmol/L | 2.6354 |  | 2.1874 | - | 3.0834 | mg/dL |  | 10.5 | 8.715 | - | 12.285
Кальций | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | ISE indirect |  | mmol/L | 2.62 |  | 2.1746 | - | 3.0654 | mg/dL |  | 10.5062 | 8.7201 | - | 12.2923
| Beckman-Coulter AU Series | Arsenazo |  | mmol/L | 2.8 |  | 2.324 | - | 3.276 | mg/dL |  | 11.228 | 9.3192 | - | 13.1368
|  | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Arsenazo |  | mmol/L | 2.755 |  | 2.2866 | - | 3.2233 | mg/dL |  | 11.0475 | 9.1695 | - | 12.9256
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Colorimetric |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
|  | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
| Roche Cobas 6000 | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L | 2.7 |  | 2.7 | - | 2.7 | mg/dL |  | 10.827 | 10.827 | - | 10.827
|  | Gen.2 NM-Bapta |  | mmol/L | 2.72 |  | 2.2576 | - | 3.1824 | mg/dL |  | 10.9072 | 9.053 | - | 12.7614
| Roche Hitachi/Modular | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L | 2.7 |  | 2.241 | - | 3.159 | mg/dL |  | 10.827 | 8.9864 | - | 12.6676
| Roche Integra | NM-BAPTA |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
|  | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L | 2.63 |  | 2.63 | - | 2.63 | mg/dL |  | 10.5463 | 10.5463 | - | 10.5463
| Siemens Advia | Arsenazo III |  | mmol/L | 2.655 |  | 2.2036 | - | 3.1063 | mg/dL |  | 10.6465 | 8.8366 | - | 12.4565
| Siemens Dimension | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L | 2.84 |  | 2.3572 | - | 3.3228 | mg/dL |  | 11.3884 | 9.4524 | - | 13.3244
| Siemens Dimension Vista | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L | 2.8 |  | 2.324 | - | 3.276 | mg/dL |  | 11.228 | 9.3192 | - | 13.1368
Cl | DiaSys | Thiocyanate | 1 1200 | mmol/L | 156.4667 | 14 | 134.5613 | - | 178.372 | mg/dL | 3.55 | 555.4567 | 477.6927 | - | 633.2206 | 7.649% | 1.602%
|  | respons920 ISE direct |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
| Abbott Architect | ISE indirect | 2P32 | mmol/L | 151 |  | 129.86 | - | 172.14 | mg/dL |  | 536.05 | 461.003 | - | 611.097
Chloride | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | ISE indirect |  | mmol/L | 153 |  | 131.58 | - | 174.42 | mg/dL |  | 543.15 | 467.109 | - | 619.191
Chlorid | Beckman-Coulter AU Series | ISE-orientated PVC membrane |  | mmol/L | 175 |  | 150.5 | - | 199.5 | mg/dL |  | 621.25 | 534.275 | - | 708.225
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros | ISE direct |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
Chlorures |  |  |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
Chloruro |  |  |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
Chloruro | Roche Cobas 6000 | ISE indirect |  | mmol/L | 154 |  | 132.44 | - | 175.56 | mg/dL |  | 546.7 | 470.162 | - | 623.238
| Roche Hitachi/Modular | ISE indirect |  | mmol/L | 147 |  | 126.42 | - | 167.58 | mg/dL |  | 521.85 | 448.791 | - | 594.909
Chloruro | Roche Integra | ISE indirect |  | mmol/L | 166 |  | 142.76 | - | 189.24 | mg/dL |  | 589.3 | 506.798 | - | 671.802
Хлориды | Siemens Advia | ISE indirect |  | mmol/L | 178 |  | 153.08 | - | 202.92 | mg/dL |  | 631.9 | 543.434 | - | 720.366
| Siemens Dimension | QuiKLYTE Dimension RxL/RxL Max |  | mmol/L | 166 |  | 142.76 | - | 189.24 | mg/dL |  | 589.3 | 506.798 | - | 671.802
|  | QuiKLYTE Dimension Xpand/EXL |  | mmol/L | 169 |  | 145.34 | - | 192.66 | mg/dL |  | 599.95 | 515.957 | - | 683.943
| Siemens Dimension Vista | IMT indirect |  | mmol/L | 186 |  | 159.96 | - | 212.04 | mg/dL |  | 660.3 | 567.858 | - | 752.742
CORT | Abbott Architect | CMIA | 8D15 | µg/dL | 19.7 | 20 | 15.76 | - | 23.64 | nmol/L | 27.59 | 543 | 434.4 | - | 651.6
| Beckman-Coulter Access | Chemiluminescence |  | µg/dL | 22.94 |  | 18.352 | - | 27.528 | nmol/L |  | 632.9146 | 506.3317 | - | 759.4975
Cortisol | Beckman-Coulter DxI | Chemiluminescence |  | µg/dL | 25.5 |  | 20.4 | - | 30.6 | nmol/L |  | 703.545 | 562.836 | - | 844.254
Cortison | J.&J. Ortho-Clinical Vitros Immunoassay | Chemiluminescence |  | µg/dL | 32.8 |  | 26.24 | - | 39.36 | nmol/L |  | 904.952 | 723.9616 | - | 1085.9424
Cortisol Кортизол | Siemens Centaur | Chemiluminescence |  | µg/dL | 26.55 |  | 21.24 | - | 31.86 | nmol/L |  | 732.5145 | 586.0116 | - | 879.0174
Cortisol |  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL | [5 empty] | nmol/L |  | 0
|  |  |  | µg/dL | [5 empty] | nmol/L |  | 0
CREA | DiaSys | Jaffe without compensation | 1 1711 | mg/dL | 144 | 24 | 109.44 | - | 178.56 | mmol/L | 0.0884 | 12.7 | 9.67 | - | 15.8 | 8.259% | -13.77%
|  | Enzymatic PAP | 1 1759 | mg/dL | 155 |  | 117.8 | - | 192.2 | mmol/L |  | 13.7 | 10.412 | - | 16.988
Creatinine | Abbott Architect | Kinetic alkaline picrate | 3L81 | mg/dL | 165 |  | 125.4 | - | 204.6 | mmol/L |  | 14.586 | 11.0854 | - | 18.0866
Kreatinin |  | Enzymatic | 8L24 | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
Kreatinin | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | Kin. alk. picrate/mod. Jaffe |  | mg/dL | 180 |  | 136.8 | - | 223.2 | mmol/L |  | 15.912 | 12.0931 | - | 19.7309
Créatinine | Beckman-Coulter AU Series | Kin. alk. picrate |  | mg/dL | 161 |  | 122.36 | - | 199.64 | mmol/L |  | 14.2324 | 10.8166 | - | 17.6482
|  | PAP |  | mg/dL | * |  | --- | - | --- | mmol/L |  | #VALUE! | --- | - | ---
Creatinina | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Colorimetric / Enzymatic |  | mg/dL | 137 |  | 104.12 | - | 169.88 | mmol/L |  | 12.1108 | 9.2042 | - | 15.0174
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Two-point rate |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
Креатинин | Roche Cobas 6000 | Enzymatic |  | mg/dL | 171 |  | 129.96 | - | 212.04 | mmol/L |  | 15.1164 | 11.4885 | - | 18.7443
|  | Jaffe |  | mg/dL | 167 |  | 126.92 | - | 207.08 | mmol/L |  | 14.7628 | 11.2197 | - | 18.3059
| Roche Hitachi/Modular | Enzymatic |  | mg/dL | 177.4 |  | 134.824 | - | 219.976 | mmol/L |  | 15.6822 | 11.9184 | - | 19.4459
|  | Kinetic alkaline picrate (Jaffe) |  | mg/dL |  |  | --- | - | --- | mmol/L |  | 0 | --- | - | ---
| Roche Integra | Kinetic alkaline picrate (Jaffe) |  | mg/dL | 159 |  | 120.84 | - | 197.16 | mmol/L |  | 14.0556 | 10.6823 | - | 17.4289
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Advia | Jaffe, Alkaline picrate (CREA_2) |  | mg/dL | 159 |  | 120.84 | - | 197.16 | mmol/L |  | 14.0556 | 10.6823 | - | 17.4289
|  | Jaffe, Concentrated (CRE_2c) |  | mg/dL | 166 |  | 126.16 | - | 205.84 | mmol/L |  | 14.6744 | 11.1525 | - | 18.1963
| Siemens DCA 2000 | 3,5 dinitrobenoic acid |  | mg/dL | 174.5 |  | 132.62 | - | 216.38 | mmol/L |  | 15.4258 | 11.7236 | - | 19.128
| Siemens Dimension | IDMS Standardized |  | mg/dL | 158 |  | 120.08 | - | 195.92 | mmol/L |  | 13.9672 | 10.6151 | - | 17.3193
|  | Modified Jaffe |  | mg/dL | 176 |  | 133.76 | - | 218.24 | mmol/L |  | 15.5584 | 11.8244 | - | 19.2924
|  | Enzymatic |  | mg/dL | 133 |  | 101.08 | - | 164.92 | mmol/L |  | 11.7572 | 8.9355 | - | 14.5789
| Siemens Dimension Vista | Enzymatic |  | mg/dL | 170 |  | 129.2 | - | 210.8 | mmol/L |  | 15.028 | 11.4213 | - | 18.6347
|  | modified Jaffe |  | mg/dL | 171 |  | 129.96 | - | 212.04 | mmol/L |  | 15.1164 | 11.4885 | - | 18.7443
D | Specific gravity | Refractometer |  |  |  | 1
| Spezifisches Gewicht | Refraktometer |  | - | 1.021 |  | 1.0108 | - | 1.0312 | - |  | - | - | - | -
удельный вес | Poids spécifique | Réfractomètre
| Peso específico | Refractometro
GLUC | DiaSys | HK/G6P-DH | 1 2511 | mg/dL | 271.56 | 22 | 211.8168 | - | 331.3032 | mmol/L | 0.05551 | 15.0743 | 11.758 | - | 18.3906 | 2.418% | -0.8905%
|  | GOD-PAP | 12500 | mg/dL | 268.4533 |  | 209.3936 | - | 327.5131 | mmol/L |  | 14.9018 | 11.6234 | - | 18.1803
Glucose | Abbott Architect | Hexokinase | 3L82 | mg/dL | 283 |  | 220.74 | - | 345.26 | mmol/L |  | 15.7093 | 12.2533 | - | 19.1654
Glucosa | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | Glucose oxidase |  | mg/dL | 281 |  | 219.18 | - | 342.82 | mmol/L |  | 15.5983 | 12.1667 | - | 19.0299
Глюкоза |  | Hexokinase |  | mg/dL | 278 |  | 216.84 | - | 339.16 | mmol/L |  | 15.4318 | 12.0368 | - | 18.8268
| Beckman-Coulter AU Series | Hexokinase |  | mg/dL | 278 |  | 216.84 | - | 339.16 | mmol/L |  | 15.4318 | 12.0368 | - | 18.8268
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Glucose oxidase |  | mg/dL | 272 |  | 212.16 | - | 331.84 | mmol/L |  | 15.0987 | 11.777 | - | 18.4204
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Colorimetric |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Roche Cobas Cobas 6000 | Hexokinase |  | mg/dL | 274 |  | 213.72 | - | 334.28 | mmol/L |  | 15.2097 | 11.8636 |  | 18.5559
| Roche Hitachi/Modular | Hexokinase |  | mg/dL | 269.4 |  | 210.132 | - | 328.668 | mmol/L |  | 14.9544 | 11.6644 | - | 18.2444
| Roche Integra | Hexokinase |  | mg/dL | 275 |  | 214.5 | - | 335.5 | mmol/L |  | 15.2652 | 11.9069 |  | 18.6236
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Advia | Hexokinase |  | mg/dL | 263 |  | 205.14 | - | 320.86 | mmol/L |  | 14.5991 | 11.3873 | - | 17.8109
| Siemens Dimension | Hexokinase |  | mg/dL | 270 |  | 210.6 | - | 329.4 | mmol/L |  | 14.9877 | 11.6904 | - | 18.285
| Siemens Dimension Vista | Hexokinase |  | mg/dL | 260.4 |  | 203.112 | - | 317.688 | mmol/L |  | 14.4548 | 11.2747 | - | 17.6349
HCG | Fisher Sure-Vue |  |  | Positive
| Genzyme Osom |  |  | Positive
ХГЧ | ICON 20 |  |  | Positive
| ICON 25 |  |  | Positive
-
K | DiaSys | respons920 ISE direct |  | mmol/L |  | 17 | 0 | - | 0 | mg/dL | 3.9098 | 0 | 0 | - | 0 | 5.702% | -100%
| Abbott Architect | ISE indirect | 2P32 | mmol/L | 85.1 |  | 70.633 | - | 99.567 | mg/dL |  | 333 | 276.39 | - | 389.61
| Beckman-Coulter Synchron CX/LX | ISE indirect |  | mmol/L | 83.8 |  | 69.554 | - | 98.046 | mg/dL |  | 328 | 272.24 | - | 383.76
Potassium | Beckman-Coulter AU Series | ISE indirect |  | mmol/L | 89.2 |  | 74.036 | - | 104.364 | mg/dL |  | 349 | 289.67 | - | 408.33
| Flame emission spectrometry |  |  | mmol/L | 89.3 |  | 74.119 | - | 104.481 | mg/dL |  | 349 | 289.67 | - | 408.33
Kalium | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | ISE direct |  | mmol/L | 91.5 |  | 75.945 | - | 107.055 | mg/dL |  | 358 | 297.14 | - | 418.86
Potasio | J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | ISE direct |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
Potasio | Roche Cobas 6000 | ISE indirect |  | mmol/L | 85.6 |  | 71.048 | - | 100.152 | mg/dL |  | 335 | 278.05 | - | 391.95
| Roche Hitachi/Modular | ISE indirect |  | mmol/L | 86.5 |  | 71.795 | - | 101.205 | mg/dL |  | 338 | 280.54 | - | 395.46
Potássio | Roche Integra | ISE indirect |  | mmol/L | 81.1 |  | 67.313 | - | 94.887 | mg/dL |  | 317 | 263.11 | - | 370.89
Калий | Siemens Advia | ISE indirect |  | mmol/L | 87.2 |  | 72.376 | - | 102.024 | mg/dL |  | 341 | 283.03 | - | 398.97
| Siemens Dimension | QuiKLYTE Dimension RxL/RxL Max |  | mmol/L | 81.6 |  | 67.728 | - | 95.472 | mg/dL |  | 319 | 264.77 | - | 373.23
|  | QuiKLYTE Dimension Xpand/EXL |  | mmol/L | 81 |  | 67.23 | - | 94.77 | mg/dL |  | 317 | 263.11 | - | 370.89
| Siemens Dimension Vista | IMT indirect |  | mmol/L | 73.7 |  | 61.171 | - | 86.229 | mg/dL |  | 288 | 239.04 | - | 336.96
Mg | DiaSys | Xylidyl blue method | 1 4610 | mmol/L | 4.8861 | 26 | 3.6157 | - | 6.1564 | mg/dL | 2.4307 | 11.9 | 8.806 | - | 14.994 | 7.467% | -12.28%
| Abbott Architect | Arsenazo III | 7D70 | mmol/L | 4.57 |  | 3.3818 | - | 5.7582 | mg/dL |  | 11.1 | 8.214 | - | 13.986
Magnesium |  | Enzymatic | 3P68 | mmol/L | 5.61 |  | 5.61 | - | 5.61 | mg/dL |  | 13.6 | 10.064 | - | 17.136
| Beckman-Coulter Synchron CX/LX | Calmagite |  | mmol/L | 5.05 |  | 3.737 | - | 6.363 | mg/dL |  | 12.3 | 9.102 | - | 15.498
Magnésium | Beckman-Coulter AU Series | Xylidyl blue |  | mmol/L | 5.124 |  | 3.7918 | - | 6.4562 | mg/dL |  | 12.5 | 9.25 | - | 15.75
Magnesio | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Formazan dye |  | mmol/L | 5.6 |  | 4.144 | - | 7.056 | mg/dL |  | 13.6 | 10.064 | - | 17.136
Magnesio | J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Colorimetric |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
Магний | Roche Cobas 6000 | Chlorophosphonazo III |  | mmol/L | 5.57 |  | 4.1218 | - | 7.0182 | mg/dL |  | 13.5 | 9.99 | - | 17.01
|  | Gen.2 Colorimetric Endpoint |  | mmol/L | 4.4 |  | 3.256 | - | 5.544 | mg/dL |  | 10.7 | 7.918 | - | 13.482
| Roche Hitachi/Modular | Xylidyl blue |  | mmol/L | 5.12 |  | 3.7888 | - | 6.4512 | mg/dL |  | 12.4 | 9.176 | - | 15.624
| Roche Integra | Chlorophosphonazo III |  | mmol/L | 4.88 |  | 3.6112 | - | 6.1488 | mg/dL |  | 11.9 | 8.806 | - | 14.994
|  |  |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Advia | Xylidyl blue |  | mmol/L | 5.33 |  | 3.9442 | - | 6.7158 | mg/dL |  | 13 | 9.62 | - | 16.38
| Siemens Dimension | Methylthymol Blue |  | mmol/L | 5.33 |  | 3.9442 | - | 6.7158 | mg/dL |  | 13 | 9.62 | - | 16.38
| Siemens Dimension Vista | Methylthymol Blue |  | mmol/L | 5.4 |  | 3.996 | - | 6.804 | mg/dL |  | 13.1 | 9.694 | - | 16.506
Na | DiaSys | respons920 ISE direct |  | mmol/L |  | 13 | 0 | - | 0 | mg/dL | 2.3 | 0 | 0 | - | 0 | 4.572% | -100%
| Abbott Architect | ISE indirect | 2P32 | mmol/L | 172 |  | 149.64 | - | 194.36 | mg/dL |  | 395.6 | 344.172 | - | 447.028
| Beckman-Coulter Synchron CX/LX | ISE indirect |  | mmol/L | 172 |  | 149.64 | - | 194.36 | mg/dL |  | 395.6 | 344.172 | - | 447.028
Sodium | Beckman-Coulter AU Series | ISE indirect |  | mmol/L | 175 |  | 152.25 | - | 197.75 | mg/dL |  | 402.5 | 350.175 | - | 454.825
| Flame emission spectrometry |  |  | mmol/L | 171 |  | 148.77 | - | 193.23 | mg/dL |  | 393.3 | 342.171 | - | 444.429
Natrium | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | ISE direct |  | mmol/L | 187 |  | 162.69 | - | 211.31 | mg/dL |  | 430.1 | 374.187 | - | 486.013
Sodio | Roche Cobas 6000 | ISE indirect |  | mmol/L | 175 |  | 152.25 | - | 197.75 | mg/dL |  | 402.5 | 350.175 | - | 454.825
| Roche Hitachi/Modular | ISE indirect |  | mmol/L | 175 |  | 152.25 | - | 197.75 | mg/dL |  | 402.5 | 350.175 | - | 454.825
Sódio | Roche Integra | ISE indirect |  | mmol/L | 169 |  | 147.03 | - | 190.97 | mg/dL |  | 388.7 | 338.169 | - | 439.231
Натрий | Siemens Advia | ISE indirect |  | mmol/L | 174 |  | 151.38 | - | 196.62 | mg/dL |  | 400.2 | 348.174 | - | 452.226
| Siemens Dimension | QuiKLYTE Dimension RxL/RxL Max |  | mmol/L | 164 |  | 142.68 | - | 185.32 | mg/dL |  | 377.2 | 328.164 | - | 426.236
|  | QuiKLYTE Dimension Xpand/EXL |  | mmol/L | 164 |  | 142.68 | - | 185.32 | mg/dL |  | 377.2 | 328.164 | - | 426.236
| Siemens Dimension Vista | IMT indirect |  | mmol/L | 155 |  | 134.85 | - | 175.15 | mg/dL |  | 356.5 | 310.155 | - | 402.845
OSMO | Osmolality / Freezing Point |  |  |  |  | 20
| Osmolalität / Gefrierpunkt |  |  | mOsm/kg | 814 |  | 651.2 | - | 976.8 | - |  | - | - | - | -
Осмолярность | Osmolarité / point de congélation
Osmolarito / punto álgido
pH |  |  |  | - | 6.33 | 12 | 5.5704 | - | 7.0896 | - |  | - | - | - | -
PHOS | DiaSys | Molybdate UV | 1 5211 | mg/dL | 49.1689 | 22 | 38.3517 | - | 59.9861 | mmol/L | 0.3229 | 15.8766 | 12.3838 | - | 19.3695 | 4.721% | 5.287%
| Abbott Architect | Phosphomolybdate | 7D71 | mg/dL | 46.8 |  | 36.504 | - | 57.096 | mmol/L |  | 15.1117 | 11.7871 | - | 18.4363
| Beckman-Coulter Synchron CX/LX | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 47.1 |  | 36.738 | - | 57.462 | mmol/L |  | 15.2086 | 11.8627 | - | 18.5545
Inorganic phosphate | Beckman-Coulter AU Series | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 45.9 |  | 35.802 | - | 55.998 | mmol/L |  | 14.8211 | 11.5605 | - | 18.0818
Phosphor anorganisch | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 52 |  | 40.56 | - | 63.44 | mmol/L |  | 16.8 | 13.104 | - | 20.496
Phosphore inorganique | Roche Cobas 6000 | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 46.7 |  | 36.426 | - | 56.974 | mmol/L |  | 15.0794 | 11.762 | - | 18.3969
Fósforo inorgánico | Roche Hitachi/Modular | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 46.94 |  | 36.6132 | - | 57.2668 | mmol/L |  | 15.1569 | 11.8224 | - | 18.4914
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
Фосфор неорганический | Roche Integra | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 47.9 |  | 37.362 | - | 58.438 | mmol/L |  | 15.4669 | 12.0642 | - | 18.8696
| Siemens Advia | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 47.3 |  | 36.894 | - | 57.706 | mmol/L |  | 15.2732 | 11.9131 | - | 18.6333
| Siemens Dimension | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 50.34 |  | 39.2652 | - | 61.4148 | mmol/L |  | 16.2548 | 12.6787 | - | 19.8308
| Siemens Dimension Vista | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 43.6 |  | 34.008 | - | 53.192 | mmol/L |  | 14.0784 | 10.9812 | - | 17.1757
TP | DiaSys | Pyrogallol red method | 1 0210 | mg/dL | 61.7009 | 24 | 46.8927 | - | 76.5091 | mg/L | 10 | 617.0092 | 468.927 | - | 765.0914 | 14.14% | 15.98%
|  | valid from reagent lot 21168 |  | mg/dL | 67.1 |  | 50.996 | - | 83.204 | mg/L |  | 671 | 509.96 | - | 832.04
| Abbott Architect | Benzethonium chloride | 7D79 | mg/dL | 60.1 |  | 45.676 | - | 74.524 | mg/L |  | 601 | 456.76 | - | 745.24
Total protein | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | Pyrogallol red (M-TP) |  | mg/dL | 75.2 |  | 57.152 | - | 93.248 | mg/L |  | 752 | 571.52 | - | 932.48
Total Protein | Beckman-Coulter AU Series | Pyrogallol red |  | mg/dL | 64.9 |  | 49.324 | - | 80.476 | mg/L |  | 649 | 493.24 | - | 804.76
Protéines totales | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Biuret |  | mg/dL | 76.4 |  | 58.064 | - | 94.736 | mg/L |  | 764 | 580.64 | - | 947.36
Proteínas totales |  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mg/L |  | 0 | 0 | - | 0
Proteínas totales |  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mg/L |  | 0 | 0 | - | 0
Proteínas totales | Roche Cobas 6000 | Benzethonium chloride |  | mg/dL | 53.2 |  | 40.432 | - | 65.968 | mg/L |  | 532 | 404.32 | - | 659.68
|  | Benzethonium chloride |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mg/L |  | 0 | 0 | - | 0
Общий белок | Roche Hitachi/Modular | Benzethonium chloride |  | mg/dL | 58.1 |  | 44.156 | - | 72.044 | mg/L |  | 581 | 441.56 | - | 720.44
|  | Turbidimetric (Roche) |  | mg/dL | 57.2 |  | 43.472 | - | 70.928 | mg/L |  | 572 | 434.72 | - | 709.28
| Roche Integra | Benzethonium chloride |  | mg/dL | 47 |  | 35.72 | - | 58.28 | mg/L |  | 470 | 357.2 | - | 582.8
| Siemens Advia | Dye Binding |  | mg/dL | 59.6 |  | 45.296 | - | 73.904 | mg/L |  | 596 | 452.96 | - | 739.04
| Siemens Dimension | Pyrogallol red |  | mg/dL | 72.3 |  | 54.948 | - | 89.652 | mg/L |  | 723 | 549.48 | - | 896.52
| Siemens Dimension Vista | Pyrogallol red |  | mg/dL | 73.3 |  | 55.708 | - | 90.892 | mg/L |  | 733 | 557.08 | - | 908.92
UREA | DiaSys | Urease UV | 1 3101 | mg/dL | 1794 | 26 | 1327.56 | - | 2260.44 | mmol/L | 0.1665 | 299 | 221.26 | - | 376.74 | 3.602% | 4.424%
| Abbott Architect | Urease/GLDH | 7D75 | mg/dL | 1724 |  | 1275.76 | - | 2172.24 | mmol/L |  | 287 | 212.38 | - | 361.62
Harnstoff | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | Urease/Conductivity |  | mg/dL | 1766 |  | 1306.84 | - | 2225.16 | mmol/L |  | 294 | 217.56 | - | 370.44
|  | Urease/GLDH |  | mg/dL | 1718 |  | 1271.32 | - | 2164.68 | mmol/L |  | 286 | 211.64 | - | 360.36
Urée | Beckman-Coulter AU Series | Urease/GLDH |  | mg/dL | 1664 |  | 1231.36 | - | 2096.64 | mmol/L |  | 277 | 204.98 | - | 349.02
Urea | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Urease |  | mg/dL | 1700 |  | 1258 | - | 2142 | mmol/L |  | 283 | 209.42 | - | 356.58
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Colorimetric |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
Мочевина | Roche Cobas 6000 | Urease/GLDH |  | mg/dL | 1718 |  | 1271.32 | - | 2164.68 | mmol/L |  | 286 | 211.64 | - | 360.36
| Roche Hitachi/Modular | Urease/GLDH |  | mg/dL | 1724 |  | 1275.76 | - | 2172.24 | mmol/L |  | 287 | 212.38 | - | 361.62
| Roche Integra | Urease/GLDH |  | mg/dL | 1556 |  | 1151.44 | - | 1960.56 | mmol/L |  | 259 | 191.66 | - | 326.34
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Advia | Urease/GLDH |  | mg/dL | 1754 |  | 1297.96 | - | 2210.04 | mmol/L |  | 292 | 216.08 | - | 367.92
| Siemens Dimension | Urease/GLDH |  | mg/dL | 1688 |  | 1249.12 | - | 2126.88 | mmol/L |  | 281 | 207.94 | - | 354.06
| Siemens Dimension Vista | Urease/GLDH |  | mg/dL | 1658 |  | 1226.92 | - | 2089.08 | mmol/L |  | 276 | 204.24 | - | 347.76
UA | DiaSys | TBHBA | 1 3021 | mg/dL | 16.0485 | 26 | 11.8759 | - | 20.221 | µmol/L | 59.48 | 954.5618 | 706.3757 | - | 1202.7479 | 4.455% | 5.148%
|  | TOOS | 1 3001 | mg/dL | 15.8774 |  | 11.7493 | - | 20.0055 | µmol/L |  | 944.3878 | 698.8469 | - | 1189.9286
Uric Acid | Abbott Architect | Uricase | 7D76 | mg/dL | 14.7 |  | 10.878 | - | 18.522 | µmol/L |  | 874.356 | 647.0234 | - | 1101.6886
Harnsäure |  | Uricase | 3P39 | mg/dL | 15.3 |  | 11.322 | - | 19.278 | µmol/L |  | 910.044 | 673.4326 | - | 1146.6554
Acide urique | Beckman-Coulter Synchron CX/LX | Uricase |  | mg/dL | 16.9 |  | 12.506 | - | 21.294 | µmol/L |  | 1005.212 | 743.8569 | - | 1266.5671
Acido úrico | Beckman-Coulter AU Series | Uricase |  | mg/dL | 16.2 |  | 11.988 | - | 20.412 | µmol/L |  | 963.576 | 713.0462 | - | 1214.1058
Мочевая кислота | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Uricase |  | mg/dL | 15.7 |  | 11.618 | - | 19.782 | µmol/L |  | 933.836 | 691.0386 | - | 1176.6334
| Roche Cobas 6000 | Uricase/Colorimetric |  | mg/dL | 15.1 |  | 11.174 | - | 19.026 | µmol/L |  | 898.148 | 664.6295 | - | 1131.6665
| Roche Hitachi/Modular | Uricase |  | mg/dL | 15.2 |  | 11.248 | - | 19.152 | µmol/L |  | 904.096 | 669.031 | - | 1139.161
| Roche Integra | Uricase |  | mg/dL | 14.6 |  | 10.804 | - | 18.396 | µmol/L |  | 868.408 | 642.6219 | - | 1094.1941
| Siemens Advia | Uricase/Peroxidase |  | mg/dL | 15.1 |  | 11.174 | - | 19.026 | µmol/L |  | 898.148 | 664.6295 | - | 1131.6665
| Siemens Dimension | Uricase |  | mg/dL | 16.4 |  | 12.136 | - | 20.664 | µmol/L |  | 975.472 | 721.8493 | - | 1229.0947
| Siemens Dimension Vista | Uricase |  | mg/dL | 15.1 |  | 11.174 | - | 19.026 | µmol/L |  | 898.148 | 664.6295 | - | 1131.6665
Notes / Hinweise / Nota
Dilutions may have been performed on some of the analytes using the instrument manufacturer’s protocol.
Einige der Analyten können unter Verwendung des Protokolls des Geräteherstellers einer Verdünnung unterzogen worden sein.
Les dilutions peuvent avoir été effectuées sur certains analytes en appliquant le protocole du fabricant des instruments.
En algunos de los analitos pueden haberse realizado diluciones utilizando el protocolo del fabricante del instrumento.
Ranges of acceptance were calculated as assigned value ± the maximum tolerable deviation of a single value according to the Guidelines of the German Federal Medical Council from 2003
Die Akzeptanzbereiche wurden nach den Richtlinien der Bundesärztekammer von 2003 als Sollwert ± die maximal zulässige Abweichung des Einzelwertes berechnet
L’intervalle de confiance a été calculée comme la valeur des méthodes de référence +/- le max. de l’erreur de mesure admissible selon les recommandations du Comité Médical Fédéral d’Allemagne de 2003
Los rangos de tolerancia han sido calculados como valor de ensayo ± variación máxima tolerable del valor independiente, según las directrices de la Cámara Federal de los Médicos Alemanes de 2003
(Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung quantitativer laboratoriums¬medizinischer Untersuchungen. Deutsches Ärzteblatt 2003; 100:A 3335-38)
For DiaSys methods, sample pre-dilution was effected as described in the appropriate package insert.
Für die DiaSys Methoden wurde die in der jeweiligen Packungsbeilage angegebene Probevorverdünnung für Urine durchgeführt.
Pour des méthodes DiaSys, la pré-dilution de l’échantillon a été effectuée comme décrit dans la notice appropriée.
Para métodos DiaSys, la pre-dilución de la muestra fue efectuada como descrito en la técnica apropiada.
In diesem Sollwertzettel wird immer ein Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet.
A dot is always used in this value sheet as decimal separator. Separators for thousands are not used.
Dans ce fiche des valeurs de références, le point représente le caractère séparateur décimal. Des séparateurs pour ‘mille’ ne sont pas employés.
El punto representa el carácter separador decimal. No se utilizan caracteres para separar el ‘mil’.
* Data not available at the time of printing. Please inquire.
* Daten zum Zeitpunkt des Drucks nicht verfügbar. Bitte nachfragen.
* Données non disponible á la date d'impression. Piére de se renseigner.
* No se disponiá de información en el momento en que se imprimió este prospecto. Consulte cualquier dulda.
Manufacturer / Hersteller / Fabriqué par / Fabricado por / Fabricante / Produttore
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim
Germany
For updated target value sheets, please refer to the website mentioned below.
Aktualisierte Sollwertzettel finden Sie auf der unten genannten Webseite.
Le site mentionné ci-dessous renseigne sur des notices de valeur titrée mis à jour.
Para técnicas con valores de ensayo actualizadas, véase el sitio web mencionado abajo.
для обновленного значения списка пожалуйста посетите ниже приведенный адрес
http://www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/
Pay attention to updated target values marked in grey.
Bitte beachten Sie die grau markierten neuen Sollwerte.
Prendre note des valeurs titrées mis à jour sur fond gris.
Tener en cuenta los valores de ensayo actualizados sobre fondo gris.
ВНИМАНИЕ: пожалуйста обратите внимание на выделенные серым цветом обновленные заданные параметры.
Note on G41: weberb: Mean out of AMY and AMY7
Note on S67: weberb:
Note on T67: weberb: Phosphonazo versus NM-Bapta
Note on T114: weberb: Jaffe
Note on T253: weberb: DiaSys TOOS versus Cobas 6000