## INFO
Red and yellow Excel sheets: Not available in the kit
To fill
Place to fill
Do not touch!
Check the decimals when changes in range etc. were made!
Change info note for ranges at the end of the value sheet when other ranges where used!
Change in Range could be made by create new range in column "others" and paste and coy into "DiaSys" column. Connection to value sheets is to column B only.
| Level 1 | Level 2 | Notes
Product name | TruLab Urine Level 1 | TruLab Urine Level 2
Lot | 21828 | 21829
Expiry | 2017-08 | 2017-08
Version | Version 08.02.2016 | Version 08.02.2016
Cat. No. Kit size 1 | 5 9170 99 10 061 | 5 9180 99 10 061
Cat. No. Kit size 2 | 5 9170 99 10 062 | 5 9180 99 10 062 | Delete second Cat. No. in value sheet if needed
Kit size 1 | 6 x 5 mL | 6 x 5 mL
Kit size 2 | 20 x 5 mL | 20 x 5 mL | Delete second Kit size in value sheet if needed
Product code value sheet | 846 9170 10 02 00 | 846 9180 10 02 00
Date of layout creation | February 2016 | February 2016
Manufacturer | DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim
Possibility "distributed by:" | Germany
OEM System Name | DiaSys
Ranges | DiaSys | Rilibäk 2008 | Others
Albumin | 28 | 15
Amylase | 20 | 10
BUN | 26 | 13,5
Calcium | 17 | 8,5
Chloride | 14 | 10
Cortisol | 20 | 10
Creatinine | 24 | 12
Specific gravity | 1 | 10
Glucose | 22 | 9,5
HCG | - | 10
Potassium | 17 | 8,5
Magnesium | 26 | 10
Sodium | 13 | 6,5
Osmolality | 20 | 10
pH | 12 | 10
Phosphate | 22 | 11,5
Total Protein | 24 | 13,5
Urea | 26 | 13,5
Uric acid | 26 | 13,5
Note on B33: weberb: Grey marked: not mentioned in Rilibäk 2003
Note on C33: weberb: grey marked: not mentioned in Rilibäk

## L1-21828
846 9170 10 02 00
February 2016
TruLab Urine Level 1 |  | Version 08.02.2016 | [7 empty] | Lot No. |  |  | 21828
[10 empty] | Exp. |  |  | 2017-08
Urine control | Cat. No. | 5 9170 99 10 061 | 6х5 мл
Urin-Kontrolle
Contrôle de urines
Controllo le urine
Constituent | System | Method |  | Unit | Assay value | Limit factor | Max. limits |  |  | Unit | Conversion factor | Assay value | Max. limits |  |  | CV | Bias DiaSys/Roche Cobas C Systems
Bestandteil | System | Methode |  | Einheit | Sollwert |  | Max. Bereich |  |  | Einheit |  | Sollwert | Max. Bereich
Constituant | Systéme | Méthode |  | Unité | Valeur cible |  | Limites max. |  |  | Unité |  | Valeur cible | Limites max.
Constituyente | Systema | Método |  | Unidad | Valor medio |  | Limites máx. |  |  | Unidad |  | Valor medio | Limites máx.
ALB | DiaSys | Immunoturbidimetric | 1 0242 | mg/L | 12.56 | 28 | 9.0432 | - | 16.0768 | mg/dL | 0,1 | 1.256 | 0.90432 | - | 1.6077 | 61.84% | -6.963%
| Abbott Architect | Turbidimetric | 2K98 | mg/L | 21.2 |  | 15.264 | - | 27.136 | mg/dL |  | 2.12 | 1.5264 | - | 2.7136
Microalbumin | Beckman-Coulter Immage | Nephelometry |  | mg/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
Microalbumine | Beckman-Coulter Synchron/DXC | Immunoturbidimetric |  | mg/L | 17.6 |  | 12.672 | - | 22.528 | mg/dL |  | 1.76 | 1.2672 | - | 2.2528
Microalbúmina | Beckman-Coulter AU Series | Immunoturbidimetric | OSR6x67 | mg/L | 11.9 |  | 8.568 | - | 15.232 | mg/dL |  | 1.19 | 0.8568 | - | 1.5232
Микроальбумин | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Immunoturbidimetric |  | mg/L | 13.5 |  | 9.72 | - | 17.28 | mg/dL |  | 1.35 | 0.972 | - | 1.728
| Roche Cobas C Systems | Immunoturbidimetric |  | mg/L | 13.5 |  | 9.72 | - | 17.28 | mg/dL |  | 1.35 | 0.972 |  | 1.728
| Roche Hitachi/Modular | Immunoturbidimetric |  | mg/L | 13.9 |  | 10.008 | - | 17.792 | mg/dL |  | 1.39 | 1.0008 | - | 1.7792
| Roche Integra | Immunoturbidimetric |  | mg/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens DCA 2000 | Immunoturbidimetric |  | mg/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Advia | Turbidimetric |  | mg/L | 13.7 |  | 9.864 | - | 17.536 | mg/dL |  | 1.37 | 0.9864 | - | 1.7536
| Siemens Dimension | Petinia |  | mg/L | 8 |  | 5.76 | - | 10.24 | mg/dL |  | 0.8 | 0.576 | - | 1.024
| Siemens Dimension Vista | Nephelometry |  | mg/L | 45.7 |  | 32.904 | - | 58.496 | mg/dL |  | 4.57 | 3.2904 | - | 5.8496
| Siemens BNII/Prospec | Nephelometry |  | mg/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  |  | 0 | - | 0
AMY | DiaSys | EPS G-7 | 1 0501 | U/L | 40.4 | 20 | 32.32 | - | 48.48 | mkat/L | 0,016667 | 0.67335 | 0.53868 | - | 0.80802 | 14.1% | -14.41%
| Abbott Architect | CNPG3 | 7D58 | U/L | 45.2455 |  | 36.1964 | - | 54.2946 | mkat/L |  | 0.75411 | 0.60329 | - | 0.90493
a-Amylase | Beckman-Coulter Synchron/DXC | Enzymatic |  | U/L | 51.4 |  | 41.12 | - | 61.68 | mkat/L |  | 0.85668 | 0.68535 | - | 1.028
a-Amilasa | Beckman-Coulter AU Series | CNPG3 | OSR6006/6106 | U/L | 34.6 |  | 27.68 | - | 41.52 | mkat/L |  | 0.57668 | 0.46134 | - | 0.69201
α-Амилаза |  | G7PNP/IFCC | OSR6182 | U/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mkat/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Amylopectin |  | U/L |  |  | 0 | - | 0 | mkat/L |  | 0 | 0 | - | 0
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Two-point rate |  | U/L | 34.5 |  | 27.6 | - | 41.4 | mkat/L |  | 0.57501 | 0.46001 | - | 0.69001
| Roche Cobas C Systems | EPS-G-7PNP |  | U/L | 47.2 |  | 37.76 | - | 56.64 | mkat/L |  | 0.78668 | 0.62935 | - | 0.94402
| Roche Hitachi/Modular | Enzymatic (Alpha) |  | U/L | 47.3 |  | 37.84 | - | 56.76 | mkat/L |  | 0.78835 | 0.63068 | - | 0.94602
| Roche Integra | EPS G-7 |  | U/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mkat/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Advia | PNP G7 |  | U/L |  |  | 0 | - | 0 | mkat/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Dimension | diluted CNP-G3 |  | U/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mkat/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
|  | undiluted CNP-G3 |  | U/L | 38.4 |  | 30.72 | - | 46.08 | mkat/L |  | 0.64001 | 0.51201 | - | 0.76802
| Siemens Dimension Vista | undiluted CNP-G3 |  | U/L | 40.4 |  | 32.32 | - | 48.48 | mkat/L |  | 0.67335 | 0.53868 | - | 0.80802
BUN | DiaSys | Urease UV | 1 3101 | mg/dL | 415.63 | 26 | 307.5662 | - | 523.6938 | mmol/L | 0,35631 | 148.185 | 109.6569 | - | 186.7131 | 2.658% | 0.1518%
| Abbott Architect | Urease/GLDH | 7D75 | mg/dL | 385 |  | 284.9 | - | 485.1 | mmol/L |  | 138.5846 | 102.5526 | - | 174.6166
Urea N | Beckman-Coulter Synchron/DXC | Urease UV kinetic |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
Harnstoff-N | Beckman-Coulter AU Series | Urease/GLDH |  | mg/dL | 410 |  | 303.4 | - | 516.6 | mmol/L |  | 145.521 | 107.6855 | - | 183.3565
Urée N | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Urease |  | mg/dL | 413 |  | 305.62 | - | 520.38 | mmol/L |  | 147.519 | 109.1641 | - | 185.8739
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Colorimetric |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
Азот мочевины | Roche Cobas C Systems | Urease/GLDH |  | mg/dL | 415 |  | 307.1 | - | 522.9 | mmol/L |  | 147.519 | 109.1641 | - | 185.8739
| Roche Hitachi/Modular | Urease/GLDH |  | mg/dL | 403 |  | 298.22 | - | 507.78 | mmol/L |  | 143.523 | 106.207 | - | 180.839
| Roche Integra | Urease/GLDH |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Advia | Urease/GLDH |  | mg/dL | 423 |  | 313.02 | - | 532.98 | mmol/L |  | 150.516 | 111.3818 | - | 189.6502
| Siemens Dimension | Urease/GLDH |  | mg/dL | 411 |  | 304.14 | - | 517.86 | mmol/L |  | 146.52 | 108.4248 | - | 184.6152
| Siemens Dimension Vista | Urease/GLDH |  | mg/dL | 403 |  | 298.22 | - | 507.78 | mmol/L |  | 143.523 | 106.207 | - | 180.839
Ca | DiaSys | CPC | 1 1121 | mmol/L |  | 17 | 0 | - | 0 | mg/dL | 4,01 | * | #VALUE! | - | #VALUE! | 3.295% | 0.08989%
| DiaSys | Arsenazo | 1 1130 | mmol/L | 2.1976 |  | 1.824 | - | 2.5712 | mg/dL |  | 8.8124 | 7.3143 | - | 10.3105
|  | Phosphonazo | 1 1181 | mmol/L | 2.227 |  | 1.8484 | - | 2.6056 | mg/dL |  | 8.9303 | 7.4121 | - | 10.4484
Calcium | Abbott Architect | Arsenazo | 3L79 | mmol/L | 2.075 |  | 1.7223 | - | 2.4278 | mg/dL |  | 8.3208 | 6.9062 | - | 9.7353
Calcio | Beckman-Coulter Synchron/DXC | ISE indirect |  | mmol/L | 2.068 |  | 1.7164 | - | 2.4196 | mg/dL |  | 8.2927 | 6.8829 | - | 9.7024
Кальций | Beckman-Coulter AU Series | Arsenazo |  | mmol/L | 2.095 |  | 1.7389 | - | 2.4512 | mg/dL |  | 8.4009 | 6.9728 | - | 9.8291
|  | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Arsenazo |  | mmol/L | 2.25 |  | 1.8675 | - | 2.6325 | mg/dL |  | 8.99 | 7.4617 | - | 10.5183
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Colorimetric |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
|  | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
| Roche Cobas C Systems | Gen.2 NM-Bapta |  | mmol/L | 2.225 |  | 1.8467 | - | 2.6033 | mg/dL |  | 8.9223 | 7.4055 | - | 10.439
| Roche Hitachi/Modular | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L | 2.128 |  | 1.7662 | - | 2.4898 | mg/dL |  | 8.5333 | 7.0826 | - | 9.9839
| Roche Integra | NM-BAPTA |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Advia | Arsenazo III |  | mmol/L | 2.065 |  | 1.7139 | - | 2.416 | mg/dL |  | 8.27 | 6.8641 | - | 9.6759
| Siemens Dimension | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L | 2.195 |  | 1.8218 | - | 2.5681 | mg/dL |  | 8.8019 | 7.3056 | - | 10.2983
| Siemens Dimension Vista | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L | 2.115 |  | 1.7555 | - | 2.4746 | mg/dL |  | 8.49 | 7.0467 | - | 9.9333
Cl | DiaSys | Thiocyanate | 1 1200 | mmol/L | 61.6 | 14 | 52.976 | - | 70.224 | mg/dL | 3,55 | 218.68 | 188.0648 | - | 249.2952 | 12.97% | 32.19%
|  | respons920 ISE direct |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
| Abbott Architect | ISE indirect | 2P32 | mmol/L | 50.8 |  | 43.688 | - | 57.912 | mg/dL |  | 180.34 | 155.0924 | - | 205.5876
Chloride | Beckman-Coulter Synchron/DXC | ISE indirect |  | mmol/L | 49.8 |  | 42.828 | - | 56.772 | mg/dL |  | 176.79 | 152.0394 | - | 201.5406
Chlorid | Beckman-Coulter AU Series | ISE indirect |  | mmol/L | 62.3 |  | 53.578 | - | 71.022 | mg/dL |  | 221.165 | 190.2019 | - | 252.1281
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros | ISE direct |  | mmol/L |  |  | --- | - | --- | mg/dL |  | 0 | --- | - | ---
Chlorures |  |  |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
Chloruro |  |  |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
Chloruro | Roche Cobas C Systems | ISE indirect |  | mmol/L | 46.6 |  | 40.076 | - | 53.124 | mg/dL |  | 165.43 | 142.2698 | - | 188.5902
Chloruro | Roche Hitachi/Modular | ISE indirect |  | mmol/L | 44.7 |  | 38.442 | - | 50.958 | mg/dL |  | 158.685 | 136.4691 | - | 180.9009
Хлориды | Roche Integra | ISE indirect |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Advia | ISE indirect |  | mmol/L | 60.2 |  | 51.772 | - | 68.628 | mg/dL |  | 213.71 | 183.7906 | - | 243.6294
| Siemens Dimension | QuiKLYTE Dimension RxL/RxL Max |  | mmol/L | 60.3 |  | 51.858 | - | 68.742 | mg/dL |  | 214.065 | 184.0959 | - | 244.0341
|  | QuiKLYTE Dimension Xpand/EXL |  | mmol/L | 64.9 |  | 55.814 | - | 73.986 | mg/dL |  | 230.395 | 198.1397 | - | 262.6503
| Siemens Dimension Vista | IMT indirect |  | mmol/L | 58.6 |  | 50.396 | - | 66.804 | mg/dL |  | 208.03 | 178.9058 | - | 237.1542
CORT | Abbott Architect | CMIA | 8D15 | µg/dL | * | 20 | #VALUE! | - | #VALUE! | nmol/L | 27.59 | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Beckman-Coulter Access | Chemiluminescence |  | µg/dL | 2.23 |  | 1.784 | - | 2.676 | nmol/L |  | 61.5257 | 49.2206 | - | 73.8308
Cortisol | Beckman-Coulter DxI | Chemiluminescence |  | µg/dL | 2.43 |  | 1.944 | - | 2.916 | nmol/L |  | 67.0437 | 53.635 | - | 80.4524
Cortison | J.&J. Ortho-Clinical Vitros Immun. | Chemiluminescence |  | µg/dL | 2.48 |  | 1.984 | - | 2.976 | nmol/L |  | 68.4232 | 54.7386 | - | 82.1078
Cortisol / Коритизол | Siemens Centaur | Chemiluminescence |  | µg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | nmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
Cortisol |  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  |  | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  |  | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  |  | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  |  | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  |  | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  |  | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  |  | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL | [5 empty] | nmol/L
|  |  |  | µg/dL | [5 empty] | nmol/L
CREA | DiaSys | Jaffe without compensation | 1 1711 | mg/dL | 72.9 | 24 | 55.404 | - | 90.396 | mmol/L | 0,0884 | 6.4444 | 4.8977 | - | 7.991 | 4.363% | -4.331%
|  | Enzymatic PAP | 1 1759 | mg/dL | 75.2 |  | 57.152 | - | 93.248 | mmol/L |  | 6.6477 | 5.0522 | - | 8.2431
Creatinine | Abbott Architect | Kinetic alkaline picrate | 3L81 | mg/dL | 73.3 |  | 55.708 | - | 90.892 | mmol/L |  | 6.4797 | 4.9246 | - | 8.0349
Kreatinin |  | Enzymatic (8L24) | 8L24 | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
Kreatinin | Beckman-Coulter Synchron/DXC | Kin. alk. picrate/mod. Jaffe |  | mg/dL | 78.7 |  | 59.812 | - | 97.588 | mmol/L |  | 6.9571 | 5.2874 | - | 8.6268
Créatinine |  | Enzymatic |  | mg/dL | 82.8 |  | 62.928 | - | 102.672 | mmol/L |  | 7.3195 | 5.5628 | - | 9.0762
Creatinina | Beckman-Coulter AU Series | Kin. alk. picrate/mod. Jaffe |  | mg/dL | 79.8 |  | 60.648 | - | 98.952 | mmol/L |  | 7.0543 | 5.3613 | - | 8.7474
|  | PAP |  | mg/dL |  |  | --- | - | --- | mmol/L |  | 0 | --- | - | ---
Креатинин | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Colorimetric / Enzymatic |  | mg/dL | 72.94 |  | 55.4344 | - | 90.4456 | mmol/L |  | 6.4479 | 4.9004 | - | 7.9954
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Two-point rate |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Roche Cobas C Systems | Enzymatic |  | mg/dL | 77.4 |  | 58.824 | - | 95.976 | mmol/L |  | 6.8422 | 5.2 | - | 8.4843
|  | Jaffe |  | mg/dL | 76.2 |  | 57.912 | - | 94.488 | mmol/L |  | 6.7361 | 5.1194 | - | 8.3527
| Roche Hitachi/Modular | Enzymatic |  | mg/dL | 78.24 |  | 59.4624 | - | 97.0176 | mmol/L |  | 6.9164 | 5.2565 | - | 8.5764
|  | Kinetic alkaline picrate (Jaffe) |  | mg/dL |  |  | --- | - | --- | mmol/L |  | 0 | --- | - | ---
| Roche Integra | Kinetic alkaline picrate (Jaffe) |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Advia | Jaffe, Alkaline picrate (CREA_2) |  | mg/dL | 69.4 |  | 52.744 | - | 86.056 | mmol/L |  | 6.135 | 4.6626 | - | 7.6074
|  | Jaffe, Concentrated (CRE_2c) |  | mg/dL | 74.3 |  | 56.468 | - | 92.132 | mmol/L |  | 6.5681 | 4.9918 | - | 8.1445
| Siemens DCA 2000 | 3,5 dinitrobenoic acid |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Dimension | IDMS Standardized |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
|  | Modified Jaffe |  | mg/dL | 78.14 |  | 59.3864 | - | 96.8936 | mmol/L |  | 6.9076 | 5.2498 | - | 8.5654
|  | Enzymatic |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Dimension Vista | modified Jaffe (CREA) |  | mg/dL | 75.4 |  | 57.304 | - | 93.496 | mmol/L |  | 6.6654 | 5.0657 | - | 8.265
|  | modified Jaffe (CRE2) |  | mg/dL | 75.2 |  | 57.152 | - | 93.248 | mmol/L |  | 6.6477 | 5.0522 | - | 8.2431
D | Specific gravity | Refractometer |  |  |  | 1
| Spezifisches Gewicht | Refraktometer |  | - | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | - |  | - | - | - | -
Удельный вес | Poids spécifique | Réfractomètre
| Peso específico | Refractometro
GLUC | DiaSys | HK/G6P-DH | 1 2511 | mg/dL | 23.8 | 22 | 18.564 | - | 29.036 | mmol/L | 0,05551 | 1.3211 | 1.0305 | - | 1.6118 | 3.637% | -5.179%
|  | GOD-PAP | 12500 | mg/dL | 22.647 |  | 17.6647 | - | 27.6293 | mmol/L |  | 1.2571 | 0.98057 | - | 1.5337
Glucose | Abbott Architect | Hexokinase | 3L82 | mg/dL | 24.5 |  | 19.11 | - | 29.89 | mmol/L |  | 1.36 | 1.0608 | - | 1.6592
Glucosa | Beckman-Coulter Synchron/DXC | Glucose oxidase |  | mg/dL | 24.55 |  | 19.149 | - | 29.951 | mmol/L |  | 1.3628 | 1.063 | - | 1.6626
Глюкоза |  | Hexokinase |  | mg/dL | 24.6 |  | 19.188 | - | 30.012 | mmol/L |  | 1.3655 | 1.0651 | - | 1.666
| Beckman-Coulter AU Series | Hexokinase |  | mg/dL | 24.2 |  | 18.876 | - | 29.524 | mmol/L |  | 1.3433 | 1.0478 | - | 1.6389
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Glucose oxidase |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Colorimetric |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Roche Cobas C Systems | Hexokinase |  | mg/dL | 25.1 |  | 19.578 | - | 30.622 | mmol/L |  | 1.3933 | 1.0868 |  | 1.6998
| Roche Hitachi/Modular | Hexokinase |  | mg/dL | 24 |  | 18.72 | - | 29.28 | mmol/L |  | 1.3322 | 1.0391 | - | 1.6253
| Roche Integra | Hexokinase |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Advia | Hexokinase |  | mg/dL | 24.3 |  | 18.954 | - | 29.646 | mmol/L |  | 1.3489 | 1.0521 | - | 1.6456
| Siemens Dimension | Hexokinase |  | mg/dL | 22.6 |  | 17.628 | - | 27.572 | mmol/L |  | 1.2545 | 0.97853 | - | 1.5305
| Siemens Dimension Vista | Hexokinase |  | mg/dL | 22.75 |  | 17.745 | - | 27.755 | mmol/L |  | 1.2629 | 0.98502 | - | 1.5407
HCG | Fisher Sure-Vue |  |  | Negative
| Genzyme Osom |  |  | Negative
ХГЧ | ICON 20 |  |  | Negative
| ICON 25 |  |  | Negative
K | DiaSys | respons920 ISE direct |  | mmol/L |  | 17 | 0 | - | 0 | mg/dL | 3,9098 |  | 0 | - | 0 | 5.116% | -100%
| Abbott Architect | ISE indirect | 2P32 | mmol/L | 32.7 |  | 27.141 | - | 38.259 | mg/dL |  | 127.8505 | 106.1159 | - | 127.8505
| Beckman-Coulter Synchron/DXC | ISE indirect |  | mmol/L | 32.1 |  | 26.643 | - | 37.557 | mg/dL |  | 125.5046 | 125.5046 | - | 125.5046
Potassium | Beckman-Coulter AU Series | ISE indirect |  | mmol/L | 33.4 |  | 27.722 | - | 39.078 | mg/dL |  | 130.5873 | 130.5873 | - | 130.5873
Kalium | Flame emission spectrometry |  |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
Potasio | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | ISE direct |  | mmol/L | 34.3 |  | 28.469 | - | 40.131 | mg/dL |  | 134.1061 | 134.1061 | - | 134.1061
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | ISE direct |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
Potássio | Roche Cobas C Systems | ISE indirect |  | mmol/L | 32.6 |  | 27.058 | - | 38.142 | mg/dL |  | 127.4595 | 127.4595 | - | 127.4595
Калий | Roche Hitachi/Modular | ISE indirect |  | mmol/L | 33.6 |  | 27.888 | - | 39.312 | mg/dL |  | 131.3693 | 131.3693 | - | 131.3693
| Roche Integra | ISE indirect |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Advia | ISE indirect |  | mmol/L | 33.3 |  | 27.639 | - | 38.961 | mg/dL |  | 130.1963 | 130.1963 | - | 130.1963
| Siemens Dimension | QuiKLYTE Dimension RxL/RxL Max |  | mmol/L | 31.2 |  | 25.896 | - | 36.504 | mg/dL |  | 121.9858 | 121.9858 | - | 121.9858
|  | QuiKLYTE Dimension Xpand/EXL |  | mmol/L | 32 |  | 26.56 | - | 37.44 | mg/dL |  | 125.1136 | 125.1136 | - | 125.1136
| Siemens Dimension Vista | IMT indirect |  | mmol/L | 28.4 |  | 23.572 | - | 33.228 | mg/dL |  | 111.0383 | 111.0383 | - | 129.9148
Mg | DiaSys | Xylidyl blue method | 1 4610 | mmol/L | 2.09 | 26 | 1.5466 | - | 2.6334 | mg/dL | 2,4307 | 5.0802 | 3.7593 | - | 6.401 | 7.783% | #VALUE!
| Abbott Architect | Arsenazo III | 7D70 | mmol/L | 2.244 |  | 1.6606 | - | 2.8274 | mg/dL |  | 5.4545 | 4.0363 | - | 5.4545
Magnesium |  | Enzymatic | 3P68 | mmol/L | 2.47 |  | 1.8278 | - | 3.1122 | mg/dL |  | 6.0038 | 4.4428 | - | 6.0038
Magnésium | Beckman-Coulter Synchron/DXC | Calmagite |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
Magnesio | Beckman-Coulter AU Series | Xylidyl blue |  | mmol/L | 2.405 |  | 1.7797 | - | 3.0303 | mg/dL |  | 5.8458 | 4.3259 | - | 5.8458
Магний | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Formazan dye |  | mmol/L | 2.614 |  | 1.9344 | - | 3.2936 | mg/dL |  | 6.3538 | 6.3538 | - | 6.3538
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Colorimetric |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
| Roche Cobas C Systems | Chlorophosphonazo III |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
|  | Gen. 2, colorimetric Endpoint |  | mmol/L | 2.7955 |  | 2.0687 | - | 3.5224 | mg/dL |  | 6.7951 | 6.7951 | - | 6.7951
| Roche Hitachi/Modular | Xylidyl blue |  | mmol/L | 2.42 |  | 1.7908 | - | 3.0492 | mg/dL |  | 5.8823 | 4.3529 | - | 5.8823
| Roche Integra | Chlorophosphonazo III |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
|  |  |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Advia | Xylidyl blue |  | mmol/L | 2.404 |  | 1.779 | - | 3.029 | mg/dL |  | 5.8434 | 4.3241 | - | 5.8434
| Siemens Dimension | Methylthymol Blue |  | mmol/L | 2.44 |  | 1.8056 | - | 3.0744 | mg/dL |  | 5.9309 | 5.9309 | - | 7.4729
| Siemens Dimension Vista | Methylthymol Blue |  | mmol/L | 2.49 |  | 1.8426 | - | 3.1374 | mg/dL |  | 6.0524 | 6.0524 | - | 7.6261
Na | DiaSys | respons920 ISE direct |  | mmol/L |  | 13 | 0 | - | 0 | mg/dL | 2,3 |  | 0 | - | 0 | 4.205% | -100%
| Abbott Architect | ISE indirect | 2P32 | mmol/L | 82.9 |  | 72.123 | - | 93.677 | mg/dL |  | 190.67 | 165.8829 | - | 215.4571
| Beckman-Coulter Synchron/DXC | ISE indirect |  | mmol/L | 85.7 |  | 74.559 | - | 96.841 | mg/dL |  | 197.11 | 171.4857 | - | 222.7343
Sodium | Beckman-Coulter AU Series | ISE indirect |  | mmol/L | 84.4 |  | 73.428 | - | 95.372 | mg/dL |  | 194.12 | 168.8844 | - | 219.3556
Natrium | Flame emission spectrometry |  |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
Sodio | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | ISE direct |  | mmol/L | 90.1 |  | 78.387 | - | 101.813 | mg/dL |  | 207.23 | 180.2901 | - | 234.1699
Sódio | Roche Cobas C Systems | ISE indirect |  | mmol/L | 84.5 |  | 73.515 | - | 95.485 | mg/dL |  | 194.35 | 169.0845 | - | 219.6155
Натрий | Roche Hitachi/Modular | ISE indirect |  | mmol/L | 85.6 |  | 74.472 | - | 96.728 | mg/dL |  | 196.88 | 171.2856 | - | 222.4744
| Roche Integra | ISE indirect |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Advia | ISE indirect |  | mmol/L | 84.6 |  | 73.602 | - | 95.598 | mg/dL |  | 194.58 | 169.2846 | - | 219.8754
| Siemens Dimension | QuiKLYTE Dimension RxL/RxL Max |  | mmol/L | 82.3 |  | 71.601 | - | 92.999 | mg/dL |  | 189.29 | 164.6823 | - | 213.8977
|  | QuiKLYTE Dimension Xpand/EXL |  | mmol/L | 81.1 |  | 70.557 | - | 91.643 | mg/dL |  | 186.53 | 162.2811 | - | 210.7789
| Siemens Dimension Vista | IMT indirect |  | mmol/L | 76.5 |  | 66.555 | - | 86.445 | mg/dL |  | 175.95 | 153.0765 | - | 198.8235
OSMO | Osmolality / Freezing Point |  |  |  |  | 20
| Osmolalität / Gefrierpunkt |  |  | mOsm/kg | 409 |  | 327.2 | - | 490.8 | - |  | - | - | - | -
Осмолярность | Osmolarité / point de congélation
Osmolarito / punto álgido
pH |  |  |  | - | 6.27 | 12 | 5.5176 | - | 7.0224 | - |  | - | - | - | -
PHOS | DiaSys | Molybdate UV | 1 5211 | mg/dL | 27.2 | 22 | 21.216 | - | 33.184 | mmol/L | 0,3229 | 8.7829 | 6.8506 | - | 10.7151 | 7.118% | -7.483%
| Abbott Architect | Phosphomolybdate | 7D71 | mg/dL | 26.8 |  | 20.904 | - | 32.696 | mmol/L |  | 8.6537 | 6.7499 | - | 10.5575
Inorganic phosphate | Beckman-Coulter Synchron/DXC | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 27.15 |  | 21.177 | - | 33.123 | mmol/L |  | 8.7667 | 6.8381 | - | 10.6954
Phosphat anorganisch | Beckman-Coulter AU Series | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 27.6 |  | 21.528 | - | 33.672 | mmol/L |  | 8.912 | 6.9514 | - | 10.8727
Phosphore inorganique | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 32.3 |  | 25.194 | - | 39.406 | mmol/L |  | 10.4297 | 8.1351 | - | 12.7242
Fósforo inorgánico | Roche Cobas C Systems | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 29.4 |  | 22.932 | - | 35.868 | mmol/L |  | 9.4933 | 7.4047 | - | 11.5818
Фосфор неорганический | Roche Hitachi/Modular | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 28.24 |  | 22.0272 | - | 34.4528 | mmol/L |  | 9.1187 | 7.1126 | - | 11.1248
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Roche Integra | Phosphomolybdate |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Advia | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 27.44 |  | 21.4032 | - | 33.4768 | mmol/L |  | 8.8604 | 6.9111 | - | 10.8097
| Siemens Dimension | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 29.6 |  | 23.088 | - | 36.112 | mmol/L |  | 9.5578 | 7.4551 | - | 11.6606
| Siemens Dimension Vista | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 24.9 |  | 19.422 | - | 30.378 | mmol/L |  | 8.0402 | 6.2714 | - | 9.8091
TP | DiaSys | Pyrogallol red method | 1 0210 | mg/dL | 5.02 | 24 | 3.8152 | - | 6.2248 | mg/L | 10 | 50.2 | 38.152 | - | 62.248 | 37.7% | -34.21%
|  | valid from reagent lot 21168 |  | mg/dL | 9.55 |  | 7.258 | - | 11.842 | mg/L |  | 95.5 | 72.58 | - | 118.42
Total protein | Abbott Architect | Benzethonium chloride | 7D79 | mg/dL | 9.17 |  | 6.9692 | - | 11.3708 | mg/L |  | 91.7 | 69.692 | - | 113.708
Total Protein | Beckman-Coulter Synchron/DXC | Pyrogallol red (M-TP) |  | mg/dL | 12.9 |  | 9.804 | - | 15.996 | mg/L |  | 129 | 98.04 | - | 159.96
Protéines totales | Beckman-Coulter AU Series | Pyrogallol red |  | mg/dL | 10.4 |  | 7.904 | - | 12.896 | mg/L |  | 104 | 79.04 | - | 128.96
Proteínas totales | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Biuret |  | mg/dL | 17.3 |  | 13.148 | - | 21.452 | mg/L |  | 173 | 131.48 | - | 214.52
Proteínas totales |  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mg/L |  | 0 | 0 | - | 0
Proteínas totales |  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mg/L |  | 0 | 0 | - | 0
Общий белок | Roche Cobas C Systems | Benzethonium chloride |  | mg/dL | 7.63 |  | 5.7988 | - | 9.4612 | mg/L |  | 76.3 | 57.988 | - | 94.612
|  | Benzethonium chloride |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mg/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Roche Hitachi/Modular | Turbidimetric |  | mg/dL | 9.9 |  | 7.524 | - | 12.276 | mg/L |  | 99 | 75.24 | - | 122.76
| Roche Integra | Benzethonium chloride |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Advia | Dye Binding |  | mg/dL | 6.92 |  | 5.2592 | - | 8.5808 | mg/L |  | 69.2 | 52.592 | - | 85.808
| Siemens Dimension | Pyrogallol red |  | mg/dL | 15.6 |  | 11.856 | - | 19.344 | mg/L |  | 156 | 118.56 | - | 193.44
| Siemens Dimension Vista | Pyrogallol red |  | mg/dL | 17.2 |  | 13.072 | - | 21.328 | mg/L |  | 172 | 130.72 | - | 213.28
| Siemens BNII/Prospec | Nephelometry |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mg/L |  | 8900 | 6764 | - | 11036
UREA | DiaSys | Urease UV | 1 3101 | mg/dL | 890 | 26 | 658.6 | - | 1121.4 | mmol/L | 0,1665 | 148.185 | 109.6569 | - | 186.7131 | 2.387% | 0.4515%
| Abbott Architect | Urease/GLDH | 7D75 | mg/dL | 832.34 |  | 615.9316 | - | 1048.7484 | mmol/L |  | 138.5846 | 102.5526 | - | 174.6166
Harnstoff | Beckman-Coulter Synchron/DXC | Urease/Conductivity |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
Urée | Beckman-Coulter AU Series | Urease/GLDH |  | mg/dL | 874 |  | 646.76 | - | 1101.24 | mmol/L |  | 145.521 | 107.6855 | - | 183.3565
Urea | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Urease |  | mg/dL | 886 |  | 655.64 | - | 1116.36 | mmol/L |  | 147.519 | 109.1641 | - | 185.8739
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Colorimetric |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
Мочевина | Roche Cobas C Systems | Urease/GLDH |  | mg/dL | 886 |  | 655.64 | - | 1116.36 | mmol/L |  | 147.519 | 109.1641 | - | 185.8739
| Roche Hitachi/Modular | Urease/GLDH |  | mg/dL | 862 |  | 637.88 | - | 1086.12 | mmol/L |  | 143.523 | 106.207 | - | 180.839
| Roche Integra | Urease/GLDH |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Advia | Urease/GLDH |  | mg/dL | 904 |  | 668.96 | - | 1139.04 | mmol/L |  | 150.516 | 111.3818 | - | 189.6502
| Siemens Dimension | Urease/GLDH |  | mg/dL | 880 |  | 651.2 | - | 1108.8 | mmol/L |  | 146.52 | 108.4248 | - | 184.6152
| Siemens Dimension Vista | Urease/GLDH |  | mg/dL | 862 |  | 637.88 | - | 1086.12 | mmol/L |  | 143.523 | 106.207 | - | 180.839
UA | DiaSys | TBHBA | 1 3021 | mg/dL | 8.31 | 26 | 6.1494 | - | 10.4706 | µmol/L | 59,48 | 494.2788 | 365.7663 | - | 622.7913 | 8.907% | 10.47%
|  | TOOS | 1 3001 | mg/dL | 8.23 |  | 6.0902 | - | 10.3698 | µmol/L |  | 489.5204 | 362.2451 | - | 616.7957
Uric Acid | Abbott Architect | Uricase | 7D76 | mg/dL | 7.31 |  | 5.4094 | - | 9.2106 | µmol/L |  | 434.7988 | 321.7511 | - | 547.8465
Harnsäure |  | Uricase | 3P39 | mg/dL | 7.25 |  | 5.365 | - | 9.135 | µmol/L |  | 431.23 | 319.1102 | - | 543.3498
Acide urique | Beckman-Coulter Synchron/DXC | Uricase |  | mg/dL | 8.59 |  | 6.3566 | - | 10.8234 | µmol/L |  | 510.9332 | 378.0906 | - | 643.7758
Acido úrico | Beckman-Coulter AU Series | Uricase |  | mg/dL | 8.02 |  | 5.9348 | - | 10.1052 | µmol/L |  | 477.0296 | 353.0019 | - | 601.0573
Мочевая кислота | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Uricase |  | mg/dL | 6.44 |  | 4.7656 | - | 8.1144 | µmol/L |  | 383.0512 | 283.4579 | - | 482.6445
| Roche Cobas C Systems | Uricase/Colorimetric |  | mg/dL | 7.45 |  | 5.513 | - | 9.387 | µmol/L |  | 443.126 | 327.9132 | - | 558.3388
| Roche Hitachi/Modular | Uricase |  | mg/dL | 7.22 |  | 5.3428 | - | 9.0972 | µmol/L |  | 429.4456 | 317.7897 | - | 541.1015
| Roche Integra | Uricase |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | µmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Advia | Uricase/Peroxidase |  | mg/dL | 6.64 |  | 4.9136 | - | 8.3664 | µmol/L |  | 394.9472 | 292.2609 | - | 497.6335
| Siemens Dimension | Uricase |  | mg/dL | 8.12 |  | 6.0088 | - | 10.2312 | µmol/L |  | 482.9776 | 357.4034 | - | 608.5518
| Siemens Dimension Vista | Uricase |  | mg/dL | 7.94 |  | 5.8756 | - | 10.0044 | µmol/L |  | 472.2712 | 349.4807 | - | 595.0617
Notes / Hinweise / Nota
Dilutions may have been performed on some of the analytes using the instrument manufacturer’s protocol.
Einige der Analyten können unter Verwendung des Protokolls des Geräteherstellers einer Verdünnung unterzogen worden sein.
Les dilutions peuvent avoir été effectuées sur certains analytes en appliquant le protocole du fabricant des instruments.
En algunos de los analitos pueden haberse realizado diluciones utilizando el protocolo del fabricante del instrumento.
Ranges of acceptance were calculated as assigned value ± the maximum tolerable deviation of a single value according to the Guidelines of the German Federal Medical Council from 2003
Die Akzeptanzbereiche wurden nach den Richtlinien der Bundesärztekammer von 2003 als Sollwert ± die maximal zulässige Abweichung des Einzelwertes berechnet
L’intervalle de confiance a été calculée comme la valeur des méthodes de référence +/- le max. de l’erreur de mesure admissible selon les recommandations du Comité Médical Fédéral d’Allemagne de 2003
Los rangos de tolerancia han sido calculados como valor de ensayo ± variación máxima tolerable del valor independiente, según las directrices de la Cámara Federal de los Médicos Alemanes de 2003
(Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung quantitativer laboratoriums¬medizinischer Untersuchungen. Deutsches Ärzteblatt 2003; 100:A 3335-38)
For DiaSys methods, sample pre-dilution was effected as described in the appropriate package insert.
Für die DiaSys Methoden wurde die in der jeweiligen Packungsbeilage angegebene Probevorverdünnung für Urine durchgeführt.
Pour des méthodes DiaSys, la pré-dilution de l’échantillon a été effectuée comme décrit dans la notice appropriée.
Para métodos DiaSys, la pre-dilución de la muestra fue efectuada como descrito en la técnica apropiada.
In diesem Sollwertzettel wird immer ein Komma als Dezimaltrennzeichen verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet.
A comma is always used in this value sheet as decimal separator. Separators for thousands are not used.
Dans ce fiche des valeurs de références, la virgule représente le caractère séparateur décimal. Des séparateurs pour ‘mille’ ne sont pas employés.
La coma representa el carácter separador decimal. No se utilizan caracteres para separar el ‘mil’.
* Data not available at the time of printing. Please inquire.
* Daten zum Zeitpunkt des Drucks nicht verfügbar. Bitte nachfragen.
* Données non disponible á la date d'impression. Piére de se renseigner.
* No se disponiá de información en el momento en que se imprimió este prospecto. Consulte cualquier dulda.
Manufacturer / Hersteller / Fabriqué par / Fabricado por / Fabricante / Produttore
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim
Germany
For updated target value sheets, please refer to the website mentioned below.
Aktualisierte Sollwertzettel finden Sie auf der unten genannten Webseite.
Le site mentionné ci-dessous renseigne sur des notices de valeur titrée mis à jour.
Para técnicas con valores de ensayo actualizadas, véase el sitio web mencionado abajo.
для обновленного значения списка пожалуйста посетите ниже приведенный адрес
http://www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/
Note on G40: weberb: Mean out of AMY and AMY7
Note on S65: weberb:
Note on T65: weberb: Phosphonazo versus NM-Bapta
Note on T110: weberb: Jaffe
Note on T249: weberb: DiaSys TOOS versus Cobas 6000

## L2-21829
846 9180 10 02 00
February 2016
TruLab Urine Level 2 |  | Version 08.02.2016 | [7 empty] | Lot No. |  |  | 21829
[10 empty] | Exp. |  |  | 2017-08
Urine control | Cat. No. | 5 9180 99 10 061 | 6х5 мл
Urin-Kontrolle
Contrôle de urines
Controllo le urine
Constituent | System | Method |  | Unit | Assay value | Limit factor | Max. limits |  |  | Unit | Conversion factor | Assay value | Max. limits |  |  | CV | Bias DiaSys/Roche Cobas C Systems
Bestandteil | System | Methode |  | Einheit | Sollwert |  | Max. Bereich |  |  | Einheit |  | Sollwert | Max. Bereich
Constituant | Systéme | Méthode |  | Unité | Valeur cible |  | Limites max. |  |  | Unité |  | Valeur cible | Limites max.
Constituyente | Systema | Método |  | Unidad | Valor medio |  | Limites máx. |  |  | Unidad |  | Valor medio | Limites máx.
ALB | DiaSys | Immunoturbidimetric | 1 0242 | mg/L | 60.24 | 28 | 43.3728 | - | 77.1072 | mg/dL | 0,1 | 6.024 | 4.3373 | - | 7.7107 | 32.61% | -20.11%
| Abbott Architect | Turbidimetric | 2K98 | mg/L | 92.2 |  | 66.384 | - | 118.016 | mg/dL |  | 9.22 | 6.6384 | - | 11.8016
Microalbumin | Beckman-Coulter Immage | Nephelometry |  | mg/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
Microalbumine | Beckman-Coulter Synchron/DXC | Immunoturbidimetric |  | mg/L | 117 |  | 84.24 | - | 149.76 | mg/dL |  | 11.7 | 8.424 | - | 14.976
Microalbúmina | Beckman-Coulter AU Series | Immunoturbidimetric | OSR6x67 | mg/L | 75.1 |  | 54.072 | - | 96.128 | mg/dL |  | 7.51 | 5.4072 | - | 9.6128
Микроальбумин | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Immunoturbidimetric |  | mg/L | 83.5 |  | 60.12 | - | 106.88 | mg/dL |  | 8.35 | 6.012 | - | 10.688
| Roche Cobas C Systems | Immunoturbidimetric |  | mg/L | 75.4 |  | 54.288 | - | 96.512 | mg/dL |  | 7.54 | 5.4288 |  | 9.6512
| Roche Hitachi/Modular | Immunoturbidimetric |  | mg/L | 74.1 |  | 53.352 | - | 94.848 | mg/dL |  | 7.41 | 5.3352 | - | 9.4848
| Roche Integra | Immunoturbidimetric |  | mg/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens DCA 2000 | Immunoturbidimetric |  | mg/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Advia | Turbidimetric |  | mg/L | 85.1 |  | 61.272 | - | 108.928 | mg/dL |  | 8.51 | 6.1272 | - | 10.8928
| Siemens Dimension | Petinia |  | mg/L | 61.1 |  | 43.992 | - | 78.208 | mg/dL |  | 6.11 | 4.3992 | - | 7.8208
| Siemens Dimension Vista | Nephelometry |  | mg/L | 155 |  | 111.6 | - | 198.4 | mg/dL |  | 15.5 | 11.16 | - | 19.84
| Siemens BNII/Prospec | Nephelometry |  | mg/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
AMY | DiaSys | EPS G-7 | 1 0501 | U/L | 200 | 20 | 160 | - | 240 | mkat/L | 0,016667 | 3.3334 | 2.6667 | - | 4.0001 | 13.42% | -12.85%
| Abbott Architect | CNPG3 | 7D58 | U/L | 221.4 |  | 177.12 | - | 265.68 | mkat/L |  | 3.6901 | 2.9521 | - | 4.4281
a-Amylase | Beckman-Coulter Synchron/DXC | Enzymatic |  | U/L | 253 |  | 202.4 | - | 303.6 | mkat/L |  | 4.2168 | 3.3734 | - | 5.0601
a-Amilasa | Beckman-Coulter AU Series | CNPG3 | OSR6006/6106 | U/L | 171.4 |  | 137.12 | - | 205.68 | mkat/L |  | 2.8567 | 2.2854 | - | 3.4281
α-Амилаза |  | G7PNP/IFCC | OSR6182 | U/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mkat/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Amylopectin |  | U/L |  |  | 0 | - | 0 | mkat/L |  | 0 | 0 | - | 0
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Two-point rate |  | U/L | 170 |  | 136 | - | 204 | mkat/L |  | 2.8334 | 2.2667 | - | 3.4001
| Roche Cobas C Systems | EPS-G-7PNP |  | U/L | 229.5 |  | 183.6 | - | 275.4 | mkat/L |  | 3.84 | 3.072 | - | 4.608
| Roche Hitachi/Modular | Enzymatic (Alpha) |  | U/L | 230.4 |  | 184.32 | - | 276.48 | mkat/L |  | 3.8401 | 3.0721 | - | 4.6081
| Roche Integra | EPS G-7 |  | U/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mkat/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Advia | PNP G7 |  | U/L |  |  | 0 | - | 0 | mkat/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Dimension | diluted CNP-G3 |  | U/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mkat/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
|  | undiluted CNP-G3 |  | U/L | 197.4 |  | 157.92 | - | 236.88 | mkat/L |  | 3.2901 | 2.6321 | - | 3.9481
| Siemens Dimension Vista | undiluted CNP-G3 |  | U/L | 198 |  | 158.4 | - | 237.6 | mkat/L |  | 3.3001 | 2.6401 | - | 3.9601
BUN | DiaSys | Urease UV | 1 3101 | mg/dL | 863.483 | 26 | 638.9774 | - | 1087.9886 | mmol/L | 0,35631 | 307.8585 | 227.8153 | - | 387.9017 | 2.422% | 1.706%
| Abbott Architect | Urease/GLDH | 7D75 | mg/dL | 800 |  | 592 | - | 1008 | mmol/L |  | 287.5455 | 212.7837 | - | 362.3073
Urea N | Beckman-Coulter Synchron/DXC | Urease UV kinetic |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
Harnstoff-N | Beckman-Coulter AU Series | Urease/GLDH |  | mg/dL | 829 |  | 613.46 | - | 1044.54 | mmol/L |  | 295.5375 | 218.6978 | - | 372.3773
Urée N | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Urease |  | mg/dL | 834 |  | 617.16 | - | 1050.84 | mmol/L |  | 297.5355 | 220.1763 | - | 374.8947
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Colorimetric |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
Азот мочевины | Roche Cobas C Systems | Urease/GLDH |  | mg/dL | 849 |  | 628.26 | - | 1069.74 | mmol/L |  | 302.5305 | 223.8726 | - | 381.1884
| Roche Hitachi/Modular | Urease/GLDH |  | mg/dL | 821 |  | 607.54 | - | 1034.46 | mmol/L |  | 292.5405 | 216.48 | - | 368.601
| Roche Integra | Urease/GLDH |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Advia | Urease/GLDH |  | mg/dL | 863 |  | 638.62 | - | 1087.38 | mmol/L |  | 307.5255 | 227.5689 | - | 387.4821
| Siemens Dimension | Urease/GLDH |  | mg/dL | 832 |  | 615.68 | - | 1048.32 | mmol/L |  | 296.5365 | 219.437 | - | 373.636
| Siemens Dimension Vista | Urease/GLDH |  | mg/dL | 830 |  | 614.2 | - | 1045.8 | mmol/L |  | 295.5375 | 218.6978 | - | 372.3773
Ca | DiaSys | CPC | 1 1121 | mmol/L |  | 17 | 0 | - | 0 | mg/dL | 4,01 | * | #VALUE! | - | #VALUE! | 3.323% | -4.886%
Ca | DiaSys | Arsenazo | 1 1130 | mmol/L | 2.9 |  | 2.407 | - | 3.393 | mg/dL |  | 11.629 | 9.6521 | - | 13.6059
|  | Phosphonazo | 1 1181 | mmol/L | 2.92 |  | 2.4236 | - | 3.4164 | mg/dL |  | 11.7092 | 9.7186 | - | 13.6998
Calcium | Abbott Architect | Arsenazo | 3L79 | mmol/L | 2.87 |  | 2.3821 | - | 3.3579 | mg/dL |  | 11.5087 | 9.5522 | - | 13.4652
Calcio | Beckman-Coulter Synchron/DXC | ISE indirect |  | mmol/L | 2.905 |  | 2.4111 | - | 3.3988 | mg/dL |  | 11.649 | 9.6687 | - | 13.6294
Кальций | Beckman-Coulter AU Series | Arsenazo |  | mmol/L | 2.94 |  | 2.4402 | - | 3.4398 | mg/dL |  | 11.7 | 9.711 | - | 13.689
|  | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Arsenazo |  | mmol/L | 3.075 |  | 2.5522 | - | 3.5978 | mg/dL |  | 12.3308 | 10.2345 | - | 14.427
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Colorimetric |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
|  | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
| Roche Cobas C Systems | Gen.2 NM-Bapta |  | mmol/L | 3.07 |  | 2.5481 | - | 3.5919 | mg/dL |  | 12.3107 | 10.2179 | - | 14.4035
| Roche Hitachi/Modular | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L | 2.91 |  | 2.4153 | - | 3.4047 | mg/dL |  | 11.6691 | 9.6854 | - | 13.6528
| Roche Integra | NM-BAPTA |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Advia | Arsenazo III |  | mmol/L | 2.79 |  | 2.3157 | - | 3.2643 | mg/dL |  | 11.1879 | 9.286 | - | 13.0898
| Siemens Dimension | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L | 3.11 |  | 2.5813 | - | 3.6387 | mg/dL |  | 12.4 | 10.292 | - | 14.508
| Siemens Dimension Vista | o-cresolpht.-complex. |  | mmol/L | 2.99 |  | 2.4817 | - | 3.4983 | mg/dL |  | 11.9899 | 9.9516 | - | 14.0282
Cl | DiaSys | Thiocyanate | 1 1200 | mmol/L | 170.7 | 14 | 146.802 | - | 194.598 | mg/dL | 3,55 | 605.985 | 521.1471 | - | 690.8229 | 7.521% | 0.4118%
|  | respons920 ISE direct |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
| Abbott Architect | ISE indirect | 2P32 | mmol/L | 164 |  | 141.04 | - | 186.96 | mg/dL |  | 582.2 | 500.692 | - | 663.708
Chloride | Beckman-Coulter Synchron/DXC | ISE indirect |  | mmol/L | 165 |  | 141.9 | - | 188.1 | mg/dL |  | 585.75 | 503.745 | - | 667.755
Chlorid | Beckman-Coulter AU Series | ISE indirect |  | mmol/L | 190 |  | 163.4 | - | 216.6 | mg/dL |  | 674.5 | 580.07 | - | 768.93
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros | ISE direct |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
Chlorures |  |  |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
Chloruro |  |  |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
Chloruro | Roche Cobas C Systems | ISE indirect |  | mmol/L | 170 |  | 146.2 | - | 193.8 | mg/dL |  | 603.5 | 519.01 | - | 687.99
Chloruro | Roche Hitachi/Modular | ISE indirect |  | mmol/L | 159 |  | 136.74 | - | 181.26 | mg/dL |  | 564.45 | 485.427 | - | 643.473
Хлориды | Roche Integra | ISE indirect |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Advia | ISE indirect |  | mmol/L | 185 |  | 159.1 | - | 210.9 | mg/dL |  | 656.75 | 564.805 | - | 748.695
| Siemens Dimension | QuiKLYTE Dimension RxL/RxL Max |  | mmol/L | 173 |  | 148.78 | - | 197.22 | mg/dL |  | 614.15 | 528.169 | - | 700.131
|  | QuiKLYTE Dimension Xpand/EXL |  | mmol/L | 183 |  | 157.38 | - | 208.62 | mg/dL |  | 649.65 | 558.699 | - | 740.601
| Siemens Dimension Vista | IMT indirect |  | mmol/L | 201 |  | 172.86 | - | 229.14 | mg/dL |  | 713.55 | 613.653 | - | 813.447
CORT | Abbott Architect | CMIA | 8D15 | µg/dL | * | 20 | #VALUE! | - | #VALUE! | nmol/L | 27.59 | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Beckman-Coulter Access | Chemiluminescence |  | µg/dL | 23.3 |  | 18.64 | - | 27.96 | nmol/L |  | 642.847 | 514.2776 | - | 771.4164
Cortisol | Beckman-Coulter DxI | Chemiluminescence |  | µg/dL | 23.28 |  | 18.624 | - | 27.936 | nmol/L |  | 642.2952 | 513.8362 | - | 770.7542
Cortison | J.&J. Ortho-Clinical Vitros Immun. | Chemiluminescence |  | µg/dL | 31.9 |  | 25.52 | - | 38.28 | nmol/L |  | 880.121 | 704.0968 | - | 1056.1452
Cortisol / Коритизол | Siemens Centaur | Chemiluminescence |  | µg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | nmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
Cortisol |  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL |  |  | 0 | - | 0 | nmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | µg/dL | [5 empty] | nmol/L |  | 0
|  |  |  | µg/dL | [5 empty] | nmol/L |  | 0
CREA | DiaSys | Jaffe without compensation | 1 1711 | mg/dL | 154.4 | 24 | 117.344 | - | 191.456 | mmol/L | 0,0884 | 13.649 | 10.3732 | - | 16.9247 | 5.849% | -10.75%
|  | Enzymatic PAP | 1 1759 | mg/dL | 166.7 |  | 126.692 | - | 206.708 | mmol/L |  | 14.7363 | 11.1996 | - | 18.273
Creatinine | Abbott Architect | Kinetic alkaline picrate | 3L81 | mg/dL | 167.5 |  | 127.3 | - | 207.7 | mmol/L |  | 14.807 | 11.2533 | - | 18.3607
Kreatinin |  | Enzymatic | 8L24 | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
Kreatinin | Beckman-Coulter Synchron/DXC | Kin. alk. picrate/mod. Jaffe |  | mg/dL | 182 |  | 138.32 | - | 225.68 | mmol/L |  | 16.0888 | 12.2275 | - | 19.9501
Créatinine |  | Enzymatic |  | mg/dL | 187.4 |  | 142.424 | - | 232.376 | mmol/L |  | 16.5662 | 12.5903 | - | 16.5662
Creatinina | Beckman-Coulter AU Series | Kin. alk. picrate/mod. Jaffe |  | mg/dL | 185 |  | 140.6 | - | 229.4 | mmol/L |  | 16.354 | 12.429 | - | 20.279
|  | PAP |  | mg/dL |  |  | --- | - | --- | mmol/L |  | 0 | --- | - | ---
Креатинин | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Colorimetric / Enzymatic |  | mg/dL | 166.5 |  | 126.54 | - | 206.46 | mmol/L |  | 14.7186 | 11.1861 | - | 18.2511
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Two-point rate |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Roche Cobas C Systems | Enzymatic |  | mg/dL | 182 |  | 138.32 | - | 225.68 | mmol/L |  | 16.0888 | 12.2275 | - | 19.9501
|  | Jaffe |  | mg/dL | 173 |  | 131.48 | - | 214.52 | mmol/L |  | 15.2932 | 11.6228 | - | 18.9636
| Roche Hitachi/Modular | Enzymatic |  | mg/dL | 179.4 |  | 136.344 | - | 222.456 | mmol/L |  | 15.859 | 12.0528 | - | 19.6651
|  | Kinetic alkaline picrate (Jaffe) |  | mg/dL |  |  | --- | - | --- | mmol/L |  | 0 | --- | - | ---
| Roche Integra | Kinetic alkaline picrate (Jaffe) |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Advia | Jaffe, Alkaline picrate (CREA_2) |  | mg/dL | 160 |  | 121.6 | - | 198.4 | mmol/L |  | 14.144 | 10.7494 | - | 17.5386
|  | Jaffe, Concentrated (CRE_2c) |  | mg/dL | 171 |  | 129.96 | - | 212.04 | mmol/L |  | 15.1164 | 11.4885 | - | 18.7443
| Siemens DCA 2000 | 3,5 dinitrobenoic acid |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Dimension | IDMS Standardized |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
|  | Modified Jaffe |  | mg/dL | 187 |  | 142.12 | - | 231.88 | mmol/L |  | 16.5308 | 12.5634 | - | 20.4982
|  | Enzymatic |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Dimension Vista | modified Jaffe (CREA) |  | mg/dL | 182 |  | 138.32 | - | 225.68 | mmol/L |  | 16.0888 | 12.2275 | - | 19.9501
|  | modified Jaffe (CRE2) |  | mg/dL | 181 |  | 137.56 | - | 224.44 | mmol/L |  | 16.0004 | 12.1603 | - | 19.8405
D | Specific gravity | Refractometer |  |  |  | 1
| Spezifisches Gewicht | Refraktometer |  | - | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | - |  | - | - | - | -
Удельный вес | Poids spécifique | Réfractomètre
| Peso específico | Refractometro
GLUC | DiaSys | HK/G6P-DH | 1 2511 | mg/dL | 282.19 | 22 | 220.1082 | - | 344.2718 | mmol/L | 0,05551 | 15.6644 | 12.2182 | - | 19.1105 | 1.891% | -3.027%
|  | GOD-PAP | 12500 | mg/dL | 280.367 |  | 218.6863 | - | 342.0477 | mmol/L |  | 15.5632 | 12.1393 | - | 18.9871
Glucose | Abbott Architect | Hexokinase | 3L82 | mg/dL | 294 |  | 229.32 | - | 358.68 | mmol/L |  | 16.3199 | 12.7296 | - | 19.9103
Glucosa | Beckman-Coulter Synchron/DXC | Glucose oxidase |  | mg/dL | 287 |  | 223.86 | - | 350.14 | mmol/L |  | 15.9314 | 12.4265 | - | 19.4363
Глюкоза |  | Hexokinase |  | mg/dL | 287 |  | 223.86 | - | 350.14 | mmol/L |  | 15.9314 | 12.4265 | - | 19.4363
| Beckman-Coulter AU Series | Hexokinase |  | mg/dL | 289 |  | 225.42 | - | 352.58 | mmol/L |  | 16.0424 | 12.5131 | - | 19.5717
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Glucose oxidase |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Colorimetric |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Roche Cobas C Systems | Hexokinase |  | mg/dL | 291 |  | 226.98 | - | 355.02 | mmol/L |  | 16.1534 | 12.5997 |  | 19.7072
| Roche Hitachi/Modular | Hexokinase |  | mg/dL | 276 |  | 215.28 | - | 336.72 | mmol/L |  | 15.3208 | 11.9502 | - | 18.6913
| Roche Integra | Hexokinase |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Advia | Hexokinase |  | mg/dL | 287 |  | 223.86 | - | 350.14 | mmol/L |  | 15.9314 | 12.4265 | - | 19.4363
| Siemens Dimension | Hexokinase |  | mg/dL | 286 |  | 223.08 | - | 348.92 | mmol/L |  | 15.8759 | 12.3832 | - | 19.3685
| Siemens Dimension Vista | Hexokinase |  | mg/dL | 279 |  | 217.62 | - | 340.38 | mmol/L |  | 15.4873 | 12.0801 | - | 18.8945
HCG | Fisher Sure-Vue |  |  | Positive
| Genzyme Osom |  |  | Positive
ХГЧ | ICON 20 |  |  | Positive
| ICON 25 |  |  | Positive
-
K | DiaSys | respons920 ISE direct |  | mmol/L |  | 17 | 0 | - | 0 | mg/dL | 3,9098 | 0 | 0 | - | 0 | 5.757% | -100%
| Abbott Architect | ISE indirect | 2P32 | mmol/L | 86 |  | 71.38 | - | 100.62 | mg/dL |  | 336.2428 | 279.0815 | - | 336.2428
| Beckman-Coulter Synchron/DXC | ISE indirect |  | mmol/L | 85.5 |  | 70.965 | - | 100.035 | mg/dL |  | 334.2879 | 277.459 | - | 334.2879
Potassium | Beckman-Coulter AU Series | ISE indirect |  | mmol/L | 88.5 |  | 73.455 | - | 103.545 | mg/dL |  | 346.0173 | 287.1944 | - | 346.0173
Kalium | Flame emission spectrometry |  |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
Potasio | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | ISE direct |  | mmol/L | 96 |  | 79.68 | - | 112.32 | mg/dL |  | 375.3408 | 311.5329 | - | 375.3408
Potasio | J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | ISE direct |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
Potássio | Roche Cobas C Systems | ISE indirect |  | mmol/L | 87.1 |  | 72.293 | - | 101.907 | mg/dL |  | 340.5436 | 282.6512 | - | 340.5436
Калий | Roche Hitachi/Modular | ISE indirect |  | mmol/L | 92.1 |  | 76.443 | - | 107.757 | mg/dL |  | 360.0926 | 298.8768 | - | 360.0926
| Roche Integra | ISE indirect |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Advia | ISE indirect |  | mmol/L | 89.7 |  | 74.451 | - | 104.949 | mg/dL |  | 350.7091 | 291.0885 | - | 350.7091
| Siemens Dimension | QuiKLYTE Dimension RxL/RxL Max |  | mmol/L | 83.4 |  | 69.222 | - | 97.578 | mg/dL |  | 326.0773 | 326.0773 | - | 381.5105
|  | QuiKLYTE Dimension Xpand/EXL |  | mmol/L | 84.4 |  | 70.052 | - | 98.748 | mg/dL |  | 329.9871 | 329.9871 | - | 386.0849
| Siemens Dimension Vista | IMT indirect |  | mmol/L | 77.7 |  | 64.491 | - | 90.909 | mg/dL |  | 303.7915 | 252.1469 | - | 355.436
Mg | DiaSys | Xylidyl blue method | 1 4610 | mmol/L | 4.931 | 26 | 3.6489 | - | 6.2131 | mg/dL | 2,4307 | 11.9858 | 11.9858 | - | 15.1021 | 5.545% | #VALUE!
| Abbott Architect | Arsenazo III | 7D70 | mmol/L | 5.03 |  | 3.7222 | - | 6.3378 | mg/dL |  | 12.2264 | 12.2264 | - | 15.4053
Magnesium |  | Enzymatic | 3P68 | mmol/L | 5.42 |  | 4.0108 | - | 6.8292 | mg/dL |  | 13.1744 | 13.1744 | - | 13.1744
Magnésium | Beckman-Coulter Synchron/DXC | Calmagite |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
Magnesio | Beckman-Coulter AU Series | Xylidyl blue |  | mmol/L | 5.22 |  | 3.8628 | - | 6.5772 | mg/dL |  | 12.6883 | 12.6883 | - | 12.6883
Магний | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Formazan dye |  | mmol/L | 5.58 |  | 4.1292 | - | 7.0308 | mg/dL |  | 13.5633 | 13.5633 | - | 13.5633
Magnesio | J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Colorimetric |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
| Roche Cobas C Systems | Chlorophosphonazo III |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
|  | Gen. 2, Colorimetric Endpoint |  | mmol/L | 5.99 |  | 4.4326 | - | 7.5474 | mg/dL |  | 14.5599 | 14.5599 | - | 14.5599
| Roche Hitachi/Modular | Xylidyl blue |  | mmol/L | 5.2 |  | 3.848 | - | 6.552 | mg/dL |  | 12.6396 | 12.6396 | - | 12.6396
| Roche Integra | Chlorophosphonazo III |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
|  |  |  | mmol/L |  |  | 0 | - | 0 | mg/dL |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Advia | Xylidyl blue |  | mmol/L | 5.33 |  | 3.9442 | - | 6.7158 | mg/dL |  | 12.9556 | 12.9556 | - | 12.9556
| Siemens Dimension | Methylthymol Blue |  | mmol/L | 5.35 |  | 3.959 | - | 6.741 | mg/dL |  | 13.0042 | 13.0042 | - | 13.0042
| Siemens Dimension Vista | Methylthymol Blue |  | mmol/L | 5.43 |  | 4.0182 | - | 6.8418 | mg/dL |  | 13.1987 | 9.767 | - | 16.6304
Na | DiaSys | respons920 ISE direct |  | mmol/L |  | 13 | 0 | - | 0 | mg/dL | 2,3 | 0 | 0 | - | 0 | 5.132% | -100%
| Abbott Architect | ISE indirect | 2P32 | mmol/L | 172 |  | 149.64 | - | 194.36 | mg/dL |  | 395.6 | 344.172 | - | 447.028
| Beckman-Coulter Synchron/DXC | ISE indirect |  | mmol/L | 171 |  | 148.77 | - | 193.23 | mg/dL |  | 393.3 | 342.171 | - | 444.429
Sodium | Beckman-Coulter AU Series | ISE indirect |  | mmol/L | 176 |  | 153.12 | - | 198.88 | mg/dL |  | 404.8 | 352.176 | - | 457.424
Natrium | Flame emission spectrometry |  |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
Sodio | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | ISE direct |  | mmol/L | 189 |  | 164.43 | - | 213.57 | mg/dL |  | 434.7 | 378.189 | - | 491.211
Sódio | Roche Cobas C Systems | ISE indirect |  | mmol/L | 175 |  | 152.25 | - | 197.75 | mg/dL |  | 402.5 | 350.175 | - | 454.825
Натрий | Roche Hitachi/Modular | ISE indirect |  | mmol/L | 177 |  | 153.99 | - | 200.01 | mg/dL |  | 407.1 | 354.177 | - | 460.023
| Roche Integra | ISE indirect |  | mmol/L | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/dL |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Advia | ISE indirect |  | mmol/L | 177 |  | 153.99 | - | 200.01 | mg/dL |  | 407.1 | 354.177 | - | 460.023
| Siemens Dimension | QuiKLYTE Dimension RxL/RxL Max |  | mmol/L | 162 |  | 140.94 | - | 183.06 | mg/dL |  | 372.6 | 324.162 | - | 421.038
|  | QuiKLYTE Dimension Xpand/EXL |  | mmol/L | 168 |  | 146.16 | - | 189.84 | mg/dL |  | 386.4 | 336.168 | - | 436.632
| Siemens Dimension Vista | IMT indirect |  | mmol/L | 157 |  | 136.59 | - | 177.41 | mg/dL |  | 361.1 | 314.157 | - | 408.043
OSMO | Osmolality / Freezing Point |  |  |  |  | 20
| Osmolalität / Gefrierpunkt |  |  | mOsm/kg | 852 |  | 681.6 | - | 1022.4 | - |  | - | - | - | -
Осмолярность | Osmolarité / point de congélation
Osmolarito / punto álgido
pH |  |  |  | - | 6.21 | 12 | 5.4648 | - | 6.9552 | - |  | - | - | - | -
PHOS | DiaSys | Molybdate UV | 1 5211 | mg/dL | 45.1 | 22 | 35.178 | - | 55.022 | mmol/L | 0,3229 | 14.5628 | 11.359 | - | 17.7666 | 5.987% | -6.432%
| Abbott Architect | Phosphomolybdate | 7D71 | mg/dL | 44 |  | 34.32 | - | 53.68 | mmol/L |  | 14.2076 | 11.0819 | - | 17.3333
Inorganic phosphate | Beckman-Coulter Synchron/DXC | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 43.6 |  | 34.008 | - | 53.192 | mmol/L |  | 14.0784 | 10.9812 | - | 17.1757
Phosphat anorganisch | Beckman-Coulter AU Series | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 45.3 |  | 35.334 | - | 55.266 | mmol/L |  | 14.6274 | 11.4093 | - | 17.8454
Phosphore inorganique | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 51 |  | 39.78 | - | 62.22 | mmol/L |  | 16.4679 | 12.845 | - | 20.0908
Fósforo inorgánico | Roche Cobas C Systems | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 48.2 |  | 37.596 | - | 58.804 | mmol/L |  | 15.5638 | 12.1397 | - | 18.9878
Фосфор неорганический | Roche Hitachi/Modular | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 46.64 |  | 36.3792 | - | 56.9008 | mmol/L |  | 15.0601 | 11.7468 | - | 18.3733
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Roche Integra | Phosphomolybdate |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Advia | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 46.3 |  | 36.114 | - | 56.486 | mmol/L |  | 14.9503 | 11.6612 | - | 18.2393
| Siemens Dimension | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 49.4 |  | 38.532 | - | 60.268 | mmol/L |  | 15.9513 | 12.442 | - | 19.4605
| Siemens Dimension Vista | Phosphomolybdate |  | mg/dL | 42 |  | 32.76 | - | 51.24 | mmol/L |  | 13.5618 | 10.5782 | - | 16.5454
TP | DiaSys | Pyrogallol red method | 1 0210 | mg/dL | 62.6 | 24 | 47.576 | - | 77.624 | mg/L | 10 | 626 | 475.76 | - | 776.24 | 11.09% | 6.463%
|  | valid from reagent lot 21168 |  | mg/dL | 66.02 |  | 50.1752 | - | 81.8648 | mg/L |  | 660.2 | 501.752 | - | 818.648
Total protein | Abbott Architect | Benzethonium chloride | 7D79 | mg/dL | 60.7 |  | 46.132 | - | 75.268 | mg/L |  | 607 | 461.32 | - | 752.68
Total Protein | Beckman-Coulter Synchron/DXC | Pyrogallol red (M-TP) |  | mg/dL | 77.1 |  | 58.596 | - | 95.604 | mg/L |  | 771 | 585.96 | - | 956.04
Protéines totales | Beckman-Coulter AU Series | Pyrogallol red |  | mg/dL | 65.1 |  | 49.476 | - | 80.724 | mg/L |  | 651 | 494.76 | - | 807.24
Proteínas totales | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Biuret |  | mg/dL | 81.2 |  | 61.712 | - | 100.688 | mg/L |  | 812 | 617.12 | - | 1006.88
Proteínas totales |  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mg/L |  | 0 | 0 | - | 0
Proteínas totales |  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mg/L |  | 0 | 0 | - | 0
Общий белок | Roche Cobas C Systems | Benzethonium chloride |  | mg/dL | 58.8 |  | 44.688 | - | 72.912 | mg/L |  | 588 | 446.88 | - | 729.12
|  | Benzethonium chloride |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mg/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Roche Hitachi/Modular | Turbidimetric |  | mg/dL | 62.4 |  | 47.424 | - | 77.376 | mg/L |  | 624 | 474.24 |  | 773.76
| Roche Integra | Benzethonium chloride |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mg/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Advia | Dye Binding |  | mg/dL | 59.3 |  | 45.068 | - | 73.532 | mg/L |  | 593 | 450.68 | - | 735.32
| Siemens Dimension | Pyrogallol red |  | mg/dL | 71.6 |  | 54.416 | - | 88.784 | mg/L |  | 716 | 544.16 | - | 887.84
| Siemens Dimension Vista | Pyrogallol red |  | mg/dL | 70.7 |  | 53.732 | - | 87.668 | mg/L |  | 707 | 537.32 | - | 876.68
| Siemens BNII/Prospec | Nephelometry |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mg/L |  | 0 | 0 | - | 0
UREA | DiaSys | Urease UV | 1 3101 | mg/dL | 1849 | 26 | 1368.26 | - | 2329.74 | mmol/L | 0,1665 | 307.8585 | 227.8153 | - | 387.9017 | 2.256% | 1.761%
| Abbott Architect | Urease/GLDH | 7D75 | mg/dL | 1727 |  | 1277.98 | - | 2176.02 | mmol/L |  | 287.5455 | 212.7837 | - | 362.3073
Harnstoff | Beckman-Coulter Synchron/DXC | Urease UV kinetic |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
Urée | Beckman-Coulter AU Series | Urease/GLDH |  | mg/dL | 1775 |  | 1313.5 | - | 2236.5 | mmol/L |  | 295.5375 | 218.6978 | - | 372.3773
Urea | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Urease |  | mg/dL | 1787 |  | 1322.38 | - | 2251.62 | mmol/L |  | 297.5355 | 220.1763 | - | 374.8947
| J.&J. Ortho-Clinical Vitros 5,1 | Colorimetric |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
Мочевина | Roche Cobas C Systems | Urease/GLDH |  | mg/dL | 1817 |  | 1344.58 | - | 2289.42 | mmol/L |  | 302.5305 | 223.8726 | - | 381.1884
| Roche Hitachi/Modular | Urease/GLDH |  | mg/dL | 1757 |  | 1300.18 | - | 2213.82 | mmol/L |  | 292.5405 | 216.48 | - | 368.601
| Roche Integra | Urease/GLDH |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | mmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
|  |  |  | mg/dL |  |  | 0 | - | 0 | mmol/L |  | 0 | 0 | - | 0
| Siemens Advia | Urease/GLDH |  | mg/dL | 1847 |  | 1366.78 | - | 2327.22 | mmol/L |  | 307.5255 | 227.5689 | - | 387.4821
| Siemens Dimension | Urease/GLDH |  | mg/dL | 1781 |  | 1317.94 | - | 2244.06 | mmol/L |  | 296.5365 | 219.437 | - | 373.636
| Siemens Dimension Vista | Urease/GLDH |  | mg/dL | 1775 |  | 1313.5 | - | 2236.5 | mmol/L |  | 295.5375 | 218.6978 | - | 372.3773
UA | DiaSys | TBHBA | 1 3021 | mg/dL | 16 | 26 | 11.84 | - | 20.16 | µmol/L | 59,48 | 951.68 | 704.2432 | - | 1199.1168 | 5.078% | -3.733%
|  | TOOS | 1 3001 | mg/dL | 14.44 |  | 10.6856 | - | 18.1944 | µmol/L |  | 858.8912 | 635.5795 | - | 1082.2029
Uric Acid | Abbott Architect | Uricase | 7D76 | mg/dL | 14.3 |  | 10.582 | - | 18.018 | µmol/L |  | 850.564 | 629.4174 | - | 1071.7106
Harnsäure |  | Uricase | 3P39 | mg/dL | 14.1 |  | 10.434 | - | 17.766 | µmol/L |  | 838.668 | 620.6143 | - | 1056.7217
Acide urique | Beckman-Coulter Synchron/DXC | Uricase |  | mg/dL | 16 |  | 11.84 | - | 20.16 | µmol/L |  | 951.68 | 704.2432 | - | 1199.1168
Acido úrico | Beckman-Coulter AU Series | Uricase |  | mg/dL | 15.7 |  | 11.618 | - | 19.782 | µmol/L |  | 933.836 | 691.0386 | - | 1176.6334
Мочевая кислота | J.&J. Ortho-Clinical Vitros | Uricase |  | mg/dL | 14.7 |  | 10.878 | - | 18.522 | µmol/L |  | 874.356 | 647.0234 | - | 1101.6886
| Roche Cobas C Systems | Uricase/Colorimetric |  | mg/dL | 15 |  | 11.1 | - | 18.9 | µmol/L |  | 892.2 | 660.228 | - | 1124.172
| Roche Hitachi/Modular | Uricase |  | mg/dL | 14.7 |  | 10.878 | - | 18.522 | µmol/L |  | 874.356 | 647.0234 | - | 1101.6886
| Roche Integra | Uricase |  | mg/dL | * |  | #VALUE! | - | #VALUE! | µmol/L |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| Siemens Advia | Uricase/Peroxidase |  | mg/dL | 13.9 |  | 10.286 | - | 17.514 | µmol/L |  | 826.772 | 611.8113 | - | 1041.7327
| Siemens Dimension | Uricase |  | mg/dL | 15.8 |  | 11.692 | - | 19.908 | µmol/L |  | 939.784 | 695.4402 | - | 1184.1278
| Siemens Dimension Vista | Uricase |  | mg/dL | 14.5 |  | 10.73 | - | 18.27 | µmol/L |  | 862.46 | 638.2204 | - | 1086.6996
Notes / Hinweise / Nota
Dilutions may have been performed on some of the analytes using the instrument manufacturer’s protocol.
Einige der Analyten können unter Verwendung des Protokolls des Geräteherstellers einer Verdünnung unterzogen worden sein.
Les dilutions peuvent avoir été effectuées sur certains analytes en appliquant le protocole du fabricant des instruments.
En algunos de los analitos pueden haberse realizado diluciones utilizando el protocolo del fabricante del instrumento.
Ranges of acceptance were calculated as assigned value ± the maximum tolerable deviation of a single value according to the Guidelines of the German Federal Medical Council from 2003
Die Akzeptanzbereiche wurden nach den Richtlinien der Bundesärztekammer von 2003 als Sollwert ± die maximal zulässige Abweichung des Einzelwertes berechnet
L’intervalle de confiance a été calculée comme la valeur des méthodes de référence +/- le max. de l’erreur de mesure admissible selon les recommandations du Comité Médical Fédéral d’Allemagne de 2003
Los rangos de tolerancia han sido calculados como valor de ensayo ± variación máxima tolerable del valor independiente, según las directrices de la Cámara Federal de los Médicos Alemanes de 2003
(Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung quantitativer laboratoriums¬medizinischer Untersuchungen. Deutsches Ärzteblatt 2003; 100:A 3335-38)
For DiaSys methods, sample pre-dilution was effected as described in the appropriate package insert.
Für die DiaSys Methoden wurde die in der jeweiligen Packungsbeilage angegebene Probevorverdünnung für Urine durchgeführt.
Pour des méthodes DiaSys, la pré-dilution de l’échantillon a été effectuée comme décrit dans la notice appropriée.
Para métodos DiaSys, la pre-dilución de la muestra fue efectuada como descrito en la técnica apropiada.
In diesem Sollwertzettel wird immer ein Komma als Dezimaltrennzeichen verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet.
A comma is always used in this value sheet as decimal separator. Separators for thousands are not used.
Dans ce fiche des valeurs de références, la virgule représente le caractère séparateur décimal. Des séparateurs pour ‘mille’ ne sont pas employés.
La coma representa el carácter separador decimal. No se utilizan caracteres para separar el ‘mil’.
* Data not available at the time of printing. Please inquire.
* Daten zum Zeitpunkt des Drucks nicht verfügbar. Bitte nachfragen.
* Données non disponible á la date d'impression. Piére de se renseigner.
* No se disponiá de información en el momento en que se imprimió este prospecto. Consulte cualquier dulda.
Manufacturer / Hersteller / Fabriqué par / Fabricado por / Fabricante / Produttore
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim
Germany
For updated target value sheets, please refer to the website mentioned below.
Aktualisierte Sollwertzettel finden Sie auf der unten genannten Webseite.
Le site mentionné ci-dessous renseigne sur des notices de valeur titrée mis à jour.
Para técnicas con valores de ensayo actualizadas, véase el sitio web mencionado abajo.
для обновленного значения списка пожалуйста посетите ниже приведенный адрес
http://www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/
Note on G40: weberb: Mean out of AMY and AMY7
Note on S65: weberb:
Note on T65: weberb: Phosphonazo versus NM-Bapta
Note on T110: weberb: Jaffe
Note on T249: weberb: DiaSys TOOS versus Cobas 6000