Болезнь Лайма IgG + IgM-антитела двойной тест (Duo Lyme IgG + IgM Test (Duo Lyme IgG + IgM-Check-1)).
VEDALAB, Франция

Каталожный номер: 71041         Фасовка: 20 тестов/упаковка

Справка

Возбудителем болезни Лайма (1), или боррелиоза, является спирохета Borrelia burgdorferi, которая переносится клещами. Зараженные насекомые, инфицированные микробом Borrelia burgdorferi senso lato, в основном живут в Северной Америке (Ixodes scapularis или Ixodes pacificus) и в западных умеренных районах Европы (Ixodes ricinus). Европейские виды клещей являются переносчиком инфекции Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelli и Borrelia garinii (2). Кожная сыпь, Erythema Migrans, является первым клиническим признаком инфекции (от 30% до 80% случаев), которая появляется через 3-10 дней на месте укуса клеща. Через 1-3 месяца проявляются первые неврологические симптомы, головная боль или тяжелые расстройства, подобно миелиту (3), даже при отсутствии сыпи. Ещё позднее, через несколько лет после первоначальной инфекции, у пациентов могут развиться тяжелые осложнения, такие как периодические приступы суставного артрита, а также миокардит или акродерматит.

Предназначение и принцип метода

Двойной тест на IgG и IgM-антитела при болезни Лайма представляет собой быстрый скрининговый качественный иммунохроматографический экспресс-тест для выявления человеческих антител класса IgG и IgM к европейским штаммам Borrelia в сыворотке, плазме или цельной крови. В методе используется уникальная комбинация окрашенного коньюгата мышиных антител с коллоидным золотом к человеческим иммуноглобулинам и иммобилизованных в тестовой области мембраны высокоочищенных антигенов Borrelia, для специфического определения антител к Borrelia. Тестовое устройство состоит из пластмассового корпуса, содержащего две разные полоски для определения антител класса IgG и IgM. После сбора цельной крови, плазмы или сыворотки несколько капель образца добавляют в каждую лунку для образца тестового устройства. По мере того как образец продвигается по мембране для IgM, окрашенный коньюгат мышиных антител к человеческим иммуноглобулинам класса М связывается с IgM-антителами человека, образуя комплекс антиген-антитело. Аналогичным образом, когда образец продвигается по мембране полоски для IgG, коньюгат мышиных антител к человеческим иммуноглобулинам класса G связывается с IgG-антителами человека, образуя комплекс антиген-антитело. Этот комплекс связывается со специфическими иммобилизованными в тестовой зоне боррелиозными антигенами, образуя полосу розово-красного цвета. При отсутствии в пробе антител к Borrelia цветная полоса не образуется. Вне зависимости от результата теста несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольных зон, где осаждается с образованием пурпурно-розовых контрольных полос, подтверждающих качественность применяемых в тесте реагентов. Качественный результат теста считывается визуально.

Состав 

Тестовые кассеты
20

Одноразовые пластиковые пипетки
20

Разбавитель во флаконе-капельнице, 11 мл 
1

Содержит солевой буфер с детергентом и азидом натрия (NaN3< 0,1%)

Инструкция
1

Стабильность и хранение

1.
Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметично закупоренной фабричной упаковке.

2.
Не замораживать!

3.
Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Пробы цельной крови следует тестировать в течение 4 часов после получения.

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5 – 1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагента

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые образцы

Сыворотка, плазма (лития или аммония гепаринат, ЭДТА) или цельная кровь.

Взятие и подготовка проб

1. Образцы следует собирать в стандартных лабораторных условиях (асептически и с предотвращением гемолиза).

2. Все образцы следует рассматривать как потенциально инфекционные.

3. Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

4. Если проба сыворотки тестируется в течение 48 часов после взятия, ее следует поместить в холодильник (2-8°C). Если предполагается более длительное хранение образца, его следует заморозить. Перед тестированием нужно полностью разморозить образец, тщательно перемешать его и довести до комнатной температуры. Следует избегать повторной заморозки образца. 

5. В случае мутности или высокой вязкости образца перед тестированием его необходимо разбавить равным объемом буфера для разведения образца (не входит в состав набора, но может поставляться по запросу).

1. Процедура тестирования

2. Довести все пробы, тестовые кассеты и разбавитель до комнатной температуры.

3. Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки, оторвав край упаковки по надрезу.

4. Пометить тестовую кассету фамилией или кодовым номером пациента.

5. Набрать пробу в пипетку-капельницу и, держа её вертикально, внести по 1 капле (25 мкл) сыворотки в каждую лунку для проб тестовой кассеты. Если используется цельная кровь, внести в лунки по 2 капли (50 мкл) крови. Подождать, пока образец полностью впитается.
6. Внести в лунки для проб по капле по 5-6 полных капель (200 мкл) разбавителя, давая впитываться предыдущей капле. 

7. Считать результаты теста через 10-15 минут после внесения пробы.

НЕ ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ 15 МИНУТ ВЫДЕРЖКИ.

Интерпретация результатов

Возмозможные результаты тестирования (см. рисунок)
Отрицательный: Появляется только одна цветная полоса в контрольной зоне (C); в тестовой зоне полос нет. 

Положительный: Кроме цветной полосы в контрольной зоне (C), появляется также вторая чётко различимая полоса в тестовой зоне. 

Неопределённый: Если в контрольной зоне не появилось чёткой цветной полосы, тест считается не прошедшим контроль качества. В этом случае рекомендуется повторить его, взяв новую тестовую кассету.

[image: image1.emf]
Характеристики теста

1. IgG-антитела 

а) Перекрестные реакции:

Тест даёт повторяющиеся отрицательные результаты в 100% случаев на положительных контрольных сыворотках на сифилис, откалиброванных по международному стандарту ВОЗ № 3-1980.

б) Чувствительность и специфичность:

Две панели образцов, соответственно 9 и 71 сыворотка, предварительно проанализированных методом иммуноферментного анализа, тестировали с помощью данного теста. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1.

	
	Эталонный метод
	

	Тест VEDALAB
(IgG)
	
	+
	+/-
	-
	Всего

	
	+
	44
	1
	1
	46

	
	+/-
	1
	1
	1
	3

	
	-
	10
	1
	20
	31

	
	Всего
	55
	3
	22
	80


Характеристики были рассчитаны из данных в таблице 1 следующим образом:

Чувствительность:

(44+3) / (55+3) х 100 = 81%

Специфичность:

20 / 22 х 100 = 91%

Общая согласованность результатов:

(44 + 20 + 3) / 80 х 100 = 83%

1. IgМ-антитела 

а) Перекрестные реакции:

Тест даёт повторяющиеся отрицательные результаты в 100% случаев на положительных контрольных сыворотках на сифилис, откалиброванных по международному стандарту ВОЗ № 3-1980.

б) Чувствительность и специфичность:

Две панели образцов, соответственно 9 и 30 сывороток, предварительно проанализированных методом иммуноферментного анализа, тестировали с помощью данного теста. Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2.
	
	Эталонный метод
	

	Тест VEDALAB
(IgМ)
	
	+
	+/-
	-
	Всего

	
	+
	18
	3
	3
	24

	
	+/-
	0
	0
	0
	0

	
	-
	2
	0
	13
	15

	
	Всего
	20
	3
	16
	39


Характеристики были рассчитаны из данных в таблице 2 следующим образом:

Чувствительность:

(18 + 3) / (2 0+ 3) х 100 = 91,3%

Специфичность:

13 / 16 х 100 = 81,3%

Общая согласованность результатов:

(21 + 13) / (23 + 16) х 100 = 87,2%

Ограничения метода

1.
Как и для других диагностических процедур, врач должен интерпретировать результат теста в свете другой клинической информации о пациенте, поскольку у пациентов с боррелиозом может наблюдаться симптоматика, сходная с сифилисом (4). 

2.
Уровень антител варьирует у разных пациентов. Распространенность заболевания среди населения близка к 3-5%, у некоторых категорий (лесников, туристов), антитела могут быть обнаружены в 25-30% случаев (5). 

3.
На самой ранней стадии инфекции могут наблюдаться ложные отрицательные результаты из-за низкой концентрации антител к Borrelia в сыворотке крови, плазмы или цельной крови. 

4.
Положительный результат теста не исключает наличие других патогенов. Может наблюдаться перекрестная реакция с сифилисом и другими невенерическими трепонемными инфекциями. Перекрестные реакции могут быть отмечаться в случае аутоиммунных заболеваний или инфекции Herpes viridae (5) на антитела класса IgM. 

Литература

1. Marques, A.R., Hornung, R.L., Dally, L. and Philipp, M.T. 2005. Detection of Immune Complexes is not independent of detection of antibodies in Lyme disease patients and does not confirm active infection with Borrelia burgdorferi. Clinical and Diagnostics Laboratory Immunology, 12/9: 1036-1040.

2. Lyme Disease and Related Tick-Borne infections. 2001. Southwestern Vermont Health Care.

3. Nadelman, R.B. and Wormser, G.P. 1998. Lyme borreliosis. Lancet 352 : 557-565.

4. Duray, P.H. 1989. Clinical pathologic correlations of Lyme disease. Reviews of Infectious Diseases. 11/6 : S1487-S1493.

Bertholom, C. 2007. Place et intérêt des méthodes du diagnostic biologique au cours de la borréliose de Lyme. Option Bio. 387 : 20-21.
Соблюдать температуру хранения
Читать инструкцию
Не использовать повторно
Только для in vitro диагностики

PAGE  
_____________________________________________________________________________________________________________________

Рег. Уд. ФС3 2009/05725
стр. 1 из 2
ЗАО ДИАКОН, 142290 г.Пущино Моск. обл., ул.Грузовая 1а Тел (495) 9806339, факс (495) 9806679, e-mail: sale@diakonlab.ru

