Ротавирус / Аденовирус двойной тест (Duo Rota / Adenovirus Test (Duo Rota-Adenovirus-Check-1)).
VEDALAB, Франция


Каталожный номер:  30041         Фасовка: 20 тестов/упаковка

Справка

Ротавирусы и аденовирусы являются основной причиной инфекционного гастроэнтерита и связанных с ним синдромами у младенцев и детей (1, 2, 3). Ротавирусной гастроэнтерит может привести к смертности среди таких групп риска, как младенцы, старики и больные с ослабленным иммунитетом (4). В умеренном климате пик ротавирусных инфекций приходится в основном на зимние месяцы. Были зарегистрированы эндемии и даже эпидемии, затрагивающие несколько тысяч человек (5). При госпитализации детей, страдающих от острых кишечных заболеваний, 50% проанализированных образцов были положительными по пробам на ротавирус (6). Вирусы реплицируются в клеточном ядре и, как правило, вызывают характерный цитопатический эффект. Аденовирусы поражают практически все органы человека и связаны с многочисленными клиническими синдромами, включая фарингит, фаринго-конъюнктивит, бронхит и пневмония (7) в дополнение к гастроэнтериту. Такое тяжелое заболевание глаз, как эпидемический кератоконъюктивит, а также острый геморрагический цистит также вызываются аденовирусами (8). Ротавирусные или аденовирусные инфекции могут легко размножаться в кишечнике и выделяться с калом. Поэтому нозокомиальные инфекции с этими вирусы опасны, особенно в педиатрических и родильных отделениях, а контролировать их сложно.

Предназначение и принцип метода

Двойной тест на ротавирус и аденовирус представляет собой качественный иммунохроматографический экспресс-тест для выявления ротавируса и аденовируса в человеческом кале. Тестовое устройство состоит из пластмассового корпуса, содержащего две разные полоски для обнаружения ротавируса и аденовируса. Метод определения основан на использовании специфических мышиных моноклональных антител к ротавирусному и аденовирусному антигену, конъюгированных с красителем, и иммобилизованных на мембране тестовой кассеты других поликлональных мышиных антител к вирусным антигенам для избирательного определения ротавируса или аденовируса с высокой степенью чувствительности и специфичности. При помещении пробы в устройство для сбора проб с экстрагентом она растворяется, и несколько капель полученного экстракта вносятся в обе лунки для проб тестовой кассеты. При прохождении пробы через слой адсорбента меченый конъюгат антител с красителем связывается с ротавирусными или аденовирусными антигенами (если они присутствуют в пробе), образуя комплекс антиген–антитело. Этот комплекс связывается с поликлональными антителами в реакционных зонах тестовой кассеты, образуя пурпурно-розовые окрашенные полосы. В отсутствие антигена ротавируса и аденовируса полос в реакционных зонах не образуется. Вне зависимости от результата теста несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольных зон, где осаждается с образованием пурпурно-розовых контрольных полос, подтверждающих качественность применяемых в тесте реагентов. Качественный результат теста считывается визуально

Состав 

Тестовые кассеты 
20
Oдноразовые пластмассовые пипетки 
20

Пластмассовые пробирки с 2 мл экстрагента 
20

Аппликаторы для отбора проб 
20

Инструкция
1
Стабильность и хранение

1.
Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметично закупоренной фабричной упаковке.

2.
Не замораживать!

3.
Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5 – 1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагента

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые образцы

Экстракт фекалий.

Взятие и подготовка проб

[image: image1.emf]Предварительные замечания:

Пробы кала следует брать как можно скорее после появления первых симптомов заболевания. Было отмечено, что количество вирусных частиц в фекалиях достигает максимума через 3–5 дней после появления симптомов. Пробы, взятые на 8-й и последующие дни болезни, могут не содержать вирус в определяемом тестом количестве.

Разведённые пробы могут храниться при 2–8°C в течение 3 суток без потери качества анализа. Для длительного хранения неразведённых проб рекомендуется заморозить их при температуре –20°C или ниже. Оттаивание и повторное замораживание проб крайне нежелательно, поскольку может привести к неверным результатам.

Внимание! Не отбирать пробы в контейнеры, содержащие питательные среды, консерванты, сыворотку животных или детергенты. Все эти вещества могут влиять на результаты анализов.

Процедура подготовки проб:

1.
Пометить устройство для сбора проб с экстрагентом фамилией или кодом пациента.

2.
Открутить крышку на устройстве

[image: image2.emf]3.
Собрать образец кала с помощью аппликатора на крышке, трижды погрузив его в образец в разных местах. Общее количество пробы должно быть размером с горошину. Если стул жидкий, внести в пробирку примерно 200 мкл кала.

4.
Поместить крышку с аппликатором назад и плотно закрутить крышку.

Процедура тестирования

1.
Довести все реагенты до комнатной температуры.

2.
Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки.

3.
Снять колпачок с крышки устройства для сбора проб и внести по капле по 6 полных капель (200 мкл) экстрагированной пробы в каждую лунку, давая впитываться предыдущей капле. 

4.
Наблюдать результаты теста через 10 минут после внесения пробы.

Интерпретация результатов

[image: image3.emf]Отрицательный: Появляется только цветные полосы в контрольной зоне (C); в тестовой зоне полос нет. Проба не содержит вирусов (нижний левый рисунок).

Положительный: Кроме цветных полос в контрольной зоне, появляется также чётко различимая полоса в тестовой зоне. В пробе присутствует вирус в определяемом данным тестом количестве (верхний левый рисунок – положительный результат на оба вируса, верхний правый – на ротавирус, нижний правый – на аденовирус).

Неопределённый: Если в контрольной зоне не появилось чётких цветных полос, тест считается не прошедшим контроль качества. В этом случае рекомендуется повторить его, взяв новую тестовую кассету.

Характеристики теста

1. Ротавирус

а) Чувствительность и специфичность 

Положительные пробы:

30 проб кала были предварительно протестированы латексным тестом ROTALEX компании FUMOUZE и показали положительные результаты. При тестировании этих проб данным тестом в 100% случаев также был получен чёткий положительный результат.

Отрицательные пробы:

40 проб кала были предварительно протестированы латексным тестом ROTALEX компании FUMOUZE и показали отрицательные результаты. При тестировании этих же проб в 100% случаев также был получен отрицательный результат.

б) Перекрестная реактивность

Пробы кала, положительные по энтеровирусу или астровирусу, показали отрицательные результаты при их тестировании данным тестом. Концентрированные клеточные культуры аденовирусов также показали повторяющиеся отрицательные результаты при тестировании данным тестом.

2. Аденовирус

а) Чувствительность и специфичность

Было выполнено тестирование 49 проб кала сначала ИФА-тестом MERIDIAN и затем данным тестом (см. Таблицу 1).

	
	
	Тест VEDALAB

	
	
	+
	–

	ИФА
	+
	13
	0

	
	–
	0
	36


Таблица 1. Сравнение результатов тестов

Из таблицы видно, что при сравнении теста с эталонным ИФА-тестом MERIDIAN наблюдается 100% корреляция по чувствительности и специфичности. 

б) Перекрестная реактивность

Было выполнено тестирование 13 проб, положительных по ротавирусу и отрицательных по аденовирусам. Во всех случаях результат тестирования был отрицательным (перекрестная реактивность отсутствует).

Ограничения метода

1.
Тест разработан только для определения ротавируса и аденовируса в пробах кала.

2.
Как и для других диагностических процедур, врач должен подтвердить результат теста другими методами диагностики.

3.
Негативный результат не исключает инфекции. Если подозрение на заболевание остается, необходимо провести диагностику другими методами.

4.
Позитивный результат не исключает возможности других инфекций.

5.
Присутствие в пробах кала значительных количеств крови может в ряде случаев привести к ложным положительным результатам.

Литература

1. Kapi, A.Z., H. W. Kim, R.G. Wyatt, W.L. Cline, J.O. Arrobio, C.D. Brandt, W. J. Rodriguez, D.A. Sack, R.M. Chanock, and R.H. Parrott. 1976. Human reovirus-like agent as the major pathogen associated with "winter" gastroenteritis in hospitalized infants and young children. N. Engl.j.Med. 294:965-972. 

2. Schmitz, H.R. Wigand, and W. Heinrich. 1983. Worldwide epidemiology of human Adenovirus infections. Am. J. Epidemiol. 117: 455-466. 

3. Uhnoo, I., G. Wadell, L. Svensson and M. E. Johansson : Importance of enteric Adenoviruses 40 and 41 in acute gastroenteritis in infants and young children. J. Clin. Microbiol. 20,365-372 (1984). 

4. Cubitt, W.D.: Rotavirus Infection : An Unexpected Hazard in Units Caring for the Elderly. Geriatric Medicine Today 1,33-38 (1982). 

5. Hung, T., Wang, Ch., Fang, Z, Chou, Z, Chang, X, Liong, X, Chen, G., Yao, H., Chaon T., Ye, W., Den, S. and Chang, W. : Waterborne outbreak of Rotavirus Diarrhoea in Adults in China caused by a Novel Rotavirus. Lancet, 1139-1142 (1984). 

6. Cukor, G. , Perron, D.M. Hudson, R. and Blacklow, N. R. : Detection of Rotavirus in Human Stools by Using Monoclonal Antibody. J. Clin. Microl. 19, 888-892 (1984). 

7. Stalder, H. C. Hierhozer, and M. N. Oxman. 1977. New human Adenovirus (candidate Adenovirus type 35) causing natal disseminated infection in a renal transplant recipient. J. Clin. Microbiol. 6:257-265. 

Wishart, P.K.C James, M. S Wishart, and S. Darougar. 1984. Prevalence of acute conjunctivitis caused by Chlamydia, adenovirus and herpes simplex virus in an ophtalmic casualty department. Br. J. Ophtamol.68: 653-655.
Соблюдать температуру хранения       Читать инструкцию    Не использовать повторно      Только для in vitro диагностики

_______________________________________________________________________________________________________________________

Рег. Уд. ФС3 2009/05725
стр. 2 из 2
ЗАО ДИАКОН, 142290 г.Пущино Моск. обл., ул.Грузовая 1а Тел (495) 9806339, факс (495) 9806679, e-mail: sale@diakonlab.ru

