Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) IgM-антитела тест (EBV IgM Test (EBV IgM-Check-1)).
VEDALAB, Франция

Каталожный номер: 75051         Фасовка: 20 тестов/упаковка
Справка
Инфекционный мононуклеоз – острое заболевание, вызываемое вирусом Эпштейна–Барр (EBV, ВЭБ) (1, 2). Наиболее частыми симптомами заболевания являются общая слабость, фарингит, лихорадка, лимфаденопатия, спленомегалия и гепатит (3). Первичными антителами, появляющимися в сыворотке пациента в 85–95% случаев (обычно через 1–3 недели после появления симптомов), являются гетерофильные антитела. Эти антитела относятся главным образом к классу IgM (4, 5) и могут быть обнаружены в сыворотке в течение года с начала заболевания (6). Надежная непрямая лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза, основанная на обнаружении гетерофильных антител, проводится в течение пятидесяти лет.
Предназначение и принцип метода

Качественный иммунохроматографический экспресс-тест для определения специфических IgМ-антител к вирусному капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке, плазме или цельной крови (7). Метод определения основан на использовании специфического комплекса мышиных моноклональных антител к человеческим IgМ, конъюгированных с красителем, и связанного с мембраной вирусного капсидного антигена (VCA) для определения IgМ-антител в тестируемых пробах с высокой специфичностью. При прохождении пробы через слой адсорбента окрашенный конъюгат анти-IgМ-антител к связывается с IgМ-антителами пробы, образуя комплекс антиген–антитело. Этот комплекс связывается в реакционной зоне тестовой кассеты с иммобилизованным вирусным капсидным антигеном (VCA), образуя розовую окрашенную полосу. При отсутствии в пробе анти-VCA IgМ-антител окрашенной полосы в тестовой зоне не образуется. Вне зависимости от результатов теста несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны, где осаждается с образованием розовой полосы, подтверждающей качественность применяемых в тесте реагентов. Результат теста считывается визуально.

Состав

Тестовые кассеты
20

Одноразовые пластмассовые пипетки
20

Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл
1

Инструкция
1

Стабильность и хранение

1.
Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметичной фабричной упаковке.

2.
Не замораживать!

3.
Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5–1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагента

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые образцы

Сыворотка, плазма или цельная кровь.
Взятие и подготовка проб

1.
Настоятельно рекомендуется тестировать пробы сразу после взятия крови.

2.
Пробы, содержащие взвесь или осадок, могут дать неверные результаты. Такие пробы перед тестированием необходимо отделить от взвешенных частиц.

3.
Для тестирования пробы сыворотки в течение 48 часов после взятия крови образец следует хранить в холодильнике при 2–8°C. Если же тест будет выполняться позже, пробу необходимо заморозить. Замороженные пробы перед тестированием следует оттаять, тщательно перемешать и довести до комнатной температуры. Повторное замораживание проб не допускается.

Процедура тестирования

1. Довести все пробы, тестовые кассеты и разбавитель до комнатной температуры.

2. Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки, оторвав край упаковки по надрезу.

3. Пометить тестовую кассету фамилией или кодовым номером пациента.

4. Набрать пробу (сыворотки или плазмы) в пипетку-капельницу и, держа её вертикально, внести 1 каплю сыворотки или плазмы (25 мкл) в лунку для проб тестовой кассеты. Если тестируется цельная кровь, внести в лунку для проб 2 капли (50 мкл) пробы. Подождать, пока образец полностью впитается.
5. Внести в лунку для проб по капле 6 полных капель (200 мкл) разбавителя для проб, давая впитываться предыдущей капле.

6. Наблюдать результаты теста через 10 – 15 минут после внесения пробы. 

Интерпретация результатов

Отрицательный: Появляется только одна цветная полоса в контрольной зоне (С). 

Положительный: Появляются две полосы в тестовой и контрольной зонах. Образец содержит анти-VCA IgM-антитела.
Неопределённый: Если в контрольной зоне не появилось чёткой цветной полосы, тест считается не прошедшим контроль качества. Следует повторить его через 48 часов со свежим образцом.

Тест на IgM-антитела к ВЭБ следует использовать вместе с тестом на IgG-антитела к ВЭБ.

Интерпретацию результатов нужно делать согласно таблице 1::

	VCA-IgG 

результат
	VCA-IgM

результат
	EBNA-IgG

результат
	Интерпретация

	негативный
	негативный
	негативный
	Никаких признаков инфекции. Контроль через 1-2 недели.

	позитивный
	позитивный
	негативный
	1. Острая инфекция 

или запоздалая анти-EBNA конверсия и персистирующие VCA-IgM (редко). 

Или падение уровня анти-EBNA и реактивация IgM (редко). 

2. Персистирующие VCA-IgM или реактивация IgM после перенесенной ранее инфекции 

сохраняющихся или IgM. Это можно проверить при помощи теста на EA*-IgG. (ранний регуляторный белок).


	позитивный
	позитивный
	позитивный
	

	негативный
	позитивный
	негативный
	Указание на острую инфекцию (очень редко). Контроль через 1-2 недели.

	позитивный
	негативный
	негативный
	1. Недавняя ВЭБ-инфекция. 

Или снижение анти-EBNA после прошлой инфекции (сниженный иммунитет). 

Это можно проверить при помощи теста на EA-IgG. 

Или острая инфекция без обнаруживаемого уровня VCA-IgM (редко).

	позитивный
	негативный
	позитивный
	Перенесенная инфекция. Это можно проверить при помощи теста на EA-IgG. 

	негативный
	негативный
	позитивный
	Давно перенесенная инфекция. без анти-VCA IgG (редко)


Характеристики теста

Сравнительное исследование была выполнена с использованием коммерческой панели плазмы и сывороток, предварительно протестированных референтным методом (иммуно-флуоресцентный тест Zeus). Результаты данного теста сравнивались с результатами двух коммерческих ИФА-наборов. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2.

	Идент. номер
	Образец
	Результат Zeus IFA
	EBV EBNA IgG

	
	
	
	Meridian EIA
	Inscar EIA
	Тест VEDALAB

	1
	Сыв-ка
	-
	-
	-
	-

	2
	Плазма
	-
	-
	-
	-

	3
	Плазма
	-
	-
	-
	-

	4
	Плазма
	-
	-
	-
	-

	5
	Плазма
	-
	-
	-
	-

	6
	Плазма
	2560
	+
	+
	+

	7
	Плазма
	1280
	+
	+
	+

	8
	Плазма
	160
	+
	+
	+

	9
	Сыв-ка
	80
	+
	+
	+

	10
	Плазма
	2560
	+
	+
	+

	11
	Плазма
	1280
	+
	+
	+

	12
	Сыв-ка
	-
	+*
	-
	-

	13
	Сыв-ка
	10
	+
	-
	-

	14
	Сыв-ка
	-
	+*
	-
	-

	15
	Плазма
	10
	-*
	-*
	+

	16
	Сыв-ка
	10
	-*
	-*
	-*

	17
	Сыв-ка
	-
	-
	-
	-

	18
	Сыв-ка
	-
	-
	-
	-

	19
	Сыв-ка
	-
	-
	-
	-

	20
	Сыв-ка
	-
	-
	-
	-

	21
	Сыв-ка
	-
	-
	-
	-

	22
	Плазма
	-
	-
	-
	-

	23
	Плазма
	-
	-
	-
	-

	24
	Сыв-ка
	-
	-
	-
	-

	25
	Плазма
	-
	-
	-
	-

	Чувствительность
	
	77,8%
	66,7%
	77,8%

	Специфичность
	
	87,5%
	100%
	100%

	Общее соответствие
	
	84%
	88%
	92%


* - Расхождение результатов

Данный экспресс-тест показывает только один противоречащий эталонному методу результат (образец №16). Однако эта проба содержала очень низкий уровень антител (конечное разведение = 10).

а) Чувствительность и специфичность

Согласно таблице 2 чувствительность составила:

7 / 9 х 100 = 77,8%

Специфичность составила:

16 / 16 х 100 = 100%

б) Внутрисерийная воспроизводимость 

3 позитивных и 3 негативных пробы из коммерческой панели, приведенные в таблице 2, были проанализированы с помощью одного лота данного теста. Правильные результаты были в 100% случаев.

в) Межсерийная воспроизводимость 

3 позитивных и 3 негативных пробы из коммерческой панели, приведенные в таблице 2, были проанализированы с помощью трех разных лотов данного теста. Правильные результаты были в 100% случаев.

г) Общая согласованность

Согласно данным таблицы 2, общая согласованность теста с эталонным методом (ZEUS IFA) составляет 92% и выше согласованности тестов Meridian (84%) или Inscar (88%). 

Ограничения метода

1.
Тест предназначен только для определения антител класса IgМ против вирусного капсидного антигена вируса Эпштейна-Барр в пробах сыворотки, плазмы или цельной крови.

2.
Отрицательный результат теста не может полностью исключить ВЭБ-инфекцию. Низкий уровень IgM ниже предела чувствительности теста, не может быть обнаружен в случае недавней инфекции. Таким образом, уровень IgM-антител падает до неопределяемых значений на 8-10 неделе после начала в ВЭБ-ассоциированных заболеваний.

3.
Врач должен оценивать результат теста только в совокупности со всеми  данными диагностики и клинической картиной (как и для других диагностических процедур). 

Ограничения метода

1.
Тест предназначен только для определения антител класса IgG против вирусного капсидного антигена и/или специфических ядерных антигенов вируса Эпштейна-Барр в пробах сыворотки, плазмы или цельной крови.

2.
Отрицательный результат теста не может полностью исключить ВЭБ-инфекцию, в редких случаях острой инфекции с положительными анти-VCA IgM.

3.
Врач должен оценивать результат теста только в совокупности со всеми  данными диагностики и клинической картиной (как и для других диагностических процедур).

Литература
1.
Henle G., Henle W. and Diehl V. Relation of Burkitt's tumor-associated herpes-YTPE virus to infectious mononucleosis. Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 59: 94-101 (1968).

2.
Niederman J-C., McCollum R.W., Henle G. and Henle W. Infectious Mononucleosis. J.A.M.A. 203 no 3: 139-143 (1968).

3.
Glade PS, (1973), "Proceedings of symposium on Infectious Mononucleosis, Philadelphia" J.B. Lippincott Co. Pp 1-19. 

4.
Paul J.R. and Bunnell W.W. The presence OF Heterophile antibodies in infectious mononucleosis. Amer J Med Sci. 183: 90-104 (1932). 

5.
Davidsohn I. Serologic diagnosis of infectious mononucleosis, J.A.M.A. 108: 289-296 (1937). 

6.
Evans A.S. Niederman J.C., Canabre LC, West B. and Richards VA. A prospective evaluation of heterophilic and Epstein-Barr Virus – Specific IgM antibody tests in Clinical and Subclinical infectious Mononucleosis : Specificity and sensitivity of the tests and persistance of antibody. J. Infect. Dis. 132 : 546-554 (1975).

7.
Waltz, M. Effective testing for Epstein-Barr virus. European Clinical Laboratory. 8 (2000).
Соблюдать температуру хранения         Читать инструкцию            Не использовать повторно              Только для in vitro диагностики

PAGE  
_____________________________________________________________________________________________________________________

Рег. Уд. ФС3 2009/05725
стр. 2 из 2
ЗАО ДИАКОН, 142290 г.Пущино Моск. обл., ул.Грузовая 1а. Тел (495) 9806339, факс (495) 9806679, e-mail: sale@diakonlab.ru

