Гемоглобин тест-1 (Hemoglobin Test-1 (HEM Check-1)).
VEDALAB, Франция


Каталожный номер: 4071В          Фасовка: 20 тестов/упаковка

Справка

Ежегодно в мире наблюдается более 600 000 случаев рака кишечника, который находится на третьем месте среди наиболее распространенных видов рака (1). Как при любой другой разновидности раковых заболеваний, обнаружение очагов на ранней стадии существенно повышает коэффициент выживания пациентов (2). Среди людей старше 45 лет, 10% имеют колоректальные полипы, из которых 1% становится злокачественным (3). На основании того факта, что многие полипы более 0,5 см могут кровоточить, тестирование скрытой крови в фекалиях представляется простым и дешевым скрининговым методом для диагностики рака кишечника по сравнению с колоноскопией. В течение многих лет использовались химические методики, основанные на псевдопероксидазной активности гемоглобина, недостатками которых являлись низкая чувствительность и недостаточная специфичность (4). В настоящее время начинают использовать иммунологические методы с улучшенной чувствительностью и специфичностью по отношению к человеческой крови, несмотря на их большую техническую сложность по сравнению с другими тестами (5).

Предназначение и принцип метода

Качественный иммунохроматографический экспресс-тест для обнаружения скрытой крови в фекалиях. Метод определения основан на использовании специфического комплекса конъюгированных с красителем мышиных моноклональных антител к человеческому гемоглобину и иммобилизованных в тестовой зоне кассеты поликлональных мышиных антител к человеческому гемоглобину для его селективной идентификации с высокой степенью чувствительности и специфичности. После взятия пробы на специальную пластину для сбора, она помещается в раствор для экстракции, и несколько капель полученного экстракта вносятся в лунку для проб тестовой кассеты. При прохождении тестируемой пробы через слой адсорбента меченый конъюгат антител с красителем связывается с гемоглобином, образуя комплекс антиген-антитело. Этот комплекс связывается с иммобилизованными в реакционной зоне антителами к гемоглобину с образованием полосы розового цвета. В отсутствие гемоглобина линии не образуется. Продолжая продвигаться по слою адсорбента, несвязанный конъюгат связывается с реагентами в контрольной зоне с образованием контрольной полосы, свидетельствующей о реакционной способности теста. Тест пригоден как для визуального считывания, так и для качественного считывания результатов на иммунохроматографическом экспресс-анализаторе «Easy Reader»(VEDALAB).

Состав

Тестовые кассеты 
20

Пластины для сбора проб
20

Одноразовые пластмассовые пипетки
20

Пластмассовые пробирки с 2 мл раствора для экстракции
20

Аппликаторы
20

Инструкция
  1

Стабильность и хранение

1.
Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметичной фабричной упаковке.

2.
Не замораживать!

3.
Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5–1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагента

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые образцы

Экстракт фекалий.

Эксперты обычно рекомендуют собирать пробы стула от трех дефекаций, чтобы повысить вероятность обнаружения периодического кровотечения полипов и исключить влияние негомогенного распределения крови в фекалиях.

Взятие и подготовка проб

1. Написать фамилию, возраст, адрес пациента и дату взятия пробы на переднем щитке пластины.

2. Открыть передний щиток, чтобы бумага для сбора образца показалась в зоне пластины.

3. С помощью аппликатора собрать образец стула размером не более горошины.

4. Распределить пробу по бумаге, перемещая аппликатор взад и вперед по поверхности, для получения ОЧЕНЬ ТОНКОГО равномерного слоя в пределах окна.

Внимание: очень тонкий слой, распределенный по всей бумаге, необходим для точности результатов.

[image: image1.jpg]



  Правильно Недостаточно Избыточно

5. Удалить избыток пробы с бумаги с помощью аппликатора.

6. Дать бумаге высохнуть в течение 10 минут.

7. Закрыть передний щиток.

8. Хранить заполненные пластины при комнатной температуре. Защищать от нагревания.

9. После заполнения пластины для взятия проб вернуть пластину врачу или в лабораторию в течение 8 дней.

Пластины стабильны, и их можно посылать по почте.

Процедура тестирования

1.
Довести все пробы, раствор для экстракции и тестовые кассеты до комнатной температуры.

2.
Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки.

3.
Открыть пластмассовую пробирку с раствором для экстракции тестируемой пробы. Пробку держать в руке.

4.
Открыть передний и задний щитки пластины для взятия проб.

5.
Оторвать бумажную полоску с пластины и поместить ее в пластмассовую пробирку.

6.
Закрыть пробирку пробкой и сильно потрясти в течение 10 секунд.

7.
Открыть пробирку.

8.
С помощью пипетки внести по капле 4-5 полных капель (150 мкл) экстрагированной пробы в лунку для проб тестовой кассеты, давая впитываться предыдущей капле.

9.
Результаты теста считываются через 10 минут после внесения пробы визуально, также можно считать качественный результат на анализаторе «Easy Reader» (VEDALAB).

Интерпретация результатов

Отрицательный: Появляется только одна цветная полоса в контрольной зоне (C).

Положительный: Появляются 2 чётко различимые полосы в контрольной и тестовой зонах.

Неопределённый: Если в контрольной зоне не появилось чёткой цветной полосы, тест считается не прошедшим контроль качества. В этом случае рекомендуется повторить тест.

Характеристики теста

а) Точность:

Для оценки точности теста 135 пациентов (жалобы которых обосновывали обследованием методом колоноскопии) были протестированы с использованием данного теста и теста HEMOCULT (SKD, Калифорния, США). Были собраны три пробы стула от трех дефекаций. Результат пациента считался положительным, если положительной оказывалась по крайней мере одна проба. Результаты, полученные с использованием тестов VEDALAB и HEMOCULT II, были затем соотнесены с клиническими результатами колоноскопии. По результатам колоноскопии были определены два различных критерия положительности:

Критерий скрытой крови: 

Патология, выявленная с помощью эндоскопии, обусловливает, выходит ли кровотечение за пределы физиологического уровня или нет (полипы >0,5 см, рак кишечника, геморроидальные узлы, болезнь Кона, трещины заднего прохода, язва и т.д.).

Критерий предракового или ракового состояния: 

Патология, выявленная с помощью эндоскопии, является либо раком кишечника, либо полипом >0,5 см.

Результаты по этим двум критериям представлены в таблицах 1 и 2.

	
	VEDALAB
	HEMOCULT II

	
	+
	-
	+
	-

	КРОВЬ
	+
	38
	61
	26
	73

	
	-
	2
	34
	4
	32


Таблица 1: Соответствие результатов тестов критерию скрытой крови

	
	VEDALAB
	HEMOCULT II

	
	+
	-
	+
	-

	Полип и рак
	+
	22
	18
	12
	30

	
	-
	20
	85
	18
	75


Таблица 2: Соответствие результатов тестов критерию рака/полипов

Для этих результатов были рассчитаны чувствительность, специфичность и соответствие тестов обоим критериям (Табл. 3).

	
	Критерий скрытой крови
	Критерий рака/полипов

	
	Чувствительность
	Специфичность
	Точность
	Чувствительность
	Специфичность
	Точность

	VEDALAB
	38%
	94%
	53%
	55%
	81%
	74%

	HEMOCULT II
	26%
	89%
	43%
	29%
	81%
	64%


Таблица 3

Очевидно, что для обоих критериев результаты, полученные с использованием теста VEDALAB, всегда лучше результатов, полученных с использованием HEMOCULT II.

б) Перекрестная реактивность:

Тест не показал перекрестных реакций с гемоглобином быка, свиньи, кролика, лошади и овцы.

в) Эффективный диапазон действия:

Диапазон результатов, определяемый путем добавления к стулу различных количеств крови, составляет: от 0,04 мг гемоглобина/г фекалий до 120 мг гемоглобина/г фекалий.

Ограничения метода

1.
Тест предназначен для обнаружения человеческой крови в количестве выше нормальной физиологической кровопотери у здоровых субъектов.

2.
Наличие крови в стуле может быть вызвано несколькими причинами, помимо рака кишечника, такими как геморроидальные узлы, кровь в моче или раздражение желудка. Кровотечение из верхней части пищеварительного тракта (например, в случае язвы желудка или двенадцатиперстной кишки) может не обнаруживаться постоянно по причине переваривания белков и трудности для распознания антителами антигена гемоглобина после протеолиза.

3.
Не все кишечные кровотечения могут быть вызваны предраковыми или раковыми полипами.

4.
Как и в случае всякой диагностической процедуры, врач должен подтвердить данные, полученные с использованием этого теста, с помощью других клинических методов, таких как клизма с барием, сигмоидоскопия или колоноскопия.

5.
Отрицательные результаты не исключают кровотечения, поскольку оно может быть непостоянным.

6.
Колоректальные полипы на очень ранней стадии заболевания могут не кровоточить. По этой причине для надежности рекомендуется периодически (раз в год) проверять людей старше 45 лет.

Литература
1.
Jeffcoate, SL, et al (1986), Assays for prolactin: guidelines for the provision of a clinical biochemistry service. Ann Clin Biochem, 2 3, 638-651.

2.
Daughaday, WH (1985), The Anterior Pituitary. In Williams Textbook of Endocrinology. Ed Wilson, JD and Foster, DW, WB Saunders Co. Philadelphia, PA, 582-585.

3.
Frantz, AG (1978), Physiology in Medicine: Prolactin. New Engl. J Med, 198, 201.
Соблюдать температуру хранения        Следовать инструкции         Не использовать повторно         Только in vitro для диагностики 

____________________________________________________________________________________________________________________

Рег. Уд. ФС3 2009/05726
стр. 2 из 2
ЗАО ДИАКОН, 142290 г.Пущино Моск. обл., ул.Грузовая 1а Тел (495) 9806339, факс (495) 9806679, e-mail: sale@diakonlab.ru

