Иммуноглобулин Е тест (IgE Test (IgE-Check-1)).
VEDALAB, Франция


Каталожный номер: 18001          Фасовка: 20 тестов/упаковка

Справка

Иммуноглобулин E (IgE) представляет собой иммуноглобулин, который в норме обнаруживается у здоровых лиц лишь в нанограммовых количествах [1, 2]. У аллергиков IgE присутствует как в сыворотке, так и в комплексе с поверхностью базофилов и тучных клеток [3, 4]. Скрининг уровня общего IgE применяется при диагностике астмы (для дифференциации аллергической астмы от неаллергической), ринита и экземы [5]. К другим заболеваниям, при которых обнаруживается повышенный уровень IgE в сыворотке, относятся паразитические инфекции, бронхопульмонарный аспергиллез и некоторые дерматиты.

Предназначение и принцип метода
Качественный экспресс-тест для определения иммуноглобулина E в сыворотке. Метод определения основан на использовании специфического комплекса конъюгированных с красителем мышиных моноклональных антител к IgE и иммобилизованных в тестовой зоне кассеты других мышиных поликлональных антител к IgE для его избирательного определения в тестируемых пробах с высокой степенью чувствительности.

При прохождении пробы через слой адсорбента меченый конъюгат антител к IgE с красителем связывается с присутствующим в пробе IgE, образуя комплекс антиген–антитело. Этот комплекс связывается с иммобилизованными в реакционной зоне антителами, образуя пурпурно-розовую полосу, если концентрация IgE в пробе выше 150 МЕ/мл. Если же концентрация IgE не достигает этого уровня, окрашенной полосы не образуется. Несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны (C), где осаждается с образованием контрольной полосы, что свидетельствует о реакционной способности всех компонентов теста. Результат теста считывается визуально.
Состав

Тестовые кассеты
20

Одноразовые пластмассовые пипетки
20

Инструкция
1

Стабильность и хранение

1. Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметичной фабричной упаковке.

2. Не замораживать!

3. Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5–1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагента

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые образцы

Сыворотка и плазма крови.

Взятие и подготовка проб

1. Взятие крови для отделения сыворотки осуществляется с помощью стандартной лабораторной процедуры (асептическим способом, исключающим гемолиз).

2. Центрифугирования или фильтрования не требуется.

3. При тестировании в течение 48 часов после взятия крови пробу сыворотки следует хранить в холодильнике при 4–8°C. Если же тест будет выполняться более чем через 48 часов, пробу необходимо заморозить. Замороженные пробы перед тестированием следует оттаять, тщательно перемешать и довести до комнатной температуры. Повторное замораживание проб не допускается.

4. В случае мутности, высокой вязкости или наличия в пробе сыворотки нерастворимых частиц необходимо перед тестированием развести пробу равным объёмом буфера для разведения проб (не входит в комплект набора, но может поставляться по заказу).

Процедура тестирования

1. Довести все пробы и тестовые кассеты до комнатной температуры.

2. Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки, оторвав край упаковки по надрезу.

3. Пометить тестовую кассету фамилией или кодовым номером пациента.

4. Набрать пробу сыворотки в пипетку-капельницу и, держа её вертикально, внести по капле 5 полных капель (200 мкл) сыворотки в лунку для проб тестовой кассеты, давая впитываться предыдущей капле.

5. Наблюдать результаты теста через 5 – 10 минут после внесения пробы.

Интерпретация результатов

Отрицательный: Появляется только одна цветная полоса в контрольном окне (C). Концентрация IgE в пробе не достигает 150 МЕ/мл.

Положительный: Кроме цветной полосы в контрольном окне, появляется также чётко различимая полоса в тестовом окне (B). Концентрация IgE в пробе превышает 150 МЕ/мл.

Неопределённый: Если в контрольном окне не появилось чёткой цветной полосы, тест считается не прошедшим контроль качества. В этом случае рекомендуется повторить его, взяв новую тестовую кассету.

Характеристики теста

Чувствительность:

Чувствительность теста, определяемая по доступным на рынке препаратам IgE, была установлена равной 150 МЕ/мл. Концентрации IgE, не достигающие 150 МЕ/мл, также могут иногда давать положительный результат.

Специфичность:

Было выполнено исследование 55 проб сыворотки, предварительно протестированных эталонным методом UNICAP TOTAL IgE (Pharmacia & John). Результаты сравнения приведены в Таблице 1.

	
	
	Тест VEDALAB

	
	
	+
	–

	UNICAP
	+
	31
	2

	
	–
	2
	20


Табл.1. Сравнение результатов тестов

4 не совпавших в двух методах результата были получены для проб с концентрациями IgE 100–150 МЕ/мл, т.е. близкими к пороговому значению теста.

Из Таблицы 1 видно, что специфичность теста VEDALAB в сравнении с UNICAP составляет 90,9%, а общая корреляция – 92,7%.

Эффект прозоны:

При концентрациях IgE вплоть до 32 000 МЕ/мл были получены устойчивые положительные результаты (эффекта прозоны не наблюдалось).

Влияния:

При тестировании проб сыворотки, содержащей критичные количества ревматоидного фактора и комплемента, побочных реакций не наблюдалось.

Ограничения метода

1.Тест предназначен только для качественного определения IgE в пробах сыворотки и плазмы.

2.Как и для всех диагностических процедур, врачу следует оценивать результат теста только в совокупности со всеми другими данными диагностики и клинической картиной.

Литература
1.
Barbee R. A, M. Halonen, M. Lebowitz, and B. Burrows. 1981. Distribution of IgE in a community population sample; correlations with age, sex, and allergen skin test reactivity. J. Allergen Clin. Immunol. 68: 106-111.

2.
Kjellman, N-I.M, S.G.O. Johansson, and A. Roth. 1976. Serum IgE levels in healthy children quantified by a sandwich technique (PRIST). Clin. Allergy 6: 51-59.

3.
Ishika, T (1982), IgE and Mechanisms of IgE-mediated hypersensitivity, Ann Allergy 46, 313-319. 

4.
Geha, RS (1984), Human IgE, J Allergy & Clin Immunol, 74, 109-120.

5.
Wittig, HJ, Belliot, J, De Fillipi; I and Royal, G (1980), Age-related serum Immunoglobulin E levels in healthy subjects and in patients with allergic disease, J Allergy & Clin Immunol, 66, 305-313.

Соблюдать температуру хранения    Следовать инструкции     Не использовать повторно     Только in vitro для диагностики 

____________________________________________________________________________________________________________________

Рег. Уд. ФСЗ 2009/05727
стр. 2 из 2
ЗАО ДИАКОН, 142290 г.Пущино Моск. обл., ул.Грузовая 1а Тел (495) 9806339, факс (495) 9806679, e-mail: sale@diakonlab.ru

