Руководство по использованию реагентных полосок для анализа мочи

серии Н-Cr

Наименование продукции: Полоски для анализа мочи

Упаковка: 100 шт./уп., 50 шт./уп., 25 шт./уп.

Это руководство относится к следующей продукции:

| Название полосок | Тестируемые параметры |
| --- | --- |
| Н13-Cr | Уробилиноген, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Креатинин, Кровь, Белок, Микроальбумин, Нитриты, Лейкоциты, Глюкоза, Удельный вес, рН, Аскорбиновая кислота |
| Н12-Cr | Уробилиноген, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Креатинин, Кровь, Белок, Микроальбумин, Нитриты, Лейкоциты, Глюкоза, Удельный вес, рН |
| Н2-Cr | Микроальбумин, Креатинин |

Определение микроальбумина имеет значение для ранней диагностики некоторых заболеваний.

1) Практическое значение для пациентов с высоким давлением крови, т.к. скорость выделения микроальбумина у больных с гипертензией обычно выше, чем у здоровых людей. Повышение уровня микроальбумина является важным прогностическим параметром кардиоваскулярной болезни.

2) Микроальбумин может предсказать развитие диабетической нефропатии и помочь в её раннем обнаружении, поскольку самым ранним сигналом ее развития является появление микроколичеств альбумина в моче.

3) Анализ на микроальбумин является чувствительным индикатором для диабетического поражения капиллярных сосудов.

| Название полосок | На каком анализаторе можно считывать |
| --- | --- |
| Н13-Cr | Для анализаторов мочи Dirui HC-100/300/500/800, NC-100/300/500/800 |
| Н12-Cr | Для анализаторов мочи Dirui HC-100/300/500/800, NC-100/300/500/800 |
| Н2-Cr | Для анализаторов мочи Dirui HC-100/300/500/800, NC-100/300/500/800 |

Сбор и подготовка образца

Соберите свежую мочу в чистую и сухую посуду. Мочу не центрифугировать. Перед проведением теста образец тщательно перемешайте. Тестирование мочи следует провести в течение часа после сбора. Все образцы необходимо отбирать и хранить в санитарных условиях.

Примечание: Не используйте воду в качестве отрицательного контроля. Не добавляйте консервантов, они не предотвратят распада кетонов, билирубина или уробилиногена. При длительном хранении результаты теста на глюкозу, рН, нитриты и кровь могут измениться в результате вторичной бактериальной контаминации образца.

Методика визуального считывания результата

- Погрузите реагентную область полоски в образец мочи и быстро выньте ее.

- Проведите ребром полоски по краю сосуда, чтобы удалить избыток мочи.

- Держа полоску горизонтально, сравните результат теста на полоске с цветной диаграммой на этикетке пенала. Запишите результат. Для полуколичественного определения результат регистрируют согласно времени, указанному на цветной диаграмме. Значения рН и белка можно регистрировать в любой момент в течение 60 секунд после погружения. Для качественного результата полоску следует анализировать в интервале от 1 до 2 мин. после погружения. Если результат будет положительным, следует повторить исследование мочи для получения полуколичественного результата, и сравнить результат теста с цветной диаграммой в указанное на диаграмме время. Изменение цвета после 2 минут выдержки не имеет диагностического значения.

Методика инструментального считывания результата

Следуйте указаниям, данным в соответствующем описании методики работы анализатора мочи.

Хранение

Полоски должны храниться в оригинальной упаковке. Никогда не используйте полоски с истекшим сроком годности. Каждая полоска употребляется однократно. Не выбрасывайте влагопоглотитель из пенала. Не вынимайте полоски из пенала, если они не используются сразу. После извлечения полосок для анализа следует немедленно и плотно закрыть пенал. Полоски хранят в сухом месте при температуре от +2ºС до +30ºС. Не храните полоски в холодильнике и не подвергайте их действию прямого солнечного света. Не прикасайтесь к реагентной области полоски. ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ, СВЕТА И ТЕПЛА ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННОЙ МЕРОЙ ПРОТИВ ИЗМЕНЕНИЯ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ РЕАГЕНТОВ. Разрушение реагентов вызывает обесцвечивание или потемнение реагентной области полоски. Если это происходит, или если результаты теста вызывают сомнение или противоречат ожидаемым результатам, следует проверить срок годности полосок и убедиться в том, что он ещё не прошел, а также протестировать полоски при помощи контрольных растворов. Утилизацию проб мочи и использованных реагентных полосок следует выполнять в соответствии с правилами, установленными законодательством для биологических отходов.

Принципы реакций

Глюкоза: Фермент глюкозооксидаза катализирует окисление глюкозы атмосферным кислородом, что приводит к образованию глюкуроновой кислоты и перекиси водорода. Под действием пероксидазы перекись водорода выделяет активный кислород. Этот кислород окисляет иодид калия, что приводит к изменению окраски.

Билирубин: Взаимодействие прямого билирубина и соли дихлорбензола диазония в сильнокислой среде приводит к образованию азокрасителя.

Кетоны: Нитропруссид натрия в щелочной среде реагирует с ацетоуксусной кислотой с образованием фиолетовой окраски.

Удельный вес: Электролит (М+Х−) в моче в форме соли реагирует с полиметилвиниловым эфиром и малеиновой кислотой (-СООН), которые являются слабокислыми ионнообменниками. В реакции образуется водородный ион [H+], который реагирует с рН-индикатором и меняет его окраску.

Кровь: Гемоглобин действует как пероксидаза. Тест основан на способности гемоглобина катализировать окисление окрашенного индикатора стабилизированным органическим гидропероксидом.

рН: Метод основан на использовании рН-индикаторов.

Белок: Тест основывается на принципе «белковой ошибки индикатора». Анион специфического рН-индикатора взаимодействует с катионом белковой молекулы, вызывая дальнейшую ионизацию индикатора и изменение окраски.

Уробилиноген: Уробилиноген взаимодействует с диазонием в сильнокислой среде с образованием продуктов розового цвета.

Нитриты: Нитриты мочи и ароматический аминосульфаниламид диазотируются с образованием диазосоединения, которое реагирует с тетрагидробензо(h)хинолин-3-фенолом, что приводит к изменению окраски.

Лейкоциты: Метод основан на ферментативной реакции, катализируемой лейкоцитарной эстеразой, которая катализирует гидролиз пирроламинокислого эфира с высвобождением 3-гидрокси-5-фенилпиррола. Пиррол реагирует с диазонием, образуя продукты пурпурного цвета.

Микроальбумин: Тест основывается на принципе «белковой ошибки» сульфонфталеинового красителя, который имеет высокую чувствительность к микроальбумину.

Аскорбиновая кислота: Аскорбиновая кислота совместно с 1,2-дигидроксиалкенами в щелочных условиях восстанавливает голубой 2,6-дихлориндо-фенолят в бесцветный N-(р-фенол)-2,6-дихлоро-Р-аминофенол.

Креатинин: Креатинин и 3,5-динитро-бензойная кислота вступают в реакцию в сильно щелочной среде, образуя окрашенный комплекс.

Замечания

Глюкоза: Тест специфичен для глюкозы и практически не реагирует на другие вещества в моче. Аскорбиновая кислота в концентрации до 0,28 ммоль/л может повлиять на результат теста 2,8 ммоль/л. При концентрации аскорбиновой кислоты выше 0,28 ммоль/л и/или ацетоуксусной кислоты выше 1,1 ммоль/л могут быть получены ложные отрицательные результаты на глюкозу, если ее концентрация не выше 3-7 ммоль/л.

Билирубин: В норме билирубин в моче нельзя выявить даже очень чувствительными методами. Если тест дает положительный результат, то, как правило, это указывает на патологию и требует дальнейшей проверки. Ложный положительный результат может быть получен в пробах мочи больных, принимающих лекарственные препараты, которые окрашивают мочу в красный цвет (например, феназопиридина). Ложный отрицательный результат может быть вызван высокой концентрацией аскорбиновой кислоты.

Кетоны: Реагентная область полоски реагирует с ацетоуксусной кислотой в моче. Реагент не взаимодействует с ацетоном или β-гидромасляной кислотой. Образцы нормальной мочи обычно дают отрицательные результаты при тестировании на кетоны. Ложные положительные результаты могут проявиться при анализе сильно пигментированной мочи, или мочи, содержащей большое количество метаболитов препарата Леводопа.

Удельный вес: Реагентная полоска позволяет измерять удельный вес образцов мочи в диапазоне от 1,000 до 1,030. Средняя ошибка между результатами, полученными при тестировании полоской и при определении коэффициента преломления, составляет всего 0,005. Чтобы получить более точный результат, можно добавить 0,005 к значениям, полученным в образцах мочи с рН выше 6,5. Прибор для анализа мочи может автоматически делать эти поправки при анализе полосок. Неионные компоненты в моче, такие как глюкоза или рентгеноконтрастные вещества, не влияют на результат теста. Занижение результатов теста может наблюдаться в щелочной или сильно забуференной моче. Завышенные результаты могут быть получены в присутствии умеренного количества белка (1,75 г/л).

Кровь: У пациентов может наблюдаться «следовая» реакция. В каждом индивидуальном случае требуется клиническое заключение. Появление зеленых пятен (целые эритроциты) или зеленого цвета (гемоглобин/миоглобин) на реагентной части полоски в течение 60 секунд указывает на необходимость дальнейшей диагностической проверки. Кровь часто обнаруживается в моче менструирующих женщин. Значение гемоглобина в интервале 150 - 620 мкг/л приблизительно соответствует количеству 5-15 клеток/мкл целых эритроцитов.

Реагентная полоска чрезвычайно чувствительна к гемоглобину и может быть использована в качестве дополнения к микроскопическому исследованию. Пониженная реакция зоны на кровь может наблюдаться в моче с большим значением удельного веса. Полоски в одинаковой степени чувствительны как к гемоглобину, так и к миоглобину. Завышение результатов или ложные положительные реакции наблюдаются при инфекциях мочевыводящих путей (микробная пероксидаза); в присутствии аскорбиновой кислоты в концентрации выше 5,0 ммоль/л и остатков сильных окисляющих средств, таких как гипохлорит, на стенках посуды.

рН: Область определения рН обычно находится в диапазоне 5,0-8,5 при визуальном и 5,0-9,0 при инструментальном тестировании.

Белок и микроальбумин: Концентрация альбумина в моче у взрослых, как правило, ниже 20 мг/л. Результаты 20-200 мг/л указывают на клиническую микроальбуминурию, а выше 200 мг/л - на клиническую протеинурию. Микроальбуминурия наблюдается при скорости экскреции альбумина 30-300 мг/24 ч. Повышенное выделение альбумина с мочой может наблюдаться при повышенной температуре, инфекциях мочевыводящих путей, острых лихорадочных состояниях.

Реагентная зона на микроальбумин точно и чувствительно определяет альбумин. Результат 15 мг/дл указывает на клиническую альбуминурию. На результат теста не оказывают влияние другие белки в концентрации как минимум в 9 раз выше нормальной.

Реагентная зона на белок не специфична к виду белков, положительный результат наблюдается как в присутствии альбумина, так и в присутствии других белков. Реагентная зона на белок менее чувствительна к мукопротеинам и глобулинам, которые обычно выявляются при концентрации выше 60 мг/дл. Моча с визуально видимым присутствием крови (>5 мг/дл) может давать ложные завышенные результаты.

Альбуминурия может наблюдаться в следующих случаях:

1) единичная случайная микроальбуминурия может быть связана с физиологическим состоянием, таким как ортостатическая или функциональная протеинурия, связанная с диетами, физической нагрузкой или стрессом.

2) клинически значимыми являются регулярно повторяющиеся положительные результаты, либо случаи, когда наблюдаются одновременно микроальбуминурия и глюкозурия или микроальбуминурия и кровь в моче.

Уробилиноген: Реагентные полоски могут обнаружить уробилиноген в моче в концентрациях до 3 мкмоль/л (приблизительно 0,2 единицы Эрлиха/дл). Концентрация 33 мкмоль/л является критическим значением, отражая переход от нормального состояния к патологии, что требует дальнейшего исследования. Отрицательные же результаты не являются окончательными для заключения об отсутствии уробилиногена в моче.

Нитриты: Грам-отрицательные бактерии в моче превращают нитраты, в норме выделяемыми почками, в нитриты. Реагентная полоска избирательно чувствительна к нитритам и не реагирует с другими веществами в моче. Розовые пятна или края на полоске не следует рассматривать как положительный результат, но развитие однородной розовой окраски любой степени интенсивности должно быть засчитано в качестве положительного результата. Степень развития окраски и число бактерий не находятся в прямой зависимости. Отрицательный результат не означает того, что бактерии отсутствуют. Ложный отрицательный результат может быть в следующих случаях: 1) если моча не содержит микроорганизмов, превращающих нитраты в нитриты; 2) если моча не задерживается в мочевом пузыре достаточно долго (более четырех часов), необходимых для превращения нитрата в нитрит; 3) если нитраты отсутствуют в продуктах питания. Высокий удельный вес мочи также может понизить чувствительность теста. Содержание аскорбиновой кислоты в моче в концентрации менее 2,8 ммоль/л не влияет на результат теста.

Лейкоциты: Тестовая область полоски реагирует с эстеразой гранулоцитов. Образцы нормальной мочи обычно дают отрицательный результат, а положительные результаты (один или более «+») имеют клиническое значение. Индивидуально наблюдаемые следовые результаты могут иметь неясное клиническое значение, однако повторяющиеся следовые результаты указывают на патологию. Положительные результаты у женщин могут быть случайными из-за загрязнения образца выделениями из влагалища. Повышенные концентрации глюкозы (160 ммоль/л) или высокий удельный вес могут быть причиной заниженных результатов теста.

Аскорбиновая кислота: При помощи полоски можно обнаружить аскорбиновую кислоту в моче. Благодаря определению ее уровня, можно точно узнать уровень аскорбиновой кислоты в организме и оценить степень её влияния на определение уровней глюкозы, билирубина, крови и нитритов. Наличие окислителей в образцах мочи (таких как перманганат калия или гипохлорит) понижает чувствительность теста.

Креатинин: Нормальная концентрация креатинина в моче у взрослых составляет примерно 0,6-2,0 г/24 ч, что примерно соответствует результату 4,4-17,7 ммоль/л на реагентной полоске. Существуют значительные колебания концентрации креатинина в моче (от 0,9 ммоль/л до 26,5 ммоль/л), в концентрированной или утренней моче наблюдается повышенный уровень креатинина (свыше 17,7 ммоль/л). Может наблюдаться пониженная концентрация креатинина при большом потреблении жидкости или полиурии (менее 50 мг/дл). Визуально определяемая гематурия (>50 мг/дл) или циметидин могут завышать результаты.

Соотношение альбумин - креатинин: Нормальное соотношение в моче у взрослых составляет примерно 30 мг альбумина/грамм креатинина (3,4 мг альбумина/ммоль креатинина). Если результат находится в пределах 30-300 мг/г (3,4-33,9 мг/ммоль), его следует трактовать как микроальбуминурию. Если результат выше 300 мг/г (33,9 мг/ммоль), его следует трактовать как протеинурию.

Таблица результатов

| Тест | Сокращение | Результат |
| --- | --- | --- |
|  |  | В традиционных ед. | В международных ед. |
| Микроальбумин | МА | 10 мг/л | 80 мг/л | 10 мг/л | 80 мг/л |
|  |  | 30 мг/л | 150 мг/л | 30 мг/л | 150 мг/л |
| Креатинин | Cr | 10 мг/дл | 200 мг/дл | 0,9 ммоль/л | 17,7 ммоль/л |
|  |  | 50 мг/дл | 300 мг/дл | 4,4 ммоль/л | 26,5 ммоль/л |
|  |  | 100 мг/дл |  | 8,8 ммоль/л |  |
| Соотношение альбумин-креатинин | A:C | <30 мг/г (норма) | <3,4 мг/ммоль (норма) |
|  |  | 30-300 мг/г (патология) | 3,4-33,9 мг/ммоль (патология) |
|  |  | >300 мг/г (явная патология) | >33,9 мг/ммоль (явная патология) |

Ограничения процедуры

Как и для всех лабораторных процедур, точный диагноз и терапевтические рекомендации не должны основываться только на одном результате или методе.

Специфические особенности теста базируются на данных клинических и аналитических исследований. В клинических образцах чувствительность теста зависит от нескольких факторов: изменчивости цветовосприятия, наличия или отсутствия ингибиторных факторов, обычно обнаруживаемых в моче, удельного веса, рН и условий освещения при визуальном считывании результата. Каждый окрашенный блок или инструментальные данные представляют собой диапазон значений. Из-за особенностей образца и разного цветовосприятия, образцы с концентрацией анализируемого соединения, попадающие между номинальными уровнями, могут интерпретироваться как результаты более высокого или более низкого уровня. Результаты выше второго уровня в тестах на белок, глюкозу, кетоны и уробилиноген, как правило, совпадают с истинной концентрацией. Точного соответствия между визуальными и инструментальными результатами достичь невозможно из-за различий между восприятием человеческого глаза и оптической системой аналитических приборов.

Замечания

1. Только для in vitro диагностики и для профессионального использования.

2. Реагентные полоски должны храниться в оригинальной упаковке. Не вынимайте полоски из пенала, если они не используются сразу. Не выбрасывайте влагопоглотитель из пенала. После извлечения полосок для анализа следует немедленно и плотно закрыть пенал.

3. Не используйте полоски с истекшим сроком годности. Разрушение реагентов вызывает обесцвечивание или потемнение реагентной области полоски. Если это происходит, или если результаты теста вызывают сомнение или противоречат ожидаемым результатам, следует проверить срок годности полосок и убедиться в том, что он ещё не прошел, а также протестировать полоски при помощи контрольных растворов.

4. Не используйте воду в качестве отрицательного контроля.

5. Каждая полоска употребляется однократно.

6. Следует внимательно прочитать руководство пользователя перед использованием реагентных полосок.

7. Утилизацию проб мочи и использованных реагентных полосок следует выполнять в соответствии с правилами, установленными законодательством для биологических отходов.

8. Не храните полоски в холодильнике и не подвергайте их действию прямого солнечного света. Не прикасайтесь к реагентной области полоски. Защита от влаги, света и тепла является существенной мерой против изменения реакционной способности реагентов.

Чувствительность и тестовый диапазон реагентных полосок серии Н-Cr

| Компонент | Чувствительность | Диапазон инструментального теста | Диапазон визуального теста |
| --- | --- | --- | --- |
| Глюкоза (ммоль/л) | До 2,8 – 5,6 | Отр. - 56 |
| Белок (г/л) | До 0,15 – 0,3 | Отр. – 3,0 | Отр. - 20,0 |
| Микроальбумин (мг/л) | До 30 - 80 | 10 – 150 | 10 – 150 |
| Кетоны (ацетоуксусная кислота) (ммоль/л) | До 0,5 – 1,0 | Отр. - 7,8 | Отр. - 16,0 |
| Кровь (кл/мкл) | До 5 - 15 | Отр. - 200 |
| Билирубин (мкмоль/л) | До 8,6 - 17 | Отр. - 103 |
| Нитриты (мкмоль/л) | До 13 - 22 | Отр. - Полож. |
| Лейкоциты (кл/мкл) | До 5 - 15 | Отр. - 500 |
| Уробилиноген (мкмоль/л) | До 3,4 - 17 | 3,4 – 135 |
| Аскорбиновая кислота (ммоль/л) | До 0,6 – 1,4 | 0 – 5,7 |
| Креатинин (ммоль/л) | - | 0,9 – 26,5 |
| рН | - | 5.0 – 9.0 | 5.0 – 8.5 |
| Удельный вес | - | 1.005 – 1.030 | 1.000 – 1.030 |

Состав реагентных зон

(расчет по сухому весу на момент пропитки)

| Микроальбумин | сульфон фталеин буфер нереагирующие ингридиенты | 2,2% (в/в) 96,0% (в/в) 1,8% (в/в) |
| --- | --- | --- |
| Белок | тетрабромфеноловый синий буфер нереагирующие ингридиенты | 0,1% (в/в) 97,4% (в/в) 2,5% (в/в) |
| Кровь | диизопропилбензол дигидропероксид тетраметилбензидин буфер нереагирующие ингридиенты | 26,0% (в/в) 1,5% (в/в) 35,3% (в/в) 37,2% (в/в) |
| Глюкоза | глюкозооксидаза (микробная, 123 Е) пероксидаза (из хрена, 203 МЕ) калия иодид буфер нереагирующие ингридиенты | 1,7% (в/в) 0,2% (в/в) 0,1% (в/в) 71,8% (в/в) 26,2% (в/в) |
| Кетоны | натрия нитропруссид нереагирующие ингридиенты буфер | 5,7% (в/в) 29,9% (в/в) 64,4% (в/в) |
| Лейкоциты | пиррол аминокислый эфир диазония соль буфер нереагирующие ингридиенты | 4,3% (в/в) 0,4% (в/в) 92,6% (в/в) 2,7% (в/в) |
| Нитриты | р-арсанило-N-(1-нафтол)-этилендиамин тетрагидрохинолин буфер нереагирующие ингридиенты | 1,3% (в/в) 0,9% (в/в) 89,6% (в/в) 8,2% (в/в) |
| Удельный вес | бромтимоловый синий поли(метилвиниловый эфир комалеиновый ангидрид) натрия гидроксид | 4,8% (в/в) 90,2% (в/в) 5,0% (в/в) |
| рН | бромкрезоловый зеленый бромтимоловый синий нереагирующие ингридиенты | 3,3% (в/в) 55,0% (в/в) 41,7% (в/в) |
| Билирубин | 2,4-дихлорбензамина диазония соль буфер нереагирующие ингридиенты | 0,6% (в/в) 57,3% (в/в) 42,1% (в/в) |
| Уробилиноген | фаст В синий буфер нереагирующие ингридиенты | 0,2% (в/в) 98,0% (в/в) 1,8% (в/в) |
| Аскорбиновая кислота | 2,6-дихлориндофенолята гидрат буфер нереагирующие ингридиенты | 0,8% (в/в) 40,7% (в/в) 58,5% (в/в) |
| Креатинин | 3,5-динитробензойная кислота буфер нереагирующие ингридиенты | 4,8% (в/в) 85,2% (в/в) 10,0% (в/в) |

Расшифровка символов

Код лота

Не использовать дважды

Производитель

Читать инструкцию

Авторизованный представитель

Срок хранения

Для in vitro диагностики

Температура хранения

Соответствие требованиям директивы 98/79/ЕС (IVD-директива)

Информация о производителе

Торговая марка DIRUI

Производитель: Дижуй Индастриал Ко., Лтд.

95 Yunhe Street, New & High. Tech. Development Zone, Changchun, Jilin 130012, Китай

Тел.: +86 (431) 85100409

Факс: +86 (431) 85172581

E-mail: dirui@dirui.com.cn

http://www.dirui.com.cn