[image: image1.emf]                                
Гематологический контроль KONTROLLBLOD 16 Х  
	Гематологический контроль
	Фасовка
	Код

	Kontrollblod 16 ХAbnormal Low
	                  5 мл
                  6х5 мл
	  KB 171 ST
KB 171-6

	Kontrollblod 16 Х Normal
	                  5 мл
                  6х5 мл
	              KB 172 ST
              KB 172-6

	Kontrollblod 16 ХAbnormal High
	                  5 мл
                  6х5 мл
	              KB 173 ST
              KB 173-6

	Kontrollblod 16 ХTrilevel
	                 6х5 мл
                 12х5 мл
	              KB 174-6
              KB 174-12


Состав
Гематологический контроль представляет собой суспензию компонентов крови человека в среде с консервантами. 
Стабилизированные лизируемые человеческие 
эритроциты, компоненты тромбоцитов и 
фиксированные эритроциты (для имитации лейкоцитов)                          20-35 %
Полиэтиленгликоль 3000, 4500                                                                      5-10 %
Этанол                                                                                                              2,5-5 %
Деионизированная вода                                                                                 50-72,5 %
Область применения

Используется в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений. Применяется для проведения контроля качества измерений автоматических гематологических анализаторов Sysmex K-4500, KX 21, К-1000.
Назначение 

Клиническим лабораториям необходим материал для оценки точности и воспроизводимости результатов измерения параметров цельной крови на гематологических анализаторах, а также с помощью ручных методов. Для этого применяется гематологический контроль – стандартный образец с известными значениями измеряемых показателей. Гематологический контроль Kontrollblod 16 Х поставляется  в трех различных уровнях: нормальный, патологически низкий и патологически высокий. Контроль качества гематологических исследований включает измерение стандартных образцов по всем трем уровням. Ежедневное использование контрольного материала – гарантия точности и достоверности результатов исследований. 
Гематологические контроли поставляются в пластиковых пробирках с завинчивающимися крышками. Анализ контрольного материала возможен как путем ручной подачи открытой пробирки, так и с использованием встроенного в прибор прокалывателя крышки.

Порядок работы
· Достаньте пробирку из холодильника  и прогрейте ее до комнатной температуры (18ºС - 25ºС) в течение 15 минут.

· Перемешайте контроль плавным  вращением  пробирки вперед-назад между ладонями в течение 20-30 секунд. Периодически переворачивайте пробирку.

· Осторожно переверните пробирку 8-10 раз непосредственно перед измерением.

· Выполните измерение контрольного материала так, как указано в руководстве пользователя вашего гематологического анализатора. 
· Для ручных методов контрольный материал разводится и исследуется согласно принятой в лаборатории процедуре.
· После использования протрите остатки крови с пробирки и внутренней поверхности крышки безворсовой салфеткой и закройте пробирку. Не допускайте попадания засохших частиц крови внутрь пробирки. Поместите пробирку с контролем в холодильник в течение 30 мин. после использования, храните ее в вертикальном положении.

Ожидаемые результаты
Гематологические контроли поставляются с данными диапазонов допустимых значений (паспорт крови), которые могут отличаться для разных  моделей гематологических анализаторов. Паспорт контрольного материала содержит номер лота, срок годности, среднее значение и стандартное отклонение для 17 – 20 параметров, в зависимости от модели анализатора. Приведенные в паспорте значения получены путем проведения многократных повторных измерений на аттестованных гематологических анализаторах, а также ручными методами. Диапазон допустимых значений для каждого показателя представлен с учетом его ожидаемых  вариаций. Различия значений параметров в разных лабораториях обусловлены различиями в калибровке прибора, его обслуживании,   технике исследования и применением различных реагентов. Поэтому Kontrollblod 16 Х применим для контроля работы анализатора, но не является абсолютным эталоном для калибровки. 

Измерения параметров Kontrollblod 16 Х были выполнены на гематологических анализаторах с использованием реагентов, не содержащих азида натрия. При использовании азид содержащих реагентов значения  параметров MCV, HCT и  MCHC могут отличаться от паспортных данных Kontrollblod 16 Х. 

Ограничения
В гематологическом контроле Kontrollblod 16 Х для имитации лейкоцитов используются эритроциты. Эритроциты имитируют только размеры  лейкоцитов, но не морфологию, поэтому Kontrollblod 16 Х не предназначен для дифференциального подсчета популяций лейкоцитов микроскопическим методом. 
Качество продукта гарантируется только при полном соблюдении условий хранения и использования.
Хранение и стабильность
Контрольный материал Kontrollblod 16 Х следует хранить в вертикальном положении при температуре 2°C – 8°C, категорически запрещается нагревать и замораживать. Стабильность в закрытой таре – 160 суток. После вскрытия Kontrollblod 16 Х стабилен в течение 18 суток при соблюдении указанных условий хранения и использования. 
Меры предосторожности и утилизация
Гематологический контроль приготовлен на основе компонентов крови человека и предназначен только для профессиональной диагностики in vitro. Избегать заглатывания, попадания в рот, в глаза, на кожу. При случайном проливе обработать поверхность дезинфектантом.
Все компоненты, используемые для производства контрольного материала, имели отрицательные результаты при их исследовании на наличие антител к ВИЧ (HIV), гепатиту В (HBsAg) и гепатиту С (HCV). Поскольку ни один из существующих тестов не дает полной гарантии отсутствия патогенов, с контрольным материалом следует обращаться как с потенциально инфицированным, использовать при работе перчатки, при необходимости – маску и защитные очки. 
Возможное токсическое действие на организм человека и меры первой помощи:
	При вдыхании
	При попадании на кожу
	При попадании
в глаза
	При заглатывании

	Обеспечить доступ  свежего воздуха, при  появлении жалоб  обратиться к врачу. 
	Не вызывает раздражения.
Промыть водой с мылом и тщательно прополоскать.
	Промыть глаза водой, при возникновении раздражения обратиться к врачу. 
	Обратиться к врачу для принятия профилактических мер.


Не сливать в канализацию, утилизировать как потенциально инфицированный материал согласно действующим нормативным документам. 
Производитель

LABEX Reagens AB
Box 22159
250 23 Helsingborg, Sweden
Ph: +46 42 32 40 00
Fax: +46 42 20 27 71
www.labex.com

