Инструкция по применению изделия медицинского назначения

Арт. MID62 «Реагенты диагностические in vitro для микробиологических исследований 1. Тест для видовой идентификации стрептококков»

РУ №ФСЗ 2011/10205

Производитель MICROGEN BIOPRODUCTS Limited, Великобритания

Продавец АО «ДИАКОН», Россия

Назначение и описание

Пластиковые стрипы с лунками, которые содержат лиофилизированные биохимические субстраты и индикаторы. Интерпретирует 15 биохимических реакций. Каждый стрип (тест) поставляется в индивидуальной упаковке из фольги.

Позволяет определять точный вид микроорганизма, используя 1 колонию чистой культуры стрептококков и энтерококков.

Состав набора

1. Тестовые стрипы с лунками- 20 шт.

2. Среда жидкая для суспензирования культуры- 20 флаконов

3.Реактив Гиппурат (раствор)- 1 флакон 2,8 мл

4.Микропробирки пластиковые с крышкой для теста Гиппурат- 24 шт.

5.Рамка-держатель для стрипов

6.Бланки для результатов- 1 блокнот с отрывными бланками

7.Инструкция по использованию с цветовой таблицей реакций

Дополнительные реагенты и материалы, не включенные в набор:

1.Диск с программным обеспечением

2.Минеральное масло

3.Реагенты VP I и VP II (MID-61c и MID-61d)

4.Реагент  PYR (MID-61k)

5.Реагент Нингидрин (MID-61l)

Определяемые виды:

Enterococcus

E. avium

E. casseliflavis

E. cecorum

E. dispar

E. durans

E. faecalis

E. faecium

E. gallinarum

E. hirae

E. mundtii

E. raffinosus

Gemella

G. haemolysans

Streptococcus

S. acidominimus

S. agalactiae

S. anginosus

S. bovis

S. canis

S. constellatus

S. dysgalactiae subsp. dysgalactiae

S. dysgalactiae subsp. equisimilis

S. equi subsp. equi

S. equi subsp. zooepidemicus

S. equinus

S. gordonii biovar 1

S. gordonii biovar 2

S. gordonii biovar 3

S. intermedius

S. mitis biovar 1

S. mitis biovar 2

S. mutans

S. oralis

S. parasanguinis

S. pneumoniae

S. porcinus

S. pyogenes

S. salivarius

S. sanguinis biov 1

S. sanguinis biov 2

S. sanguinis biov 3

S. sanguinis biov 4

S. suis

S. uberis

S. vestibularius

Процедура теста

1.После выделения на культурной среде, проведите окраску по Граму чистой культуры (должны обнаруживаться грамположительные кокки в парах или цепочках) и тест на каталазу (результат: каталазоотрицательные).

2.Пронаблюдайте наличие или отсутствие гемолиза (α или β) на чашке с кровяным агаром и запишите результаты в форму (HEA- α-гемолиз, НЕВ- β-гемолиз).

3.Отберите одну отдельную колонию с поверхности агара и внесите в бульон для суспензирования (поставляется в комплекте).  Необходимо приготовить суспензию эквивалентную 2.0 по Мак-Фарланду. Тщательно перемешайте.

4. Добавьте 3 капли раствора Гиппурата (поставляется в наборе) в специальную пробирку (поставляется в наборе). Отберите стерильной петлей немного бактериального материала (колония) и поместите в пробирку с гиппуратом. Закройте крышку и инкубируйте 18-24 ч. при температуре 35-37°С.

5.Снимите адгезивную пленку со стрипа с лунками, но не удаляйте ее полностью.

6.Добавьте пастеровской пипеткой 3-4 капли (около 100 мкл) бактериальной суспензии в каждую лунку стрипа.

7.Дополнительно для проверки можно поместить 1 каплю бактериальной суспензии на неселективную дифференциальную среду (рекомендуется кровяной агар) и инкубировать параллельно 18-24 ч. при 35-37°С.

8.Добавьте в ячейку 12 (последнюю) минеральное масло 3-4 капли. Ячейка имеет черный контур для удобства.

9.Наклейте адгезивную пленку обратно на стрип и инкубируйте 18-24 ч. при 35-37°С.

Чтение результатов, добавление реагентов после инкубации

1.Удалите адгезивную пленку

2.Добавьте реагенты (ячейки помечены зеленым контуром):

А) В ячейку 8 добавьте 1 каплю реагента VP I (MID-61c) и 1 каплю реагента VP II (MID-61d). Результат считывается через 15-30 минут. Появление цвета от светло-розового до темно-красного означает положительный результат.

Б) В ячейку 11 добавьте 1 каплю реагента PYR (MID-61k). Результат считывается через 5-10 минут. Формирование цвета от светло-розового к темно-красному означает положительный результат.

В) Добавьте 3 капли реагента Нингидрин (MID-61l) к раствору Гиппурата. Не премешивайте, реагент должен образовать слой над инокулятом. Оставьте при комнатной температуре на 10-15 минут и считывайте результат. Образование фиолетового цвета в верхнем слое свидетельствует о положительной реакции. Прозрачный бесцветный верхний слой означает отрицательную реакцию. Запишите результат в таблицу- HIP.

3.Оцените результаты согласно цветовой таблице реакций. Запишите все результаты в форму.

4.Составьте 5-значный код (сложив индексы положительных реакций в каждом из триплетов).

5.Введите полученный код в базу данных для определения вида микроорганизма.

Примечание

S.pneumoniae и другие α-гемолитические виды стрептококков (S.mitis, S.sanguinis) не всегда могут быть четко дифференцированы друг от друга. Поэтому рекомендуется дополнительно провести тест на чувствительность к оптохину и/или тест на растворимость желчью.

- Чувствительность к оптохину.

1.Произведите пересев отдельной колонии на 5% кровяной агар.

2.Разместите на поверхности агара диск с оптохином (5 мкг).

3.Инкубируйте 18-24 ч. при 35-37°С (в атмосфере CО2)

РЕЗУЛЬТАТ:

Чувствительность: рост ингибирован вокруг диска (14 мм и более при использовании 6 мм диска)- S.PNEUMONIAE

Устойчивость: рост не ингибирован- S.MITIS или S.SANGUINIS

- Растворимость желчью.

- Произведите пересев отдельной колонии на 5% кровяной агар.

- Поместите петлю или каплю 2% дезоксихолата (рН 7,0) прямо на отдельную изолированную колонию.

- Инкубируйте 30 мин. в аэробных условиях при 35-37°С (не переворачивайте чашку).

РЕЗУЛЬТАТ:

Растворимость желчью: колония под каплей дезоксихолата исчезла, на ее месте видна только зона гемолиза- S.PNEUMONIAE

Отсутствие растворимости: колония осталась нетронутой- S.MITIS или S.SANGUINIS.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования, все материалы, которые вступили в контакт с исследуемым образцом, должны быть обеззаражены и утилизированы в соответствии с действующими нормативными правилами в зависимости от класса медицинских отходов.

ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По всем вопросам, предложениям, замечаниям, связанным с использованием продукта, вы можете обращаться в АО «ДИАКОН», 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а, e-mail: sale@diakonlab.ru, +7 (495) 980-63-39.