Миоглобин тест (Myoglobin Test (MGL-Check-1)).
VEDALAB, Франция


Каталожный номер: 15001           Фасовка: 20 тестов/упаковка

Справка

Миоглобин – внутриклеточный гемовый белок, участвующий в запасании кислорода и его передаче мышечной ткани [1]. У человека миоглобин является одним из главных белков сердечной мышцы, поэтому повреждение миокарда приводит к выходу миоглобина в кровяное русло [2, 3]. В норме уровень миоглобина в сыворотке человека составляет около 60 нг/мл, но при остром инфаркте миокарда он может повыситься до 1500 нг/мл. Тем самым, измерение миоглобина является ценным индикатором при ранней диагностике острого инфаркта миокарда, поскольку было обнаружено, что его уровень значительно возрастает уже в течение 4 часов после появления симптомов [4, 5, 6]. 

Предназначение и принцип метода
Качественный экспресс-тест для определения миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови. Метод определения основан на применении специфической комбинации конъюгата мышиных моноклональных антител к миоглобину с красителем и иммобилизованных в тестовой зоне кассеты других поликлональных мышиных антител к миоглобину для его определения в тестируемых пробах с высокой специфичностью.

При прохождении пробы через слой адсорбента конъюгат антител с красителем связывается с миоглобином пробы, образуя комплекс антиген–антитело. Этот комплекс связывается с поликлональными антителами к миоглобину, иммобилизованными в тестовой зоне кассеты, образуя пурпурно-розовую тестовую полосу, если концентрация миоглобина в пробе выше 100 нг/мл. При концентрации миоглобина в пробе, не достигающей 100 нг/мл, полосы в тестовом окне не образуется. Вне зависимости от результата теста несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны (C), где осаждается с образованием контрольной полосы, подтверждающей качественность применяемых в тесте реагентов. Результаты теста считываются визуально.

Состав 

Тестовые кассеты
20

Одноразовые пластмассовые пипетки
20

Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл
1

Инструкция
1

Стабильность и хранение

1. Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметично закупоренной фабричной упаковке.

2. Не замораживать!

3. Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5 – 1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагента

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые образцы

Сыворотка, плазма (с цитратом натрия, ЭДТА или гепарином) или цельная кровь.

Взятие и подготовка проб

1. Взятие крови для отделения сыворотки осуществляется с помощью стандартной лабораторной процедуры (асептическим способом, исключающим гемолиз). Все пробы следует считать потенциально инфекционными.

2. Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

3. Для тестирования пробы в течение 48 часов после взятия крови образец следует хранить в холодильнике при 2–8°C. Если же тест будет выполняться после 48 часов, пробу необходимо заморозить. Замороженные пробы перед тестированием следует оттаять, тщательно перемешать и довести до комнатной температуры. Повторное замораживание проб не допускается.

Процедура тестирования

1.
Довести все пробы, тестовые кассеты и разбавитель до комнатной температуры.

2.
Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки, оторвав край упаковки по надрезу.

3.
Пометить тестовую кассету фамилией или кодовым номером пациента.

4.
Набрать пробу (сыворотки или плазмы) в пипетку-капельницу и, держа её вертикально, внести 1 каплю (25 мкл) пробы в лунку для проб тестовой кассеты. Если тестируется цельная кровь, внести в лунку для проб 2 капли (50 мкл) пробы. Подождать, пока образец полностью впитается.
5.
Внести по капле 5-6 полных капель разбавителя (200 мкл) в лунку для проб тестовой кассеты, давая впитываться предыдущей капле.

6.
Считать качественный результат теста визуально через 5–10 минут после внесения пробы.
Интерпретация результатов

Отрицательный: Появляется только одна цветная полоса в контрольной зоне (C).

Положительный: Кроме цветной полосы в контрольной зоне, появляется также вторая чётко различимая полоса в тестовой зоне.

Неопределённый: Если в контрольной зоне не появилось чёткой полосы, тест считается не прошедшим контроль качества. В этом случае рекомендуется повторить его (немедленно или в течение 4 часов после первого), взяв новую тестовую кассету.

Характеристики теста

Чувствительность:

Аналитическая чувствительность теста составляет 100 нг/мл. Тест может иногда давать положительные результаты также при концентрациях, не достигающих 100 нг/мл.

Специфичность:

Было обследовано 54 пациента (средний возраст 54 ± 9,5 лет) с подозрением (по клиническим признакам или ЭКГ) на острый инфаркт миокарда. Все пациенты поступили в кардиологическое отделение через 2 – 8 часов после появления симптомов. При поступлении у пациентов немедленно брались пробы крови, которые тестировались качественным экспресс-тестом VEDALAB и, параллельно, количественным тестом для определения уровня миоглобина в крови. При сравнении результатов тестов с уточнённым диагнозом как чувствительность, так и специфичность теста составила 100%.

При сравнении результатов теста с количественным методом специфичность составила 100%.
	Пациент №
	Пол
	Возраст (лет)
	Клиническая картина
	Результат VEDALAB
	Миоглобин (нг/мл), ИФА

	1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 
	M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

Ж

M 

M 

Ж 

Ж 

M 

M 

Ж 

M 

M 

M 

Ж 

Ж 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

Ж 

M 

M 

M 

M 

Ж 

M 

Ж 

M 

Ж 

Ж 

M 

M 

M 

М 
	34 

54 

54 

56 

52 

52 

64 

56 

64 

54 

40 

58 

62 

62 

44 

50 

42 

34 

56 

43 

68 

54 

58 

46 

38 

46 

58 

64 

62 

34 

72 

56 

58 

58 

54 

63 

60 

72 

58 

52 

54 

52 

54 

54 

64 

66 

42 

56 

54 

54 

53 

57 

32 

50 
	ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

нет ОИМ

ОИМ

нет ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ

ОИМ
	4* 

2 

3 

3 

4 

4 

3 

2 

3 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

1 

- 

3 

- 

3 

1 

3 

2 

4 

3 

1 

4 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

1 
	+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
	148 

200 

345 

100 

98 

148 

450 

320 

728 

456 

156 

189 

136 

456 

552 

1234 

299 

288 

346 

654 

345 

345 

333 

453 

543 

432 

188 

296 

346 

246 

346 

234 

188 

88 

345 

62 

543 

46 

435 

234 

456 

234 

177 

455 

345 

263 

235 

346 

1234 

342 

235 

346 

323 

346 


1 – диафрагмальный инфаркт миокарда (ИМ); 2 – антеросептальный ИМ; 3 – антеролатеральный ИМ; 4 – нет ОИМ.

Ограничения метода

1.
Как и для всех диагностических процедур, врачу следует принимать во внимание результат теста только в свете всей прочей диагностической информации.

2.
Тест разработан таким образом, чтобы давать положительный результат при концентрациях миоглобина в пробе выше 100 нг/мл. Время, за которое уровень миоглобина в крови достигает этого порогового значения, составляет 2–4 часа с момента появления симптомов инфаркта. Тем самым, отрицательный результат теста в первые часы после появления симптомов не может с уверенностью исключить острый инфаркт миокарда. При сохранении подозрения на инфаркт миокарда следует через некоторое время повторить тест.

3.
Тест даёт лишь качественные результаты.

4.
Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

5.
Некоторые пробы сыворотки с высокими концентрациями ревматоидного фактора могут дать неспецифический ложный положительный результат при тестировании. Эта возможность должна быть учтена заранее.

6.
При разработке теста преследовалась цель исключить возможное влияние человеческих антител к мышиным IgG (HAMA). Тем не менее, при высоких уровнях HAMA возможны ложноположительные результаты.
Литература
1.
Kagen, LJ. Myoglobin: Biochemical, physiological and clinical aspects. New York and London: Colombian University Press, 1973. 

2.
Drexel, H et al. Myoglobinaemia in the early diagnosis of acute myocardial infarction. Am Heart J 105: 642-651, 1983.

3.
McComb, JM et al. Myoglobin in the very early phase of acute myocardial infarction. Ann Clin. Biochem, 22: 152-155, 1983. 

4.
Grenadier E., Keidar S., Kahana L., Alpan G., Marmur A., Palant A: The roles of serum myoglobin, total CPK, and CKMB isoenzyme in the acute phase of myocardial infarction. Am heart J. 1983. 105: 408-416. 

5.
Ellis AK, Saran BR, 1982. Kinetics of myoglobin release and prediction of myocardial myoglobin depletion after coronary artery reperfusion. Circulation 1989. 80: 676-683.

6.
McComb, JM et al. Myoglobin and creatine Kinase in acute myocardial infarction. Br. Heart J, 1984. 51: 189-194.

Соблюдать температуру хранения          Читать инструкцию             Не использовать повторно          Только для in vitro диагностики
_______________________________________________________________________________________________________________________

Рег. Уд. ФС3 2009/05727
стр. 2 из 2
ЗАО ДИАКОН, 142290 г.Пущино Моск. обл., ул.Грузовая 1а Тел (495) 9806339, факс (495) 9806679, e-mail: sale@diakonlab.ru

