Тест для определения ПСА для экспресс-анализатора иммунохроматографического Easy Reader. 
(PSA-Check-1 For reader use only)
VEDALAB, Франция

Каталожный номер: 8091           Фасовка: 20 тестов/упаковка

Справка

Специфический антиген простаты (ПСА) представляет собой внутриклеточный гликопротеид с молекулярным весом около 34 кДа, который синтезируется только предстательной железой и выделяется в семенную жидкость. ПСА присутствует в ткани простаты, а также в секрете простаты и семенной жидкости как в норме, так и при доброкачественной гиперплазии и злокачественных опухолях. При раке простаты уровень ПСА в сыворотке возрастает ввиду повышенной секреции и выброса в кровяное русло этого антигена.
Принцип определения

Количественный экспресс-тест для определения человеческого ПСА (в свободной или связанной с α-1-антихимотрипсином форме) в сыворотке, плазме или цельной крови с помощью экспресс-анализатора для иммунохроматографических тестов «Easy Reader» (VEDALAB). Метод определения основан на использовании специфического комплекса моноклональных антител к ПСА, конъюгированных с красителем, и иммобилизованных на мембране тестовой кассеты мышиных моноклональных антител для избирательного определения ПСА в тестируемых пробах с высокой степенью чувствительности. При прохождении пробы через слой адсорбента конъюгат антител с красителем связывается с присутствующим в пробе ПСА, образуя комплекс антиген–антитело. Этот комплекс связывается с иммобилизованными в реакционной зоне (Т) тестовой кассеты моноклональными антителами, образуя розовую окрашенную полосу. Несвязанный материал, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны (С), где осаждается с образованием розовой полосы, свидетельствующей о реакционной способности всех компонентов теста. Результаты теста считываются на анализаторе «Easy Reader».

Состав 

Тестовые кассеты
20

Одноразовые пластмассовые пипетки
20

Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл
1

содержит солевой буфер с детергентом и азидом натрия (NaN3 <0,1%)

Инструкция
1

Стабильность и хранение

1.Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметично закупоренной фабричной упаковке.

2.Не замораживать!

3.Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Образцы цельной крови должны тестироваться в течение 4 часов после взятия.

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5 – 1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагента

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые образцы

Сыворотка, плазма (гепаринат лития или аммония, ЭДТА) или цельная кровь.

Взятие и подготовка проб

1. Взятие крови осуществляется с помощью стандартной лабораторной процедуры (асептическим способом, исключающим гемолиз). Все пробы следует считать потенциально инфекционными.

2. Образцы цельной крови должны тестироваться в течение 4 часов после взятия.

3. Если тестирование образцов сыворотки предполагается провести в течение 48 часов после взятия крови, образец следует хранить в холодильнике при 2–8°C. Если же тест будет выполняться позже, пробу необходимо заморозить. Замороженные пробы перед тестированием следует оттаять, тщательно перемешать и довести до комнатной температуры. Повторное замораживание проб не допускается.

В случае мутности, высокой вязкости или наличия в пробе сыворотки нерастворимых частиц необходимо перед тестированием развести пробу равным объёмом буфера для разведения (не входит в комплект набора, но может поставляться по заказу).

Процедура тестирования

1. Довести все пробы, тестовые кассеты и разбавитель для образца до комнатной температуры.

2. Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки, оторвав край упаковки по надрезу.

3. Пометить тестовую кассету фамилией или кодовым номером пациента.

4. Набрать пробу (сыворотки или плазмы) в пипетку-капельницу и, держа её вертикально, внести 1 полную каплю сыворотки (25 мкл без воздушных пузырьков) в лунку для проб тестовой кассеты. В случае тестирования цельной крови внести в лунку для проб 2 капли (50 мкл) крови. Подождать, пока образец полностью впитается.
5. Внести в лунку для проб по капле 4 полных капли (150 мкл) разбавителя, давая впитываться предыдущей капле.

6. Считать качественный результат теста визуально через 10 минут после внесения пробы сыворотки/плазмы или через 15 минут после внесения пробы цельной крови, в режиме таймера или немедленного считывания (ручная выдержка времени реакции).

Более подробное описание работы на приборе смотрите в инструкции к ридеру.

Характеристики теста

а) Линейность:

Диапазон линейности теста от 1 до 100 нг/мл.

Для образцов с концентрацией ПСА выше 100 нг/мл необходимо предварительное разбавление физраствором с умножением полученного результата на коэффициент разведения.

б) Точность:

Исследование проводилось на серии разведений референтного материала CRM 613 n°1004 – Belgium 1998. Полученные результаты совпадали с ожидаемыми значениями. Область линейных результатов была в диапазоне от 1 до 100 нг/мл.
Значения корреляции: 
y = 1.014 x – 1.135

r = 0.9983

Исследование проводилось с использованием 4 различных тестов с тестированием каждым контрольной сыворотки трех уровней. Результаты с доверительным интервалом 99% приведены в табл.1.

в) Чувствительность:

Пороговая чувствительность теста близка к 0,5 нг/мл. 

Референтные значения: 

- Мужчины моложе70 лет :   > 4 нг/мл
- Мужчины старше 70 лет :  > 6.5 нг/мл
г) Прецизионность:

Панель из 30 человеческих сывороток, предварительно протестированных с помощью анализатора ABBOTT Axsym были протестированы с помощью данного теста. Результаты считывались с помощью анализатора «Easy Reader». Результаты показаны в таблице.

	N°
	Номер сыворотки
	[ПСА] в нг/мл
Результат ABBOTT Axsym
	Доверительный интервал
	[ПСА] в нг/мл

Результат VEDALAB

	
	
	
	Нижний предел
	Верхний предел
	

	1
	6671
	1.39
	1.04
	1.74
	2.23

	2
	6586
	15.87
	11.83
	19.84
	8.47

	3
	6560
	5.36
	4.02
	6.7
	5

	4
	6561
	1.64
	1.23
	2.05
	2.38

	5
	6405
	3.62
	2.71
	4.52
	3.67

	6
	6406
	3.47
	2.6
	4.33
	3.22

	7
	6410
	75.4 / 64.7*
	56.55
	94.25
	107.5

	8
	1534
	10.9
	8.17
	13.62
	11.03

	9
	6792
	4.97
	3.72
	6.21
	4.33

	10
	6810
	>500
	NA
	NA
	196.87

	11
	6688
	4.09
	3.06
	5.11
	3.33

	12
	6668
	1.43
	1.07
	1.78
	1.23

	13
	6859
	13.03
	9.77
	16.28
	9.77

	14
	9618
	3.67
	2.75
	4.58
	4.56

	15
	7040
	<0.02
	
	
	0.23

	16
	7043
	39.8
	29.85
	49.75
	41.99

	17
	7042
	2.04
	1.53
	2.55
	1.77

	18
	7067
	2.31
	1.73
	2.88
	2.45

	19
	7051
	0.88
	0.66
	1.1
	0.85

	20
	1555
	29.8 / 5119*
	NA
	NA
	193.75

	21
	1851
	5.56 / <0.1*
	NA
	NA
	0.15

	22
	7089
	0.15
	0.11
	0.18
	0.38

	23
	7149
	14.19
	10.64
	17.73
	13.08

	24
	7279
	1.85
	1.38
	2.31
	1.85

	25
	7232
	<0.02
	
	
	0.38

	26
	7231
	0.37
	0.27
	0.46
	0.46

	27
	7227
	0.62
	0.46
	0.77
	0.46

	28
	7226
	1.53
	1.14
	1.91
	2.62

	29
	7187
	5.36
	4.02
	6.7
	5.22

	30
	7230
	19.4
	14.55
	24.25
	30.06


Полученные результаты имели одно и то же клиническое значение, исключающие диагностическую ошибку. 

Два образца №20 и 21 были исключены из подсчета корреляции.

Негативные, пограничные и позитивные образцы определялись верно. Корреляция обоих методов составила 98,3%.
д) Влияния:

К отрицательным пробам человеческой сыворотки добавлялись потенциально влияющие на результат вещества. При тестировании всех проб, содержащих эти вещества в приведённых ниже концентрациях, ложных положительных реакций не наблюдалось:

Калликреин


1 мкг/мл

Кислая фосфатаза простаты
1 Ед/л

Ревматоидный фактор

36 Ед/мл

е) Хук-эффект:

При тестировании проб с крайне высокими уровнями ПСА (до 10 мкг/мл) были получены устойчивые положительные результаты (хук-эффекта не наблюдалось).

ж) Внутритестовая вариабельность результатов:

В исследовании использовались 26 дублей двух коммерческих референтных материалов с концентрацией 3,35 и 26,67 нг/мл ПСА. Материал тестировался с помощью данного теста.

Полученный коэффициент вариабельности CV был соответственно 8,72% и 8,35%.

Ограничения метода

1. Как и для всех диагностических процедур, врачу следует принимать во внимание результат теста только в свете всей прочей диагностической информации.

2. Некоторые пробы сыворотки с высокими концентрациями ревматоидного фактора могут дать неспецифический ложный положительный результат (>4 нг/мл). При тестировании следует учесть возможность подобной реакции заранее.

3. При разработке теста преследовалась цель исключения возможного влияния человеческих антител к мышиным IgG (HAMA). Тем не менее, при высоких уровнях HAMA возможны ложные положительные результаты (>4 нг/мл).

4. В определенных случаях рекомендуется выждать указанное ниже время после отмены действия для предотвращения ложных положительных результатов:

- Велосипедная езда/Эргометрия


24 часа

- Эякуляция 




24 часа

- Массаж простаты 



2-3 дня

- Трансректальное УЗИ 



2-3 дня

- Цистоскопия 




1 неделя

- Биопсия/ Трансуретральная резекция простаты 
4-6 недель

5. При обследовании 130 пациентов в возрасте от 53 до 95 лет (3) диагноз рака простаты был подтверждён для 56 пациентов с уровнем ПСА в сыворотке от 1,5 до 1515 нг/мл. Доброкачественная гиперплазия простаты была диагностирована у 74 пациентов с уровнем ПСА от 0,1 до 34 нг/мл. В свете этих результатов, каждой лаборатории рекомендуется установить пределы клинической нормы для обследуемых пациентов на основании собственного опыта.

6. При превышении времени выдержки реакции (10 минут для сыворотки и 15 минут для цельной крови) могут быть получены неправильные результаты.

7. Данный тест предназначен только для считывания на анализаторе «Easy Reader».

8. Как это наблюдается и в других методах анализа, имеется некоторая вариабельность результатов измерений. Поэтому для клинических данных рекомендуется вводить коэффициент вариации +/- 25% по отношению к полученному результату.
Литература

1.
Bagshawe, K.D. 1993. Tumor markers. Br J. Cancer 48 : 167-175. 

2.
Berg, W., Linder, Ch., Eschholz, G., Link, St. , Schubert, J. 1999. Possibility of Improving the Acceptance Rate of Early Detection Testing for Prostate Cancer with a One-Step Test for Prostate-Specific Antigen in Whole Blood. Urol. Int. 63 : 102– 106. 

3.
Irani, J. Millet, C., Levillain, P., Doré, B., Begon, F., Aubert, J. 1997. Serum-to-urinary prostate specific antigen ratio : its impact in distinguishing prostate cancer when serum prostate specific antigen level is 4 to 10 ng/ml. J. of Urology. 157 : 185-188. 

4.
Kuriyama, M, MC Wang, CL Lee, LD Papsidero, C.S. Killian, H. Inaji, N.H. Slack, T. Nishiura, GP. Murphy and T.M. Chu. 1981. Use of human prostate specific antigen in monitoring cancer. Cancer res. 41: 3874-3876. 

5.
Liedtke R.L. and JD Batjer. 1984. Measurement of prostate specific antigen by radioimmunoassay. Clin. Chem. 30 : 649-652. 

6.
Papsidero, LD, G.A. Crighan, M.C. Wang, M. Kuriyama, E.A. Johnson, L.A. Valenzuela and T.M. Chu. 1983. Monoclonal antibody to human prostate antigen. Hybridoma 2 : 139-147. 

7
Wang, M.C., M. Kuriyama, L.D. Papsidero, R.M. Loor, L.A. Valenzuela, G.P. Murphy and T.M. Chu. 1982. Prostate antigen of human cancer patients, P. 179-197. In H. Busch and L.C. Yeoman (ed). Methods in cancer research. Academic Press Inc, New York. 

8.
Piironen T., Pettersson K., Suonpää M., Stenman U.-H., Oesterling J. E., Lövgren T. and Lilja H. 1996. In vitro stability of free Prostate-Specific Antigen (ПСА) and Prostate-Specific Antigen (ПСА) complexed to α1-antichymotrypsin in blood samples. Urology 48 (6A) : 81-87.

Соблюдать температуру хранения          Читать инструкцию             Не использовать повторно          Только для in vitro диагностики
_____________________________________________________________________________________________________________________

Рег. Уд. ФСЗ 2008/02924 
стр. 1 из 3
ЗАО ДИАКОН, 142290 г.Пущино Моск. обл., ул.Грузовая 1а Тел (495) 9806339, факс (495) 9806679, e-mail: sale@diakonlab.ru

