Пролактин Тест для экспресс-анализатора. (Prolac-Check-1 For reader use only)
VEDALAB, Франция

Каталожный номер: 9091           Фасовка: 20 тестов/упаковка

Справка

Человеческий пролактин (hPRL), секретируемый передней долей гипофиза (1, 2), является гормоном, играющим важную роль в развитии молочных желез и лактации у женщин. Высокие уровни пролактина начинают обнаруживаться после 8-й недели беременности и сохраняются на протяжении всего её срока. После родов, в отсутствие кормления грудью, уровень пролактина приходит в норму в течение 3 недель (3, 4). У здоровых небеременных женщин уровень пролактина лишь незначительно выше, чем у мужчин (2, 3). Аномально высокие уровни пролактина могут быть связаны с мужским и женским бесплодием, мужской импотенцией и первичным гипотиреозом.

Принцип определения

Количественный экспресс-тест для определения человеческого пролактина в сыворотке, плазме или цельной крови с помощью экспресс-анализатора для иммунохроматографических тестов «Easy Reader» (VEDALAB). Метод определения основан на использовании специфического комплекса мышиных моноклональных антител к пролактину, конъюгированных с красителем, и иммобилизованных на мембране тестовой кассеты других мышиных поликлональных антител для избирательного определения пролактина в тестируемых пробах с высокой степенью специфичности. При прохождении пробы через слой адсорбента конъюгат антител к пролактину с красителем связывается с присутствующим в пробе пролактином, образуя комплекс антиген–антитело. Этот комплекс связывается с иммобилизованными в тестовой зоне (Т) моноклональными антителами, образуя пурпурно-розовую окрашенную полосу. Несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны (C), где осаждается с образованием пурпурно-розовой контрольной полосы, свидетельствующей о реакционной способности всех компонентов теста. Количественные результаты теста считываются с помощью анализатора «Easy Reader».

Состав 

Тестовые кассеты
20

Одноразовые пластмассовые пипетки
20

Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл
1

Инструкция
1

Стабильность и хранение

1. Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметично закупоренной фабричной упаковке.

2. Не замораживать!

3. Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Пробы цельной крови следует тестировать в течение 4 часов после взятия.

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5 – 1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагента

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые образцы

Сыворотка, плазма (гепаринат лития или аммония, ЭДТА) или цельная кровь.
Взятие и подготовка проб

1. Взятие крови для отделения сыворотки осуществляется с помощью стандартной лабораторной процедуры (асептическим способом, исключающим гемолиз). Все пробы следует считать потенциально инфекционными.

2. Пробы цельной крови следует тестировать в течение 4 часов после взятия.

3. Для тестирования пробы в течение 48 часов после взятия крови образец следует хранить в холодильнике при 2–8°C. Если же тест будет выполняться после 48 часов, пробу необходимо заморозить. Замороженные пробы перед тестированием следует оттаять, тщательно перемешать и довести до комнатной температуры. Повторное замораживание проб не допускается.

В случае мутности, высокой вязкости или наличия в пробе сыворотки нерастворимых частиц необходимо перед тестированием развести пробу равным объёмом буфера для разведения (не входит в комплект набора, но может поставляться по заказу).

Процедура тестирования

1.Довести все пробы, тестовые кассеты и разбавитель для образца до комнатной температуры.

2.Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки, оторвав край упаковки по надрезу.

3.Пометить тестовую кассету фамилией или кодовым номером пациента.

4.Набрать пробу (сыворотки или плазмы) в пипетку-капельницу и, держа её вертикально, внести 1 каплю (25 мкл) пробы в лунку для проб тестовой кассеты. Если тестируется цельная кровь, внести в лунку для проб 2 капли (50 мкл) пробы. Подождать, пока образец полностью впитается.
5.
Внести в лунку для проб по капле 4 полных капли (150 мкл) разбавителя, давая впитываться предыдущей капле.

6.
Считать результаты теста (в нг/мл) с помощью «Easy Reader» через 10 минут после внесения пробы. 

Более подробное описание работы на приборе смотрите в инструкции к ридеру.

Характеристики теста

а) Линейность:

Диапазон измерения 20 - 350 нг/мл.

Для концентрации пролактина ниже 20 нг/мл, результат будет показан как “< 20 ng/mL”.

Для концентрации пролактина выше 350 нг/мл, результат будет показан как “> 350 ng/mL”.

Для образцов с концентрацией пролактина выше 350 нг/мл необходимо предварительное разбавление физраствором с умножением полученного результата на коэффициент разведения.

б) Точность:

Исследование проводилось с использованием разведения стандартной сыворотки «Международный Стандарт Пролактина 84/500» (ВОЗ) в диапазоне от 0 до 350 нг/мл. Оптическое поглощение выражалось как функция концентрации пролактина в виде логарифмической кривой:


Y = 7,959x /Ln (x) (r = 0.961)

Результаты ридера показывают хорошую корреляцию с указанными концентрациями (r > 0,95). 

в) Чувствительность:

Пороговая чувствительность близка к 10 нг/мл. В этих случаях результат отображается как «< 20 ng/ml». Уровни выше 20 нг/мл рассматриваются как патологические.

исследование проводилось на 3-ем международном стандарте ВОЗ №84/500.

г) Прецизионность:

Исследование проводилось с помощью панели из 40 образцов человеческой сыворотки, предварительно протестированных с помощью анализатора BAYER CENTAUR (хемолюминесцентного).

	Сыворотка человека, SCIPAC panel
(лот 561-146)
	Возраст
	Пол
	Пролактин (нг/мл)

Ожидаемые значения (BAYER CENTAUR)
	Доверительный интервал
	Пролактин (нг/мл)

Полученные значения

(VEDALAB

	
	
	
	
	Нижний предел
	Верхний предел
	

	V011036475 
	33 
	Ж 
	1,4 
	1,12 
	1,68 
	<20 

	V011036482 
	40 
	Ж 
	5,5 
	4,4 
	6,6 
	<20 

	V011036483 
	38 
	Ж 
	6,1 
	4,88 
	7,32 
	<20 

	V011036480 
	30 
	Ж 
	8,3 
	6,64 
	9,96 
	<20 

	V011036481 
	34 
	Ж 
	11,4 
	9,12 
	13,68 
	<20 

	V011036477 
	36 
	Ж 
	11,7 
	9,36 
	14,04 
	<20 

	V011036476 
	42 
	Ж 
	12,6 
	10,08 
	15,12 
	<20 

	V011036479 
	33 
	Ж 
	12,9 
	10,32 
	15,48 
	<20 

	V011036478 
	26 
	Ж 
	13,5 
	10,8 
	16,2 
	<20 

	V011036474 
	34 
	Ж 
	13,6 
	10,88 
	16,32 
	<20 

	V011036492 
	34 
	Ж 
	15,6 
	12,48 
	18,72 
	25,77

	V011036485 
	32 
	Ж 
	19,9 
	15,92 
	23,88 
	<20 

	V011036486 
	37 
	Ж 
	20 
	16 
	24 
	<20 

	V011036489 
	40 
	Ж 
	21,8 
	17,44 
	26,16 
	<20 

	V011036488 
	42 
	Ж 
	23,2 
	18,56 
	27,84 
	<20 

	V011036491 
	26 
	Ж 
	24,6 
	19,68 
	29,52 
	25,38 

	V011036490 
	26 
	Ж 
	27,2 
	21,76 
	32,64 
	24,6 

	V011036484 
	36 
	Ж 
	27,4 
	21,92 
	32,88 
	30,83 

	V011036493 
	25 
	Ж 
	27,5 
	22 
	33 
	24,6 

	V011036487 
	42 
	Ж 
	29,5 
	23,6 
	35,4 
	27,71 

	V011036503 
	38 
	Ж 
	30,2 
	24,16 
	36,24 
	30,05 

	V011036502 
	31 
	Ж 
	31,3 
	25,04 
	37,56 
	33,95 

	V011036499 
	34 
	Ж 
	31,9 
	25,52 
	38,28 
	36,68 

	V011036500 
	36 
	Ж 
	34,2 
	27,36 
	41,04 
	38,23 

	V011036501 
	34 
	Ж 
	34,4 
	27,52 
	41,28 
	27,71 

	V011036497 
	29 
	Ж 
	36,3 
	29,04 
	43,56 
	36,68 

	V011036498 
	30 
	Ж 
	39 
	31,2 
	46,8 
	37,84 

	V011036495 
	29 
	Ж 
	41,7 
	33,36 
	50,04 
	37,84 

	V011036494 
	41 
	Ж 
	46,3 
	37,04 
	55,56 
	37,06 

	V011036496 
	38 
	Ж 
	46,7 
	37,36 
	56,04 
	40,18 

	V011036508 
	33 
	Ж 
	50 
	40 
	60 
	42,91 

	V011036519 
	45 
	Ж 
	50,2 
	40,16 
	60,24 
	41,74 

	V011036516 
	33 
	Ж 
	50,5 
	40,4 
	60,6 
	48,75 

	V011036504 
	35 
	Ж 
	55,2 
	44,16 
	66,24 
	47,58 

	V011036517 
	35 
	Ж 
	55,2 
	44,16 
	66,24 
	46,81 

	V011036507 
	34 
	Ж 
	57 
	45,6 
	68,4 
	46,42 

	V011036505 
	31 
	Ж 
	60,8 
	48,64 
	72,96 
	50,78 

	V011036509 
	35 
	Ж 
	60,8 
	48,64 
	72,96 
	61,12 

	V011036518 
	31 
	Ж 
	60,8 
	48,64 
	72,96 
	49,53 

	V011036506 
	33 
	Ж 
	96,3 
	77,04 
	115,56 
	65,43 

	V011036506* 
	33 
	Ж 
	73,70 
	58,96 
	88,44 
	65,43 


*Образец был предварительно протестирован другим методом (ELFA VIDAS BIOMERIEUX).

Расхождение результатов наблюдалось в 1 сыворотке (выделено жирным шрифтом): 

- Сыворотка V011036492: в обоих случаях результат имеет одинаковое клиническое значение (негативный результат 15-26 нг/мл). 

Результаты всех других негативных, позитивных и пограничных образцов были определены правильно (корреляция между VEDALAB и BAYER CENTAUR составила 94,1%). 

д) Воспроизводимость и повторяемость:

Внутритестовая

Исследование проводилось на двух коммерческих образцах с концентрацией пролактина 24,54 и 57,63 нг/мл в 26 повторах каждого.
Коэффициент вариации составил 9,69% и 9,61% соответственно.
Ограничения метода
1.Как и для всех диагностических процедур, врачу следует принимать во внимание результат теста только в свете всей прочей диагностической информации.

2.Тест разработан только для определения пролактина в сыворотке, плазме и цельной крови с помощью анализатора «Easy Reader».

3.Тест не предназначен для визуального считывания.

4.При несоблюдении времени реакции (10 мин) может быть получен неверный результат.

5.Как это наблюдается и в других методах анализа, имеется некоторая вариабельность результатов измерений. Поэтому для клинических данных рекомендуется вводить коэффициент вариации +/- 25% по отношению к полученному результату.
Литература
1.
Jeffcoate, SL, et al (1986), Assays for prolactin : guidelines for the provision of a clinical biochemistry service. Ann Clin Biochem, 2 3, 638-651.

2.
Daughaday, WH (1985), The Anterior Pituitary. In Williams Textbook of Endocrinology. Ed Wilson, JD and Foster, DW, WB Saunders Co. Philadelphia, PA, 582-585.

3.
Frantz, AG (1978), Physiology in Medicine: Prolactin. New Engl. J Med, 198, 201.

Соблюдать температуру хранения          Читать инструкцию             Не использовать повторно          Только для in vitro диагностики
____________________________________________________________________________________________________________________

Рег. Уд. ФСЗ 2008/02365 
стр. 1 из 2
ЗАО ДИАКОН, 142290 г.Пущино Моск. обл., ул.Грузовая 1а Тел (495) 9806339, факс (495) 9806679, e-mail: sale@diakonlab.ru

