ТТГ взрослый тест (TSH Adult Test (TSH-Check-1 Adult)).
VEDALAB, Франция

Каталожный номер: 21051          Фасовка: 20 тестов/упаковка

Справка

Человеческий тиреотропный гормон (ТТГ) – гликопротеин, секретируемый тиреотропными клетками передней доли гипофиза (1). Основной функцией ТТГ является регуляция высвобождения главных гормонов щитовидной железы и управление их синтезом. При падении уровня гормонов щитовидной железы в крови ниже нормального, гипофиз секретирует ТТГ, что, в свою очередь, воздействует на щитовидную железу, заставляя её продуцировать и высвобождать больше гормонов. Если же уровень гормонов щитовидной железы в крови превышает нормальный, гипофиз отвечает снижением высвобождения ТТГ, что приводит к снижению синтеза и высвобождения гормонов щитовидной железой. Измерение базовой концентрации ТТГ в сыворотке является важным диагностическим тестом при подозрении на гипотиреоз (патологически низкий уровень гормонов щитовидной железы). Повышенная концентрация ТТГ подтверждает первичный гипотиреоз, тогда как нормальная или пониженная концентрация исключает его или, реже, указывает на дисфункцию гипофиза или гипоталамуса как причину гипотиреоза (1, 2). С развитием высокочувствительных иммунологических тестов на ТТГ широко распространилось мнение, что измерение сывороточного ТТГ представляет собой, возможно, лучший из отдельно выполняемых тестов на функцию щитовидной железы. Кроме того, измерение ТТГ после введения экзогенного тиротропин-высвобождающего гормона может применяться для дифференциации вторичного (гипофизарного) гипотиреоза от третичного (гипоталамического) (3, 4, 5).

Предназначение и принцип метода

Качественный экспресс-тест для определения ТТГ в сыворотке, плазме или цельной крови предназначен для применения в качестве скринингового. Метод определения основан на использовании комбинации конъюгированных с красителем специфических мышиных моноклональных антител к человеческому ТТГ и иммобилизованных в тестовой зоне кассеты поликлональных мышиных антител к ТТГ, что позволяет определить гормон в тестируемых пробах с высокой степенью специфичности. При прохождении пробы через слой адсорбента меченый конъюгат антител к ТТГ с красителем связывается с ТТГ пробы, образуя комплекс антиген–антитело. Этот комплекс связывается с поликлональными антителами к ТТГ в тестовой зоне, образуя полосу розового цвета, если концентрация ТТГ в пробе составляет не менее 5 мкМЕ/мл. При концентрации ТТГ в пробе, не достигающей 5 мкМЕ/мл, полосы не образуется. Вне зависимости от результатов теста несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны (C), где осаждается с образованием контрольной полосы, подтверждающей качественность применяемых в тесте реагентов. Результат теста считывается визуально.

Состав

Тестовые кассеты
20

Одноразовые пластмассовые пипетки
20

Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл
1

Инструкция
1

Стабильность и хранение

1.
Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметичной фабричной упаковке.

2.
Не замораживать!

3.
Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

Гепаринизированные пробы непригодны для использования!

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5 – 1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагентов

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые образцы

Сыворотка, плазма (ЭДТА, цитрат натрия) или цельная кровь.

Взятие и подготовка проб

1.
Настоятельно рекомендуется тестировать пробы сразу после взятия крови.

2.
Пробы, содержащие взвесь или осадок, могут дать неверные результаты. Такие пробы перед тестированием необходимо отделить от взвешенных частиц.

3.
Для хранения проб до 3 суток их необходимо немедленно после получения поместить в холодильник (2–8°C). Если тестирование выполняется позже, пробы сыворотки или плазмы следует заморозить при –20°C. Для транспортировки проб их следует упаковать согласно правилам транспортировки инфекционного биоматериала.

4.
Если тест выполняется на пробах цельной крови, следует использовать только свежие пробы (не более 4 часов после их взятия).

Процедура тестирования

1.
Довести все пробы, тестовые кассеты и разбавитель до комнатной температуры.

2.
Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки, оторвав край упаковки по надрезу.

3.
Пометить тестовую кассету фамилией или кодовым номером пациента.

4.
Набрать пробу в пипетку-капельницу и, держа её вертикально, внести 1 каплю (25 мкл) сыворотки или плазмы в лунку для проб тестовой кассеты. Если тестируется цельная кровь, внести в лунку для проб 2 капли (50 мкл) пробы. Подождать, пока образец полностью впитается.
5.
Внести в лунку для проб по капле 5-6 полных капель (200 мкл) разбавителя, давая впитываться предыдущей капле.

6.
Наблюдать результаты теста визуально через 5–10 минут после внесения пробы.

Интерпретация результатов

Отрицательный: Появляется только одна цветная полоса в контрольной зоне (C).

Положительный: Кроме цветной полосы в контрольной зоне, появляется также вторая чётко различимая полоса в тестовой зоне.

Неопределённый: Если в контрольной зоне не появилось чёткой цветной полосы, тест считается не прошедшим контроль качества. В этом случае рекомендуется повторить его, взяв новую тестовую кассету.

Характеристики теста

а) Чувствительность:

Аналитическая чувствительность теста была установлена равной 5 мкМЕ/мл (через 10 минут после внесения пробы и разбавителя). Однако, как и для всех экспресс-тестов, при концентрациях в пределах ± 20% от пороговой (в интервале 4 – 6 мкМЕ/мл) возможны некоторые расхождения. Исследование 289 проб крови показало, что диагностическая чувствительность теста в сравнении с тестом на анализаторе AXSYM фирмы ABBOTT составила 81,3%.

б) Специфичность:

Специфичность теста, определённая в том же исследовании, составила 97,3% в сравнении с тестом на анализаторе AXSYM.

Другое исследование было выполнено на следующих предварительно протестированных пробах:

53 пробы сыворотки (от 3 до 6 мкМЕ/мл ТТГ);

17 проб ЭДТА-плазмы;

10 проб гепаринизированной плазмы;

10 проб цитратной крови;

10 проб цитратной плазмы;

17 проб крови с ЭДТА.

Результаты теста для этих проб показали хорошую корреляцию с результатами, полученными на анализаторе BAYER Cеntour, за исключением гепаринизированных проб (плазмы или цельной крови), которые не давали реакции.

в) Перекрестные реакции с гормонами:

Следующие гормоны, при указанных концентрациях, не давали перекрестных реакций:

ХГЧ: 
От 500 до 500 000 мМЕ/мл;

ЛГ: 
500 мМЕ/мл;

ФСГ: 
250 мМЕ/мл.

г) Влияния:

Антикоагулянты:

Не выявлено влияния цитрата и ЭДТА, тогда как гепарин ингибирует иммунологическую реакцию и, тем самым, сильно влияет на результат.

Гормоны и другие вещества:

Исследование гормонов и других, обычно содержащихся в крови веществ, показало, что они не влияют на результат теста (см. Таблицы 1 и 2).

	Гормон
	Препарат
	Концентрация
	– ТТГ

<5 мкМЕ/мл
	+ ТТГ

>5 мкМЕ/мл

	ХГЧ
	ВОЗ 1st IRP
	200 000 мМЕ/мл
	Отрицат.
	Положит.

	ФСГ
	ВОЗ 2nd IRP HMG
	250 мМЕ/мл
	Отрицат.
	Положит.

	ЛГ
	ВОЗ 68/38
	500 мМЕ/мл
	Отрицат.
	Положит.


Таблица 1. Интерференции с гормонами
	Вещество
	Концентрация
	– ТТГ

<5 мкМЕ/мл
	+ ТТГ

>5 мкМЕ/мл

	Ацетаминофен

Ацетилсалициловая кислота

Ампициллин

Аскорбиновая кислота

Атропин

Гемоглобин

Гентизовая кислота

Глюкоза

Кофеин

Тетрациклин

Гематокрит, интерв.
	20 мг/дл

20 мг/дл

20 мг/дл

20 мг/дл

20 мг/дл

1 мг/дл

20 мг/дл

2 мг/дл

20 мг/дл

20 мг/дл

20 – 50
	Отрицат.

Отрицат.

Отрицат.

Отрицат.

Отрицат.

Отрицат.

Отрицат.

Отрицат.

Отрицат.

Отрицат.

Отрицат.
	Положит.

Положит.

Положит.

Положит.

Положит.

Положит.

Положит.

Положит.

Положит.

Положит.

Положит.


Таблица 2. Интерференции с другими веществами
Ограничения метода

1.
Как и для всех диагностических процедур, врач результаты должен подтвердить результаты теста с помощью других диагностических процедур.

2.
Тест разработан так, чтобы давать положительные результаты при концентрациях ТТГ 5 мкМЕ/мл и выше. Однако, как и для всех экспресс-тестов, при концентрациях в пределах ± 20% от пороговой (в интервале 4–6 мкМЕ/мл) возможны некоторые расхождения.

3.
Гепаринизированные пробы для тестирования непригодны, поскольку гепарин ингибирует иммунологическую реакцию.

4.
Были описаны (крайне редкие) случаи гипотиреоза, сопровождающегося низким уровнем ТТГ, и гипертиреоза (тиреотоксикоза) с сопутствующим высоким уровнем ТТГ.

5.
Повышенные уровни ТТГ могут диагностироваться на ранних сроках беременности.

6.
Если тест выполняется на пробах цельной крови, следует использовать только свежие пробы (не более 4 часов после получения).

7.
Высокий уровень ревматоидного фактора или антимышиных антител могут приводить к ложному положительному результату.

8.
В некоторых случаях высокий уровень СРБ, указывающий на воспалительный процесс, связанный с инфекцией и увеличенной концентрацией полиспецифических антител также может приводить к ложному положительному результату.

Литература
1.
Burger, HG and Patel, YC (1977) Thyrotropin relasing hormone – TSH. Clin. Endocrin Metab, 6, 83-100.

2.
Sterling, K and Lazarus, JH (1977), The thyroid and its control. Ann Rev Physiol 39, 349-371.

3.
Thornes, HM, Mcleod, DT and Carr D (1987), Economy and efficiency in routine thyroid function testing : Use of a sensitive immunometric assay for thyrotropin in a general hospital laboratory. Clin Chem 33, 1635-1638. 

4.
Klee, GC and Hay, ID (1987), Assessment of sensitive thyrotropin assays for an expanded role in thyroid function testing : Proposed criteria for analytic performance and clinical utility. J Clin Endocrin Metab, 6 4, 461 –471.

5.
SYNDER, PJ and Utiger, RD (1972), Response to thyrotropin releasing hormone (TRH) in normal man. J. Clin Endocrin Metab, 3 4, 380-385.
Соблюдать температуру хранения          Читать инструкцию             Не использовать повторно          Только для in vitro диагностики
____________________________________________________________________________________________________________________

Рег. Уд. ФС3 2009/05727
стр. 2 из 2
ЗАО ДИАКОН, 142290 г.Пущино Моск. обл., ул.Грузовая 1а Тел (495) 9806339, факс (495) 9806679, e-mail: sale@diakonlab.ru

