Столбнячный тест (Tetanus Test (Tetanus-Check-1)).
VEDALAB, Франция

Каталожный номер: 92071           Фасовка: 20 тестов/упаковка

Справка

Столбняк - тяжелая болезнь, приводящая к длительной госпитализации с осложнениями, которая может закончиться смертью в 20% случаев. Возбудителем этой инфекционной болезни является экзотоксин, продуцируемый бациллой Clostridium tetani. Эта распространенная грам-положительная анаэробная бактерия иногда присутствует в желудочно-кишечном тракте животных и сохраняется в навозе и земле в очень стойкой споровой форме. В случае открытой раны, микроорганизм попадает в тело человека. Затем столбнячный токсин блокирует выделение нейротрансмиттера и приводит к судорожным сокращениям мускулатуры и спазмам. Поскольку болезнь не формирует иммунитет, вакцинация является единственной защитной мерой. Во Франции до сих пор регистрируют около 20 случаев столбняка в год как следствие недостаточного охвата прививками взрослого населения. Иммунная защита организма определяется измерением концентрации антистолбнячных антител. При экстренной медицинской помощи информация о реальном иммунном статусе пациентов группы риска (глубокие раны) повышает возможность адекватного лечения при соответствующей противостолбнячной профилактике. 

Предназначение и принцип метода

Качественный иммунохроматографический экспресс-тест для быстрого и надёжного определения антистолбнячных антител в пробах сыворотки, плазмы или цельной крови. Тест предназначен для осуществления противостолбнячной профилактики у пациентов с риском возникновения столбняка. Метод определения основан на иммунохроматографической методике, которая использует комбинацию столбнячного анатоксина, иммобилизованного на мембране в тестовой зоне, антистолбнячных антител, возможно присутствующих в образце, и столбнячного анатоксина, конъюгированного с частицами коллоидного золота. При прохождении образца через мембрану антистолбнячные антитела образца крови связываются с окрашенным конъюгатом токсина, затем этот комплекс мигрирует по мембране и вторично связываетя с анатоксином, иммобилизованным в тестовой зоне кассеты, образуя розовую полосу. Вне зависимости от результата теста несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны (C), где осаждается с образованием контрольной полосы, подтверждающей качественность применяемых в тесте реагентов. Тест пригоден как для визуального считывания, так и для качественного считывания результатов на иммунохроматографическом экспресс-анализаторе «Easy Reader» (VEDALAB).

Состав

Тестовые кассеты 
20

Одноразовые пластмассовые пипетки
20

Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл
1

Инструкция
1

Стабильность и хранение

1.
Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметично закупоренной фабричной упаковке.

2.
Не замораживать!

3.
Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

При тестировании цельной крови использовать только свежи образцы, хранившиеся не более 4 часов.

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5 – 1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагента

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые образцы

Сыворотка, плазма или цельная кровь

Взятие и подготовка проб

Взятие крови осуществляется с помощью стандартной лабораторной процедуры (асептическим способом, исключающим гемолиз). Все пробы следует считать потенциально инфекционными.

Пробы цельной крови должны тестироваться немедленно (не более 4 часов после получения).

Для тестирования пробы в течение 48 часов после взятия образец следует хранить в холодильнике при 2–8°C. Если же тест будет выполняться позже, пробу сыворотки или плазмы необходимо заморозить. Замороженные пробы перед тестированием следует оттаять, тщательно перемешать и довести до комнатной температуры. Повторное замораживание проб не допускается.

В случае высокой вязкости, мутности или наличия частиц в образце его следует развести равным объемом буфера для разведения (не поставляется, но может заказываться отдельно).

Процедура тестирования

1.
Довести все пробы, разбавитель и тестовые кассеты до комнатной температуры.

2.
Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки.

3.
Пометить тестовую кассету фамилией или кодовым номером пациента.

4.
Набрать пробу сыворотки или плазмы в пипетку и. удерживая ее вертикально, внести 1 каплю (25 мкл) пробы в лунку для проб тестовой кассеты. Если используется цельная кровь, внести в лунку 2 капли (50 мкл) образца. Подождать, пока образец полностью впитается.
5.
Добавить в лунку по капле 4 полных капли (150 мкл) разбавителя, давая впитываться предыдущей капле.

6.
Наблюдать результаты теста через 20 минут после внесения пробы. 

НЕ ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ ПО ПРОШЕСТВИИ 30 МИНУТ!
Интерпретация результатов

Отрицательный: Появляется только одна цветная полоса в контрольной зоне (C). Образец негативен по антителам к стобнячному анатоксину, их концентрация ниже 0,1 МЕ/мл.
Положительный: Появляются две четко различимые цветные полосы в тестовой и контрольной зоне. Концентрация антител к стобнячному анатоксину выше 0,1 МЕ/мл.

Неопределённый: Если чёткой цветной полосы в контрольной зоне не появилось, тест считается не прошедшим контроль качества. В этом случае рекомендуется повторить тест, взяв новую тестовую кассету.

Характеристики теста

a) Пороговая чувствительность

Установление обнаруживаемой пороговой концентрации выполняли как на цельной крови, так и на сыворотке, титр IgG–антител которых предварительно определяли с помощью иммуноферментного анализа (tetanus antitoxin IgG ELISA reagent Virotech). Калибровку проводили также по международному стандарту (NIBSC 76/589). По данным исследованиям пороговую чувствительность теста определили равной 0,1 МЕ/мл для сыворотки и цельной крови.

б) Диагностическая чувствительность и специфичность

В отделении экстренной медицинской помощи было проведено клиническое исследование на 159 пациентах с ранами кожи и слизистых. Полученная в этом исследовании чувствительность составила 89% на цельной крови, 94% - на сыворотке. Специфичность составила 100%.

в) Точность

Внутрисерийная

Изучение внутрисерийной сходимости результатов выполнено в трех дублях для 3 образцов сыворотки с концентрацией 0 МЕ/мл, 0,17 МЕ/мл и >6 МЕ/мл. Значения были правильно определены в 100% случаев.

Межсерийная

Изучение межсерийной сходимости результатов выполнено на 10 образцах сыворотки: 4 отрицательных образца, 4 пограничных образца (0,10; 0,12; 0,15; 0,17 МЕ/мл) и 2 положительных образца (1,6 и >6 МЕ/мл). Образцы анализировали в одинаковых условиях трижды тремя разными лотами тестов. Отрицательные и положительные значения были правильно определены в 100% случаев.

Ограничения метода

1.
Тест разработан только для определения IgG-антител к солбнячному анатоксину в пробах сыворотки, плазмы и цельной крови.

2.
Отсутствие видимой линии в тестовой зоне кассеты после 20 минут выдержки может указывать на недостаточный иммунитет к столбнячному анатоксину.

3.
В профилактике столбняка выбор должен быть основан на клинических критериях (глубина раны и загрязнений).

4.
Как и для других клинических процедур клиническое решение должно приниматься с учетом полной клинической картины.

Литература
1.
Antona D. Le tétanos en France en 2002-2004. BEH 2006 ;7: 53-55.

2.
Antona D. La couverture vaccinale en France en 2001. BEH 2003;36 :169-172.

3.
Colombet I. et al. Diagnosis of tetanus immunization status : multicenter assessment of a rapid biological test. Clin. Diagn. Lab. Immunol. 2005 ;12 :1057-1062.

4.
Cook T.M. Tetanus : a review of the littérature. Brit.J. of Anaesthesia. 2001;87 (3): 477-87.

5.
Fisch A. Couverture vaccinale anti-tetanique. Med mal Infect. 1995; 25 :627-31.

6.
Galaska A. Les bases immunologiques de la vaccination : module 3, le tétanos. WHO/EPI/GEN/93.13.

7.
Roper M. Tetanus prophylaxis in the emergency department. Ann Emerg Med. 2004;43:315-317.

8.
Rutschmann O. Prophylaxie antitétanique aux urgences. Urgences 2004 ; 31 :415-424.

9.
Thiebaux I. et al. Intérêt clinique et économique d’un test rapide de mise en évidence de l’immunoprotection antitétanique. J. Pharm.Clin. 2003 ;22 (1) 31-5.
Соблюдать температуру хранения          Читать инструкцию             Не использовать повторно          Только для in vitro диагностики

____________________________________________________________________________________________________________________

Рег. Уд. ФС3 2009/05725
стр. 2 из 2
ЗАО ДИАКОН, 142290 г.Пущино Моск. обл., ул.Грузовая 1а Тел (495) 9806339, факс (495) 9806679, e-mail: sale@diakonlab.ru

