Тропонин I тест (Troponin I Test (Troponin I-Check-1)).
VEDALAB, Франция

Каталожный номер: 28001           Фасовка: 20 тестов/упаковка

Инструкция обновлена в ноябре 2009. 
Справка

Тропонин I (TnI) – один из регуляторных белков сократительной мускулатуры (1). Он кодируется тремя различными генами, которые отвечают за разные формы сократительных мышечных тканей – быстрые и медленные скелетные и сердечные TnI изоформы (2). Уникальная аминокислотная последовательность делает сердечный тропонин I (cTnI) идеальным кандидатом для лабораторного тестирования острого инфаркта миокарда (ОИМ), что приводит к развитию техники тестирования с помощью моноклональных антител, не дающих перекрестных реакций со скелетно-мышечным тропонином. Опубликованные исследования показали полезность измерения cTnI для диагностики ОИМ (3, 4, 6). Как CK-MB, так и cTnI поднимались выше нормального уровня в течение 4-6 часов после инфаркта. Типичный уровень составлял 6,7 нг/мл для CKMB и 3,1 нг/мл для cTnI (3). Все исследования также дают одинаковые временные рамки для пиковых значений CKMB и cTnI: пиковое значение CK-MB наблюдалось через 13-15 часов, cTnI – через 11-15 часов. Типичный диапазон составлял 39-185 нг/мл для CK-MB и 18,5-188 нг/мл для cTnI (5). Однако уровень CK-MB возвращается к норме через 36-48 часов, в то время как уровень cTnI остается повышенным до 6-10 дней. Уровень cTnI очень низок у нормальных здоровых людей и не обнаруживается у пациентов с поврежденными скелетными мышцами. Следовательно, cTnI является специфическим маркером для диагностики ОИМ.

Предназначение и принцип метода

Качественный экспресс-тест для обнаружения сердечного тропонина I в сыворотке или плазме крови. В тесте используется особая комбинация конъюгата мышиных моноклональных антител к cTnI с красителем и иммобилизованных в тестовой зоне кассеты поликлональных мышиных антител к cTnI, что позволяет определить тропонин в тестируемых пробах с высокой степенью чувствительности. При прохождении тестируемой пробы через слой адсорбента меченый конъюгат антител с красителем связывается с тропонином пробы, образуя комплекс антиген–антитело. Этот комплекс связывается с поликлональными антителами к тропонину в тестовой зоне кассеты, образуя пурпурно-розовую полосу, если концентрация тропонина в пробе превышает 1 нг/мл. Если концентрация тропонина ниже, чем 1 нг/мл, окрашенной полосы не образуется. Вне зависимости от результатов теста несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны (C), где осаждается с образованием контрольной полосы, подтверждающей качественность применяемых в тесте реагентов. Результат теста считывается визуально.

Состав

Тестовые кассеты
20

Одноразовые пластмассовые пипетки
20

Инструкция
1

Стабильность и хранение

1.
Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметичной фабричной упаковке.

2.
Не замораживать!

3.
Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5 – 1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагентов

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые образцы

Сыворотка или плазма крови (ЭДТА, цитрат или гепарин).

Взятие и подготовка проб

1.
Пробы, содержащие осадок, могут давать неверные результаты теста. Такие пробы перед тестированием необходимо отделить от взвешенных частиц.

2.
Настоятельно рекомендуется тестировать пробы немедленно после взятия. Если образец не может быть протестирован в течение 24 часов, его следует заморозить до выполнения анализа. Необходимо, чтобы перед началом процедуры образец был разморожен при комнатной температуре.

Процедура тестирования

1.
Перед тестированием дать образцам и тестовым кассетам достичь комнатной температуры.

2.
Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки, оторвав край упаковки по надрезу.

3.
Надписать на устройстве фамилию пациента или контрольный номер.

4.
Набрать пробу в пипетку-капельницу и, удерживая ее вертикально, внести в лунку для проб по капле 6 полных капель (200 мкл) сыворотки, давая впитываться предыдущей капле. Следить, чтобы при внесении образца в лунку не образовывалось воздушных пузырьков.
5.
Результаты считываются визуально через 15-20 минут.

Интерпретация результатов

Отрицательный: Появляется только одна цветная полоса в контрольной зоне (C).

Положительный: Кроме цветной полосы в контрольной зоне, появляется также чётко различимая полоса в тестовой зоне.

Неопределённый: Если в контрольной зоне не появилось чёткой цветной полосы, тест считается не прошедшим контроль качества. В этом случае рекомендуется повторить его (немедленно или в течение 4 часов после первого), взяв новую тестовую кассету.

Характеристики теста

а) Чувствительность:

Отрицательная человеческая сыворотка, предварительно проанализированная с использованием анализатора STRATUS-DADE, обогащалась cTnI, либо комплексным (I.T.C.), либо свободным, в различных концентрациях. Результаты показывают, что тест способен специфически обнаруживать cTnI в минимальной концентрации 1 нг/мл. Белок в равной степени может распознаваться как в комплексной форме (T.I.C. или I.C. - T.I.C.: тройной комплекс cTnT, cTnI и TnC; I.C.: двойной комплекс cTnI и TnC), так и в свободной форме (7).
б) Специфичность:

Отрицательная человеческая сыворотка, проанализированная с помощью анализатора STRATUS-DADE, показывала постоянные отрицательные результаты при использовании теста. Не наблюдалось никаких перекрестных реакций с тропонином скелетных мышц.

в) Влияния:

Следующие вещества до указанной концентрации не влияют на результаты теста:

Билирубин 
10 мг/дл

Гемоглобин 
250 мг/дл

Триглицериды 
1000 мг/дл

Не наблюдалось никаких перекрестных реакций с тропонином скелетных мышц. Не наблюдалось никаких перекрестных реакций в негативной сыворотке с концентрацией СРБ до 96 мг/мл и РФ в концентрации до 3072 МЕ/мл. 

Ограничения метода

1.
Как и в случае любой другой диагностической процедуры, врач должен подтвердить данные, полученные с использованием этого теста, другими клиническими методами.

2.
Тест предназначен для выявления cTnI в концентрации 1,0 нг/мл или выше.

3.
Время, необходимое для того, чтобы уровень cTnI в крови достиг верхнего предела нормы, составляет 4-6 часов после начала заболевания, а затем он в некоторых случаях остается повышенным в течение 6-10 дней. Поэтому отрицательный результат в течение первых часов после появления симптомов инфаркта не исключает ОИМ с уверенностью. При подозрении следует повторять тест через соответствующие промежутки времени.

4.
Тест дает только качественные результаты.

5.
В случае высокого уровня РФ (ревматоидный фактор) или СРБ (С-реактивного белка), которые указывают на наличие острых инфекций, тест может показывать очень редко может показывать позитивный результат. 

6.
В случае задержки времени считывания, т.е. после 20-25 минут, тест может также иногда показывать положительные результаты. 

7.
Тест разработан с учетом нейтрализации потенциальной интерференции антител человека к IgG мыши (НАМА). Тем не менее, очень высокий уровень HAMA может дать ложные положительные результаты.

Литература

1.
Bucher EA, Maisonpierre PC, Konieczny SF, Emerson CP Jr. Expression of the Troponin complex genes: transcriptional coactivation during myoblast differentiation and independent control in heart and skeletal muscles. Mol Cell Biol 1988; 8: 4134-42. 

2.
Bodor GS, Porter S, Landt Y, Ladenson JH. Development of monoclonal antibodies for an assay of cardiac Troponin-I and preliminary results in suspected cases of myocardial infarction. Clin Chem 1992; 38: 2203-14. 

3.
Cummins B, Auckland ML, Cummins P. Cardiac-specific Troponin-I radioimmunoassay in the diagnosis of acute myocardial infarction. Am Heart J 1987; 113: 1333-44.

4.
Bodor G. Porter S. Ladenson J. Human cardiac Troponin I measurement in suspected myocardial infarction with a double monoclonal antibody sandwich ELISA. Clin. Chem. 1990, 36 (6) : 1103. 

5.
The joint European Society of Cardiology/American College of cardiology committee. Myocardial Infarction redefined. Journal of American College of cardiology. 36 (3): 959-969. 2000 

6.
F.S. Apple. A. WU. Myocardial infarction redefined: role of cardiac troponin testing. Clinical Chemistry. Vol. 47 no.3. 2001.
7. Bates K.J., Hall E.M. et al. Circulating Immunoreactive Cardiac Troponin Forms Determined by Gel Filtration Chromatography after Acute Myocardial Infarction. Clinical Chemistry. Vol. 56 no.6. 952-958.2010.

Соблюдать температуру хранения          Читать инструкцию             Не использовать повторно          Только для in vitro диагностики
____________________________________________________________________________________________________________________

Рег. Уд. ФС3 2009/05727
стр. 2 из 2
ЗАО ДИАКОН, 142290 г.Пущино Моск. обл., ул.Грузовая 1а Тел (495) 9806339, факс (495) 9806679, e-mail: sale@diakonlab.ru

