
	УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от   30 октября  2009 г.  №  8697-Пр/09

	                             «УТВЕРЖДАЮ»

               Генеральный директор

               Закрытого акционерного общества                     

               «ДИАКОН-ДС»  

                                                     Шарышев А.А.

                                                     6 февраля 2009 г.


И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для  определения  содержания  альбумина

в  сыворотке  и  плазме  крови  человека

АЛЬБУМИН  ФС

                                                                                                                     РУ № ФСР 2009/04712
НАЗНАЧЕНИЕ


Набор предназначен для количественного определения альбумина в сыворотке или плазме крови человека колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор выпускается в трех видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение 100, 600 или 1000 определений при расходе 1,0 мл реагента 1 на один анализ.

ПРИНЦИП   МЕТОДА


Альбумин образует с бромкрезоловым зеленым в кислой среде комплекс, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации альбумина в пробе и измеряется фотометрически при длине волны 540 (540 – 600) нм.

СОСТАВ  НАБОРА

Реагент: буферный раствор, рН 4,2, содержащий цитрат натрия, 30 ммоль/л; бромкрезоловый зеленый, 0,26 ммоль/л – 1 флакон (100 мл), или 6 флаконов (по 100 мл), или 1 флакон (1000 мл).

Калибратор: калибровочный раствор сывороточного человеческого альбумина, 50 г/л, в растворе хлористого натрия, 0,9% и азида натрия, 0,095% –  1 флакон (1,0 мл), или 2 флакона (по 3,0 мл), или 1 флакон (по 10 мл).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ


Набор обеспечивает линейную область определения концентрации альбумина в диапазоне от 10 до 60 г/л, отклонение от линейности не превышает 3%. Чувствительность – не более 5 г/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 3%.


Качество набора можно оценивать по отечественным или зарубежным контрольным сывороткам, аттестованным данным методом.


Нормальные величины концентрации альбумина в сыворотке или плазме крови человека составляют 35 – 50 г/л.

Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.

ОБРАЗЦЫ


Негемолизированная сыворотка или плазма крови. Сыворотку или плазму крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


В калибраторе содержится токсичный компонент – азид натрия. При работе с ним следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

- Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр, длина волны 540 (540 – 600) нм, кювета с длиной оптического пути 10 мм;

- термостат, обеспечивающий температуру + 37оС;

- секундомер;

- пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости 10 и 1000 мкл;

- пробирки стеклянные вместимостью 3–5 мл;

- вода дистиллированная;

- 0,9% раствор NaCl (физиологический раствор).

ПОДГОТОВКА  К  АНАЛИЗУ

Реагент и калибратор готовы к использованию.

ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА

Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.

                                                                                                                                                                              Таблица 

	Отмерить, мкл
	Опытная

проба     
	Калибровочная

 проба      
	Контрольная (холостая)

 проба

	Сыворотка или плазма крови 
	    10
	__
	—

	Вода дистиллированная
	—
	__
	    10

	Калибратор  
	—
	    10
	—

	Реагент 
	1000
	1000
	1000


              Примечание. При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов количество реагентов и анализируемых образцов в зависимости от объема используемой кюветы может быть пропорционально изменено (соотношение сыворотки или плазмы крови к реагенту 1 составляет 1:100).

Пробы перемешать и инкубировать при температуре + 37 °С или при комнатной температуре (+ 18–25 оС) в течение 10 мин. Измерить оптическую плотность опытной и калибровочной проб против контрольной (холостой) пробы при длине волны 540 (540 –600) нм в кювете с длиной оптического пути 10 мм. Окраска растворов стабильна в течение 60 мин. 

РАСЧЕТЫ


Содержание альбумина в сыворотке и плазме крови определить по формуле:







             Ео
С =  -------  х  50
 





             Ек


   где:     С   —  концентрация альбумина в анализируемой пробе, г/л;



Ео   —  оптическая плотность анализируемой пробы, ед. опт. пл.;



Ек   —  оптическая плотность калибратора, ед. опт. пл.;

50  —  содержание альбумина в калибраторе, г/л.

УСЛОВИЯ  ХРАНИЕНИЯ  И ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА

Хранение наборов должно производиться при температуре + 2–8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Допускается хранение наборов при температуре до + 25оС не более 5 суток. Замораживание компонентов набора не допускается.


Срок годности набора – 12 месяцев.


Реагент  после вскрытия флакона может храниться при температуре + 2–8 оС в темном месте в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флакона.


Калибратор после вскрытия флакона можно хранить при температуре + 2–8 оС не более 3 месяцев при 
условии достаточной герметичности флакона.


При содержании альбумина в сыворотке или плазме крови выше 60 г/л анализируемую пробу следует 
развести физиологическим раствором и полученный результат умножить на разведение.


Для получения надежных результатов необходимо строго соблюдать инструкцию по применению набора.


По вопросам, касающимся качества набора АЛЬБУМИН ФС, следует обращаться в ЗАО “ДИАКОН-ДС” по адресу: 142290, г. Пущино, Московской обл., ул. Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495) 980-66-79.
                 Директор производства 

                 ЗАО «ДИАКОН-ДС»                                                               Сысоева В.И.

                “СОГЛАСОВАНО”

                Зав. кафедрой клинической

                лабораторной диагностики ГОУ ДПО

                “РМАПО Росздрава, д.м.н., профессор                                   Долгов В.В.    

                                                                                                                 11.03.2009 г.
