2

УТВЕРЖДЕНА                                                                                             «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                                    Генеральный директор

  Приказом Росздравнадзора                                                                Закрытого  акционерного общества  
                                                                                                                   «ДИАКОН-ДС»                        

От 30 октября  2009 г.  № 8697-Пр/09                                                                                              Шарышев А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                               1 октября 2007 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для  определения  общей  активности  α-амилазы  

кинетическим  методом  в  сыворотке  крови  и  моче

α-АМИЛАЗА ФС 
                                                                                                                                       РУ № ФСР 2007/00267
НАЗНАЧЕНИЕ


Набор предназначен для определения суммарной активности α-амилазы (поджелудочный и слюнной изоферменты) в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор выпускается в двух видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение 50 и 125 определений при расходе 1,0 мл рабочего реагента на один анализ.

ПРИНЦИП   МЕТОДА


α-Амилаза катализирует реакцию гидролиза субстрата 4,6-этилиден-глюкоза7-п-нитрофенил-глюкоза1-α-D-мальтогептазида (ЭПС-Г7) с образованием п-нитрофенилолигомальтозидов, которые с участием α-глюкозидазы расщепляются до глюкозы и п-нитрофенола. Скорость образования п-нитрофенола прямо пропорциональна активности α-амилазы в пробе и измеряется фотометрически при длине волны 405 нм. 

СОСТАВ  НАБОРА

Реагент 1: буферный раствор, рН 7,1, содержащий однозамещенный фосфат калия, 0,125 ммоль/л; хлористый натрий, 62,5 ммоль/л; хлористый магний, 12,5 ммоль/л; α-глюкозидазу 2500 Е/л; азид натрия, 0,095% – 2 флакона (по 20 мл) или 5 флаконов (по 20 мл).

Реагент 2: буферный раствор, рН 7,1, содержащий однозамещенный фосфат калия, 0,5 ммоль/л; ЭПС-Г7, 8,0 ммоль/л; азид натрия, 0,095% – 1 флакон (10 мл) или 1 флакон (25 мл).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Набор обеспечивает линейную область определения активности α-амилазы в диапазоне от  28 до 1070 (при расчете активности без фактора конверсии), отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 18 Е/л (при расчете активности без фактора конверсии), коэффициент вариации результатов определений – не более 5%.


Качество набора может проверяться по отечественным или зарубежным контрольным сывороткам, аттестованным данным методом.


Нормальные величины активности α-амилазы (при расчете без фактора конверсии) составляют: 23-100 Е/л в сыворотке крови человека;  в моче – 10-447 Е/л у женщин, 10-491 Е/л у мужчин.

Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.

ОБРАЗЦЫ


Негемолизированная сыворотка крови и моча человека. Сыворотку крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Потенциальный риск применения набора – класс 2а.


Реагенты 1 и 2 содержат токсичный компонент – азид натрия. При работе с ними следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


Меры предосторожности – соблюдение “Правил устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения” (Москва, 1981 г.).


При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

- Спектрофотометр, программируемый фотометр или биохимический анализатор, длина 

  волны 340 нм, кювета с длиной оптического пути 10 мм;

-термостат, обеспечивающий температуру +37±1°С;

-секундомер;

- пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости 10, 20 и 1000 мкл;

- пробирки стеклянные вместимостью 3,0-5,0 мл;

- цилиндры стеклянные мерные вместимостью 50 и 100 мл;

- колба коническая вместимостью 200 мл;
- вода дистиллированная;

- 0,9% раствор NaCl (физиологический раствор);

- перчатки резиновые или пластиковые.

ПОДГОТОВКА  К  АНАЛИЗУ

Приготовление рабочего реагента: смешать в колбе конической вместимостью 200 мл 4 объема реагента 1 и один объем реагента 2. Тщательно закрыть флаконы с реагентами 1 и 2 непосредственно после каждого использования.

Рабочий реагент можно хранить  в темном месте при температуре +2-8º С не более 6 месяцев или при комнатной температуре (+18-25ºС) не более месяца.

ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА


Перед проведением анализа рабочий реагент следует нагреть до температуры +37 ± 1,0º С в течение 5 мин.

Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.

                                                                                                                                                   Таблица.

	Отмерить, мкл
	Опытная проба

	Сыворотка крови
	20
	-

	               Моча
	-
	10

	Рабочий реагент
	1000
	1000



Пробу перемешать и инкубировать в кювете с длиной оптического пути 10 мм при температуре +370 С в течение 2 мин. Измерить оптическую плотность пробы (Е1) при температуре +370 С при длине волны 405 нм против воздуха, включить секундомер и через 1 минуту ( точно ) аналогично измерить оптическую плотность пробы (Е2). Рассчитать ΔЕ/мин: ΔЕ/мин = Е2 – Е1.

Примечание. При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов количество реагентов и анализируемых образцов в зависимости от объема используемой кюветы может быть пропорционально изменено (соотношение сыворотки крови или мочи к рабочему реагенту составляет 1:50 или 1:100, соответственно).

РАСЧЕТЫ


Активность α-амилазы в сыворотке крови (в Е/л) определить по формуле:


 

А  =  ΔЕ/мин  ×  4554,

где:  А            — активность α-амилазы, Е/л;

                      ΔЕ/мин   — изменение оптической плотности пробы за одну минуту, ед. опт. плотн.;

                        4554      — фактор ( без конверсии)   пересчета для выражения активности α-амилазы в Е/л.;

Активность α-амилазы в моче (в Е/сутки) определить по формуле:


 

А  =  ΔЕ/мин  ×  V  ×  9018,

где:  А              — активность α-амилазы, Е/сутки;

                       ΔЕ/мин    — изменение оптической плотности пробы за одну минуту, ед. опт. плотн.;

                       V              — количество мочи, собранной за сутки, л;

         9018        — фактор ( без конверсии)   пересчета для выражения активности α-амилазы в Е/л;


Примечание. 1 Е/л = 16,67 нмоль/л/(с × л).

УСЛОВИЯ  ХРАНИЕНИЯ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА


Набор должен храниться при температуре +2–8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Допускается хранение набора при температуре до +25оС не более 5 суток. Замораживание компонентов набора не допускается.


Срок годности набора – 18 месяцев.


Реагенты 1 и 2 после вскрытия флаконов можно хранить при температуре + 2–8оС в течение всего срока 

годности набора при условии достаточной герметичности флаконов.

Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре +2 – 8°С не более 6 месяцев или при комнатной температуре (+18–25ºС) не более месяца.


При активности α-амилазы в сыворотке крови или моче выше 1070 Е/л анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором, повторить анализ и полученный результат умножить на разведение.


Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.


По вопросам, касающимся качества набора α-АМИЛАЗА ФС, следует обращаться в ЗАО  “ДИАКОН-ДС” по адресу:  142290, г. Пущино, Московской обл., ул. Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495) 980-66-79.

               Директор производства 
               ЗАО «ДИАКОН-ДС»                                            Сысоева В.И.
