PAGE  
2

          УТВЕРЖДЕНА                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                               Генеральный директор

  Приказом Росздравнадзора                                                           ЗАО «ДИАКОН-ДС»                        

От 30 октября 2009 г.  № 8697-ПР/09                                                    Шарышев А.А.

                                                                                                                6 февраля 2009 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для  определения  активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке  крови  человека  кинетическим методом

АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА  ФС  
                                                                                                                                РУ № ФСР 2009/04711
НАЗНАЧЕНИЕ


Набор предназначен для количественного определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор выпускается в двух видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение 125 или 500 определений при расходе 1,0 мл рабочего реагента на один анализ.

ПРИНЦИП  МЕТОДА


Аспартатаминотрансфераза катализирует в присутствии α - кетоглутарата  переаминирование L-аспартата с образованием оксалоацетата. В присутствии малатдегидрогеназы и оксалоацетата происходит окисление НАДН. Скорость окисления НАДН прямо пропорциональна активности аспартатаминотрансферазы и измеряется фотометрически при длине волны 340 нм. 

СОСТАВ  НАБОРА

Реагент 1: буферно – ферментный раствор, содержащий трис – 80 ммоль/л, L-аспартат – 250 ммоль/л, малатдегидрогеназу – 625Е/л, лактатдегидрогеназу – 940 Е/л, азид натрия – 0,095% – 5 флаконов ( по 20 мл ) или 5 флаконов ( по 80 мл ).

Реагент 2: раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН – 0,75 ммоль/л, α - кетоглутарат – 50 ммоль/л, азид натрия – 0,095% – 1 флакон ( 25 мл ) или 1 флакон ( 100 мл ).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ


Набор обеспечивает линейную область определения активности аспартатаминотрансферазы в диапазоне от 20 Е/л до 260 Е/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 15 Е/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%.


Качество набора можно оценивать по отечественным или зарубежным контрольным сывороткам, аттестованным данным методом.


Нормальные величины активности аспартатаминотрансферазы  составляют в сыворотке крови у женщин не более 31 Е/л, у мужчин не более 41 Е/л.
Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.

ОБРАЗЦЫ


Негемолизированная сыворотка крови. Сыворотку крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


В реагентах 1 и 2 содержится токсичный компонент – азид натрия. При работе с ними следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

–- спектрофотометр, программируемый фотометр или биохимический анализатор, 

    длина волны 340 нм, термостатируемая кювета с длиной оптического пути 10 мм;

–- термостат, обеспечивающий температуру + 37 0 С;

–- секундомер;

–- цилиндры стеклянные мерные вместимостью 50 и 100 мл;

–- пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости 100 и 1000 мкл;

–- колба коническая вместимостью 200 мл;

–- 0,9% раствор NaCl ( физиологический раствор ).

ПОДГОТОВКА  К  АНАЛИЗУ

Приготовление рабочего реагента: смешать в колбе конической вместимостью 200 мл 4 объема реагента 1 и один объем реагента 2. Тщательно закрыть флаконы с реагентами 1 и 2 непосредственно после каждого использования.

Рабочий реагент можно хранить при температуре +2 - 8º С не более месяца или при комнатной температуре ( +18 - 25º С ) не более 5 суток.

ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА


Перед проведением анализа рабочий реагент следует нагреть до температуры +37 ± 0,5º С в течение 5 мин.

Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.

Таблица.

	Отмерить, мкл 
	Опытная проба

	Сыворотка крови
	100

	Рабочий реагент
	1000


Примечание. При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов количество реагентов и анализируемых образцов в зависимости от объема используемой кюветы может быть пропорционально изменено ( соотношение сыворотки крови к рабочему реагенту составляет 1:10 ).

Пробу перемешать и инкубировать в кювете с длиной оптического пути 10 мм при температуре +370 С в течение 1 мин. Измерить оптическую плотность пробы ( Е1 ) при температуре +370 С при длине волны 340 нм против воздуха, включить секундомер и через 1 минуту ( точно ) аналогично измерить оптическую плотность пробы ( Е2 ). Рассчитать ΔЕ/мин: ΔЕ/мин = Е1 – Е2.

РАСЧЕТЫ


Активность аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови определить по формуле:





   

А  =  ΔЕ/мин  х  1745,                                          

где:           А — активность аспартатаминотрансферазы, Е/л;

        ΔЕ/мин — изменение оптической плотности пробы за одну минуту, ед. опт. плотн.;

  1745 — фактор пересчета для выражения активности аспартатаминотрансферазы в Е/л.


Примечание. 1 Е/л = 16,67 нмоль/л/( с x л ).

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА


Хранение наборов должно производиться в темном месте при температуре +2 - 80 С в упаковке предприятия - изготовителя в течение всего срока годности. Допускается хранение наборов при температуре до +250 С не более 5 суток. Замораживание компонентов набора не допускается.


Срок годности наборов — 12 месяцев.


Реагенты 1 и 2 после вскрытия флаконов могут храниться при температуре +2 - 80 С в темном месте в течение всего срока годности наборов при условии достаточной герметичности флаконов.

Рабочий реагент можно хранить при температуре +2 - 8º С не более месяца или при комнатной температуре ( +18 - 25º С ) не более 5 суток.


При активности аспартатаминотрансферазы выше 260 Е/л пробу следует развести физиологическим раствором в 5 раз и полученный результат умножить на 5.


Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.


По вопросам, касающимся качества набора АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА ФС, следует обращаться в ЗАО “ДИАКОН-ДС” по адресу:

142290, г. Пущино, Московской обл.,  ул. Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495) 980-66-79.

   Директор по производству

   ЗАО “ДИАКОН-ДС” 

                                  В.И. Сысоева.

  Зав. кафедрой клинической 

  лабораторной диагностики ГОУ ДПО

 «РМАПО Росздрава»               д.м.н. профессор В. В.  Долгов.    11.03.2009 г.
PAGE  

