[image: image1.emf]                                               
Лизирующий раствор AUTOLYSE CD  

Код:   LY 001,   LY 002

Фасовка:  5л – код  LY 002;   1л – код  LY 001 

Состав:

Додецилтриметиламмония хлорид            < 4 %
Калия цианид                                               < 0,1 %
Изопропанол                                                < 3 %
Деионизированная вода                              ≥ 92,9 %

Область применения

Используется в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений  для выполнения анализов крови с помощью автоматических гематологических анализаторов Abbot Cell-Dyn серии CD 1400, CD 1600, CD 1700, CD 2000, CD 1200.
Назначение 

Лизирующий раствор  AUTOLYSE CD (гемолитик) предназначен для лизирования эритроцитов крови и преобразования гемоглобина в измеряемый комплекс в автоматических гематологических анализаторах с дифференцировкой лейкоцитов на 3 субпопуляции. При добавлении к суспензии разведенной крови лизирующий раствор быстро разрушает цитоплазматическую мембрану эритроцитов и вызывает сжатие ее в плотные частицы с малым объемом, которые не мешают подсчету белых клеток крови. Под действием поверхностно-активных соединений гемолитика различные формы лейкоцитов претерпевают изменения размеров в разной степени, что создает основу  для разделения лейкоцитов на субпопуляции.
Способ применения 

Подсоединить емкость с реагентом к гематологическому анализатору с помощью специальных соединительных трубок как указано в руководстве пользователя прибора.

Хранение и стабильность
Хранить при температуре от +18°C до +25°C. Стабильность в закрытой таре – 24 месяца. После вскрытия стабилен в течение 60 суток при соблюдении указанных условий хранения. Срок годности указан на этикетке.

Меры предосторожности и утилизация

Используется исключительно для in vitro диагностики. Содержит цианид калия, избегать заглатывания, попадания в рот, в глаза, на кожу. При работе использовать средства индивидуальной защиты (халаты, перчатки, маски), при опасности разбрызгивания реагента – защитные очки. При случайном проливе промыть поверхность водой.

Избегать контакта с кислотами, при контакте с кислотами образуется токсичная газообразная синильная кислота.
Возможное токсическое действие на организм человека и меры первой помощи:
	При вдыхании
	При попадании на кожу
	При попадании
в глаза
	При заглатывании

	Оказывает раздражающее действие.

При появлении головокружения обеспечить доступ  свежего воздуха, обратиться к врачу.
	Не вызывает раздражения.

Промыть водой.
	Оказывает раздражающее действие.

Промыть глаза водой, при возникновении раздражения обратиться к врачу.
	Токсичен в больших количествах.

Промыть желудок водой, обратиться к врачу.


Не сливать в канализацию, утилизировать согласно действующим нормативным документам. 
Производитель

LABEX Reagens AB
Box 22159
250 23 Helsingborg, Sweden
Ph: +46 42 32 40 00
Fax: +46 42 20 27 71
www.labex.com
