2

	УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от   24 июня  2010 г.  №  5935-Пр/10

	                       «УТВЕРЖДАЮ»

          Генеральный директор

          Закрытого акционерного общества                     

          «ДИАКОН-ДС»  

                                                 Шарышев А.А.

                                                  20 августа 2007 г.


И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению набора реагентов для количественного определения содержания

общего  билирубина в сыворотке крови

БИЛИРУБИН ОБЩИЙ “ДДС”



                                                                                                                                 РУ № ФСР 2007/01577
НАЗНАЧЕНИЕ

Набор предназначен для количественного определения содержания общего билирубина в сыворотке крови человека в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.

Набор выпускается в двух видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение 600 или 300 определений общего билирубина при расходе 1,0 мл рабочего реагента на один анализ.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Общий билирубин (прямой и неконьюгированный) в присутствии диазотированного дихлоранилина вступает в реакцию азосочетания и образует окрашенный в красный цвет комплекс азокрасителя в кислом растворе, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна содержанию билирубина в пробе и измеряется фотометрически при длине волны  546(500-560) нм.

СОСТАВ НАБОРА

1. Реагент 1: раствор, содержащий 2,4-дихлоранилин, 0,75 ммоль/л; соляную кислоту, 20 ммоль/л; тезит, 15 г/л — 6 флаконов (по 100 мл) или 3 флакона (по 100 мл);

2. Реагент 2: нитрит натрия, 75 ммоль/л — 2 флакона (по 3,0 мл) или 1 флакон (3,0 мл);

3. Реагент 3: калибратор-лиофилизат  билирубина (концентрация билирубина "а", мкмоль/л, в калибраторе указана на этикетке флакона)  —   1 флакон (1,0 мл).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набор обеспечивает линейную область определения концентрации билирубина в диапазоне от 4,0 до 510 мкмоль/л, отклонение от “линейности” не превышает 7%. Чувствительность определения — не более 3,0 мкмоль/л, коэффициент вариации результатов определений — не более 7%.

Качество набора можно оценивать по отечественным или зарубежным контрольным сывороткам, аттестованным данными методами. 

Нормальные величины концентрации общего билирубина в сыворотке крови человека — 8,5-20,5 мкмоль/л.

Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.

АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ
Негемолизированная сыворотка крови. Сыворотку крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Реагент 1 содержит соляную кислоту, в реагенте 2 содержится токсичный компонент нитрит натрия. При работе с ними следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.

При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАГЕНТЫ:

( Спектрофотометр, программируемый фотометр или биохимический анализатор, длина волны 546(500-560) нм, кювета с длиной оптического пути 10 мм;

( секундомер;

( пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости  0,1 и 1,0 мл;

– цилиндр стеклянный мерный вместимостью 100 мл;

( пробирки стеклянные вместимостью 3,0 – 5,0 мл;

( колба коническая вместимостью 200 мл;

( вода дистиллированная;


( 0,9% раствор NaCI (физиологический раствор);


( перчатки резиновые или пластиковые.

ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ
Приготовление рабочего реагента. Смешать в колбе конической вместимостью 200 мл необходимые объемы реагентов 1 и 2 в соотношении 100:1, полученный реагент выдержать в темном месте при температуре +18-25°С не менее 15 мин. Тщательно закрыть флаконы с реагентами 1 и 2 непосредственно после каждого использования.
Рабочий реагент можно хранить при температуре +2-8°С не более трех недель или при комнатной температуре  — не более 10 суток.

Приготовление калибровочного раствора. Во флакон с реагентом 3 внести 1,0 мл дистиллированной воды. Содержимое флакона растворить при осторожном перемешивании при комнатной температуре (+18-25°). Полученный калибровочный раствор содержит "а" мкмоль/л билирубина. Концентрация билирубина "а" мкмоль/л в калибраторе указана на этикетке флакона с реагентом 3.

Калибровочный раствор можно хранить в темном месте при температуре +2-8°С не более суток.

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.

                                                                                                                                                                                              Таблица.

	Отмерить (мл)
	Опытная проба
	Контрольная 

(холостая) проба
	Калибровочная проба
	Калибровочная

(холостая)

 проба

	
	взрослые
	новорожд.
	взрослые
	новорожд.
	
	

	Рабочий реагент
	1,0
	1,0
	-
	-
	1,0
	-

	Реагент 1
	-
	-
	1,0
	1,0
	-
	1,0

	Сыворотка крови
	0,1
	-
	0,1
	-
	-
	-

	Сыворотка крови новорожденных
	-
	0,02
	-
	0,02
	-
	-

	Физиологический раствор
	-
	0,08
	-
	0,08
	-
	-

	Калибратор
	-
	-
	-
	-
	0,1
	0,1


               Пробы перемешать и инкубировать при комнатной температуре (+18-25°С) в течение 10 мин. Измерить оптическую плотность опытной пробы против контрольной (холостой) пробы и оптическую плотность калибровочной пробы против калибровочной (холостой) пробы  в кювете 10 мм при длине волны 546 нм. Окраска стабильна в течение 30 мин.

Примечание. При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов количество реагентов и анализируемых образцов в зависимости от объема используемой кюветы может быть пропорционально изменено (соотношение сыворотки крови к рабочему реагенту у взрослых составляет 1:10, у новорожденных — 1:50).

РАСЧЕТЫ

Определить по калибратору билирубина фактор пересчета (F) оптической плотности в мкмоль/л по формуле:

      "а"

F = ——,

        Екал.

где:   Екал.— оптическая плотность калибровочной пробы, ед. опт. плотн.;

         "а"   — концентрация билирубина в калибраторе, мкмоль/л.

Содержание общего билирубина в сыворотке крови в мкмоль/л определить по формуле:

С = Еоп. × F,

Содержание общего билирубина в сыворотке крови новорожденных в мкмоль/л определить по формуле:

С = Еоп.н. × F ×5,
где:     С       —   концентрация прямого или общего билирубина в анализируемой пробе, мкмоль/л;
Еоп.  —  оптическая плотность опытной пробы прямого или общего билирубина, 

              ед. опт. плотн.;

Еоп.н. — оптическая плотность опытной пробы общего билирубина новорожденных, 

              ед. опт. плотн.;

F      —  фактор пересчета оптической плотности в мкмоль/л;
5      —  коэффициент разведения сыворотки новорожденных.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

Хранение набора должно производиться в темном месте при температуре +2–8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Допускается хранение набора при температуре до +25°С не более 5 суток. Замораживание компонентов набора не допускается.


Срок годности набора — 12 месяцев.

Реагенты 1 и 2 после вскрытия флаконов могут храниться при температуре +2–8°С в темном месте в течение всего срока годности наборов при условии достаточной герметичности флаконов.

Рабочий реагент можно хранить при температуре +2-8°С не более трех недель или при комнатной температуре (+18-25°С) — не более 10 суток.

Калибровочный раствор после приготовления можно хранить при температуре +2-8°С в темном месте не более суток.

Пробы сыворотки крови с содержанием общего билирубина выше 510 мкмоль/л перед определением необходимо развести 0,9% раствором NaCl, результат умножить на разведение.


Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.


По вопросам, касающимся качества набора БИЛИРУБИН ОБЩИЙ “ДДС”, следует обращаться в ЗАО “ДИАКОН-ДС” по адресу:142290, г. Пущино, Московской обл., ул. Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495) 980-66-79.

                 Директор производства 

                 ЗАО «ДИАКОН-ДС»                                                               Сысоева В.И.

                “СОГЛАСОВАНО”

                Зав. кафедрой клинической

                лабораторной диагностики ГОУ ДПО

                “РМАПО Росздрава,  д.м.н., профессор                                   Долгов В.В.    

                                                                                                                    8 ноября 2007  г.
