	УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от   30 октября  2009 г.  №  8697-Пр/09

	                             «УТВЕРЖДАЮ»

               Генеральный директор

               Закрытого акционерного общества                     

               «ДИАКОН-ДС»  

                                                     Шарышев А.А.

                                                      1 октября 2007 г.


И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для  количественного  определения

содержания  хлоридов  в  сыворотке  крови

ХЛОРИДЫ ФС
                                                                                                           РУ № ФСР 2007/00440  

НАЗНАЧЕНИЕ


Набор предназначен для количественного определения содержания хлоридов тиоцианатным методом в сыворотке крови человека в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор выпускается в двух видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение 100 или 300 определений при расходе 1,0 мл реагента 1 на один анализ.

ПРИНЦИП   МЕТОДА


Тиоцианат ртути взаимодействует с хлорид-ионами с образованием комплекса красного цвета, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации хлоридов в пробе и измеряется фотометрически при длине волны 480(430-510) нм. 

СОСТАВ  НАБОРА

Реагент 1: раствор, рН 1,4±0,2, содержащий тиоцианат ртути (II), 2,0 ммоль/л; хлорид ртути (II), 0,8 ммоль/л; нитрат железа (III), 20 ммоль/л и азотную кислоту, 28 ммоль/л – 1 флакон (100 мл) или 3 флакона (по 100 мл).

Реагент 2: калибратор (калибровочный раствор хлористого натрия, 100 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095%) – 1 флакон (3,0 мл) или 2 флакона (по 3,0 мл).
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Набор обеспечивает линейную область определения хлоридов в диапазоне концентраций от 10 до 130 ммоль/л, отклонение от линейности не превышает 3%. Чувствительность – не более 5,0 ммоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 3%.


Качество набора может проверяться по отечественным или зарубежным контрольным сывороткам, аттестованным данным методом.


Нормальные величины концентрации хлоридов в сыворотке крови человека составляют 99–107 ммоль/л.

Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.

ОБРАЗЦЫ


Негемолизированная сыворотка крови человека. Сыворотку крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Потенциальный риск применения набора – класс 2a.


Реагент 1 содержит соли ртути и азотную кислоту, в реагенте 2 содержится токсичный компонент – азид натрия. При работе с ними следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


Меры предосторожности – соблюдение “Правил устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения” (Москва, 1981 г.).


При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

- Спектрофотометр, программируемый фотометр или биохимический анализатор, длина 

  волны 480(430-510) нм, кювета с длиной оптического пути 10 мм;

- термостат, обеспечивающий температуру +37±1°С;

- секундомер;

- пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости 10 и 1000 мкл;

- пробирки вместимостью 3,0-5,0 мл;

- вода деионизованная;

- 0,9% раствор NaCl (физиологический раствор);

- перчатки резиновые или пластиковые.

ПОДГОТОВКА  К  АНАЛИЗУ

Реагенты 1 и 2 (калибратор) готовы к использованию.

ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА

Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.

                                                                                                                                                                                    Таблица

	Отмерить, мкл
	Опытная

проба     
	Калибровочная

 проба      


	Контрольная

(холостая)

проба

	Сыворотка крови 
	10
	__
	—

	Вода деионизованная
	—
	__
	10

	Калибратор  
	—
	10
	—

	Реагент 1
	1000
	1000
	1000


Пробы тщательно перемешать и выдержать при температуре +37°С или при комнатной температуре (+18–25оС) в течение 5 минут. Измерить оптическую плотность опытной пробы и калибровочной пробы против контрольной (холостой) пробы в кювете с длиной оптического пути 10 мм при длине волны 480(430-510) нм. Окраска растворов стабильна в течение 60 минут при комнатной температуре. 


Примечание. При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов количество реагентов и анализируемых образцов в зависимости от объема используемой кюветы может быть пропорционально изменено (соотношение сыворотки крови к реагенту 1 составляет 1:100).
РАСЧЕТЫ


Содержание хлоридов в сыворотке крови (в ммоль/л) определить по формуле:[image: image1.wmf],

100

.

.

´

=

кал

оп

Е

Е

C


                где:       С      — концентрация хлоридов в анализируемой пробе, ммоль/л;



Еоп.    — оптическая плотность анализируемой пробы, ед. опт. плотн.;



Екал.    — оптическая плотность калибратора, ед. опт. плотн.;

100   — содержание хлоридов в калибраторе, ммоль/л.

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА


Набор должен храниться при температуре +2–25оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Замораживание компонентов набора не допускается.


Срок годности набора – 18 месяцев.


Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при температуре +2–8оС в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флаконов.


Калибратор после вскрытия флакона можно хранить при температуре +2–8оС не более 3 месяцев при условии достаточной герметичности флакона.


При содержании хлоридов в сыворотке крови выше 130 ммоль/л анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором, повторить анализ и полученный результат умножить на разведение.


Для работы с набором рекомендуется использовать полуавтоматические пипетки со сменяемыми наконечниками и пластиковую посуду одноразового применения. Недостаточно чистая посуда может явиться источником грубых ошибок при проведении анализа, в связи с чем необходимо тщательно мыть посуду и ополаскивать ее деионизованной водой.


Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.

По вопросам, касающимся качества набора ХЛОРИДЫ ФС, следует обращаться в ЗАО “ДИАКОН-ДС” по 
адресу: 142290, г. Пущино, Московской обл., ул. Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495) 980-66-79.

               Директор производства
               ЗАО «ДИАКОН-ДС»                                         Сысоева В.И.

�EMBED Equation.3���








[image: image2.wmf],

100

.

.

´

=

кал

оп

Е

Е

C

_1320152200.unknown

