PAGE  
2

	       УТВЕРЖДЕНА                                                                                    
	                       «УТВЕРЖДАЮ»

	Приказом Росздравнадзора
	                   Генеральный директор

                   ЗАО «ДИАКОН-ДС»

	
	                                  Шарышев А.А.

	От  30 октября 2009 г.  № 8697-Пр/09
	                             20 января 2009 г.

	                
	            


И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  депротеинизирующего раствора «ДДС» для количественного определения глюкозы в цельной  крови 

ДЕПРОТЕИНИЗИРУЮЩИЙ РАСТВОР «ДДС»
                                                                                                                                          РУ № ФСР 2009/04810
НАЗНАЧЕНИЕ


Депротеинизирующий раствор «ДДС» - реагент необходимый для количественного определения глюкозы в цельной крови ферментативным методом в клинико-диагностических, биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Депротеинизирующий раствор «ДДС» выпускается в двух видах фасовки по 100 или 1000 мл и рассчитан, соответственно, на проведение 200 или 2000 определений глюкозы при расходе 0,5 мл раствора на один анализ.
ПРИНЦИП  МЕТОДА

Депротеинизирующий раствор осаждает белки и клетки цельной крови, которые затем удаляют центрифугированием. Глюкозу определяют ферментативным методом в прозрачном супернатанте. 
СОСТАВ  НАБОРА

Депротеинизирующий раствор «ДДС» - осадитель, содержащий перхлорную кислоту, 0,33 моль/л – 1 флакон (100 мл) или 1 флакон (1000 мл).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Депротеинизирующий раствор «ДДС» - прозрачная бесцветная жидкость.
Депротеинизирующий раствор «ДДС» обеспечивает линейную область определения глюкозы в цельной крови в диапазоне концентраций декларируемых в инструкции к набору для определения глюкозы ферментативным методом. 
Нормальные величины глюкозы в цельной крови – 3,9-5,6 ммоль/л. 

Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.

ОБРАЗЦЫ


Цельная кровь. Депротеинизировать немедленно.
МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Потенциальный риск применения набора – класс 2а.


Депротеинизирующий раствор «ДДС» содержит перхлорную кислоту. При работе с ним следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


При работе с депротеинизирующим раствором «ДДС» следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

( центрифуга;
( пробирки центрифужные вместимостью 1,5 - 5,0 мл.

( секундомер;

( пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости  50, 100, 500 и 1000 мкл;

ПОДГОТОВКА  К  АНАЛИЗУ


1. Депротеинизирующий раствор «ДДС» готов к использованию.


2. Набор реагентов для определения глюкозы ферментативным методом (Рекомендуем наборы фирм ЗАО «ДИАКОН-ДС», Россия; ООО «ДиаСис», Россия; «DiaSys», Германия).
ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА

Депротеинизацию цельной крови провести по схеме, представленной в таблице 1.  

                 Таблица 1.
	Компоненты
	Добавить в центрифужные пробирки

	
	опытная проба
	калибровочная проба

	Кровь
	50
	—

	Калибратор (из набора для определения глюкозы)
	—
	50

	Депротеинизирующий раствор «ДДС»

	500
	500


Содержимое центрифужных пробирок тщательно перемешать, затем центрифугировать при 3000 об./мин (4000 g) в течение 10 минут. Прозрачный супернатант использовать для определения глюкозы. Следует избегать попадания осадка при отборе супернатанта.

Водный калибратор глюкозы можно не центрифугировать.

 
Для определения глюкозы в цельной крови, с использованием выше рекомендованных наборов, компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице 2.                  


                                                                                                                                           Таблица 2.

	Отмерить, мкл
	Опытная проба
	Калибровочная  проба
	Контрольная

(холостая) проба

	Супернатант пробы крови
	100
	—
	—

	Вода дистиллированная
	—
	—
	100

	Раствор водного калибратора  (или супернатант сывороточного калибратора)
	—
	100
	—


	Рабочий реагент (из набора для определения глюкозы)
	1000
	1000
	1000


Содержимое пробирок тщательно перемешать и выдержать при температуре +37°С или при комнатной температуре (+18–25оС) в течение времени, указанного в инструкции к набору. 

Измерить оптические плотности опытной (ΔЕо) и калибровочной (ΔЕк) проб против контрольной (холостой) пробы согласно рекомендациям, указанным в инструкции к набору.
РАСЧЕТЫ

[image: image1.wmf]55

,

5

´

D

D

=

к

o

Е

E

C


Содержание глюкозы (в ммоль/л) в цельной крови определить по формуле:
где:   С      — концентрация глюкозы в анализируемой пробе, ммоль/л;

         ΔЕо      — оптическая плотность анализируемой пробы, ед. опт. пл.;

         ΔЕк      — оптическая плотность калибратора, ед. опт. пл.;

         5,55   — содержание глюкозы в калибраторе, ммоль/л.

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  РАСТВОРА.


Хранение растворов должно производиться  в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +2-250С в течение всего срока годности. 

Замораживание раствора не допускается.


Срок годности — 12 месяцев.

Депротеинизирующий раствор «ДДС» можно хранить при температуре +2-250С в течение всего срока годности при условии достаточной герметичности флакона.


Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению.

По вопросам, касающимся качества депротеинизирующего раствора «ДДС», следует обращаться в ЗАО “ДИАКОН-ДС” по адресу:  142290, г. Пущино, Московской обл., ул.  Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495)980-66-79.

Директор по производству 
ЗАО “ДИАКОН-ДС”                                                                   Сысоева В.И.                                                                          
 «СОГЛАСОВАНО»

Зав. кафедрой клинической 

лабораторной диагностики ГОУ ДПО 

«РМАПО Росздрава»


     д.м.н., профессор   Долгов В.В.
 
                                                                                                11 марта 2009 г.                                                                                               
� EMBED Equation.3  ���











PAGE  

[image: image2.wmf]55

,

5

´

D

D

=

к

o

Е

E

C

_1235808461.unknown

