PAGE  

	УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от   24 мая  2011 г.  №  2896-Пр/11
	                                           «УТВЕРЖДАЮ»

                         Генеральный директор

                         Закрытого акционерного общества                     

                         «ДИАКОН-ДС»  

                                                                 Шарышев А.А.

                                                                 1 октября 2007 г.


И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для  определения  активности гамма-глутамилтрансферазы  
кинетическим  методом  в сыворотке крови

(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА  ФС) 

                                                                                                               РУ № ФСР 2007/01436

НАЗНАЧЕНИЕ


Набор предназначен для количественного определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор выпускается в трех видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение 25, 125 или 500 определений при расходе 1,0 мл рабочего реагента на один анализ.
ПРИНЦИП  МЕТОДА


Гамма-глутамилтрансфераза катализирует реакцию переноса глутаминовой кислоты на акцептор - глицил-глицин, с образованием 5-амино-2-нитробензоата. Скорость образования 5-амино-2-нитробензоата, сопровождающаяся повышением оптической плотности образца, прямо пропорциональна активности гамма-глутамил-трансферазы и измеряется фотометрически при длине волны 405 нм.

СОСТАВ  НАБОРА

Реагент 1: раствор, содержащий трис, 125 ммоль/л; глицил-глицин, 125 ммоль/л; азид натрия, 0,095% – 1 флакон (20 мл), 5 флаконов ( по 20 мл ) или 5 флаконов ( по 80 мл ).

Реагент 2: раствор, содержащий L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, 20 ммоль/л; азид натрия, 0,095% – 1 флакон (5,0 мл), 1 флакон (25 мл) или 1 флакон (100 мл).
АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ


Набор обеспечивает линейную область определения активности гамма-глутамилтрансферазы в диапазоне от 8,0 Е/л до 230 Е/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 4,0 Е/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%.


Качество набора может проверяться по отечественным или зарубежным контрольным сывороткам, аттестованным данным методом.


Нормальные величины активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови у женщин составляют  10-32 Е/л, у мужчин – 18-49 Е/л.


Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.

ОБРАЗЦЫ


Негемолизированная сыворотка крови. Сыворотку крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови.
МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Потенциальный риск применения набора – класс 2а.

В реагентах 1 и 2 содержится токсичный компонент – азид натрия. При работе с ними следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


Меры предосторожности – соблюдение «Правил устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения CCCР» (Москва, 1981 г.).


При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.
ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

   – Спектрофотометр, программируемый фотометр или биохимический анализатор,

      длина волны 405 нм, термостатируемая кювета с длиной оптического пути 10 мм;

   – термостат, обеспечивающий температуру +37±1ºС;

   – секундомер;

   – цилиндры стеклянные мерные вместимостью 50 и 100 мл;

   – пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости 100 и 1000 мкл;

   – колба коническая вместимостью 200 мл;

   – 0,9% раствор NaCl (физиологический раствор);

   – перчатки резиновые или пластиковые.
ПОДГОТОВКА  К  АНАЛИЗУ

Приготовление рабочего реагента: смешать в колбе конической вместимостью 200 мл 4 объема реагента 1 и один объем реагента 2. Тщательно закрыть флаконы с реагентами 1 и 2 непосредственно после каждого использования.

Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре +2-8ºС не более месяца или при комнатной температуре (+18-25ºС) не более 5 суток.

ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА


Перед проведением анализа рабочий реагент следует нагреть до температуры +37ºС в течение 5 минут.

Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.

           Таблица.

	Отмерить, мкл 
	Опытная проба

	Сыворотка крови
	100

	Рабочий реагент
	1000



Пробу перемешать и инкубировать в кювете с длиной оптического пути 10 мм при температуре +37ºС в течение 1 минуты. Измерить оптическую плотность пробы (Е1) при температуре +37ºС при длине волны 405 нм против воздуха, включить секундомер и через 1 минуту ( точно! ) аналогично измерить оптическую плотность пробы (Е2). Рассчитать ΔЕ/мин = Е2 – Е1.

Примечание. При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов количество реагентов и анализируемых образцов в зависимости от объема используемой кюветы может быть пропорционально изменено (соотношение сыворотки крови к рабочему реагенту составляет 1:10).

                      РАСЧЕТЫ


Активность гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови (в Е/л) определить по формуле:





   

                                                    А  =  ΔЕ/мин  х  1158,                                           

             где:  А            — активность гамма-глутамилтрансферазы, Е/л;

                     ΔЕ/мин  — изменение оптической плотности пробы за одну минуту, ед. опт. плотн./мин;

                      1158      — фактор пересчета для выражения активности гамма-глутамилтрансферазы в Е/л.
             Примечание. 1 Е/л = 16,67 нмоль/л/( с x л ).
           Для каждого автоматического или полуавтоматического биохимического анализатора следует уточнить фактор пересчета, используя контрольные сывороточные калибраторы, аттестованные данным методом (например, TruCal U, фирма DiaSys, Германия).

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА


Набор должен храниться при температуре +2-8ºС в упаковке предприятия - изготовителя в течение всего срока годности. Допускается хранение набора при температуре до +25ºС не более 5 суток. Замораживание компонентов набора не допускается.


Срок годности набора — 12 месяцев.


Реагенты 1 и 2 после вскрытия флаконов могут храниться в темном месте при температуре +2-8ºС в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флаконов.

Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре +2-8ºС не более месяца или при комнатной температуре (+18-25ºС) не более 5 суток.


При активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови выше 230 Е/л анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором в 5 раз, повторить анализ и полученный результат умножить на 5.


Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.


По вопросам, касающимся качества набора ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ФС, следует обращаться в ЗАО “ДИАКОН-ДС” по адресу: 

142290, г. Пущино, Московской обл., ул. Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495) 980-66-79.

                 Директор производства 

                 ЗАО «ДИАКОН-ДС»                                                               Сысоева В.И.

                “СОГЛАСОВАНО”

                Зав. кафедрой клинической

                лабораторной диагностики ГОУ ДПО

                “РМАПО Росздрава, д.м.н., профессор                                   Долгов В.В.    

                                                                                                                22 октября 2007 г.

PAGE  

