
	УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от   22 апреля  2010 г.  №  3306-Пр/10
	                                       «УТВЕРЖДАЮ»

                                       Генеральный директор

                                       Закрытого акционерного общества                     

                                       «ДИАКОН-ДС»  

                                                                Шарышев А.А.

                                                                14 января 2010 г.


И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для  определения содержания железа в сыворотке крови 

и общей железосвязывающей способности сыворотки крови
(ЖЕЛЕЗО И ОЖСС ФС)

.                                                                                                                                 РУ № ФСР 2007/01440
НАЗНАЧЕНИЕ


Набор предназначен для количественного определения железа в сыворотке крови колориметрическим методом (без депротеинизации) и железосвязывающей способности сыворотки крови (ОЖСС) в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор рассчитан на проведение 70 определений концентрации железа или ОЖСС при расходе 1,0 мл рабочего реагента на один анализ.

ПРИНЦИП   МЕТОДА

Связанное с трансферрином железо отщепляется в кислой среде в виде трёхвалентного железа и затем восстанавливается до двухвалентного в присутствии аскорбиновой кислоты. Двухвалентное железо образует с ференом окрашенный комплекс синего цвета, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации железа в пробе и измеряется фотометрически при длине волны 600 (580 – 600) нм.


Для определения общей железосвязывающей способности сыворотки крови, сыворотку насыщают ионами трехвалентного железа, избыток которого адсорбируется на  карбонате магния и удаляется центрифугированием. Общую концентрацию железа, связанного сывороткой, определяют в надосадочной жидкости вышеописанным методом.

СОСТАВ  НАБОРА

Реагент 1: буферный раствор, рН 4,5, содержащий ацетат натрия, 1,25 моль/л; тиомочевину, 150 ммоль/л – 3 флакона (по 20 мл).

Реагент 2: аскорбиновая кислота, 1,2 моль/л, ферен 15 ммоль/л, тиомочевина 600 ммоль/л – 1 флакон  (15 мл).


Реагент 3: насыщающий раствор, содержащий хлорид трехвалентного железа, 90 мкмоль/л – 1 флакон (100 мл).


Реагент 4: карбонат магния – 1 флакон (15 г).


Реагент 5: калибратор (калибровочный раствор двухвалентного железа, 17,9 мкмоль/л, в растворе азида натрия, 0,095%) – 1 флакон (3,0 мл).
АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ


Набор обеспечивает: линейную область определения концентрации железа в диапазоне от 3,0 до 179 мкмоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 2,0 мкмоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%. Линейная область определения общей железосвязывающей способности сыворотки крови –  от 10 до 150 мкмоль/л, отклонение от  линейности не превышает 5%. 
Чувствительность – не более 8,0 мкмоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%. 


Качество набора можно оценивать по отечественным или зарубежным контрольным сывороткам, аттестованным данными методами.


Нормальные величины концентрации железа в сыворотке крови человека составляют 8,9 – 31,2 мкмоль/л.


Нормальные величины общей железосвязывающей способности сыворотки крови человека составляют 45–72 мкмоль/л.

Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.
АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ


Негемолизированная сыворотка крови. Сыворотку крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови.
МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Калибратор содержит токсичный компонент – азид натрия. При работе с ним следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

– Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр, длина волны 600 (580 – 600) нм, кювета с длиной оптического пути 10 мм;

– настольная центрифуга;

– пробирки центрифужные вместимостью 3,0-5,0 мл;

– секундомер;

– цилиндры стеклянные мерные вместимостью 50 и 100 мл;

– пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости  100, 250, 500 и 1000 мкл;

– пробирки стеклянные вместимостью 3,0-5,0 мл;

– колба коническая вместимостью 100 мл;

– вода деионизованная;

             – 0,9% раствор NaCl (физиологический раствор);

– перчатки резиновые одноразовые.
ПОДГОТОВКА  К  АНАЛИЗУ

Реагенты готовы к использованию для определения железа в сыворотке крови или в супернатанте сыворотки крови при запуске реакции субстратом.

Приготовление рабочего реагента для определения железа в сыворотке крови или в супернатанте сыворотки крови при запуске реакции образцом: смешать в колбе конической вместимостью 100 мл 60 мл реагента 1 и 15 мл  реагента 2. 

При необходимости приготовления рабочего реагента в меньшем объеме следует смешать нужные объемы реагентов 1 и 2 в соотношении  4:1. Тщательно закрыть флаконы с реагентами 1 и 2 непосредственно после каждого использования.

Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре + 2 – 8°С не более одного месяца или при комнатной температуре (+ 18 – 25°С) – не более одной недели.
Реагенты 3, 4 и 5 готовы к использованию.         
ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА
Получение супернатанта для определения общей железосвязывающей способности сыворотки крови.

В центрифужную пробирку внести 500 мкл сыворотки крови, добавить 1000 мкл реагента 3. Пробу перемешать и выдержать 10 минут при комнатной температуре (+18–25оС), затем добавить 0,15 г реагента 4, несколько раз тщательно встряхнуть, выдержать не менее 30 минут при комнатной температуре, тщательно встряхивая каждые 5 минут, затем центрифугировать при 3000 об./мин в течение 10 минут.

Прозрачный супернатант использовать для определения общей железосвязывающей способности сыворотки крови.

Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.
Определение железа в сыворотке крови и общей железосвязывающей способности сыворотки крови.

Запуск реакции субстратом                                                                                                                                                                       Таблица 1.                                                                                                                                                    
	Отмерить, мкл
	Опытная

проба     
	Калибровочная

 проба      
	Контрольная

(холостая) проба

	Реагент 1
	1000
	1000
	1000

	Вода деионизованная
	—
	—
	100

	Калибратор  
	—
	100
	—

	Сыворотка крови или Супернатант


	100
	—
	—

	Пробы перемешать, через 1 минуту измерить оптическую плотность Е1  опытной и калибровочной пробы против контрольной (холостой) пробы при длине волны 600 (580 –600) нм в кювете с длиной оптического пути 10 мм, затем добавить:

	Реагент 2
	               250
	250
	    250

	Пробы перемешать, через 10 минут измерить оптическую плотность Е2  опытной и калибровочной пробы против контрольной (холостой) пробы при длине волны 600 (580 –600) нм в кювете с длиной оптического пути 10 мм. Окраска растворов стабильна в течение 30 минут.


Еоп. или  Екал. = (Е2 – 0,82Е1) опытной или калибровочной пробы,

где:  0,82 – коэффициент для компенсации уменьшения величины оптической плотности Е2 по сравнению с Е1 вследствие разбавления реакционной смеси после добавления реагента 2. 

Коэффициент рассчитывают: (Объем образца + Объем Реагента 1)/Общий объем.

Запуск реакции образцом                                                                                                                                                                              Таблица 2.                                                                                                                                                                                                                 
	                  Отмерить, мкл
	     Опытная проба
	          Калибровочная

    проба      
	Контрольная

      (холостая) проба

	Сыворотка крови или Супернатант
	  100
	     —
	         —

	Вода деионизованная
	   —
	     —
	        100

	Калибратор  
	   —
	    100
	         —

	Рабочий реагент 
	 1000
	                 1000
	       1000


Пробы перемешать и инкубировать при температуре + 37оС или при комнатной температуре (+18–25оС) в течение 10 минут. Измерить оптическую плотность опытной и калибровочной проб против контрольной (холостой) пробы при длине волны 600 (580 –600) нм в кювете с длиной оптического пути 10 мм. Окраска растворов стабильна в течение 30 минут. 

РАСЧЕТЫ


Содержание железа в сыворотке крови, мкмоль/л, определить по формуле:

[image: image1.wmf]9

,

17

.

.

´

=

кал

оп

Е

Е

С


          где:     С      — концентрация железа в анализируемой пробе, мкмоль/л;



Еоп.     —  оптическая плотность анализируемой пробы, ед. опт. пл.;



Екал.   —  оптическая плотность калибратора, ед. опт. пл.;



17,9  — содержание железа в калибраторе, мкмоль/л.
Общую железосвязывающую способность сыворотки крови, мкмоль/л, 
[image: image2.wmf]0

,

3

9

,

17

.

.

´

´

=

кал

оп

Е

Е

С

      
          где:      С     — общая железосвязывающая способность сыворотки крови,  мкмоль/л;



Еоп.     — оптическая плотность пробы, ед. опт. пл.;



Екал.   — оптическая плотность калибратора, ед. опт. пл.;



17,9  — концентрация железа в калибраторе, мкмоль/л;



3,0    — коэффициент разведения сыворотки.

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  И ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА

Хранение наборов должно производиться при температуре + 2–8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Допускается хранение реагентов 1, 2 и калибратора при температуре до + 25оС не более 30 суток. Реагенты 3, 4 могут храниться  при температуре   +2-25 оС в течение всего срока годности. Замораживание компонентов набора не допускается.


Срок годности набора – 12 месяцев.


Реагенты 1 и 2 после вскрытия флаконов могут храниться при температуре + 2–8оС, а реагенты 3 и 4 после вскрытия флаконов могут храниться при температуре + 2–25оС, в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флаконов.


Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре + 2 – 8°С не более одного месяца или при комнатной температуре  (+ 18 – 25°С) – не более одной недели.


Калибратор после вскрытия флакона можно хранить при температуре + 2–8оС не более 3 месяцев при условии достаточной герметичности флакона.


При содержании железа в сыворотке крови выше 179 мкмоль/л или общей железосвязывающей способности сыворотки крови выше 160 мкмоль/л анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором, приготовленном на деионизованной воде, и полученный результат умножить на разведение.


Причиной грубых ошибок может быть недостаточно чистая посуда. Посуду следует мыть хромовой смесью или раствором 4 М соляной кислоты в деионизованной воде, затем тщательно ополоснуть деионизованной водой.


Для получения надежных результатов необходимо строго соблюдать инструкцию по применению набора.


По вопросам, касающимся качества набора ЖЕЛЕЗО и ОЖСС ФС, следует обращаться в ЗАО “ДИАКОН-ДС” по адресу:

142290, г. Пущино, Московской обл., ул. Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495) 980-66-79.
Директор производства 

ЗАО “ДИАКОН-ДС”                                              В.И. Сысоева                                                         

                                       “СОГЛАСОВАНО”

Зав. кафедрой клинической

лабораторной диагностики ГОУ ДПО
“РМАПО Росздрава” д.м.н., профессор               В.В. Долгов                            

                                                                                  01.03. 2010 г.
�EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3���








[image: image3.wmf]0

,

3

9

,

17

.

.

´

´

=

кал

оп

Е

Е

С

[image: image4.wmf]9

,

17

.

.

´

=

кал

оп

Е

Е

С

_1320151558.unknown

_1320151560.unknown

