
	УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от   22 апреля  2010 г.  №  3306-Пр/10
	                                       «УТВЕРЖДАЮ»

                                       Генеральный директор

                                       Закрытого акционерного общества                     

                                       «ДИАКОН-ДС»  

                                                                Шарышев А.А.

                                                                14 января 2010 г.


И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для  определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ФС)

.                                                                                                                   РУ № ФСР 2008/02953
НАЗНАЧЕНИЕ


Набор предназначен для количественного определения железа в сыворотке крови колориметрическим методом (без депротеинизации)  в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор выпускается в двух видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение 100 или 500 определений концентрации железа  при расходе 1,0 мл реагента 1 или рабочего реагента на один анализ.

ПРИНЦИП   МЕТОДА

Связанное с трансферрином железо отщепляется в кислой среде в виде трёхвалентного железа и затем восстанавливается до двухвалентного в присутствии аскорбиновой кислоты. Двухвалентное железо образует с ференом окрашенный комплекс синего цвета, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации железа в пробе и измеряется фотометрически при длине волны 600 (580 – 600) нм.

СОСТАВ  НАБОРА

Реагент 1: буферный раствор, рН 4,5, содержащий ацетат натрия, 1,25 моль/л; тиомочевину, 150 ммоль/л – 4 флакона (по 20 мл), или 5 флаконов (по 80 мл).

Реагент 2: аскорбиновая кислота, 1,2 моль/л, ферен 15 ммоль/л, тиомочевина 600 ммоль/л – 1 флакон (20 мл), или 1 флакон (100 мл).


Калибратор: калибровочный раствор двухвалентного железа, 17,9 мкмоль/л, в растворе азида натрия, 0,095% – 1 флакон (3,0 мл) или 2 флакона (по 3,0 мл).
АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ


Набор обеспечивает: линейную область определения концентрации железа в диапазоне от 3,0 до 179 мкмоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 2,0 мкмоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%. Качество набора можно оценивать по отечественным или зарубежным контрольным сывороткам, аттестованным данными методами.


Нормальные величины концентрации железа в сыворотке крови человека составляют 8,9 – 31,2 мкмоль/л.


Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.

АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ


Негемолизированная сыворотка крови. Сыворотку крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Калибратор содержит токсичный компонент азид натрия. При работе с ним следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.
ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

– Спектрофотометр или  фотоэлектроколориметр, длина волны  600 (580 – 600) нм, кювета с длиной оптического пути 10 мм;

– секундомер;

– пробирки стеклянные вместимостью 3,0-5,0 мл;

– колба коническая вместимостью 200 мл;

– цилиндры стеклянные мерные вместимостью 50 и 100 мл;

– пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости 50, 500 и 1000 мкл;

– вода деионизованная;

– 0,9% раствор NaCl (физиологический раствор);

– перчатки резиновые одноразовые. 
ПОДГОТОВКА  К  АНАЛИЗУ


Реагенты готовы к использованию для определения железа в сыворотке крови при запуске реакции субстратом.
                Приготовление рабочего реагента для определения железа в сыворотке крови при запуске реакции образцом:  смешать в колбе конической вместимостью 200 мл   реагент 1 (80 мл) и  реагент 2  (20 мл).
                    При необходимости приготовления рабочего реагента в меньшем объеме следует смешать нужные объемы  реагентов 1 и 2 в соотношении 4:1. Тщательно закрыть флаконы с реагентами 1 и 2 непосредственно после каждого использования.
Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре + 2 – 8°С не более одного месяца или при комнатной температуре (+ 18 – 25°С) – не более одной недели.

Калибратор готов к использованию.
ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА
Запуск реакции субстратом

Таблица.

	Отмерить, мкл
	Опытная

проба
	Калибровочная

проба
	Контрольная

(холостая) проба

	Реагент 1
	1000
	1000
	1000

	Вода деионизованная
	—
	—
	100

	Калибратор  
	—
	100
	—

	Сыворотка крови 


	100
	—
	—

	Пробы перемешать, через 1 минуту измерить оптическую плотность E1 опытной и калибровочной пробы против контрольной (холостой) пробы при длине волны 600 (580 –600) нм в кювете с длиной оптического пути 10 мм при температуре + 37оС или при комнатной температуре (+18–25оС),  затем добавить:

	Реагент 2
	250
	250
	250

	Пробы перемешать, через 10 минут измерить оптическую плотность E2  опытной и калибровочной пробы против контрольной (холостой) пробы при длине волны 600 (580 –600) нм в кювете с длиной оптического пути 10 мм при температуре + 37оС или при комнатной температуре (+18–25оС). Окраска растворов стабильна в течение 30 минут.




Еоп. или Екал. = (E2  - 0,82E1) опытной или калибровочной пробы,

где:  0,82 – коэффициент для компенсации уменьшения величины оптической плотности E2 по сравнению с E1 вследствие разбавления реакционной смеси после добавления реагента 2. 

Коэффициент рассчитывают: (Объем образца + Объем Реагента 1)/Общий объем.

Запуск реакции образцом
Таблица.

	Отмерить, мкл
	Опытная

проба
	Калибровочная

проба
	Контрольная

(холостая) проба

	Сыворотка крови 


	100
	—
	—

	Вода деионизованная
	—
	—
	100

	Калибратор  
	—
	100
	—

	Рабочий реагент 
	1000
	1000
	1000


Пробы перемешать и инкубировать при температуре + 37оС или при комнатной температуре (+18–25оС) в течение 10 минут. Измерить оптическую плотность опытной и калибровочной проб против контрольной (холостой) пробы при длине волны 600 (580 –600) нм в кювете с длиной оптического пути 10 мм. Окраска растворов стабильна в течение 30 минут. 

РАСЧЕТЫ

                Содержание железа в сыворотке крови (в мкмоль/л)определить по формуле:

[image: image1.wmf]9

,

17

.

.

´

=

кал

оп

Е

Е

С



   где:       С     —  концентрация железа в анализируемой пробе, мкмоль/л;



Еоп.   —  оптическая плотность анализируемой пробы, ед. опт. пл.;



Екал.  —  оптическая плотность калибратора, ед. опт. пл.;



17,9 —  содержание железа в калибраторе, мкмоль/л.

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  И ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА

Хранение наборов должно производиться при температуре + 2–8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Допускается хранение наборов при температуре до + 25оС не более 5 суток. Замораживание компонентов набора не допускается.


Срок годности набора – 12 месяцев.


Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре + 2 – 8оС не более одного месяца или при комнатной температуре (+ 18 – 25°С) – не более одной недели.


Калибратор после вскрытия флакона можно хранить при температуре + 2–8оС не более 3 месяцев при условии достаточной герметичности флакона.


При содержании железа в сыворотке крови выше 179 мкмоль/л  анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором, приготовленном на деионизованной воде, и полученный результат умножить на разведение.


Причиной грубых ошибок может быть недостаточно чистая посуда. Посуду следует мыть хромовой смесью или раствором соляной кислоты, 4,0 моль/л, в деионизованной воде, затем тщательно ополоснуть деионизованной водой.


Для получения надежных результатов необходимо строго соблюдать инструкцию по применению набора.


По вопросам, касающимся качества набора ЖЕЛЕЗО  ФС,  следует обращаться в ЗАО “ДИАКОН-ДС” по адресу:

142290, г. Пущино, Московской обл., ул. Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495) 980-66-79.

Директор производства 
ЗАО “ДИАКОН-ДС”                                              В.И. Сысоева      
                                   “СОГЛАСОВАНО”

Зав. кафедрой клинической

лабораторной диагностики ГОУ ДПО

“РМАПО Росздрава” д.м.н., профессор               В.В. Долгов                            
                                                                                  01.03. 2010 г.
�EMBED Equation.3���








[image: image2.wmf]9

,

17

.

.

´

=

кал

оп

Е

Е

С

_1320151712.unknown

