2

          УТВЕРЖДЕНА                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                                 Генеральный директор

  Приказом Росздравнадзора                                                            ЗАО «ДИАКОН-ДС»                                                                            

От 30 октября 2009 г.  № 8697-Пр/09                                                 Шарышев А.А.

                                                                                                                 6 февраля 2009 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для  определения  содержания  глюкозы

в  сыворотке и плазме  крови  человека

ГЛЮКОЗА   ФС

                                                                                                                                РУ № ФСР 2009/04715
НАЗНАЧЕНИЕ


Набор предназначен для количественного определения глюкозы в сыворотке или 

 плазме крови человека глюкозооксидазным методом в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор выпускается в трех видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение 100, 600 или 1000 определений при расходе 1,0 мл реагента 1 на один анализ.

ПРИНЦИП   МЕТОДА


Глюкозооксидаза катализирует окисление -D-глюкозы кислородом воздуха с образованием эквимолярных количеств глюколактона и перекиси водорода. Пероксидаза катализирует окисление хромогенных субстратов перекисью водорода в присутствии фенола с образованием окрашенного соединения, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации глюкозы в пробе и измеряется фотометрически при длине волны 500 (480-520)  нм.

СОСТАВ  НАБОРА

Реагент : буферно - ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый – 250 ммоль/л, фенол – 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин – 0,5 ммоль/л, глюкозооксидазу – 10000 Е/л, пероксидазу – 1000 Е/л  –   1 флакон (100 мл), или 6 флаконов (по 100 мл), или 1 флакон (1000 мл).

Калибратор:  калибровочный раствор глюкозы, 5,55 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095% –  1 флакон (3,0 мл), или 2 флакона (по 3,0 мл),  или 1 флакон (10 мл).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ


Набор обеспечивает линейную область определения концентрации глюкозы в диапазоне от 1,0 ммоль/л до 22 ммоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность - не более 0,5 ммоль/л, коэффициент вариации результатов определений - не более 5%.


Качество набора можно оценивать по отечественным или зарубежным контрольным сывороткам, аттестованным данным методом.


Нормальные величины концентрации глюкозы в сыворотке или плазме крови человека составляют 3,9 ( 6,4  ммоль/л.


Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.
ОБРАЗЦЫ


Негемолизированная сыворотка или плазма крови. Сыворотку и плазму крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


В реагенте  содержится токсичный компонент – фенол, в  калибраторе  – азид натрия. При работе с ними следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

( спектрофотометр или фотоэлектроколориметр, длина волны 500 (480-520 нм), кювета

   с длиной оптического пути 10 мм;

( термостат, обеспечивающий температуру + 37 0С;

( секундомер;

( пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости 10 и 1000 мкл;

( пробирки стеклянные вместимостью 3-5 мл;

( вода дистиллированная;

( 0, 9% раствор NaCl (физиологический раствор).

ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ


Реагент и калибратор готовы  к использованию.

ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА

Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.

Таблица 

	Отмерить, мкл
	Опытная

проба     
	Калибровочная

 проба      
	Контрольная

(холостая)

 проба

	Сыворотка или плазма крови 
	10
	__
	—

	Вода дистиллированная
	—
	__
	10

	Калибратор  
	—
	10
	—

	Реагент 
	1000
	1000
	1000



Примечание. При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов количество реагентов и анализируемых образцов в зависимости от объема используемой кюветы может быть пропорционально изменено ( соотношение сыворотки или плазмы крови к реагенту 1 составляет 1:100 ).
Пробы перемешать и инкубировать при температуре + 370 С в течение 10 мин или при комнатной температуре (+ 18 – 250 С) в течение 20 мин. Измерить оптическую плотность опытной и калибровочной проб против контрольной (холостой) пробы при длине волны 500 (480-520) нм в кювете с длиной оптического пути 10 мм. 
Окраска растворов стабильна в течение 60 мин. 

РАСЧЕТЫ


Содержание глюкозы в сыворотке и плазме крови определить по формуле:







   Е о
С =  --------  Х 5,55
 





   Е к

где:  С      — концентрация глюкозы в анализируемой пробе, ммоль/л;

         Ео      — оптическая плотность анализируемой пробы, ед. опт. пл.;

         Ек      — оптическая плотность калибратора, ед. опт. пл.;

         5,55 — содержание глюкозы в калибраторе, ммоль/л.

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  И ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА

Хранение наборов должно производиться при температуре + 2 - 80 С в упаковке предприятия - изготовителя в течение всего срока годности. Допускается хранение наборов при температуре до + 250 С не более 5 суток. Замораживание компонентов набора не допускается.


Срок годности наборов – 12 месяцев.


Реагент  после вскрытия флакона может храниться при температуре + 2 – 80 С в темном месте в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флакона.


Калибратор после вскрытия флакона может храниться при температуре + 2 – 80 С в течение 3 месяцев при условии достаточной герметичности флакона.



При содержании глюкозы в сыворотке или плазме крови выше 22 ммоль/л анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором и полученный результат умножить на разведение.


Для получения надежных результатов необходимо строго соблюдать инструкции по применению набора.


По вопросам,  касающимся качества набора ГЛЮКОЗА ФС, следует обращаться в ЗАО “ДИАКОН-ДС ” по адресу:

142290, г. Пущино, Московской обл., ул. Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495) 980-66-79.

       Директор по производству

         ЗАО “ДИАКОН-ДС” 

                       В.И. Сысоева.

        «СОГЛАСОВАНО»

  Зав. кафедрой клинической 

  лабораторной диагностики ГОУ ДПО

 «РМАПО Росздрава»                               д.м.н. профессор В. В.  Долгов. 11.03.2009 г.
