НПО «РЕНАМ», Гематологический научный центр РАМН

125167 г. Москва, Новый Зыковский проезд, д. 4А. Тел/факс: (495) 614-90-57, 612-29-12, 612-51-03, 

http:/www.renam.ru; Email: renam@blood.ru

Гемиглобинцианид (кат. № ГМ-1).
Набор калибровочных растворов гемиглобинцианида для контроля количественного 
определения гемоглобина
Набор содержит 4 ампулы светозащитного стекла с растворам гемиглобинцианида разной концентрации.

Растворы гемиглобинцианида предназначены для построения калибровочного графика при количественном определении гемоглобина в крови по унифицированному гемиглобинцианидному методу с использованием фотоэлектроколориметров (ФЭК), спектрофотометров (СФ) или гемоглобинометров . Точные значения концентрации гемиглобинцианида и гемоглобина для каждой конкретной серии указаны в аттестате, номер которого должен соответствовать номеру серии на ампуле с раствором гемиглобинцианида. 

Принцип метода. 

Основан на образовании из гемоглобина крови стойкого соединения - гемиглобинцианида, интенсивность окраски которого пропорциональна количеству гемоглобина. Реакция проходит в 2 этапа. Сначала гемоглобин окисляется в метгемоглобин под действием калия железосинеродистого. Затем под действием цианида метгемоглобин преобразуется в гемиглобинцианид. Концентрация гемиглобинцианида, равная 597,5 мг/л, соответствует 150 г гемоглобина в 1 л крови.

Проведение анализа.

1. На  ФЭК, СФ или гемоглобинометре любой марки измерить оптическую плотность (или показания гемоглобинометра) всех 4-х растворов гемиглобинцианида против трансформирующего раствора при температуре 20-25(С, длине волны 540 нм (для СФ) или 520-560 нм, зеленый фильтр (для ФЭК) и использовании  кювет с длиной оптического пути 10 мм.

2. На горизонтальной оси абсцисс (х) на миллиметровой бумаге отложить концентрации гемоглобина в г/л, указанные в аттестате и соответствующие содержанию гемиглобинцианида в ампулах. На вертикальной оси ординат (у) отложить величины оптической плотности или показания гемоглобинометра, полученные при измерении соответствующего раствора гемиглобинцианида на Вашем приборе. Оси координат, размеченные в единицах оптической лотности, в единицах показаний гемоглобинометра (в г/л) и в единицах концентрации гемоглобина (г/л), приведены на обороте листа.

3. По 4-м точкам построить калибровочный график зависимости оптической плотности или показаний гемоглобинометра от концентрации гемоглобина, который должен представлять собой прямую линию, исходящую из начала координат. Получение кривой линии вместо прямой означает, что в работе были допущены ошибки или прибор неисправен и требует ремонта.
4. Для определения гемоглобина в пробах крови, кровь следует развести в 251 раз трансформирующим раствором (5 мл трансформирующего раствора и 0,02 мл крови). Через 30 мин измерить оптическую плотность или снять показания гемоглобинометра полученного раствора при условиях, указанных в п.1. По калибровочному графику определить содержание гемоглобина в данной пробе крови.

Условия хранения.

Гарантийный срок годности - не менее 12 месяцев в условиях хранения при температуре 2-8(С в ампулах светозащитного стекла. При 25 (С допускается хранение не более 10 суток. Замораживание не разрешается. При вскрытии ампул раствор стабилен только в течении 1 дня.

Меры предосторожности.

Растворы гемиглобинцианида содержат ядовитый цианид. При работе с растворами следует избегать попадания на кожу, разливания, случайного (при пипетировании) заглатывания или вдыхания. В случае попадания на кожу рекомендуется смыть гемиглобинцианид большим количеством воды.

