НПО «РЕНАМ», Гематологический научный центр РАМН

125167 г. Москва, Новый Зыковский проезд, д. 4А. Тел/факс: (495) 614-90-57, 612-29-12, 612-51-03, 

http:/www.renam.ru; Email: renam@blood.ru

Диагем-Т (кат. № ГМ-2).

Набор реагентов для определения гемоглобина


Набор Диагем Т предназначен для количественного определения гемоглобина в крови по гемиглобинцианидному методу на приборах (СФ, ФЭК, гемоглобинометр). Для проверки правильности работы приборов во всем диапазоне определяемых концентраций гемоглобина (50 - 200 г/л) рекомендуем использовать Набор калибровочных растворов гемиглобинцианида (50-100-150-200 г/л) НПО “РЕНАМ”.

Принцип метода основан на образовании из гемоглобина крови стойкого соединения - гемиглобинцианида, интенсивность окраски которого пропорциональна количеству гемоглобина. Реакция проходит в 2 этапа: сначала гемоглобин окисляется в метгемоглобин под действием калия железосинеродистого, затем под действием цианида метгемоглобин преобразуется в гемиглобинцианид.  

Состав набора:  4 флакона с сухим трансформирующим реагентом - смесью измельченных и гомогенизированных солей: калия железосинеродистого, цианида натрия и гидрокарбоната натрия  и 1 ампула темного стекла, содержащая 5 мл калибровочного раствора гемиглобинцианида с аттестованной концентрацией, выверенной по эталонному стандартному раствору гемиглобинцианида. Точное значение концентрации гемиглобинцианида, равное указывается также на ампуле. 

Соответствующая этой концентрации гемиглобинцианида концентрация гемоглобина также  указывается на ампуле.
Коэффициент вариации при определении гемоглобина в одной пробе крови - не более 2%. Чувствительность метода - 2,5 г/л. Линейность в диапазоне концентраций гемоглобина 50-200 г/л.

Меры предосторожности: Набор содержит ядовитый цианид натрия. Не допускать рассыпания сухой трансформирующей смеси, разливания трансформирующего раствора. Категорически запрещается пипетирование трансформирующего раствора per os ! В случае рассыпания или разливания необходимо смыть реагенты большим количеством воды. При плохом самочувствии следует обратиться к врачу. При работе с кровью должны применяться правила, исключающие возможность заражения вирусом СПИД или гепатита В. Обязательно применение резиновых перчаток.

Проведение анализа.

1. Для приготовления трансформирующего раствора содержимое одного флакона растворить в 1 л дистиллированной воды.

2. Внести в пробирку 0,02 мл анализируемой крови и 5,0 мл трансформирующего раствора,  перемешать и через 30 мин измерить оптическую плотность на спектрофотометре против трансформирующего раствора при температуре  18-25 (С, длине волны 540 нм и использовании кювет с длиной  оптического пути 10 мм. При использовании ФЭК длина волны 500-560 нм, зеленый светофильтр.

3. Калибровочный раствор гемиглобинцианида измерить при этих же условиях в неразбавленном виде.

4. Расчет гемоглобина в крови провести по 2 формулам: 1 - для измерений оптической плотности (Е) на СФ или ФЭК; 2 - для измерений показаний гемоглобинометра.
	Для СФ и ФЭК (1):
	Для гемоглобинометра (2):

	                      Е оп

Гемогл. в г/л =------- х С х К х 0,001 

                      Е к
	                                  П оп

2)       Гемогл. в г/л = --------- х С

                                   П к

	где:

 Е оп - оптическая плотность опытной пробы;

 Е к - оптическая плотность калибровочного раствора гемиглобинцианида;

 С - концентрация гемиглобинцианида в калибровочном растворе в мг/л (указана выше);

0,001 - коэффициент пересчета мг/л в г/л;

К - коэффициент разведения крови.
	где:

 П оп - показания гемоглобинометра опытной пробы;

 П к - показания гемоглобинометра при измерении калибровочного раствора гемиглобинцианида;

 С - концентрация гемоглобина, соответствующая концентрации гемиглобинцианида в калибровочном растворе в г/л (указана выше).


Возможна калибровка приборов и расчет концентрации гемоглобина по калибровочному графику, полученному разведением раствора гемиглобинцианида в 1,5 и в 3 раза трансформирующим раствором. Однако следует учитывать, что любое разведение может внести ошибку в результат определения гемоглобина. 

Условия хранения.  Срок годности набора - 24 мес. Хранение набора  должно проводиться при температуре 2-8 (С в течение всего срока годности.  Допускается хранение при  температуре  до 25 (С в течение 10 суток. Замораживание не допускается. Хранение одного сухого трансформирующего реагента - без ограничения условий  хранения.

Трансформирующий раствор стабилен в течение 3 мес при хранении во флаконе  из темного стекла при комнатной температуре (18-25 (С). При появлении осадка или при обесцвечивании трансформирующий  раствор  не пригоден для употребления.

Калибровочный раствор гемиглобинцианида хранению не подлежит,  используется  однократно.

Один набор предназначен для 800 определений гемоглобина. Нормальное содержание гемоглобина в крови: женщин - 120-140 г/л,  мужчин - 130-160 г/л.

