НПО «РЕНАМ», Гематологический научный центр РАМН

125167 г. Москва, Новый Зыковский проезд, д. 4А. Тел/факс: (495) 614-90-57, 612-29-12, 612-51-03, 

http:/www.renam.ru; Email: renam@blood.ru

Диагем-К (кат. № ГМ-3)
Набор контрольных растворов гемоглобина.
Контрольные растворы гемоглобина являются аналогами крови с аттестованным значением гемоглобина (нормальным, пониженным или повышенным). Контрольные растворы изготовлены на основе гемоглобина крови доноров, проверенных на отсутствие в крови ВИЧ и вируса гепатита В.

Набор предназначен для контроля правильности и воспроизводимости определения концентрации гемоглобина при проведении унифицированного гемиглобинцианидного метода с использованием спектрофотометров (СФ), фотоэлектроколориметров (ФЭК) или гемоглобинометров.

Состав набора: 3 флакона c водными растворами гемоглобина с концентрацией в пределах 70-90, 110-130 и 140-180 г/л.

Точные средние значения концентрации гемоглобина в каждом флаконе указаны в аттестате, номер которого должен соответствовать номеру серии на флаконе.

Принцип метода основан на образовании из гемоглобина крови стойкого соединения - гемиглобинцианида, интенсивность окраски которого пропорциональна количеству гемоглобина. Реакция проходит в 2 этапа. Сначала гемоглобин окисляется в метгемоглобин под действием калия железосинеродистого. Затем под действием цианида метгемоглобин преобразуется в гемиглобинцианид. Концентрация гемиглобинцианида, равная 597,5 мг/л, соответствует 150 г гемоглобина в 1л крови.

Проведение анализа.

Для проведения анализа необходимо иметь набор реактивов для определения гемоглобина, содержащий трансформирующий реагент, типа Диагем Т производства НПО “РЕНАМ” или аналогичный и набор калибровочных растворов гемиглобинцианида типа набора Гемиглобинцианид производства НПО “РЕНАМ” или аналогичный.

1. Приготовить трансформирующий раствор растворением сухого трансформирующего реагента набора Диагем Т в 1 л дистиллированной воды.

2. Установить на СФ длину волны 540 нм, на ФЭК - длину волны 520-560 нм, подготовить чистые кюветы с длиной оптического пути 10 мм. Подготовить к работе гемоглобинометр.

3. Температура всех растворов должна быть комнатной (18-250 С).

4. Вскрыть ампулы из набора Гемиглобинцианид и измерить оптическую плотность раствора 1 с минимальной концентрацией против трансформирующего раствора. Вымыть и высушить кювету или сполоснуть ее раствором 2 перед измерением оптической плотности раствора 2. Таким же образом измерить оптическую плотность растворов 3 и 4. При использовании гемоглобинометров измерить на приборе значения всех 4 растворов гемиглобинцианида в аналогичной последовательности.

5. На миллиметровой бумаге на горизонтальной оси абсцисс (Х) отложить концентрации гемоглобина в г/л, указанные в паспорте  к набору Гемиглобинцианид. На вертикальной оси ординат (У) отложить полученные величины оптической плотности (в нм) или показания гемоглобинометра (в г/л). По 4 точкам через точку нуля построить калибровочный график, который должен представлять прямую линию.
6. В пробирку внести 20 мкл одного из контрольных растворов гемоглобина, добавить 5 мл трансформирующего раствора, перемешать взбалтыванием и через 30 мин измерить оптическую плотность при условиях, указанных в пп. 2 и 3. Аналогичным образом измерить оптическую плотность всех 3 контрольных растворов. Все определения повторить по 3 раза, рассчитать среднюю арифметическую величину. В случае использования гемоглобинометров провести измерения концентрации аттестованных контрольных растворов гемоглобина таким же способом.

7. По калибровочному графику определить концентрацию гемоглобина в контрольных растворах.

8. Если полученные значения концентрации гемоглобина в контрольных растворах укладываются в интервалы значений, указанных в аттестате, это означает, что исследования проводятся правильно (в пределах 2% ошибки). Если полученные значения выходят за границы указанных концентраций, это означает, что в работе допущены ошибки (не калиброваны пипетки, не проверена работа приборов, имеются погрешности в работе оператора и т.п.).


Условия хранения.

Набор следует хранить в сухом темном месте при температуре 2-8 0С. После вскрытия растворы устойчивы в течение всего срока годности (12 мес) при условии хранения в закрытом виде в темноте при температуре 2-8 0С.

