НПО «РЕНАМ», Гематологический научный центр РАМН

125167 г. Москва, Новый Зыковский проезд, д. 4А. Тел/факс: (495) 614-90-57, 612-29-12, 612-51-03, 

http:/www.renam.ru; Email: renam@blood.ru

Калибратор-РЕНАМ (кат. № ГМ-4).

Раствор гемоглобина – калибровочный образец для негемиглобинцианидных методов исследования гемоглобина.
Назначение. 
Калибратор-РЕНАМ предназначен для количественного определения содержания гемоглобина в крови при применении гемихромного метода, реактива-комплексообразователя и других методов, исключая гемиглобинцианидный. Комплект Калибратора-РЕНАМ рассчитан на проведение 450 определений при расходе 0,02 мл раствора на одно измерение.

Принцип метода. 

Использование Калибратора-РЕНАМ основано на соответствии между содержанием гемоглобина и его дериватов в крови и содержанием гемихрома – стойкого соединения, образованного при взаимодействии гемоглобина с додецилсульфатом натрия или с реактивом-комплексообразователем.

Состав комплекта. 

В состав комплекта входят 3 флакона Калибратора-РЕНАМ (по 3,0 мл). Концентрация гемоглобина в Калибраторе-РЕНАМ находится в пределах 150-170 г/л; точное значение концентрации гемоглобина указывается на флаконе и в паспорте.

Аналитические характеристики набора.

Допустимое отклонение концентрации гемоглобина в Калибраторе-РЕНАМ от аттестованного значения - не более 2%.

Коэффициент вариации определения концентрации гемоглобина в Калибраторе-РЕНАМ- не более 2%.

Межфлаконная вариация концентрации гемоглобина в Калибраторе-РЕНАМ - не более 2%.

Меры предосторожности.

При работе с Калибратором-РЕНАМ следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, так как Калибратор-РЕНАМ содержит компоненты крови человека, которые следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.
Оборудование и материалы.  

- Спектрофотометр (длина волны 540 нм) или фотоэлектроколориметр (длина волны 520-560 нм), кювета с длиной оптического пути 10 мм;

- вода дистиллированная.

Подготовка к применению.

Калибратор-РЕНАМ готов к применению.

Порядок применения.

Измерить оптическую плотность Калибратора-РЕНАМ на любом фотометрическом оборудовании против дистиллированной воды при длине волны 540 (520-560) нм в кювете с длиной оптического пути 10 мм при комнатной температуре (+18-25˚ С). Измерение оптической плотности Калибратора-РЕНАМ провести с добавлением трансформирующего реагента или реактива-комплексообразователя из соответствующего набора реагентов для определения гемоглобина в 
крови, с которым применяется Калибратор-РЕНАМ.

Условия хранения и эксплуатации.

Хранение Калибратора-РЕНАМ в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться в сухом темном помещении при температуре +2-8˚ С в течение всего срока годности. Допускается хранение Калибратора-РЕНАМ при температуре до +25˚ С не более 10 суток.

Срок годности Калибратора-РЕНАМ – 12 месяцев.

После вскрытия флакона Калибратор-РЕНАМ можно использовать не более двух недель при условии хранения при температуре +2-8˚ С.

