2

          УТВЕРЖДЕНА                                                          


  «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                                            Генеральный директор

  Приказом Росздравнадзора                                                                        ЗАО «ДИАКОН-ДС»  
 От 30 октября 2009 г. № 8697-Пр/09                                                               Шарышев А.А.

                                                                                                                            6 февраля 2009 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для  определения  содержания  холестерина

в  сыворотке и плазме  крови  человека

ХОЛЕСТЕРИН  ФС

                                                                                                                              РУ № ФСР 2009/04745
НАЗНАЧЕНИЕ

Набор предназначен для количественного определения общего холестерина (эстерифицированного и неэстерифицированного) в сыворотке или плазме крови человека в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор выпускается в трех видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение 50, 100, 600  или 1000 определений при расходе 1,0 мл реагента 1 на один анализ.

ПРИНЦИП   МЕТОДА


При гидролизе эфиров холестерина холестеринэстеразой образуется свободный холестерин. Образовавшийся в результате гидролиза и имеющийся в пробе холестерин окисляется кислородом воздуха под действием холестериноксидазы с образованием эквимолярных количеств перекиси водорода. Под действием пероксидазы перекись водорода окисляет хромогенные субстраты с образованием окрашенного соединения, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации холестерина в пробе 

и измеряется фотометрически при длине волны 500 (480-520) нм.

СОСТАВ  НАБОРА

Реагент: буферно - ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый – 250 ммоль/л, фенол – 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л, холестеринэстеразу – 200 Е/л, холестериноксидазу – 100 Е/л, пероксидазу – 3000 Е/л – 2 флакона (по 25 мл), или 1 флакон (100 мл), или 6 флаконов (по 100 мл), или 1 флакон (1000 мл).

Калибратор: калибровочный раствор холестерина, 5,2 ммоль/л, в растворе кавасола, 20% и азида натрия, 0,095% – 1 флакон (1,0 мл), или 1 флакон (1,0 мл), или 2 флакона (по 3,0 мл), или 1 флакон (10 мл).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набор обеспечивает линейную область определения концентрации холестерина в диапазоне от 1 ммоль/л до 19,4 ммоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность - не более 0,5 ммоль/л, коэффициент вариации результатов определений - не более 5%.


Качество набора можно оценивать по отечественным или зарубежным контрольным сывороткам, аттестованным данным методом.


Нормальные значения концентрации холестерина в сыворотке или плазме крови составляют 3,3 – 5,5 ммоль/л.

Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.
ОБРАЗЦЫ


Негемолизированная сыворотка или плазма крови. Сыворотку или плазму крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


В реагенте и калибраторе содержатся токсичные компоненты – фенол и азид, соответственно. При работе с ними следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 
0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

( спектрофотометр или фотоэлектроколориметр, длина волны 500 (480-520 нм), кювета

   с длиной оптического пути 10 мм;

( термостат, обеспечивающий температуру + 37 0С;

( секундомер;

( пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости 10 и 1000 мкл;

( пробирки стеклянные вместимостью 3-5 мл;

( вода дистиллированная;

( 0,9% раствор NaCl ( физиологический раствор).

ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ


Реагенты  и калибратор готовы  к использованию.

ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА

Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.

Таблица 

	Отмерить, мкл
	Опытная

проба     
	Калибровочная

проба      
	Контрольная

(холостая)

 проба

	Сыворотка или плазма крови 
	10
	__
	—

	Вода дистиллированная
	—
	__
	10

	Калибратор  
	—
	10
	—

	Реагент 
	1000
	1000
	1000



Примечание. При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов количество реагентов и анализируемых образцов в зависимости от объема используемой кюветы может быть пропорционально изменено (соотношение сыворотки или плазмы крови к реагенту  составляет 1:100).
Пробы перемешать и инкубировать при температуре +370 С в течение 10 мин или при комнатной температуре (+18–250 С) в течение 20 мин. Измерить оптическую плотность опытной и калибровочной проб против контрольной (холостой) пробы при длине волны 500 (480-520) нм в кювете с длиной оптического пути 10 мм. Окраска растворов стабильна в течение 60 мин. 

РАСЧЕТЫ


Содержание холестерина в сыворотке и плазме крови определить по формуле:







         Е о
С =  ----  × 5,2
 





         Е к
где:  С      — концентрация холестерина в анализируемой пробе, ммоль/л;

         Е о      — оптическая плотность анализируемой пробы, ед. опт. пл.;

         Е к      — оптическая плотность калибратора, ед. опт. пл.;

         5,2    — содержание холестерина в калибраторе, ммоль/л.

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  И ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА
Хранение наборов должно производиться при температуре +2-80 С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока  годности. Допускается хранение наборов при температуре до + 250 С не более 5 суток. Замораживание компонентов набора не допускается.


Срок годности набора – 12 месяцев.


Реагент после вскрытия флакона можно хранить при температуре +2-80 С в темном месте в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флакона.


Калибратор после вскрытия флакона можно хранить при температуре + 2 – 80 С в течение 3 месяцев  при условии достаточной герметичности флакона.


При содержании холестерина в сыворотке или плазме крови выше 19,4 ммоль/л анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором и полученный результат умножить на разведение.

Для получения надежных результатов необходимо строго соблюдать инструкцию по применению набора.


По вопросам, касающимся качества набора ХОЛЕСТЕРИН ФС следует обращаться  в 
ЗАО “ДИАКОН-ДС” по адресу:

142290, г. Пущино, Московской обл., ул.  Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495) 980-66-79.
       Директор по производству

         ЗАО “ДИАКОН-ДС” 

            В.И. Сысоева.

        «СОГЛАСОВАНО»

  Зав. кафедрой клинической 

  лабораторной диагностики ГОУ ДПО

 «РМАПО Росздрава»              д.м.н. профессор В. В.  Долгов.             11.03.09 г.
