2

            УТВЕРЖДЕНА                                                                                    “УТВЕРЖДАЮ”

                                                                                                             Генеральный директор

  Приказом Росздравнадзора                                                        Закрытого  акционерного общества
                                                                                                            “ДИАКОН-ДС”                        

   От 30 октября 2009 г.  № 5427-Пр/07                                                                                   Шарышев А.А.                                                                                                                                                                                          

1 октября 2007 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов для количественного определения  содержания
  холестерина липопротеинов  высокой  плотности  методом  осаждения в  сыворотке  крови 

(ХОЛЕСТЕРИН ЛПВП ФС)

Взамен инструкции, утвержденной 26 июля 2005 г.      РУ № ФСР 2007/01575
НАЗНАЧЕНИЕ


Набор предназначен для количественного определения содержания холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в сыворотке крови человека методом осаждения в клинико-диагностических,  биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор выпускается в двух видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение 100 или 300 определений холестерина ЛПВП при расходе 1,0 мл реагента 1 на один анализ.

ПРИНЦИП   МЕТОДА

Фосфовольфрамовая кислота и ионы магния связывают хиломикроны, липопротеины очень низкой плотности и липопротеины низкой плотности в сыворотке крови. Образовавшийся осадок осаждают центрифугированием. Фракция липопротеинов высокой плотности остается в прозрачном супернатанте, в  котором определяют содержание холестерина ЛПВП ферментативным фотометрическим методом при длине волны 500(480-520) нм.


СОСТАВ  НАБОРА

Реагент 1: раствор, содержащий фосфовольфрамовую кислоту, 0,55 ммоль/л и магний хлористый, 25 ммоль/л  – 1 флакон (100 мл) или 3 флакона (по 100 мл).


Реагент 2: калибратор (калибровочный раствор холестерина, 0,52 ммоль/л, содержащий тезит, 10% и азид натрия, 0,095%) – 1 флакон (3,0 мл) или 3 флакона (по 3,0 мл).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ


Набор обеспечивает линейную область определения концентрации холестерина  ЛПВП в диапазоне от 0,3 до 5,0 ммоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 0,2 ммоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%. 

Качество набора можно оценивать по отечественным или зарубежным контрольным сывороткам, аттестованным данным методом.


Нормальные величины концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке крови человека составляют 0,9-1,8 ммоль/л у мужчин и 1,0-2,1 ммоль/л у женщин.

Рекомендуется в каждой  лаборатории  уточнить диапазон  значений  нормальных  величин  для обследуемого контингента  людей.

АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ


Негемолизированная сыворотка крови. Сыворотку крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Класс в зависимости от потенциального риска применения набора – 2б.


Реагенты 1 и 2 содержат токсичные компоненты – фосфовольфрамовую кислоту, тезит и азид натрия, соответственно. При работе с ними следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.

Меры предосторожности – соблюдение “Правил устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР” (Москва, 1981 г.).

При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

–      Спектрофотометр, программируемый фотометр или биохимический анализатор, длина волны 500(480-520) нм, кювета с длиной оптического пути 10 мм;

·      центрифуга настольная, обеспечивающая 3000 об/мин (4000 g);

·      пробирки центрифужные  вместимостью 3,0-5,0 мл;

·      пробирки стеклянные вместимостью 3,0-5,0 мл;

·      термостат, обеспечивающий температуру +37°С;

·      секундомер;

·  вода дистиллированная; пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости 100, 500 и 1000 мкл;

·  набор реагентов для определения общего холестерина энзиматическим методом;

–      0,9% NaCl (физиологический раствор);

–      перчатки резиновые или пластиковые.

ПОДГОТОВКА  К  АНАЛИЗУ

Реагенты 1 и 2 готовы к использованию.

ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА

Получение супернатанта для определения холестерина ЛПВП.

В центрифужную пробирку внести 500 мкл анализируемой сыворотки крови, добавить 1000 мкл реагента 1. Пробу перемешать и выдержать в течение 10 минут при комнатной температуре (+18-25°С), затем центрифугировать при 3000 об/мин (4000 g) в течение 10 минут при комнатной температуре. 

Использовать для определения холестерина ЛПВП в сыворотке крови только абсолютно прозрачный супернатант.

Компоненты реакционной смеси  (при использовании Набора реагентов “ХОЛЕСТЕРИН ФС” фирмы ЗАО “ДИАКОН-ДС”) отбирать в количествах, указанных в таблице.
                                                                                                                                                                    Таблица.

	Отмерить, мкл
	Опытная

проба     
	Калибровочная

 проба      
	Контрольная (холостая)

 проба

	Супернатант

Вода дистиллированная

Калибратор  

Реагент 1 из набора “ХОЛЕСТЕРИН ФС” фирмы ЗАО “ДИАКОН-ДС”
	100

—

—

1000
	—

—

100

1000
	—

 100

—

1000



Пробы перемешать и инкубировать при температуре + 37°С в течение 10 минут или при комнатной температуре (+18-25°С) в течение 20 минут. Измерить оптическую плотность опытной (Еоп) и калибровочной (Екал) проб против контрольной (холостой) пробы при длине волны 500(480-520) нм в кювете с длиной оптического пути 10 мм. Окраска растворов устойчива при комнатной температуре в течение 60 минут. 

При содержании триглицеридов в сыворотке крови выше 26 ммоль/л осаждение липопротеинов может быть неполным (супернатант мутный или часть осадка плавает на поверхности). Анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором в соотношении   1:1 и повторно провести осаждение липопротеинов. Полученный результат умножить на 2.


При содержании холестерина ЛПВП в сыворотке крови выше 5,0 ммоль/л анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором и полученный результат умножить на разведение.

[image: image1.wmf]РАСЧЕТЫ

[image: image2.wmf],

0

,

3

52

,

0

.

.

´

´

=

кал

оп

Е

Е

C


Содержание холестерина ЛПВП в сыворотке крови (в ммоль/л) определить по формуле:


   где:     С     —  концентрация холестерина ЛПВП в анализируемой пробе, ммоль/л;



Еоп.   —  оптическая плотность опытной пробы, ед. опт. пл.;



Екал.  — оптическая плотность калибровочной пробы, ед. опт. пл.;



0,52 — содержание холестерина в калибраторе, ммоль/л;

3,0   —  коэффициент разведения сыворотки.

Примечание. Содержание холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в сыворотке крови можно определить по схеме, основанной на формуле Фридвальда, которая надежна только при следующих условиях: пациенты не больны 
гиперлипопротеинемией III типа, в сыворотке крови отсутствуют хиломикроны и содержание триглицеридов не более 400 мг/дл.

[image: image3.wmf])

/

(

5

)

/

(

)

/

(

)

/

(

дл

мг

ЛПВП

дл

мг

ДЫ

ТРИГЛИЦЕРИ

дл

мг

ХОЛЕСТЕРИН

ОБЩИЙ

дл

мг

ЛПНП

-

-

=

Схема.                                                         

[image: image4.wmf])

/

(

2

,

2

)

/

(

)

/

(

)

/

(

л

ммоль

ЛПВП

л

ммоль

ДЫ

ТРИГЛИЦЕРИ

л

ммоль

ХОЛЕСТЕРИН

ОБЩИЙ

л

ммоль

ЛПНП

-

-

=

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  И ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА

Хранение наборов должно производиться при температуре +2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Допускается хранение наборов при температуре до +25оС не более 30 суток. Замораживание компонентов набора не допускается.


Срок годности набора – 12 месяцев.


Реагент 1 после вскрытия флакона может храниться при температуре +2-8оС в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флаконов.


Калибратор после вскрытия флакона можно хранить при температуре +2-8оС не более 3 месяцев при условии достаточной герметичности флакона.


Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.


По вопросам, касающимся качества набора ХОЛЕСТЕРИН ЛПВП ФС, следует обращаться в ЗАО “ДИАКОН-ДС” по адресу: 142290, г. Пущино, Московской обл., ул. Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495) 980-66-79.

                                    Директор производства ЗАО “ДИАКОН-ДС”        Сысоева В.И.

                                                         “СОГЛАСОВАНО”

                                   Зав. кафедрой клинической лабораторной диагностики 
                                   ГОУ ДПО “РМАПО Росздрава”   д.м.н., профессор Долгов В.В.                        22. 11. 2007 г.                                                     
�EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3���








[image: image5.wmf][image: image6.wmf],

0

,

3

52

,

0

.

.

´

´

=

кал

оп

Е

Е

C

[image: image7.wmf])

/

(

5

)

/

(

)

/

(

)

/

(

дл

мг

ЛПВП

дл

мг

ДЫ

ТРИГЛИЦЕРИ

дл

мг

ХОЛЕСТЕРИН

ОБЩИЙ

дл

мг

ЛПНП

-

-

=

[image: image8.wmf])

/

(

2

,

2

)

/

(

)

/

(

)

/

(

л

ммоль

ЛПВП

л

ммоль

ДЫ

ТРИГЛИЦЕРИ

л

ммоль

ХОЛЕСТЕРИН

ОБЩИЙ

л

ммоль

ЛПНП

-

-

=

_1320151665.unknown

_1320151667.unknown

_1320151669.unknown

_1320151663.unknown

