3

УТВЕРЖДЕНА                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор 
Приказом Росздравнадзора                                     Закрытого  акционерного общества                                                                                                    

                       «ДИАКОН-ДС»                                                                                                                  
От_________________ 2010  г.  № __                          _________________   Шарышев А.А.

«___»_________     2010 г.
И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для    определения концентрации 

антистрептолизина-О в сыворотке и плазме крови

АСЛ(О) -ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ


Набор предназначен для количественного определения содержания антистрептолизина-О (АСЛ(О) в сыворотке и плазме крови иммунотурбидиметрическим методом в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор выпускается в двух видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение 25 или 50 определений при расходе 1,0 мл реагента 1 на один анализ.

ПРИНЦИП   МЕТОДА


В основе определения лежит реакция антиген-антитело между частицами латекса, покрытыми стрептолизином-О и антителами к стрептолизину-О, находящимися в образце. В результате реакции образуется суспензия, величина мутности которой измеряется фотометрически при длине волны 500-600 нм. Величина оптической плотности зависит от содержания антистрептолизина-О в образце. Концентрация  АСЛ(О)  определяется по нелинейной калибровочной кривой. 

СОСТАВ  НАБОРА

  
Реагент 1: 
фосфатно-солевой буферный раствор (рН 7,4), 80 ммоль/л, содержащий натрий хлористый, 150 ммоль/л; полиэтиленгликоль (ПЭГ-6000),  4,8%,  натрия азид, 0,095%, тезит 0,0025% – 1 флакон (25 мл) или 1 флакон (50 мл).

Реагент 2:суспензия латексных частиц, покрытых стрептолизином-О – 1 флакон (3 мл) или 1 флакон (6 мл).

Реагент 3: раствор бычьего сывороточного альбумина (БСА), содержащий натрий хлористый 0,9%, натрия азид, 0,095%; бычий сывороточный альбумин,  0,1% – 1 флакон (5 мл).

Калибратор: калибровочный раствор антистрептолизина-О,  концентрация ~700Ед/мл – 1 флакон (1,0 мл).
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Набор обеспечивает область опреде​ления концентрации антистрептолизина-О в диапазоне от 50  до 700 Ед/мл; чувствительность – не более 7 Ед/мл; коэффициент вариации результатов опре​делений (КВ)  – не более 10%.


Для внутреннего контроля качества рекомендуется проводить измерения контрольных сывороток TruLab  Protein:

TruLab Protein 1, фирма  DiaSys (Германия), кат. №  5 9500 99 10 046.

TruLab Protein 2,  фирма  DiaSys (Германия), кат. №  5 9510 99 10 046.


Нормальные величины концентрации антистрептолизина-О в сыворотке крови человека составляют: взрослые – до 200 Ед/мл, дети – до 150 Ед/мл.

Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.

ОБРАЗЦЫ


Негемолизированная сыворотка крови. Гепаринизированная или ЭДТА-плазма. Срок хранения образцов –  до 48 час при температуре 2-8°С. Для более длительного хранения образцы следует заморозить. Не замораживать пробы повторно.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Потенциальный риск применения набора – класс 2a.

Реагенты 1 и 3 содержат токсичный компонент – азид натрия. При работе с ними следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


Меры предосторожности – соблюдение “Правил устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения” (Москва, 1981 г.).


При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

- Спектрофотометр, программируемый фотометр или биохимический анализатор, длина 

  волны 578 нм, кюветы с длиной оптического пути 10 мм;

- термостат, обеспечивающий температуру +37±1°С;

- секундомер;

- пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости от 10 до 1000 мкл;

- перчатки резиновые или пластиковые.

ПОДГОТОВКА  К  АНАЛИЗУ


Реагенты 1 и 2 готовы к использованию. Для построения калибровочного графика приготовить последовательные двукратные разведения калибратора (~ 700 Ед/мл) реагентом 3 (раствор БСА). Необходимо не менее 5 точек, включая исходный стандарт. Использовать реагент 3 для нулевой точки калибровки.

ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА

Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.

                                                                                                                                         Таблица

	Отмерить, мкл
	Опытная

проба     
	Калибровочная

 проба      


	Контрольная

(холостая)

проба

	Образец
	12
	—
	—

	Реагент 3
	—
	—
	12

	Калибратор  
	—
	12
	—

	Реагент 1


	1000
	1000
	1000

	       Пробы тщательно перемешать и выдержать при температуре 37°С в течение 3 минут. 

	Реагент 2


	120
	120
	120

	Перемешать, через 10 секунд измерить оптическую плотность (ОП1) опытной и калибровочных проб против контрольной (холостой) пробы при длине волны 578 нм.


Пробы инкубировать при 37°С в течение 5 минут и повторно измерить оптическую плотность опытной и калибровочных проб (ОП2) против контрольной (холостой) пробы при длине волны 578 нм. 

РАСЧЕТЫ


Вычислить ΔОП=ОП2-ОП1, построить калибровочную кривую и по ней определить концентрацию АСЛ(О) в образцах.


При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов концентрация АСЛ(О) определяется по калибровочной кривой, построенной по пяти точкам с использованием соответствующей математической модели, например, logit/log.

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА


Хранение набора должно производиться при температуре 2-8С в  упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Допускается хранение набора при температуре до 25С не более 5 суток. Замораживание компонентов набора не допускается.

 Реагенты 1, 2, 3 и калибратор  после вскрытия флакона могут храниться при температуре 2-8ºС в темном месте в течение всего срока годности при условии достаточной герметичности флакона и отсутствии загрязнения.

Приготовленные калибровочные растворы антистрептолизина-О могут храниться при температуре 2-8ºС в темном месте не более 6 недель при условии достаточной герметичности флаконов и отсутствии загрязнения.


По вопросам, касающимся качества набора АСЛ(О)-ИММУНОТУРБИДИМЕТ-РИЧЕСКИЙ, следует обращаться в ЗАО “ДИАКОН-ДС” по адресу: 
142290, г. Пущино,  Московской обл., Ул. Грузовая 1а;  тел.  (495) 980-63-38,  т/факс (495) 980-66-79. 

Директор по производству

              ЗАО «ДИАКОН-ДС»                                                                  В. И. Сысоева

               «СОГЛАСОВАНО»

       Зав. кафедрой клинической

       лабораторной диагностики ГОУ ДПО

       «РМАПО Росздрава»                       ________________   д.м.н. профессор В. В. Долгов

 «_____»  _______________ 2010 г.

