3

УТВЕРЖДЕНА                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор 
Приказом Росздравнадзора                                     Закрытого  акционерного общества                                                                                                    

                       «ДИАКОН-ДС»                                                                                                                  
От_________________ 2010  г.  № __                          _________________   Шарышев А.А.

«___»_________     2010 г.
И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для    определения концентрации 

иммуноглобулина А в сыворотке и плазме крови

IgA-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ


Набор предназначен для количественного определения содержания иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке и плазме крови иммунотурбидиметрическим методом в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор выпускается в двух видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение 25 или 50 определений при расходе 1,0 мл реагента 1 на один анализ.

ПРИНЦИП   МЕТОДА


В основе определения лежит реакция антиген-антитело. В результате иммунохимической реакции иммуноглобулин А образует с антителами к человеческому IgA комплексы, придающие раствору мутность, которая измеряется фотометрически при длине волны 340 нм.  Величина измеряемой оптической плотности зависит от концентрации IgA в пробе. Концентрация IgA определяется по нелинейной калибровочной кривой. 

СОСТАВ  НАБОРА

  
Реагент 1: фосфатно-солевой буферный раствор (рН 7,4), 50 ммоль/л, содержащий натрий хлористый, 150 ммоль/л; полиэтиленгликоль (ПЭГ-6000),  5%; натрия азид, 0,095% – 1 флакон (25 мл) или 1 флакон (50 мл).


Реагент 2: Козьи антитела к человеческому IgА (антисыворотка) – 1 флакон (3 мл) или 1 флакон (6 мл).


 Реагент 3:  раствор бычьего сывороточного альбумина (БСА), содержащий натрий хлористый 0,9%, натрия азид, 0,095%; бычий сывороточный альбумин,  0,1% – 1 флакон (5 мл).

Калибратор: калибровочный раствор иммуноглобулина А, концентрация ~ 821 мг/дл – 1 флакон (1,0 мл).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Набор обеспечивает область опреде​ления концентрации иммуноглобулина А в диапазоне от 25 до 850 мг/дл; чувствительность – не более 25 мг/дл; коэффициент вариации результатов опре​делений (КВ)  – не более 10%.


Для внутреннего контроля качества рекомендуется проводить измерения контрольных сывороток TruLab  Protein:

TruLab Protein 1, фирма  DiaSys (Германия), кат. №  5 9500 99 10 046.

TruLab Protein 2,  фирма  DiaSys (Германия), кат. №  5 9510 99 10 046.


Нормальные величины концентрации иммуноглобулина А в сыворотке крови человека составляют 70-400 мг/дл.

Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.

ОБРАЗЦЫ


Негемолизированная сыворотка крови. Гепаринизированная или ЭДТА-плазма. Срок хранения образцов –  до 48 час при температуре 2-8°С. Для более длительного хранения образцы следует заморозить. Не замораживать пробы повторно.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Потенциальный риск применения набора – класс 2a.

Реагенты 1 и 3 содержат токсичный компонент – азид натрия. При работе с ними следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


Меры предосторожности – соблюдение “Правил устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения” (Москва, 1981 г.).


При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

- Спектрофотометр, программируемый фотометр или биохимический анализатор, длина 

  волны 340 нм, кюветы с длиной оптического пути 10 мм;

- термостат, обеспечивающий температуру +37±1°С;

- секундомер;

- пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости от 10 до 1000 мкл;

- перчатки резиновые или пластиковые.

ПОДГОТОВКА  К  АНАЛИЗУ



Реагенты 1, 2, 3 и калибратор готовы к использованию. Для построения калибровочного графика приготовить последовательные двукратные разведения калибратора (~ 821 мг/дл) реагентом 3 (раствор БСА). Необходимо не менее 5 точек, включая исходный стандарт. Использовать реагент 3 для нулевой точки калибровки.

Образцы и контрольные материалы перед использованием необходимо развести в 10 раз реагентом 3.

ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА

Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.

                                                                                                                                         Таблица

	Отмерить, мкл
	Опытная

проба     
	Калибровочная

 проба      


	Контрольная

(холостая)

проба

	Образец
	20
	—
	—

	Реагент 3
	—
	—
	20

	Калибратор  
	—
	20
	—

	Реагент 1


	1000
	1000
	1000

	       Пробы тщательно перемешать и выдержать при температуре 37°С в течение 5 минут. Измерить оптическую плотность (ОП1) опытной и калибровочных проб против контрольной (холостой) пробы при длине волны 340 нм.

	Реагент 2


	120
	120
	120


Пробы перемешать, инкубировать при 37°С в течение 5 минут и повторно измерить оптическую плотность опытной и калибровочных проб (ОП2) против контрольной (холостой) пробы при длине волны 340 нм. 

РАСЧЕТЫ


Вычислить ΔОП=ОП2-ОП1, построить калибровочную кривую и по ней определить концентрацию IgA в образцах.


При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов концентрация IgA определяется по калибровочной кривой, построенной по пяти точкам с использованием соответствующей математической модели, например, logit/log.

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА



Хранение набора должно производиться при температуре 2-8С в  упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Допускается хранение набора при температуре до 25С не более 5 суток. Замораживание компонентов набора не допускается.

 Реагенты 1, 2, 3 и калибратор после вскрытия флаконов могут храниться при температуре 2-8ºС в темном месте в течение всего срока годности при условии достаточной герметичности флаконов и отсутствии загрязнения.

Приготовленные калибровочные растворы иммуноглобулина А могут храниться при температуре 2-8ºС в темном месте не более 6 недель при условии достаточной герметичности флаконов и отсутствии загрязнения.


По вопросам, касающимся качества набора IgA-ИММУНОТУРБИДИМЕТ-РИЧЕСКИЙ, следует обращаться в ЗАО “ДИАКОН-ДС” по адресу: 

142290, г. Пущино,  Московской обл., Ул. Грузовая 1а;  тел.  (495) 980-63-38,  т/факс (495) 980-66-79. 

Директор по производству

              ЗАО «ДИАКОН-ДС»                                                                  В. И. Сысоева

               «СОГЛАСОВАНО»

       Зав. кафедрой клинической

       лабораторной диагностики ГОУ ДПО

       «РМАПО Росздрава»                       ________________   д.м.н. профессор В. В. Долгов

                                                                            «_____»  _______________ 2010 г.

