Complement C4 FS* 
Комплемент С4
Информация для заказа

Кат. № 

     Фасовка


1 1812 99 10 935
R1
220 мл + R2 18 мл

Справка
Система комплемента включает в себя не менее 20 белков плазмы крови и несколько белков-рецепторов, взаимодействующих в рамках регулируемого протеолитического каскада, разрушающего проникающие бактерии и предотвращающего осаждение иммуннокомплексов. Активация приводит к понижению концентраций C3 и/или C4 по причине расходования интактных белков. Каскад комплемента может быть активирован двумя различными путями. Классический путь активируется иммунокомплексами или антителами, связанными с бактериями или вирусами. Каскад начинается со связывания C1q-субъединицы C1 с Fc-фрагментом антител, что активирует C3 через протеолиз C4. Альтернативный путь активируется, независимо от участия антител, микроорганизмами, полисахаридами, автолизом C3 или агрегированными иммуноглобулинами и не требует белка C4.

Поскольку участие C3 является общим для обоих путей, понижение его концентрации указывает на общую активацию комплемента. Пониженные значения C3 наблюдаются при воспалительных и инфекционных заболеваниях, особенно при гломерулонефрите и системной красной волчанке (СКВ). Значения C4 при этом могут быть пониженными или нормальными в зависимости от пути активации. Низкие значения только C4 могут встречаться при наследственных или приобретённых ангионевротических отёках. Описаны случаи врождённой недостаточности обоих факторов комплемента.

Как C3, так и C4 проявляют свойства «белков острой фазы». Повышение их концентрации, вызванное воспалительным процессом, может замаскировать обычное повышение потребления компле​мента.

Метод

Иммунотурбидиметрический тест.

Принцип определения

Определение концентрации C4 по конечной точке путем фотометрического измерения реакции антиген–антитело между антителами к человеческому C4 и присутствующим в пробе C4 компонентом комплемента.

Реагенты

Компоненты и концентрации в реакционной смеси
Примечание: концентрации указаны для окончательной тестовой смеси

	R1:
	Трис-буфер, ммоль/л
	pH 7,5
	100

	
	NaCl, ммоль/л
	
	320

	
	Полиэтиленгликоль (ПЭГ)
	

	
	Детергенты, стабилизаторы
	

	R2:
	Трис-буфер, ммоль/л
	рН 8,0
	100

	
	NaCl, ммоль/л
	
	300

	
	Козьи антитела против человеческого С4 со стабилизаторами
	


Стабильность и хранение

Реактивы стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°C. Не допускать загрязнения. Не замораживать реактивы!
Меры предосторожности

1. Реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не допускать их попадания внутрь, а также на кожу и слизистые оболочки!

2. Следовать мерам предосторожности, предусмотренным при ис​пользовании лабораторных реактивов.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор
• 0,9% раствор NaCl.

• Стандартное лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы
• Сыворотка.

• Гепаринизированная или ЭДТА-плазма.

При хранении сыворотки белки C3 и C4 медленно фрагментируются до компонентов C3c и C4c, соответственно (фрагментация ингибируется ЭДТА). Эти фрагменты продолжают содержать реакционноспособные эпитопы и могут дать даже более сильную реакцию, чем интактные белки. В результате, свежие пробы сыворотки могут показать более низкие результаты для С3 (разница до 30%), чем пробы, хранившиеся 8 суток при 2–8°C. Фрагментация C4 происходит значительно более медленно, чем C3, и при схожих условиях хранения эта разница может достигать 15%.

Загрязнённые образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматическим системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм
340

Длина опт. пути, см
1


Температура, °С
37


Измерение
относительно холостой пробы
	
	Холостая проба
	Образец/
калибратор

	Образец/калибратор, мкл
	–
	10

	Дист. вода, мкл
	10
	–

	Реагент 1, мкл
	350
	350

	Перемешать, инкубировать 3-5 мин, измерить оптическую плотность (А1), затем добавить:

	Реагент 2, мкл
	70
	70

	Перемешать, инкубировать 5 мин, измерить оптическую плотность (А2).


A = [(A2 – A1)образца/калибратора] – [(A2 – A1)холостой пробы].

Расчет
Концентрации C4 в анализируемых образцах определяются по калибровочной кривой с использованием соответствующих математических моделей, таких как logit/log или сплайн-аппроксимация. Калибровочная кривая строится путём измерения 5 калибраторов различных уровней и изотонического раствора NaCl (0,9%) для определения нулевого значения.

Стабильность калибровки: 4 недели.

Калибраторы и контроли
Для калибровки автоматических фотометрических систем рекомендуется использовать комплект калибраторов TruCal Protein или калибратор TruCal Protein high от DiaSys. Значения калибраторов установлены по эталонному пре​парату IFCC/BCR/CAP для 14 белков плазмы (CRM 470).

Для внутреннего контроля качества с каждой серией проб проводите измерение контрольной сыворотки DiaSys TruLab Protein.

      Кат. №
  Фасовка

TruLab Protein


уровень 1
5 9500 99 10 046
    11 мл

уровень 2
5 9510 99 10 046
    11 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест был разработан для определения концентраций C4 в пределах 0,6–90 мг/дл (0,006–0,9 г/л), в зависимости от концентрации наивысшего калибратора. Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1+1 и полученный результат умножить на 2.

Предел прозоны

При концентрациях C4 до 180 мг/дл (1,8 г/л) эффект прозоны не наблюдался.

Специфичность/Интерференции

Complement C4 FS DiaSys является чувствительным иммунологическим тестом благодаря наличию специфических антител к человеческому С4с-компоненту комплемента. Связанный и несвязанный билирубин до 60 мг/дл, гемоглобин до 1000 мг/дл, липемия до 2000 мг/дл триглицеридов и ревматоидный фактор (RF) до 1200 МЕ/мл не влияют на точность анализа.

Не наблюдалось также интерференции при моноклональной гаммопатии с концентрацией gA до 6400 мг/дл, IgM до 4100 мг/дл и IgG до 6400 мг/дл.

Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения составляет 0,6 мг/дл (0,006 г/л).


Воспроизводимость
(число измерений n = 20)

	Образец
	Среднеарифметическое значение, мг/дл
	SD, мг/дл
	CV, %

	Внутрисерийная

	Образец 1
	27,2
	0,895
	3,29

	Образец 2
	42,4
	1,64
	3,87

	Образец 3
	55,2
	1,34
	2,43

	Межсерийная

	Образец 1
	28,6
	0,959
	3,35

	Образец 2
	39,7
	0,965
	2,43

	Образец 3
	52,3
	1,62
	3,10


Общая воспроизводимость в соответствии с  протоколом EP-5 Национального комитета клинических лабораторных стандартов США (NCCLS):

(число измерений n = 40)

	Образец
	Среднеарифметическое значение, мг/дл
	SD, мг/дл
	CV, %

	Образец 1
	28,9
	0,983
	3,40

	Образец 2
	40,2
	1,073
	2,67


Сравнение методов

Сравнение реагента Complement C4 FS DiaSys (y) и иммунотурбидиметрических тестов (по оси x) с использованием 107 образцов дало следующие результаты: 
y = 0,97x – 0,053 мг/дл; r = 0,984.

Сравнение реагента Complement C4 FS DiaSys (y) и нефелометрических тестов (x) с использованием 92 образцов дало следующие результаты: 
y = 1,12x – 0,21 мг/дл; r = 0,975.

Референсные значения [3]
10–40 мг/дл (0,1–0,4 г/л).

Литература
1. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. pp. 794–806.

2. Johnson AM, Rohlfs EM, Silverman LM. Proteins. In: Burtis CA, Ashwood ER. editors. Tietz textbook of clinical chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company; 1999. pp. 507–512.

3. Dati F, Schumann G, Thomas L, Aguzzi F, Baudner S, Bienvenu J et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996; 34: 517–520.
4. Okumura N, Nomura M, Tada T et al. Effects of sample storage on serum C3c assay by nephelometry. Clin Lab Sci 1990; 3(1): 54-57

Изготовитель
DiaSys Diagnostic Systems GmbH 
Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany
















*FS – жидкие стабильные (Fluid stable)

