2

          УТВЕРЖДЕНА                                                                                                           “УТВЕРЖДАЮ”

                                                                                                                           Генеральный директор

  Приказом Росздравнадзора                                                                       Закрытого  акционерного 
                                                                                                                            общества  “ДИАКОН-ДС”                        

От 30 октября 2009г.  № 8697-Пр/09                                                                                                 Шарышев А.А.

                                                                                                                             1 октября 2007 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для  количественного  определения  содержания  кальция 
 о-крезолфталеиновым  методом  в  сыворотке  крови  и  моче

КАЛЬЦИЙ ОКФ ФС

Взамен инструкции, утвержденной МЗ РФ 1 ноября 2001 г.             РУ № ФСР 2007/01437
НАЗНАЧЕНИЕ


Набор предназначен для количественного определения содержания кальция в сыворотке крови и моче человека 

о-крезолфталеиновым методом в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор выпускается в трех видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение 25, 100 или 500 определений при расходе 1,0 мл рабочего реагента на один анализ.

ПРИНЦИП   МЕТОДА


Ионы кальция в щелочной среде взаимодействуют с о-крезолфталеиновым комплексоном с образованием окрашенного соединения, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации кальция в пробе и измеряется фотометри-чески при длине волны 570(550–590) нм. Наличие 8-оксихинолина в реакционной смеси исключает влияние ионов магния на интенсивность окраски.

СОСТАВ  НАБОРА

Реагент 1: этаноламиновый буфер, 1,0 моль/л, рН 10,7 – 5 флаконов (по 80 мл), или 4 флакона (по 20 мл), или 1 флакон (20 мл).

Реагент 2: раствор, содержащий о-крезолфталеиновый комплексон, 0,3 ммоль/л; 8-оксихинолин, 35 ммоль/л; соляную кислоту, 100 ммоль/л – 1 флакон (100 мл), или 1 флакон (20 мл), или 1 флакон (5,0 мл).

Реагент 3: калибратор (калибровочный раствор хлористого кальция, 2,5 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095%) – 2 флакона (по 3,0 мл), или 1 флакон (3,0 мл), или 1 флакон (1,0 мл).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ


Набор обеспечивает линейную область определения концентрации кальция в диапазоне от 0,5 до 5,0 ммоль/л, отклонение от линейности не превышает 3%. Чувствительность – не более 0,25 ммоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 3%.


Качество набора может проверяться по отечественным или зарубежным контрольным сывороткам, аттестованным данным методом.


Нормальные величины концентрации кальция в сыворотке крови человека составляют 2,15–2,6 ммоль/л, в моче – 2,5–6,2 ммоль/сутки.

Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.

ОБРАЗЦЫ


Негемолизированная сыворотка крови и моча человека. Сыворотку крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови.


К суточной моче следует добавить 10 мл концентрированной соляной кислоты и подогреть для растворения оксалата кальция.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


В реагенте 3 содержится токсичный компонент – азид натрия. При работе с ним следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


Меры предосторожности – соблюдение “Правил устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидимиоло-

гических учреждений системы Министерства здравоохранения” (Москва, 1981 г.).


При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

- Спектрофотометр, программируемый фотометр или биохимический анализатор, длина 

  волны 570(550–590) нм, кювета с длиной оптического пути 10 мм;

- термостат, обеспечивающий температуру +37±1°С;

- секундомер;

- пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости 10 и 1000 мкл;

- пробирки стеклянные вместимостью 3,0-5,0 мл;

- цилиндры стеклянные мерные вместимостью 50 и 100 мл;

- колба коническая вместимостью 200 мл;

- вода деионизованная;

- 0,9% раствор NaCl (физиологический раствор);

- перчатки резиновые или пластиковые.

ПОДГОТОВКА  К  АНАЛИЗУ


Приготовление рабочего реагента: смешать в колбе конической вместимостью 200 мл 4 объема реагента 1 и один объем реагента 2. Тщательно закрыть флаконы с реагентом 1 и 2 непосредственно после каждого использования.


Рабочий реагент можно хранить при температуре +2-25°С не более 3 дней.


Реагент 3 готов к использованию.

ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА

Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.

                                                                                                                                                                                                        Таблица

	Отмерить, мкл
	Опытная проба     
	Калибровочная  проба 
	Контрольная

(холостая) проба

	Сыворотка крови или моча
	     10
	__
	—

	Вода деионизованная
	—
	__
	    10

	Калибратор  
	—
	    10
	—

	Рабочий реагент
	1000
	1000
	1000



Пробы тщательно перемешать и выдержать при температуре +37°С или при комнатной температуре (+18–25оС) в течение 10 минут. Измерить оптическую плотность опытной пробы и калибровочной пробы против контрольной (холостой) пробы в кювете с длиной оптического пути 10 мм при длине волны 570(550-590) нм. Окраска растворов стабильна в течение 30 минут при комнатной температуре. 


Примечание. При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов количество реагентов и анализируемых образцов в зависимости от объема используемой кюветы может быть пропорционально изменено (соотношение сыворотки крови или мочи к рабочему реагенту составляет 1:100).
РАСЧЕТЫ


Содержание кальция в сыворотке крови (в ммоль/л) определить по формуле:

[image: image1.wmf],

5

,

2

.

.

´

=

кал

оп

Е

Е

C


   где:       С      — концентрация кальция в анализируемой пробе, ммоль/л;



Еоп.    — оптическая плотность анализируемой пробы, ед. опт. плотн.;



Екал.   — оптическая плотность калибратора, ед. опт. плотн.;



2,5     — содержание кальция в калибраторе, ммоль/л.

Содержание кальция в моче (в ммоль/сутки) определить по формуле:

[image: image2.wmf],

5

,

2

.

.

´

´

=

кал

оп

Е

V

Е

C

                   где:       С      — концентрация кальция в анализируемой пробе, ммоль/сутки;



Еоп.    — оптическая плотность анализируемой пробы, ед. опт. плотн.;



Екал.   — оптическая плотность калибратора, ед. опт. плотн.;


V       — количество мочи, собранной за сутки, л;



2,5    — содержание кальция в калибраторе, ммоль/л.

УСЛОВИЯ  ХРАНИЕНИЯ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА


Набор должен храниться при температуре +2–8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Допускается хранение наборов при температуре до + 25оС не более 5 суток. Замораживание компонентов набора не допускается.


Срок годности набора – 12 месяцев.


Реагенты 1 и 2 после вскрытия флаконов могут храниться при температуре + 2–8оС в течение всего срока годности 
набора при условии достаточной герметичности флаконов.


Рабочий реагент можно хранить при температуре +2-25оС не более 3 дней.


Калибратор после вскрытия флакона можно хранить при температуре + 2–8оС не более 3 месяцев при условии достаточной герметичности флакона.


При содержании кальция в сыворотке крови или моче выше 5,0 ммоль/л анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором, повторить анализ и полученный результат умножить на разведение.


Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.


Для работы с набором рекомендуется использовать полуавтоматические пипетки со сменяемыми наконечниками и пластиковую посуду одноразового применения. Недостаточно чистая посуда может явиться источником грубых ошибок при проведении анализа, в связи с чем необходимо тщательно мыть посуду и ополаскивать ее деионизованной водой.


По вопросам, касающимся качества набора КАЛЬЦИЙ ОКФ ФС, следует обращаться в  ЗАО “ДИАКОН-ДС” по адресу:

142290, г. Пущино, Московской обл., ул. Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495) 980-66-79.

Директор производства ЗАО “ДИАКОН-ДС”                 Сысоева В. И.
“СОГЛАСОВАНО”

Зав. кафедрой клинической

лабораторной диагностики ГОУ ДПО

“РМАПО Росздрава”                   д.м.н., профессор            Долгов В. В.                              22. 10. 2007 г.

�EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3���








[image: image3.wmf],

5

,

2

.

.

´

=

кал

оп

Е

Е

C

[image: image4.wmf],

5

,

2

.

.

´

´

=

кал

оп

Е

V

Е

C

_1320151485.unknown

_1320151487.unknown

