
TruCal D-Dimer
Калибратор Д-Димера
Информация для заказа

Кат. №:


   Фасовка

[image: image1.emf]1 7260 99 10 047
11 мл + 22,5 мл разбавителя
Описание

TruCal D-Dimer – лиофилизированный калибратор,  изготовленный на основе человеческой сыворотки. Содержит 22,5 разбавителя.
Хранение 

Калибратор, как во вскрытых флаконах, так и в разбавленном состоянии, следует хранить при температуре 2 – 8 °С.

Стабильность

Невскрытые флаконы: до конца срока годности

В разбавленном состоянии: не менее 14 дней

Тщательно соблюдайте условия хранения и обращения с калибратором.

Меры предосторожности
1. Разбавитель содержит азид натрия (0.95 г/л) в качестве консерванта. Не глотать! Избегать контакта разбавителя с кожей и слизистыми оболочками.

2. Калибраторы изготовлены на основе человеческой сыворотки. Каждая отдельная порция донорской крови, использованная при изготовлении калибратора TruCal D-Dimer, была надлежащим образом протестирована на HBsAg и антитела к ВИЧ 1+2 и HCV и показала отрицательные результаты. Тем не менее, при работе с данными калибраторами необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов.

3. Предпринимать обычные меры предосторожности при использовании диагностических реагентов.

Подготовка 

Лиофилизат находится в вакуумной  герметизированной упаковке, поэтому флакон следует открывать очень осторожно, чтобы избежать потери высушенного материала. Для приготовления калибратора добавить во флакон точно 1 мл разбавителя. Осторожно закрыть и оставить флакон на столе на 30 мин, изредка покачивая. Избегайте пенообразования! Не встряхивайте!


Калибровочная кривая строится путем измерения 5 калибраторов различных уровней и разбавителя для определения нулевого значения.
Следующие концентрации следует приготовить путем разведения калибратора разбавителем (концентрации указаны ниже). Примечание: После каждого шага разведения образцы калибратора следует гомогенизировать путем тщательного перемешивания. Для каждого шага разведения используйте новые наконечники пипеток, чтобы избежать переноса.
Процедура

Процедура применения калибратора изложена в инструкции к набору D-Dimer FS.

Значения калибраторов

Значение калибратора установлено по фибриногену, который был разрушен плазмином. Данное значение определенно с помощью клинически охарактеризованных образцов таким образом, что пограничная величина для диагноза тромбоза глубоких вен ног имеет значение 0,5 мкг FEU/мл.

Калибровочные значения, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов калибраторов

Литература
1. Stenman UH. Standardization of immunoassays. In: Price CP, Newman DJ, editors. Principles and practice of immunoassay. New York: Stockton Press; 1997.p.243-68

2. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395)

Изготовитель
DiaSys Diagnostic Systems GmbH 

Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany


