PAGE  

	УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от   24 мая  2011 г.  №  2902-Пр/11
	                                           «УТВЕРЖДАЮ»

                         Генеральный директор

                         Закрытого акционерного общества                     

                         «ДИАКОН-ДС»  

                                                                 Шарышев А.А.

                                                                 1 октября 2007 г.


И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для  определения  общей  активности креатинкиназы  

кинетическим  методом  в  сыворотке  крови

(КРЕАТИНКИНАЗА  ФС) 

                                                                                                                 РУ № ФСР 2007/01438

НАЗНАЧЕНИЕ


Набор предназначен для количественного определения активности креатинкиназы в сыворотке крови человека кинетическим методом в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор выпускается в трех видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение 25, 125 или 500 определений при расходе 1,0 мл рабочего реагента на один анализ.

ПРИНЦИП  МЕТОДА


Креатинкиназа катализирует реакцию образования АТФ в присутствии креатинфосфата и АДФ. Гексокиназа при наличии АТФ катализирует реакцию фосфорилирования глюкозы с образованием глюкозо-6-фосфата. При наличии глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы реакция дегидрирования глюкозо-6-фосфата сопровождается образованием НАДФН. Скорость синтеза НАДФН, сопровождающаяся повышением оптической плотности образца, прямо пропорциональна активности креатинкиназы и измеряется фотометрически при длине волны 340 нм.

СОСТАВ  НАБОРА

Реагент 1: буферный раствор, рН 6,7, содержащий имидазол, 125 ммоль/л; креатинфосфат, 37 ммоль/л; глюкозу, 25 ммоль/л; N-ацетилцистеин, 25 ммоль/л; ацетат магния, 12 ммоль/л; ЭДТА-Na, 2,5 ммоль/л; азид натрия, 0,095% – 1 флакон (20 мл), 5 флаконов (по 20 мл) или 5 флаконов (по 80 мл).

Реагент 2: раствор, содержащий АДФ, 10 ммоль/л; НАДФ, 10 ммоль/л; АМФ, 25 ммоль/л; пентофосфат диаденозина, 50 мкмоль/л; глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу, 7500 Е/л; гексокиназу, 12500 Е/л; азид натрия, 0,095% – 1 флакон (5,0 мл), 1 флакон (25 мл) или 1 флакон (100 мл).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ


Набор обеспечивает линейную область определения активности креатинкиназы в диапозоне от 20 Е/л до 1000 Е/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 15 Е/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%.


Качество набора может проверяться по отечественным или зарубежным контрольным сывороткам, аттестованным данным методом.


Нормальные величины активности креатинкиназы в сыворотке крови  у женщин составляют  24 - 170 Е/л, у мужчин – 24-195 Е/л.


Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.

ОБРАЗЦЫ


Негемолизированная сыворотка крови. Сыворотку крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Потенциальный риск применения набора – класс 2a.


В реагентах 1 и 2 содержится токсичный компонент – азид натрия. При работе с ними следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


Меры предосторожности – соблюдение «Правил устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР» (Москва, 1981 г.).


При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

   – Спектрофотометр, программируемый фотометр или биохимический анализатор,

длина волны 340 нм, термостатируемая кювета с длиной оптического пути 10 мм;

   – термостат, обеспечивающий температуру +37±1ºС;

   – секундомер;

   – цилиндры стеклянные мерные вместимостью 50 и 100 мл;

   – пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости 40 и 1000 мкл;

   – колба коническая вместимостью 200 мл;

   – 0,9% раствор NaCl ( физиологический раствор );

   – перчатки резиновые или пластиковые.

ПОДГОТОВКА  К  АНАЛИЗУ

Приготовление рабочего реагента: смешать в колбе конической вместимостью 200 мл 4 объема реагента 1 и один объем реагента 2. Тщательно закрыть флаконы с реагентами 1 и 2 непосредственно после каждого использования.

Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре +2-8ºС не более 3 недель или при комнатной температуре (+18-25ºС) не более 2 дней.

ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА


Перед проведением анализа рабочий реагент следует нагреть до температуры +37ºС в течение 10 минут.

Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.

          Таблица.

	Отмерить, мкл 
	Опытная проба

	Сыворотка крови
	40

	Рабочий реагент
	1000


Пробу перемешать и инкубировать в кювете с длиной оптического пути 10 мм при температуре +37ºС в течение 1 минуты. Измерить оптическую плотность пробы (Е1) при температуре +37ºС при длине волны 340 нм против воздуха, включить секундомер и через 1 минуту (точно!) аналогично измерить оптическую плотность пробы (Е2). Рассчитать         

                                                ΔЕ/мин = Е2 – Е1.

Примечание. При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов количество реагентов и анализируемых образцов в зависимости от объема используемой кюветы может быть пропорционально изменено (соотношение сыворотки крови к рабочему реагенту составляет 1:25).

                   РАСЧЕТЫ


Активность креатинкиназы в сыворотке крови (в Е/л) определить по формуле:





   
                                                  А  =  ΔЕ/мин  х  4127,                                           

              где:    А         — активность креатинкиназы, Е/л;

                      ΔЕ/мин — изменение оптической плотности пробы за одну минуту, ед. опт. плотн./мин;

                      4127     — фактор пересчета для выражения активности креатинкиназы в Е/л. 

               Примечание. 1 Е/л = 16,67 нмоль/л/( с x л ).

Для каждого автоматического или полуавтоматического биохимического анализатора следует уточнить фактор пересчета, используя контрольные сывороточные калибраторы, аттестованные данным методом (например, TruCal U, фирма DiaSys, Германия).

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА


Набор должен храниться при температуре +2-8ºС в упаковке предприятия - изготовителя в течение всего срока годности. Допускается хранение набора при температуре до +25ºС не более 5 суток. Замораживание компонентов набора не допускается.


Срок годности набора — 12 месяцев.


Реагенты 1 и 2 после вскрытия флаконов можно хранить в темном месте при температуре +2-8ºС в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флаконов.

Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре +2-8ºС не более 3 недель или при комнатной температуре (+18-25ºС ) не более 2 дней.


При активности креатинкиназы в сыворотке крови выше 1000 Е/л анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором в 5 раз, повторить анализ и полученный результат умножить на 5.


Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.


По вопросам, касающимся качества набора КРЕАТИНКИНАЗА ФС, следует обращаться в  ЗАО “ДИАКОН-ДС»

 по адресу:  142290, г. Пущино, ул.  Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495) 980-66-79.

                 Директор производства 

                 ЗАО «ДИАКОН-ДС»                                                               Сысоева В.И.

                “СОГЛАСОВАНО”

                Зав. кафедрой клинической

                лабораторной диагностики ГОУ ДПО

                “РМАПО Росздрава, д.м.н., профессор                                   Долгов В.В.
                                                                                                                      22. 10.  2007 г.
PAGE  

