
          УТВЕРЖДЕНА                                                                                                             “УТВЕРЖДАЮ”

                                                                                                                                Генеральный директор

  Приказом Росздравнадзора                                                                           Закрытого  акционерного общества         

                                                                                                                               “ДИАКОН-ДС”                        

От 18  февраля 2010 г.  № 1101-Пр/10                                                                                                    Шарышев А.А.                                                                                                                   
                                                                                                                                                                  7 декабря 2009 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для  количественного  определения  содержания

креатинина  по  конечной  точке  в  сыворотке  крови  и  моче.

КРЕАТИНИН  КТ “ДДС”

                                                                                                                 РУ № ФСР 2010/06816
НАЗНАЧЕНИЕ

Набор предназначен для количественного определения креатинина в сыворотке крови и моче в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор выпускается в двух видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение 200 или 400 определений при суммарном расходе 1,5 мл реагентов на один анализ.

ПРИНЦИП  МЕТОДА


Метод основан на реакции Яффе. Креатинин в щелочной среде взаимодействует с пикриновой кислотой с образованием окрашенного комплекса. Интенсивность окраски прямо пропорциональна концентрации креатинина в образце и измеряется фотометрически при длине волны  500 (490-510) нм.

СОСТАВ  НАБОРА

Реагент 1: раствор пикриновой кислоты, 32 ммоль/л – 1 флакон (100 мл) или 2 флакона (по 100 мл).

Реагент 2: щелочной раствор, содержащий гидроокись натрия, 1,04 моль/л – 1 флакона (100 мл) или 2 флакона (по 100 мл).

Реагент 3: раствор трихлоруксусной кислоты, 1,22 моль/л – 1 флакон (100 мл) или 2 флакона по (100 мл).

Реагент 4:  калибратор (калибровочный раствор креатинина, 177 мкмоль/л,  в растворе азида натрия,  0,095%  –  1 флакон (3,0 мл) или 2 флакона (по 3,0 мл).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набор обеспечивает линейную область определения концентрации креатинина в диапазоне от 35,4 до 884 мкмоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 25 мкмоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%.


Качество набора можно оценивать по отечественным или зарубежным контрольным сывороткам, аттестованным данным методом.


Нормальные величины концентрации креатинина в сыворотке крови человека составляют 44 – 124 мкмоль/л; в моче человека – 7,1 – 17,7 ммоль/сутки.


Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.

ОБРАЗЦЫ


Негемолизированная сыворотка крови и моча человека. Сыворотку крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови. Мочу перед определением развести дистиллированной водой в 100 раз.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


В реагенте 4 содержится токсичный компонент – азид натрия, реагент 1 содержит пикриновую кислоту, реагент 2 – гидроокись натрия, реагент 3 – трихлоруксусную кислоту. При работе с ними следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить  0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

( Сектрофотометр, программируемый фотометр или биохимический анализатор, длина волны 500 (490-510) нм, кювета с длиной оптического пути 3,0; 5,0 или 10 мм;

( секундомер;

( пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости 0,25; 0,5 и 1,0 мл;

( пробирки стеклянные вместимостью 3,0 – 5,0 мл;

( центрифуга;

( центрифужные пробирки вместимотью 3,0 – 5,0 мл;

( вода дистиллированная;


( 0,9% раствор NaCI (физиологический раствор).

ПОДГОТОВКА  К  АНАЛИЗУ

Реагенты 1; 2; 3 и 4 готовы к использованию.

ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА

Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблицах 1 и 2. 
Определение креатинина в сыворотке крови.

                                                                                                                                                                                       Таблица 1

	Отмерить, мл
	Опытная

проба
	Калибровочная

проба
	Контрольная

(холостая)

проба

	Сыворотка крови  
	0,5
	—
	—

	Вода дистиллированная
	1,0
	0,5
	0,75

	Калибратор
	—
	0,25
	—

	Реагент 3
	0,5
	0,25
	0,25

	Пробы перемешать. Опытную пробу через 3-5 мин. центрифугировать при 900 g в течение 5-7 мин.

	Супернатант
	     1,0
	  —
	   —

	Реагент 1
	     0,5
	  0,5
	   0,5

	Реагент 2
	     0,5
	  0,5
	   0,5


Пробы перемешать и инкубировать при комнатной температуре (+ 18 – 25°С)  точно в течение 20 мин. Измерить оптическую плотность опытной и калибровочной проб в кювете 3,0; 5,0 или 10 мм при длине волны 500 нм против холостой пробы.

Определение креатинина в моче.

                                                                                                                                                                               Таблица 2.

	Отмерить, мл
	Опытная

проба
	Калибровочная

проба
	Контрольная

(холостая)

проба

	Разведенная моча 
	0,5
	—
	—

	Вода дистиллированная
	0,25
	0,5
	0,75

	Калибратор
	—
	0,25
	—

	Реагент 3
	0,25
	0,25
	0,25

	Реагент 1
	0,5
	0,5
	0,5

	Реагент 2
	0,5
	0,5
	0,5


Пробы тщательно перемешать и инкубировать при комнатной температуре (+ 18 – 25°С)  точно в течение 20 мин. Измерить оптическую плотность опытной и калибровочной проб в кювете 3,0; 5,0; 10 мм при длине волны 500 нм против холостой пробы.
РАСЧЕТЫ

Содержание креатинина в сыворотке крови в мкмоль/л определить по формуле:

[image: image1.wmf](1),

       

          

          

          

          

177

.

.

´

=

кал

оп

Е

Е

С

[image: image2.wmf]
где:     С      — концентрация креатинина в анализируемой пробе, мкмоль/л;

                           Еоп.   — оптическая плотность опытной пробы, ед. опт. пл.;

                           Екал.  — оптическая плотность калибровочной пробы, ед. опт. пл.;         

                           177   — содержание креатинина в калибраторе, мкмоль/л.

Содержание креатинина в моче в ммоль/сутки определить по формуле:

[image: image3.wmf](2),

  

          

          

          

          

          

177

1000

.

50

.

´

´

´

´

=

кал

оп

Е

V

Е

С

       где:  С       — концентрация креатинина в анализируемой пробе, ммоль/сут;

                            Еоп.    — оптическая плотность опытной пробы, ед. опт. пл.;

                            Екал.   — оптическая плотность калибровочной пробы, ед. опт. пл.;         

                             50     — коэффициент разведения мочи;

                            V       — количество мочи, собранной за сутки, л;  

                            1000  — коэффициент пересчета мкмоль в ммоль;

                            177    — содержание креатинина в калибраторе, мкмоль/л.

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА

Хранение наборов должно производиться в темном месте при температуре +2 – 8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Допускается хранение наборов при температуре до +25˚С не более 30 суток. Замораживание компонентов набора не допускается.


Срок годности наборов — 12 месяцев.

Реагенты 1, 2 и 3 после вскрытия флаконов могут храниться при температуре +2 – 25˚С в темном  месте в течение всего срока годности наборов при условии достаточной герметичности флаконов.

При содержании креатинина в сыворотке крови выше 884 мкмоль/л анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором и полученный результат умножить на разведение.

Калибратор после вскрытия флакона можно хранить при температуре +2 – 8°С в течение 3 месяцев  при условии достаточной герметичности флакона.


Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.


По вопросам, касающимся качества набора КРЕАТИНИН КТ “ДДС”, следует обращаться в ЗАО “ДИАКОН-ДС” по адресу:  142290, г. Пущино, Московской обл., ул. Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495) 980-66-79.
Директор производства ЗАО “ДИАКОН-ДС”         В.И. Сысоева                          

“СОГЛАСОВАНО”

Зав. кафедрой клинической

лабораторной диагностики ГОУ ДПО “РМАПО” Росздрава  д.м.н., профессор   В.В. Долгов     

                                                                                                                                                                                                                       18 января  2010 г.
�EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3���








[image: image4.wmf](1),

       

          

          

          

          

177

.

.

´

=

кал

оп

Е

Е

С

[image: image5.wmf][image: image6.wmf](2),

  

          

          

          

          

          

177

1000

.

50

.

´

´

´

´

=

кал

оп

Е

V

Е

С

_1320152007.unknown

_1320152009.unknown

_1320152005.unknown

