2

                                                                                                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕНА                                                                                                  “УТВЕРЖДАЮ”

                                                                                                                              Генеральный директор

  Приказом Росздравнадзора                                                                         Закрытого  акционерного общества
                                                                                                                             “ДИАКОН-ДС”                        

От 30 октября 2009 г.  № 8697-Пр/09                                                                                                 Шарышев А.А.

                                                                                                                                                  1 октября 2007 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для  количественного  определения  содержания  мочевой  кислоты  ферментативным  методом  в  сыворотке  крови  и  моче

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ФС 

Взамен инструкции, утвержденной  МЗ РФ 1 ноября 2001 г.          № ФСР 2007/01439    

НАЗНАЧЕНИЕ


Набор предназначен для количественного определения содержания мочевой кислоты в сыворотке крови и моче человека ферментативным методом в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор выпускается в двух видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение 100 или 500 определений при расходе 1,0 мл рабочего реагента на один анализ.

ПРИНЦИП   МЕТОДА


Уриказа катализирует реакцию окисления мочевой кислоты с образованием аллантоина и перекиси водорода. Перекись водорода взаимодействует с 4-аминоантипирином и 2,4,6-трибром-3-оксибензойной кислотой с образованием окрашенного соединения, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации мочевой кислоты в пробе и измеряется фотометрически при длине волны 520(500–550) нм.

СОСТАВ  НАБОРА

Реагент 1: буферный раствор, рН 7,0, содержащий однозамещенный фосфат калия, 125 ммоль/л; 2,4,6-трибром-3-оксибензойную кислоту, 1,25 ммоль/л – 5 флаконов (по 80 мл) или 4 флакона (по 20 мл).

Реагент 2: буферный раствор, рН 7,0, содержащий однозамещенный фосфат калия, 500 ммоль/л; 4-аминоантипирин, 1,5 ммоль/л; ферроцианид калия, 50 мкмоль/л; пероксидазу; 10000 Е/л; уриказу, 150000 Е/л  – 1 флакон (100 мл) или 1 флакон (20 мл).

Реагент 3: калибратор (калибровочный раствор мочевой кислоты, 357 мкмоль/л, азид натрия, 0,095%) – 2 флакона (по 3,0 мл) или 1 флакон (3,0 мл).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Набор обеспечивает линейную область определения концентрации мочевой кислоты в диапазоне концентраций от 50 до 1190 мкмоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 40 мкмоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%.


Качество набора может проверяться по отечественным или зарубежным контрольным сывороткам, аттестованным данным методом.


Нормальные величины концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови человека составляют: у мужчин 200-420 мкмоль/л, у женщин 140-340 мкмоль/л; в моче – 1,5–4,5 ммоль/сутки.

Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.

ОБРАЗЦЫ


Негемолизированная сыворотка крови и моча человека. Сыворотку крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови.

Мочу перед определением следует развести дистиллированной водой в 10 раз.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


В реагенте 3 содержится токсичный компонент – азид натрия. При работе с ним следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


Меры предосторожности – соблюдение “Правил устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения” (Москва, 1981 г.).


При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

- Спектрофотометр, программируемый фотометр или биохимический анализатор, длина волны 520(500–550) нм, кювета с длиной 

оптического пути 10 мм;
- термостат, обеспечивающий температуру +37±1°С;

- секундомер;

- пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости 20 и 1000 мкл;

- пробирки стеклянные вместимостью 3,0-5,0 мл;

- цилиндры стеклянные мерные вместимостью 50 и 100 мл;

- колба коническая вместимостью 200 мл;

- вода дистиллированная;

- 0,9% раствор NaCl (физиологический раствор);

- перчатки резиновые или пластиковые.

ПОДГОТОВКА  К  АНАЛИЗУ


Приготовление рабочего реагента: смешать в колбе конической вместимостью 200 мл 4 объема реагента 1 и один объем реагента 2. Тщательно закрыть флаконы с реагентом 1 и 2 непосредственно после каждого использования.


Рабочий реагент можно хранить при температуре +2-8°С не более 3 месяцев или при комнатной температуре (+18-25°С) не более 2 недель.


Реагент 3 готов к использованию.

ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА

Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.

                                                                                                                                         Таблица

	Отмерить (мкл)
	Опытная

проба     
	Калибровочная

проба      


	Контрольная

(холостая)

проба

	Сыворотка крови или разведенная моча
	     20
	__
	—

	Вода дистиллированная
	—
	__
	    20

	Калибратор  
	—
	    20
	—

	Рабочий реагент
	1000
	1000
	1000



Пробы тщательно перемешать и выдержать при температуре + 37°С в течение 10 минут. Измерить оптическую плотность опытной пробы и калибровочной пробы против контрольной (холостой) пробы в кювете с длиной оптического пути 10 мм при длине волны 520(500-550) нм. Окраска растворов стабильна в течение 60 минут при комнатной температуре. 


Примечание. При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов количество реагентов и анализируемых образцов в зависимости от объема используемой кюветы может быть пропорционально изменено (соотношение сыворотки крови или мочи к рабочему реагенту составляет 1:50).
РАСЧЕТЫ


Содержание мочевой кислоты в сыворотке крови (в мкмоль/л) определить по формуле:

[image: image1.wmf],

357

.

.

´

=

кал

оп

Е

E

C


   где:      С      — концентрация мочевой кислоты в анализируемой пробе, мкмоль/л;



Еоп.   — оптическая плотность анализируемой пробы, ед. опт. плотн.;



Екал.  — оптическая плотность калибратора, ед. опт. плотн.;


                357   — содержание мочевой кислоты в калибраторе, мкмоль/л.


Содержание мочевой кислоты в моче (в ммоль/сутки) определить по формуле:

[image: image2.wmf],

357

1000

10

.

.

´

´

´

´

=

кал

оп

Е

V

Е

С



   где:     С       — концентрация мочевой кислоты в анализируемой пробе, ммоль/сутки;



Еоп.    — оптическая плотность анализируемой пробы, ед. опт. плотн.;



Екал.  — оптическая плотность калибратора, ед. опт. плотн.;


V      — количество мочи, собранной за сутки, л;

1000 — коэффициент пересчета мкмоль в ммоль;

  357 — содержание мочевой кислоты в калибраторе, мкмоль/л;

    10 — коэффициент разведения мочи.

УСЛОВИЯ  ХРАНИЕНИЯ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА


Набор должен храниться при температуре +2–8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Допускается хранение наборов при температуре до + 25оС не более 5 суток. Замораживание компонентов набора не допускается.


Срок годности набора – 12 месяцев.


Реагенты 1 и 2 после вскрытия флаконов могут храниться при температуре + 2–8оС в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флаконов.


Рабочий реагент можно хранить при температуре 2-8°С не более 3 месяцев или при комнатной температуре (+18-25°С) не более 2 недель.


Калибратор после вскрытия флакона можно хранить при температуре + 2–8оС не более 3 месяцев при условии достаточной герметичности флакона.


При содержании мочевой кислоты в сыворотке крови или моче выше 1190 мкмоль/л анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором, повторить анализ и полученный результат умножить на разведение.


Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.


По вопросам, касающимся качества набора МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ФС, следует обращаться в ЗАО “ДИАКОН-ДС” по адресу: 142290, г. Пущино, Московской обл., ул. Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495) 980-66-79.


                 Директор производства  ЗАО “ДИАКОН-ДС”               Сысоева В.И.


                     “СОГЛАСОВАНО”
                  Зав. кафедрой клинической

                  лабораторной диагностики ГОУ ДПО

                  МАПО “Росздрава”                        д.м.н., профессор     Долгов В.В.                                        22. 10. 2007 г.
�EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3���








[image: image3.wmf],

357

.

.

´

=

кал

оп

Е

E

C

[image: image4.wmf],

357

1000

10

.

.

´

´

´

´

=

кал

оп

Е

V

Е

С

_1320152107.unknown

_1320152109.unknown

