1
2

            УТВЕРЖДЕНА                                                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                                                              Генеральный директор

  Приказом Росздравнадзора                                                                                          ЗАО «ДИАКОН-ДС»                        
От 30 октября 2009 г.  № 8697-Пр/09                                                                               Шарышев А.А.

                                                                                                                                               6 февраля 2009 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для  определения  содержания  мочевины

в  сыворотке  крови  и  моче  человека  кинетическим  методом

МОЧЕВИНА  ФС

                                                                                                                                     РУ № ФСР 2009/04710
НАЗНАЧЕНИЕ


Набор предназначен для количественного определения мочевины в сыворотке крови и моче человека уреазным-глутаматдегидрогеназным методом (УФ) в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор выпускается в двух видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение 100 или 500 определений при расходе 1,0 мл рабочего реагента на один анализ.

ПРИНЦИП  МЕТОДА

Уреаза катализирует гидролиз мочевины с образованием аммиака и углекислого газа. При взаимодействии аммиака с
α-кетоглутаратом в присутствии глутаматдегидрогеназы происходит окисление НАДН. Скорость окисления НАДН прямо пропорциональна концентрации мочевины и измеряется фотометрически при длине волны 340 нм.

СОСТАВ  НАБОРА

Реагент 1: буферно-ферментный раствор, содержащий трис – 120 ммоль/л, α-кетоглутарат – 7 ммоль/л, АДФ – 0,6 ммоль/л, уреазу – 6000 Е/л, глутаматдегидрогеназу –  1000 Е/л, азид натрия – 0,095% –  4 флакона (по 20 мл) или 5 флаконов (по 80 мл).

Реагент 2: раствор, содержащий НАДН – 1,0 ммоль/л и азид натрия - 0,095% – 1 флакон (20 мл) или 1 флакон (100 мл).

Калибратор: калибровочный раствор мочевины, 8,3 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095% – 1 флакон (3,0 мл) или 2 флакона (по 3,0 мл).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ


Набор обеспечивает линейную область определения концентрации мочевины в диапазоне от 2 до 50 ммоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 1,0 ммоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%.


Качество набора можно оценивать по отечественным или зарубежным контрольным сывороткам, аттестованным данным методом.


Нормальные величины концентрации мочевины в сыворотке крови человека составляют 2,5 – 8,3 ммоль/л; в моче человека – 330 – 580 ммоль/сутки.


Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.

ОБРАЗЦЫ


Негемолизированная сыворотка крови и моча человека. Сыворотку крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови. Мочу перед определением развести дистиллированной водой в 100 раз.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


В реагентах 1, 2 и калибраторе содержится токсичный компонент – азид натрия. При работе с ними следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

( спектрофотометр, программируемый фотометр или биохимический анализатор, длина  волны 340 нм, 
   термостатируемая  кювета с длиной оптического пути 10 мм;

                ( термостат, обеспечивающий температуру + 37 0С;

                ( секундомер;

                – цилиндры стеклянные мерные вместимостью 50 и 100 мл;

                ( пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости 10 и 1000 мкл;

( колба коническая вместимостью 200 мл;

( вода дистиллированная;

– 0,9% раствор NaCl (физиологический раствор).
ПОДГОТОВКА  К  АНАЛИЗУ


Приготовление рабочего реагента: смешать в колбе конической вместимостью 200 мл 4 объема реагента 1 и один объем реагента 2. Тщательно закрыть флаконы с реагентами 1 и 2 непосредственно после каждого использования.


Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре + 2 – 80 С не более месяца или при комнатной температуре (+ 18 – 250 С) не более 5 суток.


Калибратор готов к использованию.

ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА


Перед проведением анализа рабочий реагент следует нагреть до температуры 37 ± 0,5º С в течение 5 мин.

Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.

                                                                                                                                                                                       Таблица 

	Отмерить, мкл
	Опытная

проба     
	Калибровочная

 проба      
	Контрольная

(холостая) проба

	Сыворотка крови или  моча 
	10
	—
	—

	Вода дистиллированная
	—
	—
	10

	Калибратор  
	—
	10
	—

	Рабочий реагент 
	1000
	1000
	1000


Примечание. При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов количество реагентов и анализируемых образцов в зависимости от объема используемой кюветы может быть пропорционально изменено (соотношение сыворотки крови или мочи к рабочему реагенту составляет 1:100).

Пробу перемешать и инкубировать в кювете с длиной оптического пути 10 мм при температуре + 370 С в течение 30 сек. Измерить оптическую плотность пробы (Е1) при температуре + 370 С при длине волны 340 нм против дистиллированной воды, включить секундомер и через 1 минуту (точно) аналогично измерить оптическую плотность пробы (Е2). Рассчитать изменение оптической плотности в минуту (ΔЕ) для опытной, калибровочной и холостой пробы:  ΔЕ = Е1 - Е2.  
                       РАСЧЕТЫ

Содержание мочевины в сыворотке крови в ммоль/л определить по формуле:

[image: image1.wmf]3

,

8

.

.

.

.

´

D

-

D

D

-

D

=

хол

 

Е

кал

 

Е

хол

 

Е

опыт

 

Е

С


                где:  С               — концентрация мочевины в анализируемой пробе, ммоль/л;

                        ΔЕ опыт. — изменение оптической плотности опытной пробы в мин, ед. опт. пл.;

                        ΔЕ кал.     — изменение оптической плотности калибровочной пробы в мин, ед. опт. пл.;         

                        ΔЕ хол.     — изменение оптической плотности холостой пробы в мин, ед. опт. пл.;

                        8,3            — содержание мочевины в калибраторе, ммоль/л.

Содержание мочевины в моче в ммоль/сут определить по формуле:

[image: image2.wmf]3

,

8

.)

.

(

100

.)

.

(

´

D

-

D

´

´

D

-

D

=

хол

 

Е

кал

 

Е

V

хол

 

Е

опыт

 

Е

С


                где:  С               — концентрация мочевины в анализируемой пробе, ммоль/сут;

                        ΔЕ опыт.  — изменение оптической плотности опытной пробы в мин, ед. опт. пл.;

                        ΔЕ кал.      — изменение оптической плотности калибровочной пробы в мин, ед. опт. пл.;         

                        ΔЕ хол.      — изменение оптической плотности холостой пробы в мин, ед. опт. пл.;

                100           — коэффициент разведения мочи;

               V             — количество мочи, собранной за сутки, л;  
              8,3           — содержание мочевины в калибраторе, ммоль/л.

[image: image3.wmf]УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА

Хранение наборов должно производиться в темном месте при температуре +2 – 80 С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Допускается хранение наборов при температуре до +250 С не более 5 суток. Замораживание компонентов набора не допускается.


Срок годности наборов — 12 месяцев.

Реагенты 1 и 2 после вскрытия флаконов могут храниться при температуре +2 – 80 С в темном месте в течение всего срока годности наборов при условии достаточной герметичности флаконов.

Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре +2 – 80 С не более  месяца или при комнатной температуре (+18 – 25º С) не более 5 суток.

Калибратор после вскрытия флакона может храниться при температуре +2 – 80 С в течение 3 месяцев  при условии достаточной герметичности флакона.


При содержании мочевины в сыворотке крови выше 50 ммоль/л анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором и полученный результат умножить на разведение.


Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.


По вопросам,  касающимся качества набора МОЧЕВИНА ФС, следует обращаться в ЗАО “ДИАКОН-ДС ” по адресу:

142290, г. Пущино, Московской обл., ул. Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495) 980-66-79.

                Директор по производству

                ЗАО “ДИАКОН-ДС” 


                 В.И. Сысоева.

               «СОГЛАСОВАНО»

                Зав. кафедрой клинической 

               лабораторной диагностики ГОУ ДПО

               «РМАПО Росздрава»                                д.м.н. профессор  В. В.  Долгов.                     
                                                                                                                     11.03.2009 г.
�EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3���








[image: image4.wmf]3

,

8

.

.

.

.

´

D

-

D

D

-

D

=

хол

 

Е

кал

 

Е

хол

 

Е

опыт

 

Е

С

[image: image5.wmf]3

,

8

.)

.

(

100

.)

.

(

´

D

-

D

´

´

D

-

D

=

хол

 

Е

кал

 

Е

V

хол

 

Е

опыт

 

Е

С

[image: image6.wmf]_1295698257.unknown

_1295698259.unknown

_1295698255.unknown

